## arkusz_1
załącznik nr 3 do SIWZ 30/2019
Pakiet 1 - Implanty ACL
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe -Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant | szt. | 30 | [6 empty] | 3
2 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 2 | [6 empty] | 1
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 711mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | szt. | 30 | [6 empty] | 3
4 | zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem wprowadzana na podwójnym podajniku z ograniczeniem głębokości. Podajnik prosty lub zakrzywiony | szt. | 2 | [6 empty] | 2
5 | implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0 | szt. | 5 | [6 empty] | 2
6 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | szt. | 15 | [6 empty] | 2
| Razem |  | x | x | 0 | x | 0
Pakiet 2 - Zestaw do artroskopii barku i rekonstrukcji ACL i szycia łąkotki
Lp | Nazwa | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem opecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długosć każdej nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek | op | 2
2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić z rdzeniem opeciona min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 25-27 mm. Opak. 12 saszetek | op | 2
3. | Taśma do zabiegów ortopedycznych o szerokości 2 mm, wzmacniana włóknami poliethylenu zakończona obustronnie nicią o grubości 2 wg USP. Sterylne opakowanie 6 saszetek | op | 2
4. | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside. Sterylny. | szt | 30
5. | Igła do narzędzia do artroskopowego szycia ścięcien i więzadeł z wypustką na nić przeciwdzialającą jej przecięcia podczas przeprowadzania przez tkanki, sterylna, jednorazowa. | szt | 10
6. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm, niesterylny | szt | 3
7. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42-43cm | szt | 3
8. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-26cm | szt | 3
9. | Drut wiercący z grotem 5mm, dł 25-45mm z okiem, wielorazowy | szt | 3
10. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt | 50
11. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez dociąganie jednej nici zaciskowej. Guzik tytanowy o rozm dł 16,5 - 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 4,5 do 10mm sterylny. | szt | 5
12. | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach, STERYLNY | szt | 5
13. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt | 50
14. | Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP2. Implant mocowany w kości tzw " miękką kotwicą" w kanale o śr. 1,8 mm. Implant na jednorazowym podajniku, sterylny | szt | 10
15. | Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP2. Implant mocowany w kości tzw " miękką kotwicą"z czubkiem penetrującym z PEEK w kanale o śr 1,8mm i 3,2 mm. Implant na jednorazowym podajniku, sterylny | szt | 10
16. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5-2,8 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | szt | 5
17. | Implant niewchłanialny z PEEK CF z włóknami węglowymi śr. 3,5 mm; z dwiema nićmi niewchłanialnymi o gr USP2 na podajniku jednorazowym, sterylny | szt | 6
18. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr.2,8mm, 3,5mm, 4,5mm i 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant 2,8 mm na podajniku jednorazowym, sterylnym | szt | 12
19. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 12
20. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0 mm i 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici z igłami niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 10
21. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny wykonany z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr. 3,5m, 4,75mm i 5,5mm zakończony otworem do przeciągnięcia nici o gr. USP 2. Implant w sterylnym opakowaniu producenta. | szt | 10
22. | Podajniki i pogłębiacze do tworzenia i mocowania implantów, jednorazowe | szt | 5
23. | Elektroda bipolarna zagięta od 45 do 90st, do koagulatora bipolarnego, j.u. z drenem odsysającym. | szt | 40
24. | Elektroda bipolarna haczykowa zagięta 90st, do koagulatora bipolarnego, j.u. | szt | 20
25. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach 2,5mm 3,5 mm, 4,2 mm , 4,8mm, 5,5 mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt | 5
26. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza wielorazowe o średnicach 3,5mm, 4,2mm, 4,8mm ,5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt | 5
27. | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach 2,5mm, 3,5mm, 4,2mm, 4,8 m 5.5mm. dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt | 1
28. | Ostrze shavera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm i 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt | 3
29. | Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza wielorazowe o średnicy 4,2mm, 5,5mm , 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt | 3
30. | Dren do pompy, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 50 szt | op | 2
31. | Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i z drenem pacjenta. Jałowy. Opakowanie 30 szt | op | 1
32. | Zestaw drenów pacjenta do pompy artroskopowej dwurolkowej. W zestawie nawadniający dren pacjenta oraz dren odprowadzający od kanuli i shavera. Jałowy. Opakowanie 30 szt | op | 1
| Razem |  | x | x | 0 | x | 0
Pakiet 3 - Gwoździe śródszpikowe blokowane, DHS, DCS (UWAGA: wszystkie pozycje w tym pakiecie muszą być wykonane z tytanu!)
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, 10 - śruba kompresyjna | sztuka | 3 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | sztuka | 2 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | sztuka | 4 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
4 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny, podwójnie blokowany, stalowy, skośny do kości udowej, prawy i lewy, z ośmiostopniową antetorsją śrub ryglujących względem płaszczyzny anatomicznego przodowygięcia gwoździa, w składzie: - gwóźdź rekonstrukcyjny do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-520mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | sztuka | 2 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet), - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 - śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm | sztuka | 4 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
6 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | sztuka | 2 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
7 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | sztuka | 2 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
8 | Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | sztuka | 50 | [6 empty] | po 2 w każdym rozmiarze
9 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | sztuka | 5 | [6 empty] | po 2 w każdym rozmiarze
10 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm | sztuka | 8 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
11 | Plytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm | sztuka | 6 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
12 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | sztuka | 14 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
13 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | sztuka | 14 | [6 empty] | po 1 w każdym rozmiarze
| Razem |  | x | x | 0 | x | 0
Pakiet 4 Płytki kostne wykonane z tytanu
UWAGA: wszystkie pozycje w tym pakiecie muszą być wykonane z tytanu!
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 10 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
2 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 8 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
3 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. | szt. | 8 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
4 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. | szt. | 8 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
5 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 10 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
6 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 56 do 303mm, od 3 do 16 otworów. Grubość płytki 3 mm. | szt. | 6 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
7 | Płytka gruba blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | szt. | 4 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
8 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. | szt. | 4 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
9 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. | szt. | 4 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
10 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. | szt. | 4 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
11 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. | szt. | 4 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
12 | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiającee wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 12 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
13 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 2 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
14 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | szt. | 2 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
15 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | szt. | 2 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
16 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. | szt. | 2 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
17 | Płytka wąska, cienka 2,5x12 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. | szt. | 4 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
18 | Płytka prosta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, wąska. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 44 do 404mm, od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | szt. | 6 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
19 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 10 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
20 | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 2,4 mm. Wysokość klina od 0 do 7 mm. | szt. | 24 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
21 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworow w głowie płytki. | szt. | 4 | [6 empty] | po 1 w średnich rozmiarach
22 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 8
23 | Stabilizator zewnętrzny - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą. Wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”. pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm: - łączniki pręt – grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° - łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° - łącznik multifunkcyjny – na pięć groto wkrętów, średnice Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm - belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° - grotowkręty Schanza o średnicach Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm | szt. | 1
24 | Śruba kompresyjna kaniulowana typu Herberta, średnica Ø 3,0/3,9 mm długość od 12-30 mm (zmiana co 2 mm). | szt. | 180 | [6 empty] | śruby we wszystkich rozmiarach razy 4
25 | Wkręty kątowo stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie śruby, z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5,0mm | szt. | 60 | [6 empty] | śruby we wszystkich rozmiarach razy 3
26 | Wkręty kątowo stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie śruby, z gniazdem sześciokątnym o średnicy 3,5 mm | szt. | 60 | [6 empty] | śruby we wszystkich rozmiarach razy 3
27 | Wkręty kątowo stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie śruby, z gniazdem sześciokątnym o średnicy 2,4mm | szt. | 400 | [6 empty] | śruby we wszystkich rozmiarach razy 3
28 | Wkręty korowe o średnicy 2,4/ 2,7mm | szt. | 100 | [6 empty] | śruby we wszystkich rozmiarach razy 3
29 | Wkręty korowe o średnicy 3,5mm | szt. | 100 | [6 empty] | śruby we wszystkich rozmiarach razy 3
30 | Wkręty korowe o średnicy 4,5 mm | szt. | 60 | [6 empty] | śruby we wszystkich rozmiarach razy 3
| Razem |  | x | x | 0 | x | 0
Pakiet 5 Drobny materiał zespalający
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent
1 | Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,0 mm, L = 5 ÷ 40 | szt. | 50
2 | Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,7 mm, L = 6 ÷ 44 | szt. | 50
3 | Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø 3,5 mm, L = 8 ÷ 70 mm | szt. | 50
4 | Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø 4,5 mm, L = 12 ÷ 150 mm | szt. | 50
5 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 4,0 mm, L = 10 ÷ 70 mm | szt. | 50
6 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, pełny gwint, L = 25 ÷ 140 mm | szt. | 30
7 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5mm, gwint 16 mm, L = 25 ÷ 140 mm | szt. | 20
8 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, gwint 22, 27, 32 mm, L = 30 - 150 mm | szt. | 10
9 | Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej lub gąbczastej Ø 3,5 mm, L = 12 ÷ 60 mm | szt. | 50
10 | Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej Ø 4,0 mm, L = 10 ÷ 70 mm | szt. | 5
11 | Wkręty samogwintujące kostkowe,Ø 4,5 mm, L = 20 ÷ 120 | szt. | 150
12 | Podkładki (różne rozmiary) | szt. | 30
13 | Drut KIRCHNERA Ø wszystkie dostępne rozmiary od 1,2 mm do 3,2 mm; L = 150 mm, 310mm | szt. | 300
14 | Gwóźdź RUSHA Ø 3,2 mm , L = 200 mm, 220 mm, 240 mm | szt. | 40
15 | Gwóźdź RUSHA Ø 4,0 mm L = 220 mm, 240 mm, 260 mm, 280 mm | szt. | 40
16 | Grot STEINMANNA – czworokątne zakończenie Ø 4,0 ÷ 4,5 mm, L = 200 mm | szt. | 30
17 | Drut do cerklażu, L = 5 m Ø 1,0 mm; 1,2 mm; 1,4 mm | szt. | 10
18 | Wkręty kaniulowane Ø 3,5 mm; Ø 4,5 mm; Ø 7,0 mm | szt. | 10
| Razem |  | x | x | 0 | x | 0
Pakiet 6 Endoprotezy stawu biodrowego pierwotne i rewizyjne i zaopatrzenie złamań okołoprotezowych* (uwaga) KONTENERY DO STERYLIZACJI BEZOBSŁUGOWE i UŻYCZONE NAPĘDY
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
2 | Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. Opcjonalnie trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). | sztuki | 100 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
3 | Głowa metalowa w rozmiarach od 28 do 36mm. | sztuki | 70 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
4 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm | sztuki | 100 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
5 | Komponent panewki typu press-fit, o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i hydroksyapatytem. Panewka posiadająca system mocowania wkładki, w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki, blokujący wkładkę w panewce. Opcjonalnie do wyboru operatora możliwość użycia panewki z wbudowaną 15 stopniową nadbudową a także panewki dwumobilnej (antyluksacyjnej) typu Press-fit , pokrytej hydroksyapatytem, z ruchomą wkładką polietylenową. | sztuki | 100 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
6 | Śruba panewkowa | sztuki | 50 | [6 empty] | komplet
7 | Głowa ceramiczna rosnąca o średnicach 28mm, 32mm i 36mm | sztuki | 30 | [6 empty] | komplet
8 | Wkładka panewkowa ceramiczna 28/32/36mm | sztuki | 5 | [6 empty] | komplet
9 | ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
10 | Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. | kpl. | 2
11 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, w kształcie 5-cio stopniowego stożka, matowiony na całej długości i użebrowany wzdłużnie w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, w minimum 12 średnicach od 13 do 24mm, kąt szyjkowo-trzonowy 125 i 135 stopni. Stożek głowy 12/14. | sztuki | 2
12 | Panewka bezcementowa rewizyjna z otworami na śruby, wykonana metodą druku 3D z porowatego tytanu przerastającego kością z wkładem mocowanym zatrzaskowo. Rozmiary panewki od minimum 42 do minimum 80mm w skokach co 2 milimetry. | sztuki | 4
13 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. | sztuki | 4
14 | Wkład antyluksacyjny z możliwością zatrzaśnięcia głowy. | sztuki | 2
15 | Wkład typu Dual Mobility wykonany ze stopu CoCr na głowy o średnicy od 32 do 60mm. | sztuki | 2
16 | Głowa typu Dual Mobility polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem, o średnicy od 32 do 60mm. | sztuki | 2
17 | Głowa metalowa w rozmiarach od 28 do 36mm. | sztuki | 4
18 | Głowa metalowa antyluksacyjna. | sztuki | 2
19 | Nadbudowa stropu panewki wykonana z tantalu przerastającego kością ze śrubami tytanowymi. 6 rozmiarów wielkości nadbudowy, każdy dostępny w 4 długościach. | sztuki | 1
20 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. | sztuki | 1
21 | Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, | sztuki | 1
22 | Elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, | sztuki | 1
23 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm, głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. | sztuki | 1
24 | Endoproteza cementowana i bipolarna stawu biodrowego
25 | Trzpień cementowany, prosty typu Muller, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, stożek szyjki 12/14, spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, o kącie CCD - 135 stopni, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień dostępny w wersji standardowej jak i lateralizowanej o rozmiarach : (7,5mm, 8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 16,25mm, 17,5mm) | sztuki | 5
26 | Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarze 28 i 32mm. | sztuki | 5
27 | Panewka polietylenowa ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm, średnica zewnętrzna 46-58 mm, zmienna co 2 mm. | sztuki | 5
28 | Głowa Bi-Polarna wykonana z metalowej czaszy i polietylenu w rozmiarach od 44 mm do 72 mm ( od 44 mm do 55 mm ze skokiem co 1 mm bez rozmiaru 56mm i 59 mm od 58 mm do 72 ze skokiem co 2mm ) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej, wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający. Średnica zewnętrzna od 44 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm i od 58 do 72mm ze skokiem, co 2 mm; | sztuki | 5
29 | Wkład polietylenowy pasujący do trzech czaszy metalowych w rozmiarach 44-55mm i dwóch czaszy metalowych w rozmiarach 57-70mm; Mechanizm umożliwiający demontaż panewki bipolarnej umiejscowiony na zewnątrz czaszy metalowej. | sztuki | 5
30 | Koszyk tytanowy o średnicach 50mm dla panewki o rozmiarze 44mm i 56 mm dla panewki o rozmiarze 50mm (prawy i lewy). Przystosowany do śrub panewkowych 6,5 mm. | sztuki | 2
31 | Płyty do złamań okołoprotezowych
32 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | sztuki | 1
33 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | sztuki | 1
34 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | sztuki | 1
35 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | sztuki | 1
36 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | sztuki | 1
37 | Śruby tytanowe do płyt
38 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuki | 1
39 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuki | 1
40 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | sztuki | 1
41 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | sztuki | 1
42 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuki | 1
43 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | sztuki | 1
44 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | sztuki | 1
45 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuki | 1
46 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuki | 1
47 | śruba łącząca płytę krętrzową | sztuki | 1
48 | oczko do kabla blokowane | sztuki | 1
49 | oczko do kabla nieblokowane | sztuki | 1
50 | kabel średnica 1.8 długość 914 | sztuki | 1
51 | kabel średnica 1.8 długość 635 | sztuki | 1
52 | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm | sztuki | 1
53 | Spacer 1, 2 lub 3 mm | sztuki | 1
| Razem | x | x | x | 0 | x | 0
PAKIET 7 Zestaw pojedynczy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość opakowań | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Zestaw do pozyskiwania co najmniej 3 ml osocza bogato płytkowego z krwi pacjenta w procesie automatycznego wirowania; zestaw sterylny, jednorazowy, Antykoagulant w zestawie. Wirówka (dzierżawa bezpłatna) | szt. | 5
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
PAKIET 8 Endoprotezy pierwotne kolana* (uwaga) KONTENERY DO STERYLIZACJI BEZOBSŁUGOWE
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość szt. | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji standard i PS. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt. | 40 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
2 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromo kobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm | szt. | 40 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
3 | Element przedłużający w 2 rozmiarach do części piszczelowej z poz. 2 | szt. | 10 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
4 | Półpodkładki piszczelowe ze śrubami o grubościach 4mm i 8mm | szt. | 10 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
5 | Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe , fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm,12mm,14mm,16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: sródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproscie i zgięciu | szt. | 50 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
6 | Ostrza do piły – jednorazowe ostrza o długości 90-100mm, kompatybilne z napędem firmy Aesculap | szt. | 200
7 | Część udowa: wykonana z chromokobaltu, anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12mm do 18mm), jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20mm). Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna, przynajmniej w 11rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane, (średnica od 12mm do 18mm) jak i bezcementowe (średnica od 11mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki, o grubościach 5mm, 10mm, 15mm. Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach10mm,12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, mocowana dodatkowo śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Ograniczniki do cementu. Wszystkie elementy metalowe z wierzchnią warstwą ZrN. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). | komplet
8 | Komponent udowy | szt. | 1
9 | Komponent piszczelowy | szt. | 1
10 | Przedłużka udowa cementowana | szt. | 1
11 | Przedłużka udowa bezcementowa | szt. | 1
12 | Bloczek udowy dystalny | szt. | 1
13 | Bloczek udowy tylny | szt. | 1
14 | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | szt. | 1
15 | Przedłużka piszczelowa cementowana | szt. | 1
16 | Podkładka piszczelowa | szt. | 1
17 | Łącznik udowy | szt. | 1
18 | Polietylen | szt. | 1
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
PAKIET 9 Endoprotezy cementowe stawu kolanowego * (uwaga) KONTENERY DO STERYLIZACJI BEZOBSŁUGOWE
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość szt. | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
| Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) stabilizowane przeciutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego: | kpl.
I | Endoproteza CR lub PS
1 | komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, opcjonalnie: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego) | szt. | 80 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
2 | taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm | szt. | 80 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
3 | 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką, opcjonalnie: wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką | szt. | 80 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
II | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.
1 | Komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. | szt. | 2
2 | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr polerowany w wersji fixed bearing i mobile bearing o nierównej powierzchni uniesionej na środku dopasowanej do wkładki piszczelowej w co najmniej 7 rozmiarach, z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. | szt. | 2
3 | Wkładka stawowa polietylenowa mobile bearing, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej oraz typu fixed bearing mocowana do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką . | szt. | 2
4 | Kołnierz (tuleia) bezcementowa wykonana ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki do wypełnienia ubytków w piszczeli oraz adaptera offsetowego. | szt. | 2
5 | Trzpień udowy i piszczelowy w co najmniej 2 długościach i 7 średnicach | szt. | 4
6 | Stabilizator piszczelowy derotacyjny | szt. | 2
7 | Bloczek udowy w co najmniej 2 wysokościach. | szt. | 2
8 | Bloczek piszczelowy w co najmniej 3 wysokościach. | szt. | 2
9 | Adaptor offsetowy. | szt. | 2
10 | Uzupełnienie piszczelowe | szt. | 2
11 | Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) stabilizowane przeciutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego: | kpl.
12 | komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, opcjonalnie: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego) | szt. | 5
13 | taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm | szt. | 5
14 | 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką, opcjonalnie: wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką | szt. | 5
15 | Zestaw do mieszania próżniowego składający się z pojemnika z długą dyszą służącego jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego, pojemnika z krótką dyszą służącą jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do panewki. | szt. | 180
16 | Cement 1 x 40g z gentamycyną | szt. | 170
17 | Cement 1 x 40g z gentamycyną i clindamycyną | szt. | 10
18 | Test oznaczający poziom α-defensyn do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów. Opakowanie 5 szt. | op | 10
19 | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA
III | System modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ bliższej piszczeli do nasady bliższej kości udowej (z endoprotezoplastyką biodra włącznie). Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowej. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. System powinien umożliwiać następujące zastosowanie: - resekcja nasady bliższej kości piszczelowej. - resekcja nasady dalszej kości udowej - resekcja nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. - resekcja stawu kolanowego i całej kości udowej (bez komponentu panewki). System musi posiadać możliwość użycia implantu zastępującego masywne trzpienie udowe umożliwiającego mocowanie komponentów poresekcyjnych do kości specjalnymi pinami w sposób zapobiegający ich obluzowaniu. Budowa i działanie implantu oparte na prawie Wolfa umożliwiające przerastanie kości pod wpływem obciążeń dynamicznych. Możliwość użycia kołnierzy udowych i piszczelowych wykonanych z tantalu. | kpl. | 1
1 | głowa CoCr 28, 32, 36mm konus T1 | szt. | 1
2 | głowa Biolox Delta 28, 32, 36mm konus T1 | szt. | 1
3 | element krętarzowy | szt. | 1
4 | element diafizjalny | szt. | 1
5 | trzpień bezcementowy | szt. | 1
6 | trzpień cementowany | szt. | 1
7 | element udowy (kolano) | szt. | 1
8 | tuleja piszczelowa | szt. | 1
9 | tuleje udowe | szt. | 1
10 | grot | szt. | 1
11 | bolec | szt. | 1
12 | jarzmo | szt. | 1
13 | wkładka piszczelowa | szt. | 1
14 | element piszczelowy | szt. | 1
15 | łącznik - coupler (10 i 30cm) | szt. | 1
16 | kołnierz tantalowy | szt. | 1
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
PAKIET 10 Membrana do leczenia ubytków chrząstki stawowej
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość szt. | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Kod produktu | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2cm x 2cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony.Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji | szt | 4 | [6 empty] | 1
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
PAKIET 11 System do leczenia zakażeń stawów do łączenia z antybiotykiem
Lp. | Nazwa | j.m. | ilość szt. | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Uwodniony siarczan wapnia (CaSO482H2O) o czystości farmaceutycznej (PG) do stosowania w wypełnieniach pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz tkankach miękkich w postaci proszku do sporządzania granulek o róznych średnicach. Umożliwia łaczenie z antybiotykami. Sterylny, jednorazowy. | x
a | Opakowanie 5cm3 | op | 2
b | Opakowanie 10cm3 | op | 2
c | Opakowanie 20cm3 | op | 4
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 12 SYSTEM DO CIŚNIENIOWEGO PULSACYJNEGO PŁUKANIA KOŚCI
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Urządzenie do płukania typu pulse lavage. Sterylny, jednorazowy zestaw z zasilaniem bateryjnym. Dwa stopnie regulacji ciśnienie płynu płuczącego. Możliwość użycia dodatkowych szczotek do czyszczenia kanału. | sztuki | 200
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 13 PIERWOTNA, CEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO i REWIZYJNA * (uwaga) KONTENERY DO STERYLIZACJI BEZOBSŁUGOWE
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior | sztuki | 40 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | sztuki | 40 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | sztuki | 40 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
4 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNi), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal | sztuki | 2 | [6 empty] | komplet (wszystkie rozmiary)
5 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | sztuki | 1
6 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | sztuki | 1
7 | Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | sztuki | 1
8 | Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto. | sztuki | 1
9 | Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120 lub 160 mm. | sztuki | 1
10 | Trzpień udowy lub piszczelow – tytytanowy o długości 220 mm. | sztuki | 1
11 | Trzpień offsetowy – zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy | sztuki | 1
12 | Podkładki udowe – tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L”, mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby | sztuki | 1
13 | Podkładki piszczelowe – tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub | sztuki | 1
14 | Śruba do mocowania podkładek. | sztuki | 1
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 14 Endoprotezy powierzchniowe jednoprzedziałowe
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Kondylarna / jednoprzedziałowa HEMICAP Elementy składowe: - kapa kłykcia udowego dalszej nasady kości udowej - asymetryczna oraz symetryczna w 4 i 5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi. -śruba mocująca Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ogniskowych ubytków w chrząstce, oraz warstwie chrzęstno-kostnej w kłykciach o średnicy do 2cm. | szt. | 1
2 | Kłykciowo-piszczelowa / jednoprzedziałowa UNICAP Elementy składowe: - kapa kłykcia dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo napylana tytanem CPTi w 10 kształtach -śruba mocująca Osadzanie protezy techniką - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania rozległych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno-kostnej w kłykciach. | szt. | 1
3 | Rzepkowo -udowa/jednoprzedziałowa WAVE Elementy składowe : -kapa zagłębienia międzykłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo,w 8 kształtach od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi - śruba mocująca - komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach Osadzanie techniką - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki . Zastosowanie : do zaopatrywania rozległych ubytków chrzęstno-kostnych w stawie rzepkowo -udowym | szt. | 1
4 | Membrana kolagenowa do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych. Zbudowana z kolagenu pochodzenia końskiego, dwuwarstwowa o warstwie gładkiej i chropowatej. W zestawie sterylny przymiar z elastomeru. Implantacja wymaga użycia kleju tkankowego. Wymiary: 5cm x 5 cm x 0,4 cm (przymiar w zestawie). Produkt sterylny, jednorazowy, gotowy do użycia. | szt. | 2 | [6 empty] | 1 szt.
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 15 Ostrza do napędu firmy Arthrex
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Ostrza do piły – jednorazowe ostrza o długości 90-100mm, kompatybilne z napędem firmy Arthrex | szt. | 150
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 16 Zestaw drenów jednorazowych do pompy artroskopowej
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy artroskopowej FloControl, firmy Stryker w torze napływu | szt. | 80
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 17 Zestaw drenów jednorazowych do pompy artroskopowej
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy artroskopowej DualWave, firmy Arthrex | szt. | 400
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 18 Korekcja stopy
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 32 mm (min 12 długości), kaniulacja 0,8mm.Kształt łba konikalny. Średnica główki z Gwintem 3,7mm średnica rdzenia 1,8mm średnica gwintu śruby na końcu 2.5 z gniazdem hexagonalnym | szt. | 80 | [6 empty] | 10
2 | Drut Kirschnera ϕ 0,8mm | szt. | 5 | [6 empty] | 2
3 | Wiertło kaniulowane ϕ 1,6mm | szt. | 4 | [6 empty] | 2
4 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 32 mm, ( min 12 długściach) kaniulacja 0,8mm.Kształt łba konikalny | szt. | 5 | [6 empty] | 1
5 | Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2mm, samotnące, samowiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego. | szt. | 20 | [6 empty] | 3
6 | Tytanowe śruby samogwintujace o średnicy 2,7mm i długościach od 9 mm do 40 mm | szt. | 10 | [6 empty] | 2
7 | tytanowe płytki okształcie L - prawe i lewe czterootworowe o długości 35 mm, otwory na śruby o średnicy 2,5 mm | szt. | 8 | [6 empty] | 4
8 | tytanowe płytki o kształcie T, długości 35 mm, otwory na śruby o średnicy 2,5 mm | szt. | 20 | [6 empty] | 4
9 | śruby korowe o średnicy 2,5 mm, długości 12- 28 mm | szt. | 40 | [6 empty] | komplet
10 | śruby blokowane o średnicy 2,5 mm, długości 12-28 mm | szt. | 80 | [6 empty] | komplet
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 19 Endoprotezy bezcementowa stawu biodrowego z systemem rewizyjnym* (uwaga) KONTENERY DO STERYLIZACJI BEZOBSŁUGOWE
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizacje oraz wtórną osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12 | szt. | 30 | [6 empty] | 10
2 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 30 | [6 empty] | 2
3 | Rewizyjny Trzpień–tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 2 | [6 empty] | 2
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 60 | [6 empty] | 2
5 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa w rozmiarach minimum 48 -72 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D micro i macro struktur, 80% wyższa porowatość, współczynnik tarcia 1,2. | szt. | 5 | [6 empty] | 2
6 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wew. 28mm w roz. 44-66 neutralna oraz z okapem w roz. 48-66; o średnicy wew. 32 neutralna i z reorientacją 10st roz. 52-66 oraz o średnicy wew. 36mm w roz 56-66mm neutralna oraz w roz. 52-66mm z 10st reorientacją | szt. | 60 | [6 empty] | 1
7 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14 | szt. | 30 | [6 empty] | 1
8 | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm i 40 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 36, 6 długości szyjki dla rozmiaru 40, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) | szt. | 10 | [6 empty] | 2
9 | Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) | szt. | 5 | [6 empty] | 1
10 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 30 | [6 empty] | 1
12 | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm | szt. | 60 | [6 empty] | 1
13 | Zaślepka do panewki | szt. | 60 | [6 empty] | 1
14 | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | szt. | 60 | [6 empty] | 1
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 20 Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego ceramiczna
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Endoproteza stawu śródstopno - paliczkowego wykonana w całości z bioaktywnej ceramiki. W skład protezy wchodzi część proksymalna w 4 rozmiarach i część dystalna w 4 rozmiarach. | szt | 2
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 21 Hydrożel - bariera antybakteryjna
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw do przygotowania i podania 5 ml powłoki antybakteryjnej z dobranymi antybiotykami. Zestaw zawiera: sterylną strzykawkę, komplet akcesoriów, i sterylną strzykawkę 10 ml, proszek składa się z dwóch polimerów, kwasu hialuronowego i kwasu polimlekowego | szt | 2
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet 22 Zestaw do szycia łąkotek
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu | Producent
1 | Zestaw dwóch implantów umieszczonych na podajniku pistoletowym zaopatrzonych w igłę o szerokości 1,7 mm i kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0 w 38 % niewchałanialną oraz 62 % wchłanialną, z miarką głębokości wkłucia regulowaną z pistoletu oraz jednozaciskową pętlą mocującą implanty | szt | 8
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Dotyczy wszystkich pakietów:
Ilości szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości
Zamówienia realizowane zgodnie ze składanymi zamówieniami bieżącymi.
UWAGA dot. pakietów 8, 9, 13, 19: Do każdego zestawu / alloplastyka biodra i kolana/ na czas trwania umowy wykonawca zapewnia kontener sterylizacyjny, którego wymiary będą dostosowane do wielkości instrumentarium. Maksymalne obciazenie kontenera instrumentarium nie może przekraczać 12 kg. Wymaga się aby kontener sterylizacyjny był kompatybilny z metodą sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w sterylizatorach parowych z frakcjonowaną próżnią. Kontener zakwalifikowany jako kontener sterylizacyjny bezobsługowy / brak materiałów zużywalnych takich jak filtry,uszczelki/ Kontener wyposażony : • w barierę mikrobiologiczna typu MicroStop • widoczny wskaźnik zabezpieczający typu Greencheek zmieniający kolor /podczas procesu sterylizacji zmieniający kolor z czerwonego na zielony / • Przycisk otwierania z uszczelnionym gniazdem • Wygodne uchwyty do transportowania kontenera Kontener powinien byc odporny na środki chemiczne i dostosowany do manulanego i maszynowego mycia i dezynfekcji