## Arkusz1
Załącznik nr 5 do postępowania 185/2022/TP
Parametry techniczne - wymagania minimalne
MIKROTOM SANECZKOWY - Pakiet I
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wartosć wymagana | Wartość oferowana
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak
Mikrotom saneczkowy manualny
1 | Mikrotom saneczkowy z podprowadzaniem próbki z wykorzystaniem mechanizmu mikrotomowego | Tak
2 | Obudowa wykonana z anodyzowanego materiału | Tak
3 | Poziome i pionowe prowadnice łożysk krzyżowych są wolne od luzów i bezobsługowe | Tak
4 | Manualna regulacja grubości cięcia | Tak
5 | Zakres grubości cięcia: 0,5 ÷ 40 μm w skokach: 0 ÷ 10 μm skok o 0,5 μm , 10 ÷ 40 μm skok o 5 μm | Tak
6 | Podprowadzenie bloczka podczas krojenia: manualne bądź automatyczne | Tak
7 | Ruch bloczka w osiach x i y | Tak
8 | System szybkiej wymiany zacisków | Tak
9 | Możliwość dostosowania kąta nachylenia ostrza | Tak
10 | Uchwyt noża ma możliwość obrotu o 3600 (w poziomie) | Tak
11 | Obszerna tacka na ścinki, wzdłuż całej długości mikrotomu, wykonana z anodyzowanego aluminium | Tak
12 | Blokada saneczek w trzech pozycjach | Tak
13 | Wyposażony w uchwyt do żyletek mikrotomowych | Tak
14 | Wyposażony w standardowy uchwyt do kasetek z mechanizmami szybkiego mocowania | Tak
15 | Wyposażony w standardowy uchwyt do kasetek | Tak
16 | Na wyposażeniu uchwyt szybkomocujący na żyletki mikrotomowe niskoprofilowe oraz uchwyt na noże stalowe (oba uchwyty z zabezpieczeniem ostrza) | Tak
17 | Zakres poziomy: minimum 180 mm | Tak
18 | Zakres pionowy: minimum 48 mm | Tak
19 | Ruch tnący: ręczny | Tak
20 | Wymiary maksymalne: 345 mm x 425 mm x 305 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak
21 | Waga maksymalna: 25 kg | Tak
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
2 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
10 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
Inne
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | Tak
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | Tak
3 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
4 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
5 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
7 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
8 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
MOBILNY APARAT RENTGENOWSKI RAMIĘ C - Pakiet II
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak
Generator
1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | Tak
2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak
3 | Moc generatora Min. 2,4 kW | Tak
4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | Tak
5 | Prąd radiografii cyfrowej min. 20mA | Tak
6 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 50% | Tak
7 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii min 40-120 kV | Tak
8 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak
9 | Skopia pulsacyjna (ograniczenie dawki względem skopii ciągłej) min. 20 pulsów/s | Tak
10 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms | Tak
Lampa
1 | Lampa ze stacjonarną anodą -jednoogniskowa | Tak
2 | Totalna filtracja - min 4,2 mm Al. + 0.1 mm Cu | Tak
3 | Ognisko- max. 0,6 mm | Tak
4 | Pojemność cieplna anody- min 80 kHU | Tak
5 | Pojemność cieplna kołpaka- min. 1 000 kHU | Tak
6 | Szybkość chłodzenia anody- min. 600W | Tak
7 | Kolimator typu IRIS | Tak
8 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak
9 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak
Wózek z ramieniem C
1 | Głębokość ramienia C - min. 65 cm | Tak
2 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) - min. 80 cm | Tak
3 | Zakres ruchu poziomego ramienia C - min. 20 cm | Tak
4 | Odległość SID- min. 105 cm | Tak
5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C- min. 40 cm | Tak
6 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag)- min. 20 ° | Tak
7 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak
8 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej - min. +- 225° | Tak
9 | Zakres ruchu orbitalnego - min. 165° | Tak
10 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak
11 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak
12 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | Tak
13 | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, opisać rozwiązania zaoferowane. | Tak, opisać
14 | Uchwyt na detektorze obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak
Cyfrowy detektor obrazu
1 | Wymiary, detektor płaski - min. 20,5 cmx 20,5 x cm. | Tak
2 | Ilość pól detektora obrazu- min. 3 cm | Tak
3 | Rozdzielczość detektora CMOS- min. 2000 x 2000 | Tak
4 | Wielkość piksela - max 120 μm | Tak
5 | Rozdzielczość Nyquist - min. 4,5 lp/mm | Tak
Monitor i tor wizyjny na jednym wózku
1 | Monitory medyczne umieszczone na ramieniu C – monitory zintegrowane (nie dopuszcza się oddzielnej stacji monitorowej) - rozdzielczość min. 1280 x 1024 | Tak
2 | Monitor o przekątnej min. 19" - 2 sztuki | Tak
3 | Kąt widzenia ( obrazu min. 178°) | Tak
4 | Contrast Ratio - min 950:1 | Tak
5 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze - min. 16 obrazów | Tak
6 | Pojemność pamięci na dysku twardym - min. 100 000 obrazów | Tak
7 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak
8 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak
9 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak
10 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak
11 | ZOOM - min. X 4 | Tak
12 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak
13 | Obraz lustrzany | Tak
14 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak
15 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym | Tak
16 | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, monitor obrotowy względem podstawy | Tak
17 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak
18 | System automatycznej regulacji temperatury aparatu polegający na automatycznym obniżeniu częstotliwości skopi w przypadku przegrzania aparatu zamiast obniżania parametrów ekspozycji (mA, kV ) celem zachowania jakości obrazu | Tak
19 | Autotransfer obrazu | Tak
20 | Skala szarości w post-procesingu min. 24bit | Tak
Wyposażenie dodatkowe
1 | Pakiet DICOM (min.Storage, Worklist) | Tak
2 | Integracja aparatu ze wskazanym przez zamawiającego systemem PAX | Tak
3 | Wskaźnik laserowy w detektorze | Tak
4 | Dwa komplety osłon RTG (garsonka + kryza + okulary) z materiałów lekkich | Tak
5 | Testy odbiorcze (specjalistyczne, akceptacyjne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ze zmianami | Tak
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy | TAK
2 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji, z dojazdem i częściami - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
10 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
Inne
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | Tak
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive ) | Tak
3 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
4 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
5 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
7 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
8 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak