## Arkusz1
Załacznik nr 5 do SWZ
Postępowanie: 91/2024/TP
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE
PAKIET I - Mikroskop diagnostyczno - operacyjny laryngologiczny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1. | Nazwa | Podać
2. | Typ | Podać
3. | Producent | Podać
4. | Kraj pochodzenia | Podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | Tak
PARAMETRY OGÓLNE
6. | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach | TAK
7. | Wszystkie koła statywu skrętne, każde z kół wyposażone w blokadę | TAK
8. | Zabezpieczenie uniemożliwiające najechanie na kabel zasilający leżący na podłodze i jego przypadkowe przecięcie grożące porażeniem prądem personelu | TAK
9. | Zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie przewodu zasilającego z mikroskopu | TAK
10. | Automatyczny system wyważania wszystkich ruchów statywu i mikroskopu przeprowadzany prze użytkownika. System nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu | TAK
11. | System kompensacji wyważenia mikroskopu uwzględniający założenie folii sterylnej, bez koniczności całkowitego wyważania całego urządzenia po jej założeniu | TAK
12. | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów statywu i mikroskopu | TAK
13. | Aktywny system tłumienia wibracji głowicy | TAK
14. | Zasięg ramienia nośnego liczony od osi statywu do osi głowicy mikroskopu min. 1550 mm | TAK
15. | Ramię nośne o łukowatym kształcie pozwalające operatorowi na pracę bezpośrednio pod nim w pozycji stojącej bez względu na jego wzrost | TAK
16. | Zakres wychylenia głowicy od siebie/do siebie min. 160 stopni | TAK
17. | Oświetlenie światłowodowe | TAK
18. | Oświetlenie LED złożone z trzech diod: czerwonej, zielonej i niebieskiej o temperaturze barwy min. 5300K dla wiernego odwzorowania barw | TAK
19. | System automatycznie ograniczający natężenie światła w zależności od bieżącej odległości roboczej | TAK
20. | Zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy dzielnik optyczny do podłączenia dodatkowych akcesoriów | TAK
21. | Apochromatyczna optyka mikroskopu | TAK
22. | Funkcja manualnej zmiany zoom i fokus w przypadku braku zasilania | TAK
23. | Zmiana parametru zoom i fokus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | TAK
24. | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej) | TAK
25. | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie min. 415 mm | TAK
26. | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu ustawione symetrycznie | TAK
27. | Zwalnianie sprzęgieł elektromagnetycznych kolumny poprzez przyciski na rękojeściach mikroskopu | TAK
28. | Funkcja programowania przycisków zwalniania hamulców elektromagnetycznych do zwalniania hamulców tylko statywu z nieruchomą głowicą lub tylko głowicy z nieruchomym statywem, każdy z rodzajów zwalniania przypisany do oddzielnego przycisku niezależnie od przycisków zwalniających jednocześnie wszystkie hamulce | TAK
29. | Pamięć indywidualnych ustawień mikroskopu dla min. 20 operatorów | TAK
30. | Funkcja płynnej regulacji wielkości oświetlanego pola | TAK
31. | System odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej | TAK
32. | Kamera FULL HD całkowicie zintegrowana wewnątrz obudowy głowicy mikroskopu, sterownik zintegrowany wewnątrz obudowy statywu, kabel sygnałowy schowany w ramionach statywu. Kamera zintegrowana fabrycznie w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika oraz mostu do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów, nie wymagająca zewnętrznych adapterów i nie ograniczająca rozbudowy urządzenia. Sygnał 1080p. | TAK
33. | Zintegrowany wewnątrz obudowy statywu (nie podwieszany) system archiwizacji na wbudowanym w statyw dysku wewnętrznym o pojemności min 1. TB | TAK
34. | Funkcja anonimizacji danych pacjenta przy przegrywaniu materiału video aktywowana przyciskiem | TAK
35. | Zintegrowany, wbudowany fabrycznie moduł WiFi | TAK
36. | Tubus uchylny min. 170 stopni dla operatora z płynną regulacją pochylenia bez blokad, okulary szerokokątne operatora o powiększeniu 12,5x | TAK
37. | Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach oraz dźwignią zabezpieczającą przed przypadkową zmianą pozycji podglądu, w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia 10x | TAK
38. | Zakres korekcji wady wzroku asysty (dioptrii) min. +5D do min. – 5D | TAK
39. | Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję bocznego podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył | TAK
40. | Monitor dotykowy min. 23” na ramieniu o regulowanym położeniu zintegrowanym ze statywem mikroskopu do sterowania funkcjami mikroskopu i przekazywania obrazu z kamery. | TAK
41. | Menu w języku polskim | TAK
42. | Zestaw obłożen sterylnych - 5 kpl | TAK
43. | Zainstalowany w urządzeniu system pomocy dla Użytkownika w postaci objaśnień menu i opisu funkcji | TAK
GWARANCJA I SERWIS
44. | Okres gwarancji minimum 24 m-ce | TAK/podać
45. | Okres gwarancji minimum 36 m-cy | Tak - 10 pkt / Nie - 0 pkt
46. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | TAK
47. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
48. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
49. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
50. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
51. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 5 lat | Tak
52. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
53. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
54. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
PARAMETRY INNE
55. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 974) | Tak
56. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | Tak
57. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
58. | Oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
59. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
60. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
61. | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. | Tak
62. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
63. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
PAKIET II - Myjnia endoskopowa chemiczno-termiczna
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1. | Nazwa | Podać
2. | Typ | Podać
3. | Producent | Podać
4. | Kraj pochodzenia | Podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | Tak
PARAMETRY OGÓLNE
6. | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | TAK
7. | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | TAK
8. | Myjnia na endoskopy różnych producentów | TAK
9. | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK
10. | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | TAK
11. | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | TAK
12. | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | TAK
13. | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | TAK
14. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK
15. | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK
16. | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | TAK
17. | Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku | TAK
18. | Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji | TAK
19. | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | TAK
20. | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK
21. | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V | TAK
22. | Posiada dodatkowy system filtracji | TAK
23. | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego | TAK
24. | Posiada 4 dysze płucząco -myjące | TAK
25. | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | TAK
26. | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | TAK
27. | Zbiornik wody min. 13 litrów | TAK
28. | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr | TAK
29. | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr | TAK
30. | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | TAK
31. | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | TAK
32. | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK
33. | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | TAK
34. | Zawory do ręcznego wylewania płynów | TAK
35. | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | TAK
36. | Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni | TAK
37. | System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | TAK
38. | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie | TAK
39. | Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu | TAK
40. | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | TAK
41. | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm | TAK
42. | Przyłącza kompatybilne z bronchoskopami serii 580 ( Fujinon) będących na wyposażeniu pracowni bronchoskopowej Zamawiającego | Tak
43. | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie | TAK
GWARANCJA I SERWIS
44. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
45. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | TAK - 10 pkt / NIE - 0 pkt
46. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | TAK
47. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
48. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
49. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
50. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
51. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
52. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
53. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
54. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
PARAMERTY INNE
55. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 974) | Tak
56. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive ) | Tak
57. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
58. | Dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
59. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
60. | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta | Tak
61. | Szkolenia w miejscu instalcji przy dostawie oraz ew. w dodatkowym terminie wybranym przez szpital.
62. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
63. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak