## Arkusz1
	Załącznik nr 3 na pakiety 1-3 do SIWZ w postępowaniu 142/2020/PN
PAKIET I - Aparat do znieczulenia ogólnego z monitoringiem- 1 sztuka
I	Opis/ parametry wymagane	Wymogi graniczne
1	Nazwa	Podać
2	Typ	Podać
3	Producent	Podać
4	Kraj pochodzenia	Podać
5	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	Tak

II	Parametry ogólne:
1	Masa aparatu do znieczulenia do 200 kg	TAK
2	Zasilanie dostosowane do 230 V 50 H, zwbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda)	TAK
3	Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria, w tym jedna zamykana na kluczyk	TAK
4	Koła jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół)	TAK
5	Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła	TAK
6	Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) z sieci centralnej	TAK
7	Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 min. 2,7 l	TAK
8	Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, powietrza i N2O, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu	TAK
9	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami	TAK
10	Wbudowany przepływomierz awaryjny O2 z regulowanym mechanicznie przepływem do układu okrężnego do minimum 10 l/min.	TAK
11	Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min.	TAK
12	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej	TAK
III	Układ oddechowy
1	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności	TAK
2	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2	TAK
3	Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym	TAK
4	Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min.	TAK
5	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l.	TAK
6	Jednorazowe pochłaniacze dwutlenku węgla (6 szt.) o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l.	TAK
7	Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi	TAK
8	Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną	TAK
IV	Respirator anestetyczny- Tryby wentylacji
1	Elektroniczny mieszalnik gazów zapewniający stałe stężenie O2 podczas zmian przepływu gazów	TAK
2	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni	TAK
3	Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny	TAK
4	Tryb wentylacji objętościowo zmienny	TAK
5	SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym	TAK
6	Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości minimum od 0,2 l/min – 10 l/min.	TAK
7	Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa)	TAK
8	Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością	TAK
9	Tryb wentylacji CPAP + PSV	TAK
10	Tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym	TAK
11	Na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna	NIE /TAK - 5 pkt., NIE - 0 pkt./
12	Możliwość wstrzymania przepływu gazów i środków wziewnych do 1 minuty podczas wentylacji mechanicznej i ręcznej	NIE /TAK - 5 pkt., NIE - 0 pkt./
13	Zautomatyzowany wieloetapowy manewr cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna. Minimum 4 etapy rekrutacji.	TAK
14	Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O	TAK
15	Szybka zmiana stężeń O2, środka wziewnego i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu)	NIE /TAK - 5 pkt., NIE - 0 pkt./
16	Możliwość ustawienia przez użytkownika docelowego stężenia końcowo wydechowego O2 i środka wziewnego oraz włączenia procedury umożliwiającej automatyczny proces osiągania założonych stężeń wydechowych O2 i środka wziewnego. Stała elektroniczna kontrola poprawności działania procedury z informacją na ekranie wentylatora	TAK
17	Oprogramowanie umożliwiające ograniczenie zużycia środków wziewnych – ekonomizacja znieczulenia	TAK
V	Regulacje
1	Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4	TAK
2	Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa	TAK
3	Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa	TAK
4	Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa, sterowanie ciśnieniem	TAK
5	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O	TAK
6	Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 %	TAK
7	Alarmy:
8	Alarm niskiej pojemności minutowej MV z regulowanymi progami (górnym i dolnym)	TAK
9	Alarm niskiej objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym)	TAK
10	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
11	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK
12	Alarm braku zasilania w gazy	TAK
13	Alarm Apnea	TAK
VI	Pomiar i obrazowanie
1	Stężenie tlenu w gazach oddechowych	TAK
2	Pomiar objętości oddechowej TV	TAK
3	Pomiar pojemności minutowej MV	TAK
4	Ciśnienia szczytowego	TAK
5	Ciśnienia średniego	TAK
6	Ciśnienia PEEP	TAK
7	Częstość oddychania	TAK
8	Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna	TAK
9	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania	TAK
10	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania	TAK
11	Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość, ciśnienie – przepływ, przepływ – objętość. Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych	TAK
VII	Prezentacja graficzna
1	Ekran główny kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych niewbudowany w korpus aparatu o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli (opis nie dotyczy ekranu powielającego) Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w pionie, poziomie i pod kątem	TAK
2	Sterowanie przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła	TAK
3	Możliwość konfigurowania minimum czterech stron ekranu wentylatora	TAK
4	Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą	TAK
5	Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu	TAK
6	Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia	TAK
7	Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia	TAK
VIII	Parownik
1	Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Jedno gniazdo dla parownika aktywnego, minimum jedno gniazdo dla parownika nieaktywnego	TAK
2	Na wyposażeniu parownik do sevofluranu i desfluranu ze szczelnym wlewem	TAK
3	Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami	TAK
4	Inne	TAK
5	Kompatybilność modułu pomiarów gazowych z aparatem do znieczulenia i monitorem S/5, Carescape	TAK
6	Komunikacja z aparatem w języku polskim	TAK
IX	Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia
1	Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca,	TAK
2	rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli	TAK
3	Przekątna ekranu min. 15" . Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”	TAK
4	Do wyboru przez użytkownika: - min. 3 odprowadzenia EKG, krzywa oddechowa, krzywa pletyzmograficzna, krzywa ciśnienia tętniczego	TAK
5	Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych	TAK
6	Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz	TAK
7	Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach standardowych	TAK
8	Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora	TAK
9	Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych).	TAK
10	Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych	TAK
11	Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h.	TAK
12	Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego	TAK
13	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.	TAK
X	Pomiar EKG
1	W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci - 2 kpl	TAK
2	Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG	TAK
3	Pomiar częstości serca	TAK
4	Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów	TAK
5	Podstawowa analiza arytmii pracy serca	TAK
6	Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii.	TAK
7	Detekcja sygnału stymulatora serca	TAK
8	Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min	TAK
XI	Pomiar saturacji i tętna
1	Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale	TAK
2	Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych na palec- 2 kpl	TAK
XII	Pomiar temperatur
1	Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej.	TAK
2	Pomiar temperatury głębokiej.	TAK
3	Czujnik temperatury powierzchniowej i głębokiej.	TAK
4	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur jednocześnie	TAK
XIII	Pomiar ciśnienia
1	Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną	TAK
2	Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min,	TAK
3	Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym - 3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały oraz mankiet dla otyłych pacjentów na przedramię - 2 kpl.	TAK
4	Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ.	TAK
5	Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg	TAK
6	Możliwość pomiaru 2 ciśnień inwazyjnych	TAK
7	Pomiar głębokości znieczulenia BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych	TAK
8	Pomiar bodźców nocyceptywnych ( bólowych) poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe.Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta.	TAK
9	Pomiar SPV mmHg i PPV % równocześnie	NIE /TAK - 5 pkt., NIE - 0pkt./
10	Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora Ostrzeżenie o ustępowaniu bloku wyświetlane na ekranie monitora	TAK
11	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali.	TAK
12	Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta	TAK
13	Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów	TAK
XIV	Gwarancja i serwis
1	Okres gwarancji min. 24 m-ce	Tak
2	Autoryzowany serwis na terenie Polski	Tak
3	Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Oferenta – dołączyć do oferty.
4	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię - max. 48 godz.	Tak
5	Bezpłatnie urządzenie zastępcze na czas naprawy przekraczający 7 dni	Tak
6	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	Tak/Podać
7	Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat	Tak
8	Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
9	Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta	Tak/podać
10	Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu ( koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.. )	Tak/podać
XV	Inne
1	Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. / oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive )	Tak
2	Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim	Tak
3	Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.	Tak
4	Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medyczny oraz Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty.	Tak
5	Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa	Tak
6	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	Tak
7	Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego	Tak
PAKIET II - Zestaw do diagnostyki kardiologicznej
L.p.	Opis/ parametry wymagane	Wymogi graniczne	Parametry oferowane
1	Nazwa	Podać
2	Typ	Podać
3	Producent	Podać
4	Kraj pochodzenia	Podać
5	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	Tak
I	Parametry systemu holterowskiego
1	Oprogramowanie w języku polskim.	TAK
2	Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 8, 10 (32 lub 64bit).	TAK
3	Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale.	TAK
4	Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu.	TAK
5	Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń.	TAK
6	Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie.	TAK
7	Bezpośrednia edycja tabeli arytmii.	TAK
8	Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji.	TAK
9	Automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania.	TAK
10	Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody.	TAK
11	Czytelna, graficzna prezentacja poszczególnych typów arytmii z możliwością szybkiego i łatwego odnalezienia ich dla całego zapisu EKG.	TAK
12	Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów.	TAK
13	Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca.	TAK
14	Analiza QT z obliczaniem dyspersji.	TAK
15	Możliwość wyznaczania QTc metodą Bazette.	TAK
16	Analiza odcinka ST z możliwością dostosowywania punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia.	TAK
17	Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu.	TAK
18	Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie częstotliwości.	TAK
19	Analiza wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta.	TAK
20	Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG.	TAK
21	Automatyczne oznaczanie załamków P.	TAK
22	Automatyczna analiza odcinka P-R z pomiarami i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych (wskazanie m.in. migotania i trzepotania przedsionków, bloków przedsionkowo-komorowych, rytmu dolnoprzedsionkowego).	TAK
23	Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika.	TAK
24	Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia.	TAK
25	Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC, w przypadku analizy zapisów ciśnieniowych.	TAK
26	Możliwość dowolnego konfigurowania wyglądu ekranów pracy oraz tworzenia własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz.	TAK
27	Możliwość dostosowania zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów.	TAK
28	Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG.	TAK
29	Współpraca z nagrywarkami płyt CD i DVD w celu archiwizacji danych.	TAK
30	Współpraca z siecią komputerową typu LAN, możliwość operowania na danych sieciowych i sieciowego dostępu do klucza licencyjnego oprogramowania.	TAK
31	Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o funkcję umożliwiającą wczytywanie do bazy danych z rejestratorów za pośrednictwem sieci Internet.	TAK
32	Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością1 ms lub lepszą (dokładniejszą), eksport danych do formatu ISHNE i Matlab.	TAK
33	Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi	TAK
II	Zestaw komputerowy dla systemu analizy:
1	Komputer typu PC, procesor min. 2-rdzeniowy, pamięć operacyjna RAM min. 8GB, dysk twardy min. 500GB, nagrywarka CD/DVD, system operacyjny Windows 7 64bit lub wyższy, monitor LCD min. 21,5’’ o min. rozdzielczości ekranu 1920x1080, drukarka laserowa z automatycznym trybem duplex	TAK
III	Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego:
1	Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń.	TAK
2	Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi	TAK
3	Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, ogólnodostępnej na rynku komercyjnym, o dowolnej pojemności.	TAK
4	Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA.	TAK
5	Wbudowany w rejestrator port microUSB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora.	TAK
6	Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta.	TAK
7	Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta.	TAK
8	Częstotliwość próbkowania 32000Hz z rozdzielczością amplitudową 15 bit.	TAK
9	Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu OLED.	TAK
10	Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu.	TAK
11	Detekcja pracy stymulatora serca.	TAK
12	Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu.	TAK
13	Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG 336 godz (14 dni).	TAK
14	Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (min. 30 dni).	TAK
15	System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji).	TAK
16	Wbudowany moduł bluetooth do programowania rejestratora lub podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w dowolnym momencie rejestracji.	TAK
17	Możliwość rozbudowy rejestratora o detekcję czynności oddechowej i podłączenie do czujnika SpO2.	TAK
18	Przycisk zdarzeń dla pacjenta.	TAK
19	Waga rejestratora poniżej 150g z wbudowanym akumulatorem.	TAK
20	Wodoszczelna obudowa.	TAK
21	W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel microUSB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.	TAK
IV	Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi:
1	Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna	TAK
2	Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego	TAK
3	Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci	TAK
4	Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta	TAK
5	Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg	TAK
6	Zakres pomiaru tętna 40-300 bpm	TAK
7	Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED	TAK
8	Wbudowany w rejestrator port mini-USB do komunikacji z komputerem	TAK
9	Czas rejestracji 48 godzin	TAK
10	Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera	TAK
11	Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych na ekranie rejestratora	TAK
12	Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi	TAK
13	Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru	TAK
14	Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do aktualnego ciśnienia tętniczego pacjenta	TAK
15	Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta)	TAK
16	Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania	TAK
17	Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia	TAK
18	Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów	TAK
19	Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy	TAK
20	Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 240 minut	TAK
21	Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego	TAK
22	Zasilanie z 2 ogniw typu AA	TAK
23	Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 250 g	TAK
24	W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką	TAK
25	W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla dorosłych (opcjonalnie możliwość użycia powiększonego mankietu „L” dla dorosłych oraz „S” dla dzieci lub osób bardzo szczupłych)	TAK
SERWIS I GWARANCJA
1	Okres gwarancji min. 36 m-ce	TAK
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK
3	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK
4	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK
5	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK
6	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 12h	Tak
7	Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Tak
8	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	Tak/Podać
9	Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
10	Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta	Tak/podać
11	Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu ( koszt brutto za km + ew. inne koszty np.zakwaterowania itp.. )	Tak/podać
INNE
1	Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. / oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive )	Tak
2	Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim	Tak
3	Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń i wchodzącego w skład wyposażenia	Tak
4	Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z wypposażeniem oraz Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty.	Tak
5	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	Tak
6	Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego	Tak
PAKIET III - Zestaw do zabiegów okulistycznych
L.p.	Opis/ parametry wymagane	Wymogi graniczne	Parametry oferowane
1	Nazwa	Podać
2	Typ	Podać
3	Producent	Podać
4	Kraj pochodzenia	Podać
5	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	Tak
1	Mobilny system strefy jałowej z tacą na narzędzia: Głebokość strefy: ( +- 50 mm )- 120 cm. Wydajność [m3/h] 400. Prędkość laminarnego strumienia powietrza [m/s]:0,4 – 0,5. Wymiary tacy [cm]: ( +- 50 mm ) 45 x 60 ( demontowalna ) Wysokość ustawienia tacy [cm]: ( +- 50 mm ) 80-120. Wysokość ustawienia strefy powietrza jałowego, góra [cm]: ( +- 50 mm ) 130 - 170. Skuteczność filtracji filtra HEPA >3 microm [% MPPS] :99,995. Laserowy czytnik kodów kreskowych: Klasa 2 (1 mW, światło czerwone, 650 nm). Temperatura otoczenia: +10˚do +30˚ C. Wilgotność względna: od 5% do 80 % bez kondensacji. Laserowy wskaźnik strefy jałowej	TAK
2	Pęsetka implantacyjna wykonana z tytanu- 8 sztuk	TAK
3	Pęsetka do kapsuloreksji wykonana z tytanu, długość całkowita 108 mm- 5 sztuk	TAK
4	Pęsetka chirurgiczna z ząbkiem 1x2 i platformą chwytną o długości 6mm, wykonana z tytanu, długośc całkowita 105 mm- 4 sztuki	TAK
5	Rozwórka okulistyczna wykonana z tytanu- 4 sztuki	TAK
6	Czoper okulistyczny model VOLCKER, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, dedykowany do wąskich źrenic, ze specjalnym nacięciem ułatwiającym odsunięcie tęczówki, tip o długości 1,5 mm, długość całkowita 104 mm- 2 sztuki	TAK
7	Czoper okulistyczny model NAGAHARA, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, do horyzontalnej techniki “chopingu”, tip o długości 1,5 mm, długość całkowita 98 mm- 4 sztuki	TAK
8	Pean okulistyczny model HALSTEAD, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, karbowane, zakrzywione szczęki o długości 25 mm zakończone ząbkami 1x2, długość całkowita 125 mm- 20 sztuk	TAK
9	Nożyczki okulistyczne do folii, wykonane z stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową, ostrza zagięte, tępo zakończone (oliwką), długość całkowita 115 mm- 8 sztuk	TAK
10	Nożyczki do szwów model FINE, wykonane z stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową, ostrza proste, ostro zakończone o długości 14 mm, długość całkowita 110 mm- 3 sztuki	TAK
11	Nożyczki okulistyczne, wykonane z stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową, ostrza proste, ostro zakończone o długości 31 mm, długość całkowita 105 mm- 3 sztuki	TAK
12	Komplet obłożeń do posiadanego przez szpital mikroskopu Moeller Wedel Hi-R 900- 7 kpl	TAK
13	Głowice do fakoemulsyfikacji kompatybilne z posiadanym aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder- 7 sztuk	TAK
14	Kaseta kompatybilna ze sterylizatorem Statim 5000 G4- 2 sztuki	TAK
15	Stolik zabiegowy o wymiarach: ( +- 2 cm ) dł. 74,5 cm, szer. 45 cm, wys. 80 cm. Metalowy szkielet lakierowany proszkowo,. Dwie wyjmowane, nierdzewne tace. Szuflda wysuwana na prowadnicach rolkowych . Kółka jezdne, w tym minimum 2 z blokadą. - 2 sztuki	TAK
SERWIS I GWARANCJA
1	Okres gwarancji min. 24 m-ce	TAK
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK
3	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 8 lat	TAK
4	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK
5	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK
6	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 12h	Tak
7	Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Tak
8	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	Tak/Podać
9	Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
10	Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta	Tak/podać
11	Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu ( koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.)	Tak/podać
INNE
1	Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. / oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive )	Tak
2	Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim	Tak
3	Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń i wchodzącego w skład wyposażenia	Tak
4	Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z wypposażeniem oraz Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty.	Tak
5	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	Tak
6	Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego	Tak