## Unicorn CS
WYMAGANIA OGÓLNE
Producent / Firma |  | Podać
Nazwa / typ urządzenia |  | Podać
Kraj pochodzenia |  | Podać
lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Warunek graniczny TAK
Implanty międzytrzonowe niewchłanialne typu ACIF wykonane z PEEK
1. | Klatka | Implant wykonany z PEEK i ze stopu tytanu o ryflowanej powierzchni zabezpieczającej przed przemiszczaniem. Implatn posiadający dwa markery tantalowe umożliwiające dokładną wizualizację położenia implantu. Implant mocowany w trzech miejscach za pomocą dedykowanych śrub pod kątem 45 stopni względem linii poprzecznej oraz pod kątem 5 stopni względem linii wzdłużnej. Typ implementacji: ACIF od C3 do C7
2. | Śruby | Śruba samogwintująca blokująca dedykowana do klatki. Rozmiar: śr. od 2.5 mm do 3 mm, dł. od 12 mm do 16 mm
3. | Instrumentarium | Kompletny zestaw instrumentarium do zakładania implantów na czas trwania umowy
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

## arkusz1
Załącznik nr 3 do 218/2023/PN
Minimalne warunki techniczne
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W 18 PAKIETACH
PAKIET I Aparat do znieczulenia z monitoringiem modułowym pacjenta - 2 sztuki
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Aparat do znieczulenia z monitoringiem modułowym pacjenta - 2 sztuki
6. | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | tak
7. | Aparat jezdny | tak
8. | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | tak
9. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | tak, podać
10. | Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | tak
11. | Indywidualne,automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | tak
12. | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | tak
13. | Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej. Wyświetlanie ciśnień sieci i butli na ekranie aparatu. | tak
14. | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | tak, podać
15. | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | tak, podać
16. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | tak
17. | Szybka skokowa zmiana stężeń O2 i przepływów | tak
18. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | tak
19. | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min | tak
20. | Elektroniczny mieszalnik gazów | tak
21. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25% | tak
22. | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | tak
23. | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | tak, podać
24. | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła | tak
25. | Światło typu LED z płynną regulacją | tak, podać
26. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | tak
27. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu | tak
28. | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min | tak, podać
29. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności wynoszącej maksymalnie 1,4 l | tak
30. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych | tak
31. | Wymiana bez stosowania narzędzi | tak
32. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | tak, podać
33. | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | tak
34. | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych | tak
35. | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | tak, podać
36. | Oprogramowanie umożliwiające nastawy zapobiegające powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | tak
37. | Układ oddechowy kompaktowy o prostej budowie umożliwiającej łatwą wymianę i sterylizację, pozbawiony lateksu | tak, podać
38. | Nadający się do sterylizacji w autoklawie | tak, podać
Respirator anestetyczny
39. | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC) | tak
40. | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC) | tak
41. | Tryby z gwarantowaną objętością | tak
42. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | tak
43. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | tak
44. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | tak
45. | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min | tak
46. | Tryb wentylacji CPAP+PSV | tak
47. | Tryb wentylacji ręczny | tak
48. | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym | tak/podać
49. | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | tak/podać
50. | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | tak/pdać
51. | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | tak
52. | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną | tak
53. | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | tak
54. | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4 | tak
55. | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej, minimum 4 ÷ 100 oddechów / min | tak
56. | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml | tak
57. | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml | tak
58. | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP), minimum 4÷25 cm H2O | tak
59. | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu | tak
System alarmów
60. | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV) | tak
61. | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | tak
62. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | tak
63. | Alarm Apnea | tak
64. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | tak
65. | Alarm braku zasilania w gazy | tak
Pomiary i obrazowanie
66. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | tak
67. | Pomiar objętości oddechowej (TV) | tak
68. | Pomiar objętości minutowej (MV) | tak
69. | Pomiar częstości oddechu | tak
70. | Pomiar ciśnienia szczytowego | tak
71. | Pomiar ciśnienia średniego | tak
72. | Pomiar ciśnienia Plateau | tak
73. | Pomiar ciśnienia PEEP | tak
74. | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną | tak
75. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej | tak
76. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | tak
77. | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych | tak
78. | Przekątna ekranu: minimum 15" | tak, podać
79. | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli | tak
80. | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | tak
81. | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia | tak
82. | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora | tak, podać
83. | Min. 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji | tak, podać
84. | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | tak
85. | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu | tak
86. | Możliwość obrazowania krzywej | tak
87. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | tak
88. | Prezentacja pętli: - ciśnienie / objętość; - przepływ / objętość | tak
89. | Prezentacja podatności układu oddechowego | tak
90. | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | tak
91. | Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | tak
92. | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora | tak
93. | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta | tak
94. | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu | tak
95. | Możliwość zastosowania w monitorze tego samego producenta | tak
Parownik
96. | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników | tak
97. | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu | tak
98. | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu | tak
99. | Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | tak
Ssak
100. | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów | tak
101. | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy) | tak
System testowania aparatu
102. | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie | tak
103. | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | tak
Wyposażenie dodatkowe
104. | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji | tak
105. | Możliwosć integracji z oprogramowaniem HIS w zakresie przesyłania danych | tak
106. | Menu w języku polskim | tak
Kardiomonitor
107. | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | tak
108. | Monitor wyposażony w jedną zewnętrzną ramę na przynajmniej 2 zaawansowane moduły pomiarowe. Rama umożliwiająca dokowanie modułu transportowego | tak/podać
109. | Każde stanowisko systemu monitorowania składające się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | tak
110. | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | tak
111. | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | tak
112. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak
113. | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | tak
114. | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | tak
Zasilanie
115. | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | tak
116. | Monitor zapewniający kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną | tak, podać
Praca w sieci centralnego monitorowania
117. | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet | tak
118. | Monitory umożliwiające wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | tak
119. | Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | tak
120. | Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach | tak
121. | Monitory zapewniające automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | tak
122. | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | tak
Sposób montażu
123. | Każdy monitor wyposażony w uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do ściany, na kolumnę i podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria | tak
Monitor stacjonarny
124. | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | tak, podać
125. | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | tak, podać
126. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB | tak
127. | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | tak, podać
128. | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | tak, podać
Moduł transportowy
129. | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | tak, podać
130. | Przekątna ekranu modułu transportowego min. 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | tak, podać
131. | Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | tak, podać
132. | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | tak, podać
133. | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | tak, podać
134. | Min. 5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | tak, podać
135. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | tak
136. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | tak
137. | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | tak, podać
138. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku | tak/podać
139. | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego | tak
140. | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | tak, podać
141. | Moduł transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o kolejne 2 kanały IBP oraz pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | tak
142. | Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | tak
143. | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | tak/podać
144. | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | tak
Monitorowane parametry
145. | EKG | tak
146. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | tak
147. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | tak
148. | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | tak, podać
149. | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | tak
150. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | tak, podać
151. | Oferowane monitory umożliwiają rozbudowę o pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego | tak
152. | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST | tak/podać
153. | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m | tak
154. | Analiza arytmii | tak
155. | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA | tak, podać
156. | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor | tak
157. | Analiza ST | tak
158. | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | tak
159. | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych | tak
160. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | tak, podać
161. | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora | tak
162. | Oddech | tak
163. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | tak, podać
164. | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | tak
165. | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod | tak
166. | Saturacja (SpO2) | tak
167. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | tak
168. | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | tak
169. | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | tak
170. | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | tak, podac
171. | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | tak
172. | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | tak
173. | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2 | tak
174. | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego | tak
175. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | tak
176. | Pomiar metodą oscylometryczną | tak
177. | Algorytm pomiarowy wykorzystujący dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | tak/podać
178. | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | tak, podać
179. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | tak, podać
180. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | tak
181. | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych | tak
182. | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | tak
183. | Temperatura | tak
184. | Pomiar temperatury w 2 kanałach | tak
185. | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | tak
186. | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | tak
187. | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci | tak
188. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | tak
189. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | tak
190. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | tak, podać
191. | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | tak
192. | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | tak
193. | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia | tak
194. | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | tak
195. | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | tak
196. | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D lub mechanosensora | tak
197. | Pomiar metodą niewymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym | tak
198. | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | tak, podać
199. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora | tak
200. | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora | tak
201. | Pomiar głębokości uśpienia | tak
202. | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS | tak, podać
203. | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR | tak, podać
204. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora | tak
205. | W komplecie do każdego monitora: przewód pośredni i min. 25 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora | tak
206. | Pomiar poziomu analgezji | tak
207. | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | tak, podać
208. | Pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | tak
209. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | tak
210. | Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | tak
211. | W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora | tak
Możliwości rozbudowy
212. | Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ.Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | tak
213. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych na ekranie kardiomonitora w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie | tak
214. | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | tak
Alarmy
215. | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | tak
216. | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | tak
217. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | tak
218. | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów | tak
219. | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego | tak
220. | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | tak
221. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | tak, podać
222. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | tak/podać
223. | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | tak
Trendy
224. | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową, z możliwością programowej rozbudowy do min. 72 godzin | tak, podac
225. | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | tak
Inne
226. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | tak
227. | Dwuprzegubowy uchwyt do kardiomonitora. Zapewnia bezpieczny montaż: kardiomonitora , modułu transportowego oraz podłączonych modułów pomiarowych. Wyposażony w podwójny hak na akcesoria Umożliwia przynajmniej: regulację nachylenia kardiomonitora, obrót oraz dostosowanie wysokości - po 3 komplety na aparat | tak
228. | Kalkulator dawek leków | tak
229. | Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. | tak/podać
230. | Monitory kompatybilne w zakresie min. akcesoriów, modułów pomiarowych i systemu centralnego monitorowania z posiadanymi monitorami serii CARESCAPE | tak
231. | Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta | tak
232. | Możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym kardiomonitorem i aparatem do znieczulania | tak
233. | Do każdego aparatu i monitora po 1 komplecie akcesoriów; dostawa akcesoriów sukcesywnie, na życzenie Zmawiającego, do wyczerpania zapasów | tak
Gwarancja i serwis
234. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
235. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
236. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak/ podać
237. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
238. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
239. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
240. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak/podać
241. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
242. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
243. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak/podać
244. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp. ) | tak/podać
Pozostałe
245. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
246. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
247. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
248. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
249. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
250. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
251. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
252. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET II Aparat do znieczulenia pracujący w środowisku MR
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Aparat do znieczulenia pracujący w środowisku MRI
6. | Aparat do znieczulania dorosłych i dzieci przeznaczony do bezpiecznej pracy w polu magnetycznym (wraz z zasilaczem) min. 1000 [Gauss] | tak, podać
7. | Aparat jezdny z kołami (każde wyposażone w hamulec o średnicy min. 125 mm) wyposażony w blat do pisania, o zwartej obudowie, bez szuflad | tak
8. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: wys. 150 x szer. 75 x gł. 75 [cm] | tak, podać
9. | Zasilanie od 200 do 240 VAC, 50 Hz | tak
10. | Pobór mocy do 2400 VA | tak
11. | Wbudowane w konstrukcję aparatu min. 2 gniazda elektryczne | tak
12. | Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O, odciąg gazów poanestetycznych) z istniejącej sieci centralnej, gniazda zasilające typu AGA | tak
13. | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego (O2 i N2O) | tak
14. | Eliminacja gazów anestetycznych poza pomieszczenie rezonansu | tak
15. | Ssak z regulacją siły ssania | tak
16. | Uchwyty aktywne do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie | tak
17. | Wyposażony w mechaniczne, rotametryczne przepływomierze dla O2, powietrza, N2O | tak
18. | System automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie 30% ± 3% | tak, podać
19. | Brak zewnętrznych czujników przepływu, czujniki wbudowane w układ pacjenta/pochłaniacz | tak, podać
20. | Obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 [l/min] | tak
21. | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | tak
22. | Pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej | tak
23. | Elektroniczny respirator anestetyczny | tak
24. | Kolorowy, dotykowy ekran do prezentacji parametrów wentylacji min. 8” | tak, podać
25. | Zakres ustawień częstości oddechu min. od 5 do 100 [odd/min] | tak, podać
26. | Ustawienia stosunku wdechu do wydechu: min. od 4:1 do 1:8 [odd/wyd] | tak, podać
27. | Zakres objętości oddechowej: min. od 20 do 1500 [ml] | tak, podać
28. | Zakres przepływu: min. od 2 do 50 [l/min] | tak, podać
29. | Zakres ciśnień: min. od 10 do 70 [cmH2O] | tak, podać
30. | Ustawienia PEEP: min. od 4 do 20 [cmH2O] | tak, podać
31. | Tryby wentylacji: min. ciągła wentylacja wymuszona, kontrolowana ciśnieniem wentylacja wymuszona, synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona SIMV, synchronizowana minutowa wentylacja wymuszona SMMV, wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym PSV | tak, podać
32. | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie: min. od 0 do 60% | tak, podać
33. | Alarm wysokiej wentylacji minutowej | tak
34. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia w drogach oddechowych | tak
35. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną, w gazy | tak
36. | Pomiar pojemności minutowej, prezentacja liczbowa | tak
37. | Pomiar objętości oddechowej, prezentacja liczbowa | tak
38. | Pomiar częstotliwości oddechowej, prezentacja liczbowa | tak
39. | Pomiar ciśnienia PEEP, prezentacja liczbowa | tak
40. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | tak
41. | Zestaw zawiera: - parownik do pracy w środowisku MRI do Sevofluranu - reduktor z przepływomierzem od 0 do 15 [l/min] i szybkozłączem AGA wraz z nawilżaczem - przewód ciśnieniowy, zasilający o długości min. 180 cm zakończony końcówką typu AGA - przewód oddechowy pacjenta wielorazowego użytku o długości min. 150 cm w zestawie z 3 l workiem i łącznikiem | tak, podać
Gwarancja i serwis
42. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
43. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
44. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak
45. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
46. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
47. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
48. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
49. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
50. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
51. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
52. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
53. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
54. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
55. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
56. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
57. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
58. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
59. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
60. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET III Diatermia chirurgiczna z osprzętem
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Diatermia chirurgiczna z osprzętem
6. | Panel sterowania wyposażony w przyciski do regulacji parametrów oraz wyświetlacze informacyjne, bez wystających potencjometrów i innych pokręteł regulacyjnych | tak
7. | System kontroli ze wskaźnikiem poprawnego przylegania elektrody biernej | tak
8. | Automatyczna kontrola działania urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | tak
9. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu, zapamiętanie kodów błędu | tak
10. | Pamięć nastaw – minimum 9 niezależnych programów pracy | tak
11. | Regulacja mocy we wszystkicj dostępnych trybach mono i bopolarnych z krokiem co 1 W w całym zakresie | tak
12. | Maksymalna moc cięcia monopolarnego 300±10 [W] | tak
13. | Minimum dwa rodzaje cięcia monopolarnego | tak
14. | Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarne | tak
15. | Moc koagulacji monopolarnej do 200±10[W] | tak
16. | Moc koagulacji bipolarnej do.120±10[W] | tak
17. | Koagulacja bipolarna z funkcją automatycznego przerwania pracy po skoagulowaniu tkanki | tak
18. | Gniazda z możliwością bezpośredniego podłączenia przewodów jednobolcowych : monopolarne - min. 1, bipolarne - min 1, neutralne – 1 | tak
19. | Gniazda monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie kabli jednobolcowych o średnicy 4mm oraz kabli 3 – bolcowych | tak
20. | Możliwość podłączenia przystawki argonowej oraz ewakuatora dymu | tak
21. | Możliwość zintegrowania z urządzeniem do cięcia za pomocą medium soli fizjologicznej pod ciśnieniem | tak
22. | Wyposażenie: Wózek mobilny z koszem na wyposażenie– 1 szt. Uchwyt monopolarny wraz z kablem – 2 szt. włącznik nożny podwójny – 1 szt. elektroda neutralna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 -24 cm2 o powierzchnii 82-85 cm2 – 100 szt. Kabel elektrody neutralnej, dł. 4m – 1 szt. Penseta bipolarna bagnetowa, dł.200mm, końcówki 1mm– 2 szt. Kabel pensety bipolarnej , dł. min 4m – 2 szt. Elektroda monopolarna nożowa – 5 szt. Elektroda monopolarna igłowa o śr.0,8x22mm– 5 szt. | tak
Gwarancja i serwis
23. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | tak
24. | Okres gwarancji min. 48 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak
26. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
27. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
28. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
29. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak/podać
30. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
31. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
32. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak/podać
33. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak/podać
Pozostałe
34. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
35. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
36. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
37. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
38. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
39. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
40. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
41. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET IV Tor wizyjny z videoendoskopami do diagnostyki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz endoskopoem terapeutycznym do ultrasonografii endoskopowej (EUS)
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY - 1 kpl.
Videoprocesor obrazu HDTV ze zintegrowanym źródłem światła - 1 szt
6. | Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan / OE dla wszystkich oferowanych videoendoskopów | tak
7. | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | tak
8. | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z endoskopami będącym na wyposażeniu szpitala: ED-3490TK, EG-3670URK, EG-3870UTK | tak
9. | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | tak
10. | Współpraca z endoskopami typu min.: gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, echoendoskop (EUS/EBUS) w tym ze wszystkimi oferowanymi | tak
11. | Min. sygnały wizyjne / wyjścia video typu: 2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x RBG, 2x Y/C (S-Video), 1x VGA Min. sygnały wizyjne / wejście video typu: 1x VIDEO IN (lub równoważny) | tak
12. | Min. sygnał głosowy: 1x AUDIO IN / mikrofon (do wprowadzania sygnałów dźwiękowych) | tak
13. | Min. sygnały sterujące typu: 1x RJ-45, 1x RS-232C, 3x Remote | tak
14. | Min. 3x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym min. 1x umieszczony na panelu przednim) | tak
15. | Menu procesora w języku polskim | tak
16. | Zewnętrzna klawiatura do sterowania funkcjami procesora | tak
17. | Możliwość podłączenia min. 2 przycisków zewnętrznych/nożnych (przyciski funkcyjne dowolnie programowane) | tak
18. | Funkcja ZOOM cyfrowy – powiększenie min. x2 | tak
19. | Funkcja redukcji szumów – w min. 3 stopniach (niski , średni , wysoki) | tak
20. | Funkcja wyostrzenia obrazu – w min. 6 poziomach | tak
21. | Funkcja regulacji kontrastu – min. 3 tryby do wyboru | tak
22. | Funkcja obrót obrazu – min. 2 orientacje do wyboru | tak
23. | Funkcja rozszerzenia zakresu dynamiki – min. 3 poziomy | tak
24. | Funkcja umożliwiająca porównanie dwóch obrazów wyświetlanych jednocześnie w czasie rzeczywistym na 1 monitorze – funkcja TWIN MODE lub równoważna (1 obraz wyświetlany w świetle normalnym, 2-gi z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji elektronicznej obróbki obrazu np. uwypuklenie struktury naczyń krwionośnych, uwypuklenie struktury powierzchni) | tak
25. | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | tak
26. | Funkcję umożliwiająca usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | tak
27. | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT/PDD z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | tak
28. | Funkcja / wyświetlacz P-in-P | tak
29. | Ciekłokrystaliczny panel dotykowy, sterujący funkcjami procesora z dodatkową funkcją wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego | tak
30. | Niezależne przyciski funkcyjne na panelu przednim procesora – min. 4 przyciski - dowolnie programowane | tak
31. | Panel przedni procesora z bezpośrednim dostępem do przycisków w tym min.: Lampa (wł./wył.), Pompa (wł./wył.), Regulacja jasności, Regulacja przepływu powietrza, Regulacja trybu przesłony, Balans bieli, Balans koloru, Funkcja X-LUM, Konfiguracja (menu ustawień) | tak
32. | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | tak
33. | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | tak
34. | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | tak
35. | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | tak
36. | Zintegrowana pompa insuflacyjna – min. 5 stopniowa regulacja pracy | tak
37. | Ciśnienie dostarczanego powietrza - w zakresie min. 45-70kPa | tak
38. | Szybkość dostarczania powietrza - w zakresie 0 –7,2 l/min. | tak
39. | Na wyposażeniu butelka na wodę (min. 2 szt.) – pojemność butelki min. 200ml | tak
40. | Możliwość rozbudowy o system sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | tak
41. | Zintegrowane źródło światła, lampa typu ksenon o mocy min. 300W | tak
42. | Temperatura barwy oświetlenia 6000K (+/- 500K) | tak
43. | Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin | tak
44. | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – 3 diody | tak
45. | Regulacja jasności – automatyczna / ręczna (do wyboru przez użytkownika) | tak
46. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED | tak
47. | Przyłącze równoważenia potencjałów | tak
48. | Parametry zasilania: 230-240V / 50-60 Hz / 2,4 A | tak
49. | Warunki pracy:Temperatura otoczenia 10-40 °C / Wilgotność względna 30-85% / Ciśnienie 700-1060 hPa | tak
Wózek endoskopowy medyczny - 1 szt.
50. | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | tak
51. | Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 120mm | tak
52. | Min. 4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora | tak
53. | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | tak
54. | Wysuwana szuflada na akcesoria | tak
55. | Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami , główny włącznik zasilana | tak
56. | Teleskopowy wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej/prawej strony wózka | tak
57. | Waga wózka maks. 70kg | tak
Monitor medyczny endoskopowy - 1 szt.
58. | Rozmiar matrycy min. 27 cale | tak
59. | Jasność min. 1000 cd/m2 | tak
60. | Kontrast min. 1000:1 | tak
61. | Rozdzielczość/format: 1920 x 1080 / 16:9 | tak
62. | Kąt widzenia prawo/lewo 178°, góra dół 178° | tak
63. | Wyjścia video min. DVI-D, HD/3G-SDI | tak
64. | Waga maks. 9kg | tak
POMPA PŁUCZĄCA ENDOSKOPOWA – 1 szt.
65. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów t.j. kanał typu WATER JET | tak
66. | Pompa wodna perystaltyczna 3-rolkowa | tak
67. | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | tak
68. | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr | tak
69. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego | tak
70. | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego – min. 8 poziomów regulacji przepływu | tak
71. | Zasilanie 230 V / 50 Hz , Waga max: 6,5 kg | tak
Insuflator CO₂ - 1 szt.
72. | Urządzenie kompatybilne z systemami endoskopowymi firmy Pentax | tak
73. | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | tak
74. | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu | tak
75. | Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej | tak
76. | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ | tak
77. | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | tak
78. | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂ : do 15 minut oraz do 30 minut | tak
79. | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | tak
80. | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,9MPa (po dekompresji) | tak
81. | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2L/Min (± 0,3l/min) | tak
82. | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3L/Min (± 0,3l/min) | tak
83. | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | tak
84. | Waga nie większa niż 5,0 kg | tak
85. | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130mm x 340mm x 160mm | tak
86. | Uruchamianie insuflacji CO₂ za pomocą przycisku nożnego lub przycisku na panelu przednim urządzenia | tak
87. | Urządzenie kompatybilne z systemami endoskopowymi firmy Pentax | tak
88. | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | tak
89. | Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu | tak
90. | Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej | tak
VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV – 1 szt.
91. | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | tak
92. | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | tak
93. | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | tak
94. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 13,2 mm (+/- 0,2mm) | tak
95. | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm | tak
96. | Kąt widzenia: min. 140˚ | tak
97. | Głębia ostrości: min. 4-100 mm | tak
98. | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: góra/dół : min. 180/180 stopni, prawo/lewo: min 160/160 stopni | tak
99. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | tak
100. | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | tak
101. | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | tak
102. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System | tak
103. | Dostosowany do kauteryzacji laserowej oraz elektrochirurgii | tak
104. | System dzielonej, zróżnicowanej sztywność sondy wziernikowej na długości – min. 3 segmenty o zróżnicowanej elastyczności (bez konieczności manualnej regulacji) | tak
105. | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | tak
106. | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | tak
107. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | tak
108. | Kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła | tak
109. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | tak
110. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | tak
VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV – 2 szt.
111. | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080 | tak
112. | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | tak
113. | Średnica kanału roboczego: min. 3,2 mm | tak
114. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8 mm (+/- 0,2mm) | tak
115. | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm | tak
116. | Kąt widzenia: min. 140˚ | tak
117. | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | tak
118. | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: góra/dół : min. 210/120 stopni, prawo/lewo: min 120/120 stopni | tak
119. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | tak
120. | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | tak
121. | Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła | tak
122. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System | tak
123. | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | tak
124. | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | tak
125. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | tak
126. | Kompatybilność z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu i źródłem światła | tak
127. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | tak
128. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | tak
VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EUS) – 1 szt.
129. | Chip CCD w końcówce endoskopu | tak
130. | Średnica kanału roboczego 4,0 mm | tak
131. | Średnica tuby wziernika 12,8 mm | tak
132. | Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym –optyka:14,3mm | tak
133. | Kąt widzenia 120 stopni | tak
134. | Głębia ostrego widzenia 3-100 mm | tak
135. | Kompatybilność z funkcją cyfrowego wycięcia pasma światła czerwonego uruchamiana z przycisku rękojeści endoskopu | tak
136. | Funkcja rotacji (180 stopni) konektora z procesem wizyjnym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia endoskopu podczas zabiegu | tak
137. | Podłączenie do procesora wizyjnego i źródła światła za pomocą jednego konektora | tak
138. | 4 dowolne programowalne przyciski rękojeści endoskopu | tak
139. | Możliwość mycia i dezynfekcji aparaty w środkach chemicznych różnych producentów – załączyć listę producenta endoskopu potwierdzającą spełnienie wymogu | tak
140. | Kąt obserwacji elementu wizyjnego 45 stopni | tak
141. | Zagięcia końcówki: góra dół : 160/130 stopni, lewo/prawo 120/120 stopni | tak
142. | Światłowód łączący konektor procesu wizyjnego oraz USG z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | tak
143. | Kąt skanowania wiązki USG 150 stopni | tak
144. | Funkcja elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym | tak
145. | Częstotliwość akustyczna 5-13 Mhz | tak
146. | Obrazowanie: B mode/colour Doppler/pulse doppler | tak
147. | Długość robocza 1250 mm | tak
148. | Długość całkowita do 1566 mm | tak
149. | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji 6 zakresów widma | tak
150. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych | tak
151. | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p | tak
152. | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem USG serii Avius | tak
153. | Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym | tak
154. | Aktualizacja oprogramowania w posiadanym ultrasonografie | tak
155. | Adapter gniazda USG do podłączenia wideogastroskopu ultradźwiękowego EUS | tak
SYSTEM ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH
156. | System do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych w postaci dokumentacji opisowej i obrazowej | tak
157. | Możliwość rejestracji obrazów medycznych niezależnie od sposobu zapisu: analogowo oraz cyfrowo | tak
158. | Możliwość pracy w wersji: jedno- oraz wielostanowiskowej | tak
159. | Wyposażony w bazę danych umożliwiająca prowadzenie kartoteki pacjenta, przetwarzanie jego danych | tak
160. | Wydruki badań z wybranymi obrazami zarejestrowanymi podczas badania | tak
161. | Analiza zdjęć oraz sekwencji video oraz ich archiwizacja wraz z bazą danych pacjentów | tak
162. | Baza kodów ICD9 i ICD10 | tak
163. | Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno i dwupoglądowym na jednym monitorze użytkownika | tak
164. | Możliwość archiwizacji na nośnikach: CD/DVD , Pendrive, serwerach plików | tak
165. | W zestawie komputer klasy PC, kolorowa drukarka laserowa oraz okablowanie niezbędne do uruchomienia systemu | tak
Gwarancja i serwis
166. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
167. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
168. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | tak
169. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
170. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
171. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
172. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
173. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
174. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
175. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
176. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
177. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
178. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
179. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
180. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | tak
181. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
182. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
183. | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferrty | tak
184. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
185. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET V Lampy czołowe, akumulatorowe - 2 sztuki
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Pozostałe
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Lampa czołowa LED - 1 sztuka
6. | Lampa czołowa do zabiegów chirurgicznych bezprzewodowa | tak
7. | Lampa podlegająca dezynfekcji | tak
8. | Lampa wykonana z materiałów antybakteryjnych | tak
9. | Natężenie światła: 100 000 lux ( +- 10 % ) | tak
10. | Regulacja ściemniania - płynna, cyfrowa | tak
11. | Temperatura barwowa: 5000 – 6500 K | tak
12. | Czas pracy akumulatora min. 7 godzin | tak
13. | Czas ładowania baterii max do 6-7 godzin | tak
14. | Zmiana baterii z szybkością, łatwością i bez wyłączania lampy | tak
15. | Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego | tak
16. | Zintegrowane wskaźniki stanu baterii | tak
17. | Jakość plamki: ostry, okrągły promień jednorodnego światła | tak
18. | Pełna regulacja kąta wiązki, obrót od lewej do prawej, regulowany zakres rozmiaru plamki max. 100 mm z dustansu 460 mm | tak
19. | Waga (z akumulatorami) - max. 350 g | tak
20. | Dodatkowe 2 akumulatory do lampy | tak
21. | Ładowarka na 4 sztuki akumulatorów | tak
Lampa czołowa LED - 1 sztuka
22. | Lampa czołowa do zabiegów chirurgicznych bezprzewodowa | tak
23. | Lampa podlegająca dezynfekcji | tak
24. | Lampa wykonana z materiałów antybakteryjnych | tak
25. | Natężenie światła: 200 000 lux ( +- 10% ) | tak
26. | Regulacja ściemniania- płynna, cyfrowa | tak
27. | Temperatura barwowa: 5000 – 6500 K | tak
28. | Czas pracy akumulatora min. 6 godzin | tak
29. | Czas ładowania baterii max do 6-7 godzin | tak
30. | Zmiana baterii z szybkością, łatwością i bez wyłączania lampy | tak
31. | Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego | tak
32. | Zintegrowane wskaźniki stanu baterii | tak
33. | Jakość plamki: ostry, okrągły promień jednorodnego światła | tak
34. | Pełna regulacja kąta wiązki, obrót od lewej do prawej, regulowany zakres rozmiaru plamki od 70 do 90 mm z dustansu 460 mm | tak
35. | Waga (z akumulatorami) - max. 350 g | tak
36. | Dodatkowe 2 akumulatory do lampy | tak
Gwarancja i serwis
37. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
38. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
39. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski | tak
40. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
41. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu ) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
42. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | tak
43. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
44. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 8 lat | tak
45. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
46. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
47. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
48. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
49. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
50. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
51. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające parametry oferownych urządzeń | tak
52. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
53. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
54. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
55. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
Pakiet VI Laparoskop z zielenią indocyjaninową do zabiegów chirurgicznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Laparoskop 4K z zielenią indocyjaninową, z wyposażeniem
Kontroler kamery 4 K- 1 szt
6. | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów Laparoskopii, Urologii Endoskopowej, Ginekologii Endoskopowej, Artroskopii, Torakochirurgii | tak
7. | Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych | tak
8. | Możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika, minimum 15 | tak
9. | Rozdzielczość kamery nie gorsza niż UHD 4K 3840 x 2160 | tak
10. | Sterownik kamery współpracujący z minimum 4 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami 3x1/3”CMOS 4K, 1x1/3” CMOS, 3x1/3” CCD oraz głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS | tak
11. | Możliwość współpracy sterownika kamery z videoendoskopami | tak
12. | Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych typu PenDrive bądź dysk twardy USB w postaci zdjęć i filmów ( rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD) | tak
13. | Obsługa menu kamery w języku polskim wyświetlanego na ekranie monitora przy użyciu klawiatury lub pilota przewodowego | tak
14. | Możliwość jednoczesnego sterowania czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery (do każdego przycisku można przypisać 2 funkcje i uruchamiać je poprzez krótkie i długie przytrzymanie przycisku) | tak
15. | Menu wyświetlane na ekranie dotykowym sterownika kamery w języku polskim, możliwość balansu bieli, wyboru profilu oraz zmiany jasności z panelu dotykowego kontrolera | tak
16. | Możliwość automatycznej regulacji jasności światła w połączeniu z projektorem światła | tak
17. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego | tak
18. | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików PDF | tak
19. | Zoom cyfrowy min. 1,5x | tak
20. | Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich tj wyłączane i włączane w dowolnym momencie za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery) | tak
21. | Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery | tak
22. | Wyjścia video, minimum: 2 x HDMI (3840 x 2160 pikseli) 2 x 3G-SDI (1920 x 1080 pikseli) 2 x HDMI (1920 x 1080 pikseli) | tak
23. | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | tak
24. | Dwa specjalistyczne tryby obrazowania ICG: - tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła, światłowodem oraz optyką, po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę - tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła, światłowodem oraz optyką, po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę. Dla zwiększenia kontrastowości obrazu otaczająca tkanka przedstawiana jest w skali szarości | tak
25. | Dwa specjalistyczne tryby obrazowania do fotodynamicznej diagnostyki PDD: - tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka zmieniona nowotworowo jest widoczna w kolorze czerwonym, - tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka zmieniona nowotworowo jest widoczna we wzmocnionym kolorze intensywnie różowym („magenta”) | tak
26. | Współpraca sterownika kamery z videoendoskopami oraz fiberoskopami optycznymi. Procesor kamery dostosowany do pracy z endoskopami giętkimi | tak
27. | Min. 4 gniazda USB umożliwiające podłączenie np.: klawiatury, pilota, drukarki medycznej | tak
28. | Wejście sygnałowe PIP umożliwiające podłączenie dodatkowego sygnału w celu jednoczesnego wyświetlenia na jednym monitorze endoskopowym dwóch niezależnych źródeł obrazów | tak
29. | Kontroler wyposażony w możliwość dalszej integracji kompatybilnych urządzeń w ramach Zintegrowanego Bloku Operacyjnego | tak
30. | Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach | tak
31. | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery | tak
32. | Zmywalna klawiatura USB, ochrona minimum IP65 – 1 szt. | tak
Głowica kamery
33. | Głowica kamery laparoskopowej pracująca w standardzie ICG/NIR kompatybilna z oferowanym procesorem kamery laparoskopowej | tak
34. | Głowica kamery wyposażona w dwa przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | tak
35. | Głowica umożliwiająca obrazowanie z możliwością przełączania z przycisku trybu fluorescencyjnego przy współpracy ze źródłem światła, procesorem kamery oraz optyką | tak
36. | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski, do których można przypisać jednoczasowo po 2 funkcje - uruchamiane poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | tak
37. | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi innych producentów dostępnymi na rynku | tak
38. | Głowica kamery przystosowana do sterylizacji wysokotemperaturowej w parze (134°C), zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych. | tak
39. | Długość kabla min. 3m | tak
40. | Waga głowicy z obiektywem nie większa niż 200 g | tak
41. | Zintegrowany obiektyw głowicy o stałej ogniskowej f=24 mm z zamknięciem samozatrzaskującym się (typu snap-on) nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką | tak
Monitor medyczny 4K - 2 sztuki
42. | Wielkość minimum 31,5" | tak
43. | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 | tak
Żródło światła LED ICG
44. | Temperatura barwowa 8000K | tak
45. | Żywotność lampy minimum 15 tys. godzin | tak
46. | Źródło światła typu LED o mocy równoważnej do żarówki Xenon 300 W | tak
47. | Moc diody LED światła białego minimum 80W | tak
48. | Moc diody LED NIR minimum 15W | tak
49. | Światło NIR w zakresie widmowym 760 nm – 810 nm | tak
50. | Możliwość przełączania między NIR/ICG i endoskopią światła białego z panelu czołowego urządzenia, opcjonalnie z przycisku nożnego | tak
51. | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia | tak
52. | Emiter światła współpracujący z oferowanym procesorem kamery – automatyczny dobór parametrów światła w zależności od napotkanych warunków lub możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności dostępną z panelu czołowego | tak
Pompa laparoskopowa
53. | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową/perystaltyczną. | tak
54. | Przepływ płukania 2000 ml/min (±10%) | tak
55. | Przepływ ssania 2000 ml/min (+0.4/-0.1 l/min) | tak
56. | Podciśnienie dla ssania: pomiędzy -50 kpa -60 kpa | tak
57. | Ciśnienie dla płukania 400 mmHg (±50mmHg) | tak
58. | Zestaw węży/drenów silikonowych autoklawowalnych wielokrotnego użytku z dwoma przebijakami -5 sztuk | tak
59. | Zestaw drenów próżniowych z filtrem – 10 szt. | tak
60. | Zestaw drenów jednorazowych do płukania, z przebijakami, pakowane sterylnie – 10 sztuk | tak
Insuflator z funkcją podgrzewania i ewakuacji gazu
61. | Duży 6,5” kolorowy wyświetlacz LCD (ekran dotykowy) | tak
62. | Regulacja ciśnienia insuflacji min.3 mmHg - 25 mmHg, (± 2 mmHg) | tak
63. | Insuflacja wstępna 1 l/min. | tak
64. | Przepływ min. 2 l/min. to 45 l/min. (± 20 %) | tak
65. | Trzy programy pracy – ogólny, urologia, ginekologia | tak
66. | Wskaźnik słupkowy lub cyfrowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia | tak
67. | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | tak
68. | Możliwość rozbudowy o specjalny tryb pracy przeznaczony dla dzieci i noworodków (Moduł Baby-Mode) | tak
69. | Możliwość rozbudowy o: Moduł CAN-BUS, Moduł Video-Displey | tak
70. | Możliwość zasilania CO₂ z butli lub z instalacji centralnej CO₂ | tak
71. | Funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu na panelu przednim urządzenia | tak
72. | Ewakuacja gazów może zostać włączona/wyłączona poprzez użycie klawisza na ekranie dotykowym lub poprzez włącznik nożny | tak
73. | Na wyposażeniu: wielorazowy autoklawowalny przewód insuflacyjny długość 3m – 1 szt., filtry higieniczne min. 10 sztuk, sterylny jednorazowy wąż odprowadzania gazu min. 10 sztuk, przełącznik nożny | tak
74. | Dodatkowy wąż insuflacyjny ze spiralą podgrzewającą o długości 3 m, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. | tak
75. | Wąż ciśnieniowy CO₂ o długości minimum 5 m. – 1 szt. | tak
76. | Wąż wysokociśnieniowy do zastosowania do butli z CO₂ - 1 szt. | tak
Optyki wraz z koszami - 3 kpl
77. | Optyka laparoskopowa UHD 4K obsługująca system obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR; | tak
78. | Kierunek patrzenia 30° | tak
79. | Długość robocza 305 mm | tak
80. | Oznaczenie kolorystyczne optyki | tak
81. | Kosz do dedykowanej optyki | tak
Światłowód laparoskopowy - 3 sztuki
82. | Światłowody umożliwiające pracę z światłem białym i systemem ICG/NIR | tak
83. | Średnica światłowodu – 5 mm, długość 3 m, z systemem „snap-on” | tak
84. | Identyfikacji kolorami, odporny na wysoką temperaturę | tak
Wózek laparoskopowy
85. | Wózek producenta oferowanego sprzętu , z blokadą kół przednich, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego, z uchwytem na butlę | tak
86. | Wózek wyposażony w: instalację elektryczną, listwę zasilająca z 12 gniazdami zasilającymi ze zintegrowanym modułem wyłącznika głównego, 6 kabli podłączeniowych, kabel sieciowy 5,5 m | tak
87. | Wymiary (szer. X wys. X gł.): 720 x 1518 x 700 mm. Minimum 3 półki o szerokości 370 mm w tym dwie ze zmienną regulacją | tak
88. | Możliwość zainstalowania dodatkowej półki | tak
89. | 4 podwójne kółka skrętne, 2 z blokadą dwufunkcyjną (blokada kierunku/ blokada całkowita | tak
90. | Wózek wyposażony we wzmocniony most do zainstalowania monitora na ramieniu obrotowym, na środku górnej części wózka | tak
91. | Boczne profile wózka wykonane z aluminium, z możliwością zamontowania ramienia obrotowego | tak
92. | Uchwyt zabezpieczający główkę kamery | tak
93. | Uchwyt na światłowód | tak
94. | Uchwyt na płyny infuzyjne (max ciężar 8kg, wysokość dająca się regulować od 1,6mdo 2,6m) | tak
95. | Uchwyt do pompy laparoskopowej | tak
96. | Wspornik VESA 75/100 do zamontowania na górnej poprzeczce wózka | tak
Dodatkowy wózek jezdny na monitor
97. | Wózek z przeznaczeniem na dodatkowy zaoferowany monitor | tak
98. | Wyposażony w minimum 3 gniazda zasilające z wyłącznikiem | tak
99. | Max. Obciążenie wózka minimum 14 kg | tak
Bezprzewodowy system transmisji danych w jakości 4K (transmiter oraz odbiornik)
100. | Nadajnik video, zawierający wejście 12G-SDI oraz HDMI | tak
101. | Nadajnik video wyposażony od frontu w wyświetlacz OLED | tak
102. | Do nadajnika video możliwość podłączenia do 4 odbiorników video | tak
103. | Video odbiornik , zawierający wyjście 12G-SDI oraz HDMI | tak
104. | Odbiornik wyposażony od frontu w wyświetlacz OLED | tak
105. | Zarówno nadajnik video jak i odbiornik video wyposażone w drążek sterowy | tak
106. | Opóźnienie poniżej 1 ms | tak
Uchwyt na optykę i do retraktora wraz z kontenrem do sterylizacji
107. | Laparoskopowy retraktor do wątroby typu Nathanson | tak
108. | Hak montowany do stołu operacyjnego z adapterem do zamontowania haka Nathansona oraz do zamontowania optyki laparoskopowej | tak
109. | Kontener do sterylizacji haka | tak
Retraktor - 1 sztuka
110. | Długość robocza 330 – 340 mm | tak
111. | Średnica 5 mm | tak
112. | Retraktor wątrobowy giętki o długości 365 mm, średnicy 5 mm , typ triangularny lub circle | tak
Dodatkowe narzędzia laparoskopowe
113. | Kompletne narzędzie laparoskopowe typu Johan ,ze sprężystymi branszami, długość bransz – 47 mm, Narzędzie składające się z wkładu, płaszcza oraz uchwytu. Długość robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5mm – 1 szt. | tak
114. | Kompletne imadło laparoskopowe złożone z wkładu, płaszcze oraz rączki. Długość robocza płaszcza 330 mm, średnica płaszcza 5 mm rączka axialna - 1 szt. | tak
Gwarancja i serwis
115. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak
116. | Okres gwarancji min. 48 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pt
117. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak
118. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
119. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
120. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
121. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
122. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
123. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
124. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
125. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
126. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
127. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
128. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
129. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
130. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
131. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
132. | Szkolenie z technik operacyjnych obejmujących śródoperacyjne zastosowanie ICG , dla 3 lekarzy chirurgów. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym | tak
133. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
134. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET VII Myjnia dezynfekator do narzędzi operacyjnych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Myjnia dezynfekator do narzędzi chirurgicznych
6. | Myjnia – dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, przelotowa, dwudrzwiowa | tak
7. | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory | tak
8. | Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku i rozładunku myjni- dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700-800 mm. | tak
9. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 65 cm, wysokość 200 cm | tak
10. | Pojemność komory nie mniejsza niż 10 dużych tac narzędziowych o wymiarach: 480 x 250 x 70mm | tak
11. | Komora myjni wykonana z blachy o grubości większej niż 1 mm, ze stali kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316L) lub lepszej gatunkowo | tak
12. | Komora wyposażona w dwa demontowalne ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion | tak
13. | Demontaż zakończeń oraz ramion niewymagający użycia narzędzi | tak
14. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | tak
15. | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | tak
16. | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej | tak
17. | Dwie niezależne pompy myjące o wydajności łącznej nie mniejszej niż 650 litrów/minutę | tak
18. | Oddzielne pompy zasilające ramiona wbudowane w komorze oraz podłączane wózki wsadowe – dla zapewnienia stałego natrysku przez ramiona komory niezależnie od rodzaju wózka wsadowego | tak
19. | Możliwość zmiany wydajności pompy/pomp cyrkulacyjnych bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie – możliwość dostosowania wydajności pomp, a tym samym siły natrysku ramion i przepływu przez złącza wózków wsadowych w zależności od rodzaju mytych instrumentów. Możliwość ustawienia mniejszych zakresów ciśnień dla delikatnych narzędzi | tak
20. | Myjnia wyposażona w czujnik ciśnienia obiegu cyrkulacyjnego, informujący o nieprawidłowym ciśnieniu np. z powodu pienienia roztworu myjącego | tak
21. | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy podaży środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie | tak
22. | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach oraz kontrola ilości dozowania za pomocą przepływomierzy | tak
23. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | tak
24. | Zdalny dostęp, poprzez sieć Internet, do przebiegów programów, komunikatów, statystyk urządzenia z możliwością zdefiniowania numerów telefonów i adresów mailowych, na które będą wysyłane komunikaty na temat awarii i stanu urządzenia poprzez smsy lub e-maile – funkcja umożliwiająca zdalną diagnostykę urządzenia on-line | tak
25. | Sterownik myjni wyposażony w zestaw złączy do połączenia z komputerowym systemem archiwizacji parametrów procesów | tak
26. | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | tak
27. | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowe ekrany dotykowe o przekątnej aktywnej matrycy minimum 7” | tak
28. | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - drukarka zlokalizowana po stronie rozładowczej | tak
29. | Na wydruku wyszczególniona informacja o ilości dozowanych detergentów | tak
30. | Komunikaty o błędach wyszczególnione na wydruku w kolorze lub odwróceniem koloru – białe litery na czarnym tle | tak
31. | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | tak
32. | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej | tak
33. | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu | tak
34. | Możliwość zdefiniowania co najmniej 3 różnych Użytkowników o różnych stopniach dostępu, np.: personel, kierownik, technik | tak
35. | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej | tak
36. | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10, w tym nie mniej niż 6 wybieranych bezpośrednio za pomocą dedykowanych pól na ekranie dotykowym – bez konieczności przewijania ekranu | tak
37. | Możliwość modyfikacji programów w zakresie co najmniej: zmiana czasu trwania i ilości faz, zmiana temperatur faz, zmiana rodzaju pobieranej wody, zmiana ilości i rodzaju detergentu w każdej fazie | tak
38. | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych | tak
39. | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu | tak
40. | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr HEPA H14 | tak
41. | Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzania powietrza pobieranego do suszenia lub układ recyrkulacji powietrza suszącego | tak
42. | Silnik suszarki bezszczotkowy | tak
43. | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (co najmniej: zapchania filtra oraz uszkodzenia filtra) | tak
44. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości, umożliwiająca dezynfekcję | tak
45. | Obudowa myjni wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub lepszej gatunkowo | tak
46. | Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz, minimalna moc grzałek komory 9 kW | tak
47. | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi), automatycznie blokowane w czasie procesu | tak
48. | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki o pojemności min. 5 l każdy | tak
49. | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z normą EN ISO 15883-1-2-6-7 lub równoważną | tak
50. | Pobór wody zgodny z normą PN-EN 1717 lub równoważną | tak
WYPOSAŻENIE
51. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach, o pojemności minimum 10 tac o wymiarach 480x250x70mm. Demontowalne ramiona i zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza poprzez przepłukanie pod bieżącą wodą. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – możliwość demontażu wybranych poziomów mycia bez użycia narzędzi, mycie dwóch pojemników sterylizacyjnych lub transportowych o wymiarach 600x300x300mm po zdemontowaniu pół. Wózek kompatybilny z myjnią Getinge 46-5 - możliwość stosowania w urządzeniu posiadanym przez Zamawiającego. - 1 sztuka | tak
52. | Uniwersalny wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych i narzędzi układanych na tacach, wyposażony w nie mniej niż 35 przyłączy dla narzędzi z kanałami, w tym co najmniej: - 10 tub wraz ze stelażem do umieszczenia długich instrumentów kanałowych, - 7 tub do umieszczenia krótkich instrumentów kanałowych, - 7 wtryskiwaczy do trokarów i gwoździ o większych średnicach, - 9 węzy silikonowych do podłączenia złączy luer lub drenów, Możliwość mycia jednoczesnego minimum 35 narzędzi z kanałami oraz 4 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x70mm lub po demontażu przyłączy dla narzędzi z kanałami, 10 tac o wymiarach 480x250x70mm. Możliwość demontażu wybranych poziomów mycia. - 1 sztuka | tak
53. | Serwer do obługi systemu opisywania / ewidencjonowania elementów sterylizowanych kompatyblinych z urządzeniami posiadanymi danymi przez Zamawiającego. W cenie zawarte przeniesienie bazy danych z serwera istniejcego na nowy | tak
54. | Wózek transportowo-załadunkowy wózków wsadowych myjni, umożliwiający załadunek/rozładunek wózków wsadowych, wyposażony w wymienny pojemnik na wodę. - 2 sztuki | tak
Gwarancja i serwis
55. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
56. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
57. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | tak
58. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
59. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
60. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | tak
61. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
62. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
63. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
64. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
65. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
66. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
67. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
68. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
69. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
70. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
71. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
72. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
73. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET VIII Napędy do zabiegów ortopedycznych dużych i małych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | tak
Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich - 1 szt
6. | Napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | tak
7. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | tak
8. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | tak
9. | Oboroty max. silnika 26000 obr./min. | tak
10. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | tak
11. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich | tak
12. | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | tak
13. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
14. | Dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie | tak
15. | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie | tak
16. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) | tak
17. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | tak
18. | Adapter do oliwienia napędu, w zestawie | tak
19. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | tak
20. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | tak
21. | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | tak
Nasadka wiertarska Jacobs - 1 szt
22. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | tak
23. | Nasadka wraz z kluczykiem | tak
24. | Zakres min. 0,6 - 6,5 mm | tak
25. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
26. | Maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. | tak
27. | Moment obrotowy 5 Nm | tak
Nasadka wiertrska małe AO - 1 szt
28. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO | tak
29. | Kaniulacja Ø 2,8 mm | tak
30. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
31. | Moment obrotowy 4 Nm | tak
Nasadka do drutów Kirschnera - 1 szt.
32. | Nasadka do drutów Kirschnera | tak
33. | Trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) | tak
34. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
35. | Moment obrotowy 5 Nm | tak
Nasadka frezerska Zimmer/Hudson - 1 szt.
36. | Nasadka frezerska Zimmer/Hudson | tak
37. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
38. | Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. | tak
39. | Moment obrotowy 19 Nm | tak
Nasadka frezerska AO - 1 szt.
40. | Nasadka frezerska duże AO | tak
41. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
42. | Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. | tak
43. | Moment obrotowy 19 Nm | tak
Piła oscylacyjna - 1 szt.
44. | Piła oscylacyjna | tak
45. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | tak
46. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | tak
47. | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | tak
48. | Głowica obrotowa 360° | tak
49. | Co najmniej 8 pozycji blokady głowicy | tak
50. | Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą | tak
51. | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | tak
52. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie | tak
53. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | tak
54. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | tak
55. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | tak
56. | Wychylenie ostrza 4°1' | tak
57. | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | tak
Kosz stalowy dla dwóch urządzeń- 1 szt.
58. | Kosz stalowy, perforowany | tak
59. | Uchwyt napędów/pił 2 szt. | tak
60. | Uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. | tak
61. | Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. | tak
62. | Uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich | tak
63. | Uchwyt na brzeszczoty | tak
64. | Uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. | tak
Wanna kontenera - 1 szt.
65. | Wanna kontenera 1/1 | tak
66. | Wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm | tak
67. | Wykonana z aluminium | tak
68. | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) | tak
69. | Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | tak
Pokrywa kontenera - 1 szt.
70. | Pokrywa kontenera | tak
71. | Srebrna | tak
72. | Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe | tak
73. | Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | tak
Tabliczka identyfikacyjna - 4 szt.
74. | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | tak
Olej - 6 opak.
75. | Olej do smarowania systemu | tak
76. | Olej w aerozolu | tak
77. | Butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu | tak
78. | Objętość 300 ml | tak
Brzeszczoty do piły oscylacyjnej
79. | Brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającego) - 20 sztuk | tak
80. | Brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) - 10 sztuk | tak
81. | Brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) - 20 sztuk | tak
Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich
82. | Napęd do nasadek wiertarskich | tak
83. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | tak
84. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 85W | tak
85. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | tak
86. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 320 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich | tak
87. | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | tak
88. | Możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji | tak
89. | Kaniulacja Ø 3,2 mm | tak
90. | Dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie | tak
91. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie | tak
92. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | tak
93. | Adapter do oliwienia napędu, w zestawie | tak
94. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | tak
95. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | tak
96. | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | tak
Bateria - 2 szt.
97. | Akumulator | tak
98. | Akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą | tak
99. | Napięcie 9,9V | tak
100. | Energia 10,89Wh | tak
101. | Możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | tak
102. | Pokrywa komory akumulatora- 1 szt | tak
Nasadka wiertarska małe AO - 1 szt.
103. | Nasadka wiertarska małe AO | tak
104. | Kaniulacja Ø 2,8 mm | tak
105. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
106. | Moment obrotowy 1,5 Nm | tak
Nasadka wiertarska Jacobs- 1 szt.
107. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | tak
108. | Nasadka wraz z kluczykiem | tak
109. | Zakres 0,5 - 4 mm | tak
110. | Kaniulacja Ø 3,2 mm | tak
111. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
112. | Moment obrotowy 1,5 Nm | tak
Nasadka do drutów Kirschnera - 1 szt.
113. | Nasadka do drutów Kirschnera | tak
114. | Zakres pracy 0,6 - 3,2 mm | tak
115. | Kaniulacja Ø 3,2 mm | tak
116. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
Nasadka piły oscylacyjnej - 1 szt
117. | Nasadka piły oscylacyjnej | tak
118. | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15750 osc./min. | tak
Kosz stalowy dla jednego urządzenia - 1 szt.
119. | Kosz stalowy, perforowany | tak
120. | Uchwyt napędu/piły 1 szt. | tak
121. | Uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. | tak
122. | Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. | tak
123. | Uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich | tak
124. | Uchwyt na brzeszczoty | tak
125. | Uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. | tak
Wanna kontenera - 1 szt.
126. | Wanna kontenera 1/1 | tak
127. | Wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm | tak
128. | Wykonana z aluminium | tak
129. | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) | tak
130. | Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | tak
Pokrywa kontenera - 1 szt.
131. | Pokrywa kontenera | tak
132. | Srebrna | tak
133. | Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe | tak
134. | Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 1 szt. | tak
Tabliczka identyfikacyjna - 4 szt.
135. | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | tak
Brzeszczoty - 30 sztuk
136. | Brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) - 30 sztuk | tak
Ładowarka - 1 szt
137. | Ładowarka elektroniczna, uniwersalna | tak
138. | Cztery gniazda | tak
139. | Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe | tak
140. | System diagnozowania stanu zużycia akumulatorów | tak
141. | Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh | tak
142. | Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów | tak
143. | Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń | tak
144. | Przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro | tak
Wymagania bezwzględne dotyczące narzędzi |  | Wymogi | Parametr oferowany | Punktacja
Wymogi i normy
145. | Wyprodukowane w 2023 roku, fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieregenerowane, nie będące uprzednio przedmiotem wystaw i ekspozycji | tak
146. | Kompletne i gotowe do użycia | tak
147. | Hartowane próżniowo | tak
148. | Odporne na korozję | tak
149. | Poddane przez producenta wstępnej pasywacji | tak
150. | W trakcie eksploatacji narzędzia nie mogą ulegać uszkodzeniu: | tak
150a | podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134° C | tak
150b | dezynfekcji maszynowej w myjniach - dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
150c | w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE | tak
151. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium - przy dostawie. Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez ich uszkadzania | tak
152. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową - w formie papierowej 1 kpl i elektronicznej - 1 kpl - przy dostawie narzędzi. Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
153. | Wymaga się dostarczenia instrukcji producenta dotyczącej dekontaminacji narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej 3 egzemplarzy - przy dostawie | tak
154. | Wymaga się dostarczenia katalogu narzędziowego producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim - dołączyć do oferty | tak
155. | Wymaga się dostarczenia instrukcji używania w języku polskim w wersji papierowej (1 kpl) i wersji elektronicznej (1kpl) | tak
156. | Przed pierwszym użyciem przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi w 2 terminach szkolenie dla całego personelu działu sterylizacji z zakresu dekontaminacji, diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądowych oraz testów funkcyjnych, w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy narzędzi (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) - potwierdzone certyfikatem | tak
157. | Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych (1kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
158. | Zamawiający w przeciągu 7 dni roboczych od daty dostawy, przed pierwszym użyciem, oceni jakość wykonania narzędzi w obecność wykonawcy, a w przypadku jakości nie spełniającej wymogów zamawiającego nastąpi ich zwrot z koniecznością wymiany na nowe | tak
Gwarancja
159. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
160. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
161. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i ppogwarancyjny na terenie Polski | tak
162. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia narzędzi i opisem ewentualnych uszkodzeń co 6 msc, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
163. | Wszystkie prace związane z naprawą narzędzi wykonawca zobowiązuje się wykonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru narzędzi od Zamawiającego | tak
164. | W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni wykonawca dostarczy zamawiającemu wyroby o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w SWZ | tak
165. | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy narzędzi | tak
166. | W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia wykonawca zobowiązany jest do wymianu tego wyrobu na nowe | tak
167. | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne przedmiotu zamówienia uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy a okres gwarancji ulega wydłużeniu stosownie do nowej dostawy | tak
168. | Gwarancja biegnie od daty dostawy narzędzi i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak
169. | Jeżeli naprawy nie można wykonać w siedzibie zamawiającego wykonawca na swój koszt odbierze wyroby z działu zaopatrzenia medycznego a po wykonaniu usługi dostarczy w miejsce odbioru serwisowany wyrób | tak
170. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
171. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
PAKIET IX Napęd neurochirurgiczny do zabiegów interwencyjnych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Konsola sterująca
6. | Przewodowa wiertarka szybkoobrotowa składającą się z konsoli sterującej z możliwością podłączenia 2 sterowników nożnych i 3 napędów | tak
7. | Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz | tak
8. | Interfejs użytkownika w języku polskim | tak
9. | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 17.8±5% cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy | tak
10. | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza | tak
11. | Możliwość jednoczesnego przyłączenia trzech napędów | tak
12. | Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych | tak
13. | Konsola z możliwością zapisania ustawień dla 100+ użytkowników | tak
14. | Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów | tak
15. | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych | tak
16. | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu | tak
17. | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min. | tak
18. | Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli | tak
19. | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego | tak
20. | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego | tak
21. | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu | tak
22. | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego | tak
23. | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi | tak
24. | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników | tak, podać
25. | Możliwość wprowadzenia wizytówek elektronicznych przedstawicieli handlowych i serwisu | tak
26. | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów | tak, podać
27. | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów | tak
28. | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | tak
29. | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów | tak
30. | Konsola wyposażona w algorytm optymalizacji charakterystyki momentu obrotowego napędu | tak
31. | Waga konsoli 7,8kg | tak
Wietarka szybkoobrotowa - 1 szt
32. | Wiertarka wyposażona w silnik bezszczotkowy , obroty maksymalne 75000 obr/min | tak
33. | Moc silnika 350W | tak
34. | Silnik i nasadki niewymagające smarowania | tak
35. | Możliwość dodatkowego wysunięcia frezu z nasadki | tak
36. | Jedna długość frezu pasująca do różnych długości nasadki | tak
37. | Waga z całym przewodem 400g | tak
38. | Obroty wiercenia: lewo i prawo | tak
39. | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa | tak
40. | Współpraca z min. 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem | tak
41. | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | tak
42. | Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego | tak
43. | Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi | tak
AKCESORIA
Sterownik nożny - 1 szt
44. | Przewodowy sterownik nożny z podświetleniem adaptacyjnym | tak
45. | Kolor podświetlenia przycisku, odpowiadający kolorowi obsługiwanego gniazda konsoli | tak
46. | Długość przewodu sterownika nożnego 4.6m | tak
47. | Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – klasa ochronna IPX8 | tak
Reduktor do trepanacji SD/PD - 1 szt.
48. | Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów 60:1 | tak
49. | Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson | tak
50. | Zakres obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanów: 0 - 1250obr/min | tak
Nasadka obrotowa kroniotomu - 16 mm - 1 szt.
51. | Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm | tak
52. | Zintegrowana z nasadką obrotowa osłona (stopka) opony twardej | tak
53. | Waga nasadki do kraniotomii 16mm z obrotową stopką nie przekraczająca 70±5% g | tak
54. | Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego | tak
55. | Dedykowane jednorazowe sterylne ostrza do kraniotomii 16x2.3mm - spiralne lub stożkowe - do wyboru przez Zamawiającego | tak
56. | Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu | tak
57. | Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym | tak
Nasadka prostnica bez stopki 8 cm - 1 szt.
58. | Prostnica współpracująca z ostrzami kraniotomu | tak
59. | Montaż ostrzy bezpośrednio w gnieździe napędu | tak
60. | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami irygacyjnymi | tak
Nasadka kątowa - 7 cm - 1 szt.
61. | Nasadka kątowa o długości roboczej 70±5%mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | tak
62. | Nasadka z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | tak
63. | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) | tak
64. | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi | tak
65. | Wielorazowy klips irygacyjny dedykowany do nasadki 7 cm | tak
66. | Waga nasadki kątowej o długości roboczej 70mm nie przekraczająca 80±5% g | tak
67. | Ostrza rozetowe i diamentowe w różnych kształtach - do wyboru przez Zamawiającego | tak
Nasadka kątowa 14 cm - 1 szt.
68. | Nasadka kątowa o długości roboczej 140±5mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | tak
69. | Nasadka z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | tak
70. | Waga nasadki kątowej o długości roboczej 140mm nie przekraczająca 90±5% g | tak
71. | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) | tak
72. | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi | tak
Kontenery sterylizacyjne - 1 zestaw
73. | Kontenery sterylizacyjne wykonane z aluminium | tak
74. | Pokrywa kontenera wykonana z aluminium, umożliwiająca korzystanie z filtrów jednorazowych i wielorazowych | tak
75. | Kaseta sterylizacyjna wykonana z metalowej siatki, z pokrywą i uchwytami na wszystkie elementy zestawu | tak
76. | Pokrywa wewnętrzna - 1 sztuka | tak
77. | Podstawa kontenera z jednolitym dnem - 1 sztuka | tak
Ostrza
78. | Ostrze trepanu 14/11mm jednorazowe – 5 sztuk | tak
79. | Ostrze Strug stożkowy – 5 sztuk | tak
80. | Ostrze ELITE Okrągłe Diamentowe, rozmiar ostrza do wyboru przez Zamawiającego – 10 sztuk | tak
81. | Ostrze ELITE Okrągłe Precyzyjne dwukrawędziowe RIM , rozmiar ostrza do wyboru przez Zamawiającego – 10 sztuk | tak
Gwarancja i serwis
82. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
83. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak -10 pkt, nie - 0 pkt
84. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak
85. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
86. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
87. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu lub wysłania do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
88. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak
89. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
90. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
91. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak
92. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak
Pozostałe
93. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
94. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
95. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
96. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
97. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
98. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
99. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
100. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET X System neuromonitoringu do zabiegów chirurgicznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
System neuromonitoringu do zabiegów chirurgicznych
6. | Zastosowania urządzenia w chirurgii tarczycy z możliwością wykorzystania w chirurgii kolorektalnej, naczyniowej, laryngologii, neurochirurgii | tak
7. | Ilość kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej min.8 | tak
8. | Obrazowania potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | tak
9. | Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu z komentarzami Wprowadzanie komentarzy odpowiedzi EMG metodą (Drag&Drop) | tak
10. | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | tak
11. | Wyposażenie: min. 2 stymulatory stałoprądowe z zakresem regulacji częstotliwości impulsów od min. 1 Hz do min. 60 Hz do pojedynczych impulsów i do min.500 Hz do sekwencji impulsów | tak
12. | Wbudowane dwa niezależne stymulatory stałoprądowe typu DNS o zakresie prądu min.0.01mA do 25mA | tak
13. | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD min.12’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | tak
14. | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny, głośnik o mocy min.50 W | tak
15. | Wbudowany lub dołączony skaner kodów kreskowych | tak
16. | Aparat wyposażony w interfejs pacjenta do podłączenia elektrod odbiorczych, sond stymulacyjnych, podłączony z tyłu urządzenia, długość przewodu min. 4m – 1 szt. | tak
17. | Menu obsługi w języku polskim | tak
18. | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu | tak
19. | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną | tak
20. | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB | tak
21. | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF lub z możliwością jpg, doc | tak
22. | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | tak
23. | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – skaner wbudowany lub dołączony Skaner kodów kreskowych odczytujący minimum 18 typów kodów | tak
24. | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | tak
25. | Możliwość cyfrowej wymiany informacji HL7 | tak
26. | Monitoring ciągły z funkcją histogramu min.2D latencji i amplitudy z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi | tak
27. | Przewód do sondy stymulacyjnej, końcówki typu touchproof, dł. min.4m. – 1 szt. | tak
28. | Sonda stymulacyjna wielorazowego użytku bipolarna widelec prosta, dł. robocza min.4 cm, dł. całkowita min. 15cm – 1 szt. | tak
29. | Przewód przyłączeniowy do elektrod naklejanych na rurkę intubacyjną, dł. min.3m- 1 szt. | tak
30. | Kaseta sterylizacyjna wyłożona silikonem – 1 szt. | tak
31. | Sonda stymulacyjna bipolarna, dł. robocza min.4,5cm, dł. całkowita min.15cm, jednorazowego użytku, sterylna – 2 szt. | tak
32. | Elektroda odbiorcza min.4 kanałowa naklejana na rurki intubacyjne min.6-7 wraz z elektrodą neutralną rozmiar min.6-7 , jednorazowego użytku, sterylna– 10 szt. | tak
Gwarancja i serwis
33. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
34. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
35. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego urządzenia nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | tak
36. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
37. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
38. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
39. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
40. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
41. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
42. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
43. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
44. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
45. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
46. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
47. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
48. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
49. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
50. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
51. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET XI Rozbudowa mammografu o tomosyntezę
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego mammografu cyfrowego o funkcjonalność tomosyntezy
6. | Rozbudowa aparatu musi zapewnić funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D | tak
7. | Tomosynteza wykonywana bez dodatkowej przystawki zakładanej na stolik wykorzystywany przy zdjęciach 2D | tak
8. | Wykonywanie zdjęć w trybie tomosyntezy bez zatrzymywania ruchu głowicy lampy w celu wykonania pojedynczej ekspozycji – płynny ruch głowicy w czasie skanowania | tak
9. | Możliwość uzyskania rozdzielczości zdjęć 3D (tomosyntezy) takiej samej jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D | tak
10. | Zakres skanu tomosyntezy ≥ +/- 7,5° | tak
11. | Czas skanowania piersi, od wyzwolenia pierwszego impulsu dawki do ostatniego impulsu łącznie z czasem ruchu głowicy [s] =<10 | tak
12. | Dodatkowy tryb tomosyntezy o wysokiej rozdzielczości z zakresem skanu badania min. +/- 20 stopni | tak
13. | Możliwość uzyskania tradycyjnego obrazu mammograficznego i zestawu zdjęć do tomosyntezy w trakcie jednego cyklu – bez uwalniania ucisku piersi (w celu porównania obu obrazów w tym samym położeniu piersi) | tak
14. | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy [mm] =<1 | tak
15. | Możliwość otrzymania syntetycznych zdjęć 2D z syntezy zdjęć tomo | tak
16. | Algorytm rekonstrukcji obrazu z akwizycji w technice 3D | tak
17. | Średnia dawka gruczołowa dla ekwiwalentu grubości piersi min. 20 - 80 mm w trybie 2D i 3D , poniżej dawek granicznych EUREF dla skryningu | tak
Gwarancja i serwis
18. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
19. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak
21. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
22. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
23. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
24. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
25. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
26. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
27. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
28. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
29. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
30. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
31. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
32. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające parametry oferownych urządzeń | tak
33. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
34. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
35. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
36. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | tak
PAKIET XII System do biopsji fuzyjnej pod kontrolą rezonansu magnetycznego
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
System do biopsji fuzyjnej pod kontrolą rezonansu magnetycznego
Parametry ogólne
6. | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiazki ultradzwiekowej | tak
7. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania cyfrowego powyżej 20 mln. | tak
8. | Ilość aktywnych równoważnych gniazd sond obrazowych min 4 plus gniazdo parkingowe | tak
9. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 1-25 MHz | tak
10. | Dynamika systemu min 430 dB | tak
11. | Max. częstotliwość odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min 9000 klatek na sek | tak
12. | Maksymalna głębokość pola obrazowego min 33 cm | tak
13. | Powiększenie obrazu min 16x | tak
14. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach, pionowej i poziomej | tak
15. | Elektryczna regulacja wysokości położenia pulpitu konsoli min 12 cm | tak
16. | Możliwość obrotu pulpitu konsoli min +/- 30 stopni | tak
17. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | tak
18. | Dotykowy, programowalny panel sterujący wbudowany w konsolę min 12 cali | tak
19. | Zintegrowany z aparatem, fabryczny podgrzewacz do żelu | tak
20. | Wbudowana w pulpit klawiatura alfanumeryczna do opisu badań | tak
21. | Monitor o przekątnej min 23,5” z regulacją w trzech płaszczyznach na przegubowym ramieniu | tak
Obrazowanie i archiwizacja
22. | Tryby obrazowania i ich możliwe kombinacje min: • B, B + B • CD ( color doppler ) • PW ( doppler spektralny ) • B + M- mode • B + CD (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • B + CD + PW | tak
23. | Możliwość regulacji wzmocnienia w obrazach 2D oraz Color w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
24. | Obrazowanie przepływów za pomocą wysokoczułej techniki niewykorzystującej zjawiska Dopplera, pozwalającej na wizualizację rzeczywistej hemodynamiki przepływu bez maskowania ściany naczynia, z możliwością kodowania kierunku przepływu kolorem | tak
25. | Obrazowania mikroprzepływów o wysokiej rozdzielczości z mozliwościa wybrania trybu „wypukłego” wizualizacji przepływu | tak
26. | Zakres regulacji wielkości bramki dopplerowskiej w trybie PW, min 0,5 – 18 mm | tak
27. | Zakres regulacji uchylności pola w trybie dopplera kolorowego CD min +/- 20 stopnii | tak
28. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min 89 stopni | tak
29. | Obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące „na żywo” z trybami color i power dopplera | tak
30. | Obrazowanie harmoniczne | tak
31. | Dynamiczne ciągłe ogniskowanie w całym zakresie głębokości | tak
32. | Pamięć CINELOOP z mozliwościa zapisu do 770 000 obrazow / 6600 sek. | tak
33. | Mozliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych w formatach zgodnych z systemem WINDOWS tj JPEG, AVI oraz w formatach zgodnych z DICOM i tzw surowych danych – RAW Data | tak
34. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem SSD o pojemności min 1 TB | tak
35. | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie danych surowych, umożliwiających późniejsze przetwarzanie obrazów w takim samym zakresie, jak podczas badania, tj. min.: - możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D - możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - możliwość zmiany mapy Color Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum - możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie, jak podczas wykonywania badania. | tak
36. | Aparat wyposażony w DICOM 3.0 - DICOM 3.0 SEND, STORAGE COMMITMENT, MODALITY WORKLIST | tak
37. | Konfiguracja aparatu do ustawień sieciowych (w tym ustawienie worklisty) | tak
38. | Licencja na podłaczenie aparatu usg do szpitalnego systemu IT wraz integracją | tak
39. | UPS współpracujący z aparatem usg | tak
40. | Stojak z transmiterem do czujników sensorów | tak
41. | Czujnik położenia sondy | tak
42. | Czujnik położenia do badania CT | tak
43. | Czujnik położenia do badania MR | tak
44. | Wyłacznik nożny 3-funkcyjny | tak
45. | Moduł diagnostyki wstępnej z przetwornikiem convex 2-5 MHz i liniowym 3-12 MHz | tak
46. | Video-printer czarno-biały | tak
Funkcje użytkowe
47. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | tak
48. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | tak
49. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min 8 | tak
50. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | tak
51. | Przełączanie głowic z klawiatury/pulpitu. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | tak
52. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
53. | Opcja nałożenia (fuzji) obrazu usg na zaimportowane obrazy z innych modalności (m.in. CT, MR, PET/CT), oraz nawigacji przestrzennej z wykorzystaniem przystawek wyposażonych w czujniki położenia i sond z wbudowanymi czujnikami położenia. Metody dopasowywania obrazów minimum: ręczna i jednoprzyciskowa automatyczna dla obrazów CT i MR | tak
54. | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji - tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | tak
55. | Obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące „na żywo” z trybami color i power dopplera | tak
56. | Liczba kątów tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min 9 | tak
57. | Możliwość optymalizacji obrazowania poprzez zmianę parametrów filtracji wiązki odbieranej z uwzględnieniem prędkości rozchodzenia się ultradwięków w tkankach zależna od aplikacji | tak
58. | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | tak
59. | Możliwość podłaczenia aparatu do zdalnej diagnostyki, bezpłatnej w okresie do 7 lat od daty instalcji | tak
Sondy
60. | Sondy wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | tak
61. | Sonda Convex z wbudowanymi czujnikami położenia, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technologii XDclear lub matrycowej | tak
62. | Zakres pasma częstotliwości 1,5 – 6,5 MHz | tak
63. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min 192 | tak
64. | Kąt skanowania min 80 stopni | tak
65. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | tak
66. | Zakres pasma częstotliwości 4 - 12 MHz | tak
67. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min 256 | tak
68. | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | tak
69. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości wykonana w technologii XDclear lub matrycowej | tak
70. | Zakres pasma częstotliwości pracy 7-20 MHz | tak
71. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min 1000 | tak
72. | Szerokość pola skanowania min 50 mm | tak
73. | Głowica Liniowa – hokejowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości wykonana w technologii XDclear lub matrycowej | tak
74. | Zakres pasma częstotliwości pracy 8,5-24 MHz | tak
75. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min 192 | tak
76. | Szerokość pola skanowania min 25 mm | tak
77. | Głowica endorektalna, szerokopasmowa z uchwytem do sensorów połozenia | tak
78. | Zakres pasma częstotliwości parcy min 4,5-9 MHz | tak
79. | Maksymalny kąt skanowania min 178 stopnii | tak
80. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min 192 | tak
Możliwość rozbudowy - opcje
81. | Oporogramowania do elastografii ilościowej i jakościowej | tak
82. | Obrazowanie z wykorzystaniem środków kontrastujących z pomiarem czasu uaktualniania w zakresie min 0.05 do 10 sek z trybem maksymalnego wzmocnienia i analizą intensywności krzywej czasu błysku TIC | tak
83. | Możliwość rozbudowy o sondę kardiologiczną o paśmie 2-4,5 MHz, min 256 fizycznych elementach piezoelektrycznych, max kacie obrazowania min 120 stopni | tak
Gwarancja i serwis
84. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
85. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
86. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak
87. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
88. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
89. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
90. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
91. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
92. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
93. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
94. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
95. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | tak
96. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
97. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
98. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | tak
99. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
100. | Szkolenia w ośrodku z doświadczeniem w wykorzystaniu funkcjonalności fuzji i nawigacji obrazów USG z CT oraz MR - minimum 2 | tak
101. | Szkolenia aplikacyjne w miejscu instalcji przy dostawie oraz dodatkowe w terminie wybranym przez szpital | tak
102. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
103. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | tak
PAKIET XIII Tor wizyjny 4 K do endoskpowej chirurgii kręgosłupa z wypsażeniem
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
NAPĘD DO MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ KRĘGOSŁUPA (konsola) - 1 szt.
6. | Minimalnie dwa gniazda do podłączenia rękojeści shaver’a | tak
7. | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5” | tak
8. | Współpraca z ostrzami wielokrotnego i użytku i ostrzami jednorazowymi | tak
9. | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści | tak
10. | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetleniem parametrów eksploatacyjnych takich jak całkowity czas pracy ostrza, ilości podłączeń (dla ostrzy wielorazowych) | tak
11. | Regulowana częstotliwość oscylacji (0,5-4 Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji | tak
12. | Płynna zmiana momentu obrotowego w zakresie od 10-100% | tak
13. | Sterowanie pracą shavera za pomocą bezprzewodowego przycisku nożnego lub ekranu dotykowego | tak
14. | Min. 8 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5 Hz | tak
15. | Możliwość integracji z pompą ssąco-płuczącą i aktywacji funkcji „Wash” i „Shaver”. | tak
UCHWYT NAPĘDOWY - 1 szt.
16. | Uchwyt napędowy z przyciskami sterującymi, kompatybilny z oferowaną konsolą shavera | tak
17. | Uchwyt z trwale przymocowany kablem zasilającym. Oba elementy autoklawowalne | tak
18. | Włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100% | tak
19. | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rączki | tak
20. | Możliwość włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z poziomu rączki | tak
21. | Ustawienie pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki | tak
22. | Krokowa zmiana pozycji okienka cięcia frezu | tak
23. | Min. 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu) | tak, podać
24. | Uchwyt współpracujący z ostrzami o średnicach występujących w zakresach: 2– 8 mm | tak
25. | Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300 stopni podczas zabiegu przy pomocy kciuka | tak
26. | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16 000 obr./min | tak, podać
27. | Współpraca z ostrzami wielokrotnego użytku | tak
28. | Współpraca z ostrzami jednorazowego użytku | tak
29. | Długość uchwytu: 185 - 190 mm waga: 350 - 380g | tak
30. | Współpraca z ostrzami do zabiegów chirurgii kręgosłupa, artroskopii | tak
31. | Pojemnik do sterylizacji uchwytu | tak
PRZYCISK NOŻNY DO NAPĘDU (SHAVERA) 1 szt.
32. | Komunikacja bezprzewodowa z konsola napędu | tak
33. | Waga: 5 - 5.5 kh | tak
34. | Wymiary: 390 x 255 x 158 mm +/- 20% | tak
35. | Wyposażony w akumulator Li-ion 3.7V / 2250 mAh | tak
36. | Zasięg min. 10 m (wartość nominalna) | tak
37. | Pasmo częstotliwości pracy: 2400 - 2483.5 MHz | tak
POMPA IRYGACYJNA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA - 1 szt.
38. | Pompa wyposażona czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny | tak
39. | Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy | tak
40. | Ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie 15-200 mmHg. | tak
41. | Ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie 0.1-2.0 l/min. | tak
42. | Pompa wyposażona w duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, menu w języku Polskim. | tak
43. | Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu) | tak
44. | Pompa Jednorolkowa z funkcją ssania | tak
45. | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu drenów: -Dreny Wielorazowe – automatyczna identyfikacja RFID (20 cykli autoklawowania) -Dreny Jednorazowe – automatyczna identyfikacja RFID -Dreny dobowe – automatyczna identyfikacja RFID | tak
46. | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu akcesoriów dla funkcji ssania: -Dreny jednorazowe przeznaczone do odsysania płynów | tak
47. | Płynna zmiana wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym | tak
48. | Krokowa zmiana wartości zadanego ciśnienia przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego | tak
49. | Zmiana ciśnienia z krokiem co 5 mmHg poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym | tak
50. | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym | tak
51. | Możliwość krokowej zmiany wartości zadanego przepływu przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | tak
52. | Możliwość zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym | tak
53. | Możliwość wyboru profilu pracy SPINE (endoskopia kręgosłupa) lub ARTROSKOPIA | tak
54. | Dla modułu spine możliwość wybrania następujących profili użytkowych: -lędźwiowy 7 mm -lędźwiowy 8 mm -stenozy -szyja dostęp od tyłu -szyja dostęp od przodu | tak
55. | Ujemne maksymalne ciśnienie pompy ssania wynoszące -60 kpa. | tak
56. | Pompa wyposażona w funkcję kompensacji wysokości względem położenia pacjenta w zakresie od 0-40 cm. | tak
57. | Dokładność pomiaru ciśnienia ± 5% względem zadanej wartości | tak
58. | Dokładność pomiaru przepływu płynu infuzyjnego ± 10% względem zadanej wartości | tak
DIATERMIA RADIOWA (RADIOABLACJA) RF (4 MHz) DEDYKOWANA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KREGOSŁUPA - 1 szt.
59. | Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym | tak
60. | Możliwość pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20%) przy 600 Ohm | tak
61. | 4 funkcje dla pracy w trybie monopolar: 1. CUT 1 2. CUT 2 3. CONTACT 4. SPRAY | tak
62. | Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20%) przy 300 Ohm | tak
63. | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. | tak, podać
64. | Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej dyscektomii kręgosłupa | tak
65. | Elektroda sterylna krótka (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4MHz – sterylna (jednorazowa) - dostęp interlaminarny | tak
ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM - DOSTĘP INTERLAMINARNY- 1 kpl
66. | Dyskoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 165 mm. - 1 sztuka | tak
67. | Adapter do śródoperacyjnej kontrolii dystansu dyskoskopu - 1 szt. | tak
68. | Adapter stożkowy do dyskoskopu - 1 szt | tak
69. | Adapter membranowy do dyskoskopu - 1 szt | tak
70. | Światłowód 3.5 mm, dł. 3 m - 1 szt | tak
71. | Dylatator śr. 6.9 mm dł. 235 mm, dwa kanały- 1 szt | tak, podać
72. | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem 30 stopni, śr. 8 mm, dł. 120 mm - 1 szt | tak
73. | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm - 1 szt | tak
74. | Dysektor 2.5 mm, dł. 350 mm - 1 szt | tak
75. | Dysektor 4 mm, dł. 350 mm - 1 szt | tak
76. | Rongeur mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt | tak
77. | Rongeur mikro śr. 3 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt | tak
78. | Rongeur mikro śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt/ | tak
79. | Rongeur mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) - 1 szt | tak
80. | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt | tak
81. | Punch mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) 1 szt | tak
82. | Punch kostny (Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt | tak
83. | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 350 mm - 1 szt | tak
84. | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego - 1 szt | tak
85. | Pojemnik - kontener do sterylizacji bezfiltrowy, wymiary pojemnika 272 x 553 x 220 / ± 2 mm | tak
86. | Pojemnik do sterylizacji instrumentów | tak
ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII STENOZ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM - 1 kpl.
87. | Endoskop do zabiegów stenoz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. dł. rob. 177 mm. zew. śr. 9.3 x 7.4 mm, śr. kan. rob. 5.6 mm, kąt patrzenia 20 - 1 szt | tak
88. | Adapter do śródoperacyjnej kontroli dystansu endoskopu - 1 szt | tak
89. | Światłowód śr. 3.5 mm , min. dł. 3 m - 1 szt | tak, podać
90. | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 3.9 mm - 1 szt | tak
91. | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 5.9 mm - 1 szt. | tak
92. | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 6.9 mm - 1 szt. | tak
93. | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 9.4 mm - 1 szt. | tak
94. | Płaszcz roboczy śr. zew. 10.5 mm, śr. wew. 9.5 mm - 1 szt. | tak
95. | Adapter irygacyjny - 1 szt | tak
96. | Dysektor średnica 2.5 mm, dł. rob. 350 mm - 1 szt. | tak
97. | Dysektor (sonda) elewacyjny kulkowy giętki tzw. Palpator krótki śr. 2.5 mm, dł. 290 mm - 1 szt. | tak
98. | Wiertło ręczne dł. rob. 350 mm, śr. 4 mm - 1 szt. | tak
99. | Punch kostny, śr. 5.4 mm ± 0.1 mm, szerokość cięcia 2,5 mm - 1 szt. | tak
100. | Punch kostny śr. 5.4 mm ± 0.1 mm, szerokość cięcia 3,5 mm- 1 szt. | tak
101. | Kerrison śr. 5.5 mm x 4,5 mm ± 0.1 mm, kąt wygięcia 60 stopni - 1 szt. | tak
102. | Kerrison śr. 5.5 mm x 4,5 mm ± 0.1 mm, kąt wygięcia 90 stopni - 1 szt. | tak
103. | Rongeur śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | tak
104. | Rongeur śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | tak
105. | Punch śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | tak
106. | Punch śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | tak
107. | Dysektor śr. 4 mm, dł. Rob. 350 mm - 1 szt. | tak
108. | Kosz do sterylizacji zestawu do chirurgii endoskopowej stenoz - 1 szt. | tak
109. | Pojemnik - kontener do sterylizacji bezfiltrowy, wymiary pojemnika 272 x 553 x 220 / ± 2 mm | tak
110. | Pojemnik do sterylizacji instrumentów | tak
KAMERA ENDOSKOPOWA 4K- 1 sztuka
111. | Kontroler współpracujący z głowicą 3-chip CMOS 4K | tak
112. | Konstrukcja sterownika spełniająca funkcjonalność umożliwiającą podłączenie dwóch źródeł obrazu endoskopowego jednocześnie i wyświetlania ich na jednym monitorze | tak
113. | Min. 2x HDMI (1080p), min. 2x HDMI (4k), min. 2x 3G-SDI | tak
114. | Min. 4 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. | tak
115. | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu wideo i zdjęć poprzez gniazdo USB na dyski zewnętrzne np.: PenDrive. | tak
116. | Możliwość wprowadzenia danych np. operatora poprzez klawiaturę. | tak
117. | Możliwość ustawienia rozdzielczości (4096x2160) | tak
118. | Sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i/lub pilota. | tak
119. | Obsługa poprzez przewodowy pilot lub z panelu dotykowego kamery. | tak
120. | Funkcja automatycznej kontroli jasności zapobiegająca powstawaniu poświaty. | tak
121. | Menu w języku Polskim | tak
122. | Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta | tak
GŁOWICA KAMERY ENDOSKPOWEJ 4K - 1 szt.
123. | Przetwornik obrazu: 3x 1/3" CMOS | tak
124. | Dwa, dwufunkcyjne przyciski na głowicy (4 funkcje) | tak
125. | Głowica kompatybilna ze sterownikiem kamery 4K | tak
126. | Wymiary głowicy: 40 x 48 x 102 mm (+/- 1 mm) | tak
127. | Autoklawowalna | tak
128. | Głowica kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności | tak
129. | Klasa IP: IPX7 | tak
130. | Obiektyw o stałej ogniskowej f=14 mm (+/-0,5mm) | tak
MONITOR MEDYCZNY 4K - 1 szt.
131. | Rozmiar przekątnej ekranu minimum 55” | tak
128. | Proporcje obrazu: 16:9 | tak
129. | Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli | tak
130. | Jasność minimum 500 cd/m2 | tak
131. | Wejście sygnałowe: HDMI, DVI/DVI-D, SDI | tak
132. | Kontrast minimum 1100:1 | tak
133. | Wyjście sygnałowe: DVI/DVI-D, SDI | tak
134. | Podstawa/uchwyt do oferowanego monitora | tak
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - 1 szt.
139. | Ledowe źródło światła o mocy odpowiadającej 300 W lampy ksenonowej | tak
140. | Temperatura barwowa 6500 K | tak
141. | Natężenie światła regulowane od 0-100% | tak
142. | Żywotność diody LED min 28.000 godzin | tak
143. | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie natężenie światła | tak
144. | Uniwersalne przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów | tak
145. | Poziom głośności nie wyższy niż 25dB | tak, podać
WÓZEK ENDOSKOPOWY - 1 szt
146. | Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną. | tak
147. | Cztery podwójne kółka skrętne, dwa kółka z podwójną blokadą: blokada kierunku/ blokada całkowita. | tak
148. | Drzwiczki perforowane z tyłu wózka. | tak
149. | Trzy półki w tym min dwie regulowane | tak
150. | Szerokość półek maksimum 370 mm | tak
151. | Uchwyty ułatwiające przemieszczanie | tak
152. | Bazowy zestaw elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia 12 urządzeń, główny kabel zasilający minimum 5,5 m. | tak
153. | Trzymadło do butli infuzyjnej, z regulowaną wysokością od 1,6 do 2,6 m, obciążenie min 8 kg. | tak
154. | Szuflada na klawiaturę do wózka | tak
155. | Uchwyt pilota kamery endoskopowej | tak
156. | Uchwyt na przycisk nożny | tak
157. | Uchwyt głowicy kamery | tak
158. | Uchwyt światłowodu | tak
ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA – DOSTĘP EXTRA/TRANSFORAMINALNY - 1 kpl.
159. | Endoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 207 mm | tak
160. | Światłowód 3.5 mm dł. 3 m | tak
161. | Dylatator, średnica 6.9 mm, 2 kanały, do płaszcza o średnicy 8mm | tak, podać
162. | Płaszcz roboczy, kątowy z oknem, dł. rob. 185 mm, średnica 8 mm | tak
163. | Adapter irygacyjny do płaszcza roboczego o śr. 8 mm | tak
164. | Przedłużka do płaszcza, średnica 8 mm, dł. rob. 155mm | tak
165. | Młotek | tak
166. | Dysektor śr. 2.5 mm, dł. rob. 350 mm | tak
167. | Sonda elewacyjna śr. 2.5 mm , dł. 350 mm | tak
168. | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. rob. 350 mm | tak
169. | Rongeur mikro zakrzywiony ku górze śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | tak
170. | Nożyczki mikro proste śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | tak
171. | Kleszczyki chwytające śr. 3 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | tak
172. | Kleszczyki chwytające śr. 4 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | tak
168. | Ilość: 1 szt. | tak
173. | Nożyczki mikro śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm, wygięte ku górze | tak
174. | Rongeur mikro z wydłużoną branszą, śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | tak
175. | Punch kostny tzw. Kerrison śr. 4 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm | tak
176. | Kosz do przechowywania, transportu i sterylizacji zestawu narzędziowego do endoskopii kręgosłupa | tak
173. | Pojemnik - kontener do sterylizacji bezfiltrowy, wymiary pojemnika 272 x 553 x 220 / ± 2 mm | tak
174. | Pojemnik do sterylizacji dodatkowych instrumentów | tak
Gwarancja i serwis
175. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
176. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
177. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na tereni Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak
178. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
179. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
180. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak
181. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
182. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
183. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
184. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
185. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
186. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
187. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
188. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
189. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
190. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
191. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
192. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
193. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | tak
PAKIET XIV Tor wizyjny z videoendoskopami do diagnostyki gornego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego - 2 kpl.
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Tor wizyjny - 1 kpl.
Procesor obrazu ze źródłem światła LED
6. | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | tak
7. | Rozdzielczość 1920x1080 p | tak
8. | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | tak
9. | Wyjście wideo standard min.:S-Video, Composite, RGB | tak
10. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | tak
11. | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | tak
12. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | tak
13. | Pamięć wewnętrzna procesora min 4 GB | tak
14. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | tak
15. | Trzy tryby przysłony min.:auto, maksymalny, średni | tak
16. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | tak
17. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | tak
18. | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | tak
19. | Barwienie modyfikowanym światłem LED | tak
20. | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI | tak
21. | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | tak
22. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | tak
23. | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | tak
24. | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | tak
25. | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | tak
26. | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | tak
27. | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | tak
28. | Źródło światła typu LED | tak
29. | Wbudowane 3 diody LED | tak
30. | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | tak/podać
31. | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | tak/podać
32. | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | tak
33. | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | tak
34. | Kompatybilny z oferowanymi aparatami | tak
35. | Kompatybilny z aparatami Fujifilm serii 530 będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopowej | tak
Monitor medyczny - 1 szt.
36. | Matryca typu LED (LCD) | tak, podać
37. | Przekątna min. 27 cali | tak
38. | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli | tak
39. | Proporcje 16:9 | tak
40. | Jasność min 800 cd/m2 | tak, podać
41. | Współczynnik kontrastu 1000:1 | tak
42. | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170st. | tak
43. | Sygnał wejścia: 2xDVI 1xVGA 1xSDI(3G) 1xComposite | tak
44. | Sygnał wyjścia: 1xDVI, 1xSDI(3G) | tak
45. | Czas reakcji max. 14 ms | tak, podać
Videokolonoskop HD - 2 szt.
46. | Kąt obserwacji 1700 | tak
47. | Głębia ostrości min 2-100 mm | tak, podać
48. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | tak, podać
49. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | tak
50. | Średnica kanału roboczego min. 3,8 mm | tak/podać
51. | Długość robocza 1330- 1700 mm | tak, podać
52. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | tak
53. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | tak/podać
54. | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | tak
55. | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | tak
56. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | tak
57. | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | tak
58. | Typ konektora - jednogniazdowy | tak
59. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | tak
60. | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem | tak
Videogastroskop HD - 2 szt.
61. | Kąt obserwacji 1400 | tak
62. | Głębia ostrości min 2-100 mm | tak, podać
63. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm | tak, podać
64. | Długość robocza min 1100 mm | tak, podać
65. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mm | tak, podać
66. | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | tak, podać
67. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | tak
68. | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS | tak
69. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | tak
70. | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | tak/podać
71. | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop- procesor | tak
72. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | tak
73. | Typ konektora - jednogniazdowy | tak
TOR WIZYJNY - 1 kpl.
Procesor obrazu ze źródłem światła LED
74. | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | tak
75. | Rozdzielczość 1920x1080 p | tak
76. | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | tak
77. | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | tak
78. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | tak
79. | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | tak
80. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | tak
81. | Pamięć wewnętrzna procesora min 4 GB | tak
82. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | tak
83. | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | tak
84. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | tak
85. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | tak
86. | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | tak
87. | Barwienie modyfikowanym światłem LED | tak
88. | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI | tak/podać
89. | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | tak
90. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | tak
91. | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | tak
92. | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | tak
93. | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | tak
94. | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | tak
95. | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | tak
96. | Źródło światła typu LED | tak
97. | Wbudowane 3 diody LED | tak
98. | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | tak/podać
99. | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | tak
100. | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | tak
101. | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | tak
102. | Kompatybilny z oferowanymi aparatami | tak
103. | Kompatybilny z aparatami Fujifilm serii 530 będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopowej | tak
Wózek medyczny endokopowy - 1 szt.
104. | Podstawa jezdna z blokadą kół | tak
105. | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | tak
106. | Uziemiona listwa z 6 wyjściami, | tak
107. | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | tak
108. | Uchwyt na endoskop ustawiany na obie strony wózka | tak
109. | Możliwość regulacji wysokości półek | tak
110. | Mocowanie butli do CO2 | tak
111. | Centralny włącznik zasilania | tak
112. | Wózek wyposażony w separację galwaniczną zasilania | tak
Monitor medyczny - 1 szt.
113. | Matryca typu LED (LCD) | tak, podać
114. | Przekątna min. 27 cali | tak
115. | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli | tak
116. | Proporcje 16:9 | tak
117. | Jasność min 800 cd/m2 | tak, podać
118. | Współczynnik kontrastu 1000:1 | tak
119. | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170st. | tak
120. | Sygnał wejścia: 2xDVI 1xVGA 1xSDI(3G) 1xComposite | tak
121. | Sygnał wyjścia: 1xDVI, 1xSDI(3G) | tak
122. | Czas reakcji max. 14 ms | tak, podać
Pompa do spłukiwania - 1 szt.
123. | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry | tak
124. | Element pompujący rolkowy | tak
125. | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | tak
126. | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | tak
127. | Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min | tak
128. | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | tak
129. | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | tak
130. | Zasilanie 230V, 50Hz | tak
Insuflator CO₂ - 1 szt.
131. | Możliwość wyboru przepływu CO₂ wysoki/niski (High/Low) | tak
132. | Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO₂ – z butli lub z instalacji centralnej Szpitala | tak
133. | Wskaźnik na panelu frontowym o ciśnieniu zasilania CO₂ | tak
134. | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | tak
135. | Butelka do insuflacji CO₂ oraz wody do oferowanych endoskopów | tak
136. | Dren łączący butelkę z insuflatorem | tak
137. | Zawór do insuflacji gazu CO₂, do oferowanych aparatów | tak
Ssak endoskpowy
138. | Ssak na jeden zbiorniki (butelkę/pojemnik) | tak
139. | Zbiornik (butelka/pojemnik) wielorazowe | tak
140. | Możliwość zastosowania zbiorników jednorazowych | tak
141. | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz./dobę) | tak
142. | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 50 obr./min) | tak
143. | Wydajność: 30 l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | tak
144. | Poziom hałasu (poniżej 37 dB) | tak
Enteroskop
145. | Głębia ostrości w zakresie 2 - 100 mm | tak
146. | Średnica zewnętrzna wziernika min. 9,3 mm | tak
147. | Długość robocza 2000 mm | tak
148. | Średnica zewnętrzna końcówki videoenteroskopu min. 9,4 mm | tak
149. | Średnica kanału roboczego 3,2 mm | tak
150. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: - góra 180º - dół 180º - prawo 160º - lewo 160º | tak
151. | Endoskop z dodatkowym kanałem do napełniania balonika umieszczonego na końcówce wideoenteroskopu | tak
152. | Kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu. | tak
Pompa enteroskopowa - 1 szt.
153. | Zasilanie 230V/50 Hz | tak
154. | Kompatybilna z oferowanym enteroskopem p | tak
155. | Nominalne ciśnienie balonów min. 5,6 kPa | tak
156. | Przepływ powietrza min. 170+/- 50 ml/10 sek. | tak
157. | Zewnętrzny kontroler do obsługi | tak
158. | Dokładność podawanego ciśnienia +/- 2 kPa. | tak
Videogastrodkop zabiegowy- 1 szt.
159. | Kąt obserwacji 1400 | tak
160. | Głębia ostrości min 2-100 mm | tak
161. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 10,8 mm | tak
162. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 10,5 mm | tak
163. | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | tak
164. | Długość robocza min. 1100 mm | tak
165. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | tak
166. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | tak
167. | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | tak/podać
168. | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | tak/podać
169. | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | tak/podać
170. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | tak
171. | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | tak/podać
172. | Typ konektora - jednogniazdowy | tak
173. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | tak
174. | Ręczny tester szczelności | tak
175. | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | tak
Videogastroskop HD - 1 szt.
176. | Kąt obserwacji 1400 | tak
177. | Głębia ostrości min 2-100 mm | tak
178. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | tak
179. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | tak
180. | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | tak
181. | Długość robocza min. 1100 mm | tak
182. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | tak
183. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | tak
184. | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | tak/podać
185. | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | tak/podać
186. | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | tak/podać
187. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | tak
188. | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | tak/podać
189. | Typ konektora - jednogniazdowy | tak
190. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | tak
191. | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | tak
Videokolonoskop HD- 1 szt.
192. | Kąt obserwacji 1700 | tak
193. | Głębia ostrości min 2-100 mm | tak, podać
194. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,0 mm | tak, podać
195. | Długość robocza 1690 mm | tak, podać
196. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,0 mm | tak, podać
197. | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | tak, podać
198. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | tak
199. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) | tak
200. | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS | tak
201. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | tak
202. | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pokrętłem na rękojeści endoskopu | tak
203. | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | tak/ podać
204. | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop - procesor | tak/podać
205. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | tak
206. | Typ konektora - jednogniazdowy | tak
207. | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | tak
SYSTEM DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH
OPROGRAMOWANIE – licencja
208. | Wykonawca dostarczy, skonfiguruje pakiet oprogramowania komputerowego przeznaczony do: - wspomagania pracy pracowni endoskopowej, - wspomagania procesu diagnozy wykonanych badań, - tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. oraz przeszkoli niezbędny personel i administratorów | tak
209. | Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (np. z: endoskopów, USG, mikroskopów, adapterów cyfrowych), w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Następnie ich przetwarzanie, rejestrację i kwantyfikację ułatwiające interpretację informacji medycznej poprzez wbudowany zestaw narzędzi analizy obrazu, których funkcje to minimum: powiększanie, filtrowanie, wykonywanie obliczeń i pomiarów, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami | tak
210. | Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej) oraz urządzeń pomiarowych (np. tonometr, refrakotometr, pachymetr) w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę | tak
211. | Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań | tak
Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:
212. | Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z urządzeń diagnostycznych. | tak
213. | Dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów. | tak
214. | Archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. | tak
215. | Rejestracja obrazów i wideo z sygnałów analogowych (WIDEO) i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). Przechwytywanie obrazów i plików pdf z udostępnionego katalogu. | tak
216. | Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego, ułatwiające jego analizę i interpretację - powiększanie, filtrowanie (filtr czerwony, zielony, niebieski), wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu wg określonych kryteriów. | tak
217. | Nagrywanie na nośnikach CD/DVD, Pendrive, wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty. | tak
218. | Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive. | tak
219. | Raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami. | tak
220. | Bezpieczeństwo danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plików. | tak
221. | Wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta. | tak
222. | Poufność danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych. | tak
223. | Obsługa w języku polskim | tak
Kartoteka pacjenta i lista wizyt musi zawierać:
224. | Wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych. | tak
225. | Informacja o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach. | tak
226. | Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie. | tak
Moduł rejestracji i analizy obrazów i wideo musi zawierać:
227. | Zapis i odczyt obrazów w różnych formatach (TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF). | tak
228. | Rejestracja obrazów z sygnałów analogowych i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). | tak
229. | Podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, wstawianie opisów, znaczników, elementów graf.). | tak
230. | Filtrowanie obrazu (filtr czerwony, zielony, niebieski). | tak
231. | Zaawansowane przetwarzania obrazu wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. | tak
232. | Zapis filmu cyfrowego na dysku twardym komputera, a następnie jego edycja (wybrane klatki). | tak
233. | Współpraca z urządzeniami obrazującymi. | tak
234. | Aktualizację i dostosowywanie systemu do obowiązujących przepisów, regulacji prawnych. | tak
235. | Przyjmowanie zgłoszeń przez telefon, email lub stronę WWW i usuwanie błędów aplikacji:a) błąd krytyczny (uniemożliwiający pracę w systemie) – w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia b) błąd zwykły (powtarzalne działanie aplikacji prowadzące do wyników lub jej działania w sposób niezgodny z przekazaną dokumentacją systemu) – w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia | tak
236. | Wykonawca dostarczy dokumentację oferowanego systemu, w tym instrukcję użytkownika i administratora. | tak
237. | Pojemnik do sterylizacji dodatkowych instrumentów | tak
Gwarancja i serwis
238. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
239. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
240. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak
241. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
242. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
243. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | tak
244. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
245. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
246. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
247. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
248. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
249. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
250. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
251. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
252. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | tak
253. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
254. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
255. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
256. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET XV Zestaw do artroskopii z wyposażeniem
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
SHAVER ARTROSKOPOWY (konsola) - 1 szt.
6. | Minimalnie dwa gniazda do podłączenia rękojeści shaver’a | tak
7. | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5” | tak
8. | Możliwość podłączenia zarówno ostrzy jednorazowych jak i wielorazowych | tak
9. | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści | tak
10. | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetleniem parametrów eksploatacyjnych takich jak całkowity czas pracy ostrza, ilości podłączeń (dla ostrzy wielorazowych) | tak
11. | Regulowana częstotliwość oscylacji (0,5-4 Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji | tak
12. | Płynna możliwość zmiany momentu obrotowego w zakresie od 10-100% | tak
13. | Możliwość podłączenia przycisku nożnego bezprzewodowego do sterowania pracą shavera oraz pompy ssąco płuczącej | tak
14. | Możliwość sterowania poprzez ekran dotykowy monitora | tak
15. | Min. 8 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5 Hz | tak
16. | Możliwość integracji z pompą ssąco-płuczącą i aktywacji funkcji „Wash” i „Shaver”. | tak
UCHWYT NAPĘDOWY SHAVERA - 2 szt.
17. | Uchwyt napędowy z przyciskami sterującymi, kompatybilny z oferowaną konsolą shavera | tak
18. | Uchwyt z trwale przymocowany kablem zasilającym. Oba elementy autoklawowalna | tak
19. | Możliwość włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100% | tak
20. | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rączki | tak
21. | Możliwość włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z poziomu rączki | tak
22. | Możliwość ustawienia pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki | tak
23. | Możliwość krokowej zmiany pozycji okienka cięcia frezu | tak
24. | Min. 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu) | tak, podać
25. | Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300 stopni podczas zabiegu przy pomocy kciuka | tak
26. | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16 000 obr./min | tak, podać
27. | Napęd bezobsługowy z silnikiem bezszczotkowym | tak
28. | Współpraca z ostrzami wielokrotnego użytku | tak
29. | Współpraca z ostrzami jednorazowego użytku | tak
30. | Długość uchwytu: 187mm, przekrój 25x32mm, waga: 380g | tak
31. | Pojemnik do sterylizacji uchwytu shavera- 2 sztuki | tak
OPTYKA ARTROSKOPOWA - 4 szt.
32. | Optyka artroskopowa śr. 4 mm, dł. min. 171 mm - 4 szt. | tak
33. | Płaszcz artroskopowy śr. 6 mm, mocowanie z optyką na tzw. click - 4 szt. | tak
34. | Trokar do płaszcza, końcówka pół-tępa - 4 szt | tak
35. | Światłowód śr. 3.5 mm dł. rob. min. 3m - 4 szt. | tak
36. | Kosz do optyki artroskpowej - 4 szt | tak
OSTRZA WIELORAZOWE DO SHAVERA ARTROSKPOWEGO (autoklawowalne)
37. | Ostrze shavera, wielorazowe (autoklawowalne) do wyboru z katalogu producenta- 10 sztuk | tak
POMPA IRYGACYJNA DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH - 1 szt.
38. | Pompa wyposażona czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. | tak
39. | Możliwość podłączenia pedału nożnego umożliwiającego włączanie/wyłączanie funkcji płukania stawu | tak
40. | Możliwość podłączenia przewodowego pilota wyposażonego w następujące przycisku sterujące pompą: 1. zwiększanie wartości nominalnej ciśnienia 2. zmniejszanie wartości nominalnej ciśnienia 3. zwiększanie nominalnego przepływu płynu infuzyjnego 4. zmniejszanie nominalnego przepływu płynu infuzyjnego 5. Start/Stop 6. „Wash” (płukanie stawu) - Pilot autoklawowalny | tak
41. | Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy | tak
42. | Pompa wyposażona w duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | tak
43. | Możliwości ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie 15-200 mmHg. | tak
44. | Możliwości ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie 0.1-2.0 l/min. | tak
45. | Pompa wyposażona w duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, menu w języku Polskim. | tak
46. | Wyświetlacz pozwalający na wyświetlanie aktualnego ciśnienia i aktualnego przepływu. | tak
47. | Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu do płaszcza artroskopowego pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu) | tak
48. | Pompa Jednorolkowa z funkcją ssania | tak
49. | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu drenów w torze napływu: -Dreny Wielorazowe – automatyczna identyfikacja RFID (20 cykli autoklawowania) -Dreny Jednorazowe – automatyczna identyfikacja RFID -Dreny dobowe – automatyczna identyfikacja RFID | tak
50. | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | tak/ podać
51. | Możliwość krokowej zmiany wartości zdanego ciśnienia przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | tak/ podać
52. | Możliwość zmiany ciśnienia z krokiem co 5 mmHg poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | tak/ podać
53. | Możliwość zmiany ciśnienia z krokiem co 10 mmHg poprzez dłuższe przyciśnięcie (powyżej 1.5 sec) znaku + lub – na ekranie dotykowym. | tak/ podać
54. | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | tak/ podać
55. | Możliwość krokowej zmiany wartości zdanego przepływu przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | tak/ podać
56. | Możliwość zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | tak/ podać
57. | Czas trwania funkcji płukania stawu „Wash” 30 sec przy jednoczesnym zwiększeniu przepływu płynu infuzyjnego do wartości 2.0 l/min oraz aktualnego ciśnienia o 50% (chwilowe zwiększenie ciśnienia nie większe niż 200 mmHg). | tak
58. | Standardowe profile użytkowe dla funkcji artroskopii: -Kolano -Małe stawy -Bark | tak/ podać
59. | Możliwość korzystania z min. 16 profili użytkowych | tak
60. | Ujemne maksymalne ciśnienie pompy ssania wynoszące -60 kpa. | tak
61. | Pompa wyposażona w funkcję kompensacji wysokości względem położenia pacjenta w zakresie od 0-40 cm. | tak
62. | Dokładność pomiaru ciśnienia ± 5% względem zadanej wartości. | tak
63. | Dokładność pomiaru przepływu płynu infuzyjnego ± 10% względem zadanej wartości | tak
64. | Waga pompy 8.2 Kg | tak
65. | Dren jednorazowy w torze napływu kompatybilny z oferowaną pompą artroskopową (1 op. zawiera 10 szt. drenów) | tak
GENERATOR PLAZMOWY DO WAPORYZACJI ARTROSKOPOWEJ - 1 szt.
66. | Temperatura pracy w zakresie 40-70 stopni celcjusza, brak karbonizacji tkanki oraz zmniejszenie ryzyka uszkodzenia tkanek sąsiadujących | tak
67. | Tworzenie plazmy w roztworze soli fizjologicznej | tak
68. | Częstotliwość pracy: 100KHz +/- 20KHz | tak
69. | Tryby pracy: Cięcie i ablacja (ABLATE): ustawienia 1-9 Koagulacja (COAG): ustawienia 1-9 | tak
70. | Elektrody plazmowem do wyboru z katalogu producenta (jenorazowe)- 10 sztuk | tak
KAMERA ENDOSKOPOWA 4K (Kontroler) - 1 szt.
71. | Kontroler współpracujący z różnymi typami głowic kamery: -głowica kamery 3-chip CMOS 4K -głowica kamery 3-chip CCD Full HD -głowica 1-chip CCD Full HD -głowica Pendual- wahadłowa, łamana, głowica urologiczna oraz z giętkimi endoskopami video - sensorycznymi | tak/ podać
72. | Konstrukcja sterownika spełniająca funkcjonalność umożliwiającą podłączenie dwóch źródeł obrazu endoskopowego jednocześnie i wyświetlania ich na jednym monitorze | tak
73. | Min. 2x HDMI (1080p) i 2x HDMI (4k) / 2x 3G-SDI / PIP (3G SDI) | tak
74. | Min. 4 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. | tak
75. | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu wideo i zdjęć poprzez gniazdo USB na dyski zewnętrzne np.: PenDrive. | tak
76. | Możliwość wprowadzenia danych np. operatora poprzez klawiaturę. | tak
77. | Możliwość ustawienia rozdzielczości DCI (4096x2160/60/P) | tak
78. | Sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i/lub pilota. | tak
79. | Obsługa poprzez przewodowy pilot lub z panelu dotykowego kamery. | tak
80. | Funkcja automatycznej kontroli jasności zapobiegająca powstawaniu poświaty. | tak
81. | Kamera wyposażona w filtr HDR – filtr cyfrowy (rozjaśnienie zacienionych struktur w głębi jamy stawowej) | tak
82. | Min. dziewięć dedykowanych profilów takich jak: laparoskopia, histeroskopia, urologia, artroskopia, torakoskopia oraz możliwość ustawienia własnych profilów użytkownika (min. 20 ustawień) | tak
83. | Menu w języku Polskim | tak
84. | Kamera posiadająca możliwość współpracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | tak
85. | Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta oraz obsługi kontrolera kamery | tak
GŁOWICA KAMERY ENDOSKOPOWEJ 4K - 1 szt.
86. | Przetwornik obrazu: 3x 1/3" CMOS | tak
87. | Dwa, dwufunkcyjne przyciski na głowicy (4 funkcje) | tak
88. | Głowica kompatybilna ze sterownikiem kamery 4K. | tak
89. | Możliwość zmiany obiektywów (minimum 4 różne, dostępne obiektywy, w tym obiektyw z zoom o zakresie minimum 13-29 mm). | tak
90. | Wymiary głowicy: 40 x 48 x 102 mm (+/- 1 mm) | tak
91. | Autoklawowalna. | tak
92. | Głowica kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności | tak
93. | Klasa IP: IPX7 | tak
94. | Obiektyw o stałej ogniskowej f=14 mm (+/-0,5mm).- 1 szt. | tak
MONITOR MEDYCZNY 4K- 1 szt.
95. | Rozmiar przekątnej ekranu minimum 31” | tak
96. | Proporcje obrazu minimum: 16:9 | tak
97. | Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli | tak
98. | Jasność minimum 350 cd/m2 | tak
99. | Kontrast minimum 1200:1 | tak
100. | Wejście sygnałowe minimum HDMI | tak
101. | Wyjście sygnałowe: minimum DVI | tak
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - 1 szt.
102. | Ledowe źródło światła o mocy odpowiadającej 300 W lampy ksenonowej | tak
103. | Temperatura barwowa 6500 K | tak
104. | Natężenie światła regulowane od 0-100% | tak
105. | Żywotność diody LED min 28.000 godzin | tak
106. | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie natężenie światła | tak
107. | Uniwersalne przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów | tak
108. | Poziom głośności nie wyższy niż 25dB | tak, podać
109. | Zabezpieczenie przed oślepieniem: zaciemnienie wiązki światła w złączu światłowodu w momencie jego odłączenia | tak
WÓZEK ENDOSKOPOWY - 1 szt.
110. | Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną, wyposażony w min. trzy półki, szufladę na klawiaturę, uchwyt głowicy kamery, uchwyt, światołowodu, ramię oborotowe do mocowania monitora, uchwyt pilota kamery, trzymadło dla płynów infuzyjnych | tak
111. | Cztery podwójne kółka skrętne, dwa kółka z podwójną blokadą: blokada kierunku/ blokada całkowita. | tak
112. | Bazowy zestaw elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia 12 urządzeń, główny kabel zasilający minimum 5,5 m. | tak
NARZĘDZIA ARTROSKOPOWE
113. | Narzędzia robocze typu punch artroskopowy do wyboru z katalogu producenta - 3 szt | tak
109. | Szafa jezdna do przechiwywania - 2 szt. | tak
Gwarancja i serwis
110. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
111. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
112. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty | tak
113. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
114. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
115. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | tak
116. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
117. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | tak
118. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
119. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
120. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
121. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | tak
122. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
123. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
124. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń oraz narzędzi | tak
125. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
126. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
127. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
128. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | tak
PAKIET XVI Zestaw do operacji mikrochirurgicznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Paramrty oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | tak
Zestaw narzędzi do operacji mikrochirurgicznych
6. | Laryngoskop do spoidła przedniego; duży; wymiary proksymalne, wewnętrzne 34,5x19,5mm; wymiary dystalne, wewnętrzne 19,5x14,5mm; długość robocza 17 cm; posiadający kanały boczne, zewnętrzne (jeden do oświetlacza światłowodowego; drugi do rurki ssącej, usuwającej opary), ilość - 1 szt. | tak
7. | Laryngoskop do spoidła przedniego; średni; rozmiar uniwersalny; wymiary proksymalne, wewnętrzne 29,5x16mm; wymiary dystalne, wewnętrzne 16x13mm; długość robocza 17 cm; posiadający kanały boczne, zewnętrzne (jeden do oświetlacza światłowodowego; drugi do rurki ssącej, usuwającej opary), ilość - 1 szt. | tak
8. | Wideolaryngoskop typu KANTOR-BERCI, wersja dla dorosłych o powiększonym otworze proksymalnym, zakrzywionej końcówce dystalnej, zaprojektowanej w sposób umożliwiający uniesienie nagłośni i umieszczenie optyki typu HOPKINS niopodal spoidła przedniego, długość robocza 18cm, wymiary proksymalne, wewnętrzne 24x20mm; wymiary dystalne, wewnętrzne 13,3x12mm. Kanał prowadzący endoskop zintegrowany w świetle laryngoskopu, z adapterem do podłączenia teleskopu. Kompatybilny z podpórką piersiową, ilość - 1 szt. | tak
9. | Optyka Tele-Laryngoskopowa 70° z soczewkami typu HOPKINS, pole widzenia o kącie 50°, średnica 5,8 mm, długość 19 cm, autoklawowalna, ilość - 1 szt. | tak
10. | Optyka szerokokątna 0°, o średnicy 4mm, długości 180mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzonym certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki, ilość - 1 szt. | tak
11. | Optyka szerokokątna 30°, o średnicy 4mm, długości 180mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzonym certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki, ilość - 2 szt. | tak
12. | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS 0°; nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu; oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki; średnica 3 mm, długość robocza 14 cm, autoklawowalna, ilość - 1 szt. | tak
13. | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS 30°; nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu; oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki; średnica 3 mm, długość robocza 14 cm, autoklawowalna, ilość - 1 szt. | tak
14. | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS 15°; okularem skośnym pod kątem 45°, oznaczeniem kolorystycznym - odpowiednim dla kąta patrzenia optyki; średnica 4 mm, długość robocza 17 cm, kompatybilna z wideolaryngoskopem typu KANTOR-BERCI, autoklawowalna, ilość - 1 szt. | tak
15. | Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego, ilość 1 szt. | tak
16. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 14 cm, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi, ilość - 1 szt. | tak
17. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 16 cm, do zastosowania z laryngoskopami do spoidła przedniego, ilość - 1 szt. | tak
18. | Rurka ssąca, długość robocza 16 cm, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi, ilość - 1 szt. | tak
19. | Rurka ssąca, średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 12,5 cm, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi, ilość - 1 szt. | tak
20. | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu, do zastosowania z laryngoskopami, w zestawie pręt podtrzymujący o długości 34cm, ruchomy z metalowym pierścieniem o średnicy min. 9cm, ilość - 1 szt. | tak
21. | Podpórka pod wspornik piersiowy, wyposażona w systemem przekładni do regulacji wysokości oraz obrotowe ramię z ruchomą płytką; do zastosowania z podporą piersiową laryngoskopu; posiadająca możliwość mocowania do szyny stołu operacyjnego o wymiarach 25x10 cm, ilość - 1 szt. | tak
22. | Światłowód, średnica 2,5mm, długość 230cm, ilość - 2 szt. | tak
23. | Lampa czołowa typu LED, światło białe, zasilanie akumulatorowe - czas pracy do min.16h - posiadająca możliwość regulacji natężenia oświetlenia, min. 3 poziomy jasności, - posiadająca możliwość regulacji średnicy oświetlanego pola oraz kąta padania światła (średnica w zakresie min. 30-150mm przy odległości 40cm), - posiadająca funkcję informowania o poziomie naładowania akumulatorów oraz migające światło w przypadku bardzo niskiego poziomu naładowania akumulatorów, - możliwość bezpośredniego ładowania akumulatorów poprzez złącze micro-USB jak i zewnętrzną stację ładującą, ilość - 4 szt. | tak
24. | Ładowarka sieciowa, umożliwiająca ładowanie do min.2szt. akumulatorów lampy czołowej, ilość - 1 szt. | tak
25. | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzyw. 65°, długość 12 cm, ilość - 1 szt. | tak
26. | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzyw. 65°, długość 12 cm, ilość - 1 szt. | tak
27. | Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, średnica 3,5 mm, długość 17 cm, ilość - 2 szt. | tak
28. | Rurka ssąca, kątowa, odkształcalna, z podłączeniem typu LUER-Lock, średnica zewnętrzna 0,7 mm, długość robocza 7 cm, do użycia z uchwytem typu FISCH, ilość - 2 szt. | tak
29. | Uchwyt typu FISCH, długi, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, do zastosowania z rurkami ssącymi, długość 5,5 cm, ilość - 2 szt. | tak
30. | Łyżeczka podwójna typu HOUSE, średnia, rozmiar 1 x 1,8 mm / 2 x 2,8 mm; długość 15 cm, ilość - 2 szt. | tak
31. | Kleszczyki uszne typu FISCH, bardzo delikatne, rozbieralne, łagodne; 0,4 x 3,5 mm, długość robocza 8 cm, ilość - 1 szt. | tak
32. | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, bardzo delikatna, bransze 0,2 mm, długość 16 cm, ilość - 1 szt. | tak
33. | Płytka szklana typu FISCH do przycinania, z podziałką milimentrową (25x20 mm), wymiar 10x8 cm, ilość 2 szt. | tak
34. | Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 40 stopni, rozmiar 2 mm, długość robocza 17 cm, ilość - 1 szt. | tak
35. | Rozwieracz typu WILLIGER; 4 zęby, ostre; długość 13 cm, ilość - 1 szt. | tak
36. | Noż typu PLESTER, okrągły, pionowy, rozmiar 3,5x2,5 mm, długość 16 cm, ilość - 2 szt. | tak
37. | Igła typu WULLSTEIN; prosta; długość 16,5 cm, ilość - 2 szt. | tak
38. | Igła typu WULLSTEIN; lekko zakrzywiona; długość 16,5 cm, ilość - 2 szt. | tak
39. | Igła typu WULLSTEIN; średnio zakrzywiona; długość 16,5 cm, ilość - 2 szt. | tak
40. | Zawieszenie typu Bipod DRAFFIN, do rozwieraczy ustnych i łopatek językowych, ilość - 1 szt. | tak
41. | Nożyczki typu KLEINSASSER, proste, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
42. | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
43. | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
44. | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
45. | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze zakrzywione w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
46. | Kleszcze biopsyjne typu KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3x4mm, długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
47. | Noż sierpowaty do fonochirurgii, zakrzywiony, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, długość 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
48. | Preparator do fonochirurgii, prosty; zakończony kulką, średnica 1,3 mm, trzpień zwężany, długość całkowita 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
49. | Rurka ssąco-koagulacyjna typu KLEINSASSER, monopolarna, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 26 cm, ilość - 1 szt. | tak
50. | Rurka ssąca typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
51. | Rurka ssąca typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
52. | Igła iniekcyjna typu KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
53. | Ochraniacz na zęby, silikonowy, autoklawowalny, ilość - 2 szt. | tak
54. | Imadło typu WENDLER, delikatne, zakrzywione do góry, do chirurgii krtaniowej, arytenoidektomii i innych zabiegów wewnątrzkrtaniowych, instrument stożkowo wzmocniony od końca dystalnego do proksymalnego, z ząbkowanymi szczękami okrągłymi o średnicy 2,5 mm, długość robocza 23 cm, kanał do płukania, uchwyt z zapinką, ilość - 1 szt. | tak
55. | Kleszcze typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w prawo; długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
56. | Kleszcze typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w lewo; długość robocza 23 cm, ilość - 1 szt. | tak
57. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania intrumentów, 2 poziomy, wymiary zewnętrzne min. 540x260x110mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie (24szt.) i paski (24szt.) do ufiksowania instrumentów, ilość - 1 szt. | tak
58. | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji 2 optyk sztywnych o długości do 20 cm i średnicy do 10 mm, wymiary zewnętrzne min. 350x125x50mm, ilość - 2 szt. | tak
59. | Pojemnik plastikowy z pokrywą, do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne min. 525x240x70mm; W zestawie silikonowe maty, trzpienie (12szt.) i paski (12szt.) do ufiksowania instrumentów, ilość 1 szt. | tak
60. | Adapter umożliwiający podłączenie kamery endoskopowej do mikroskopu posiadanego przez użytkownika, typu Zeiss ProErgo, ilość 1 szt. | tak
Gwarancja
61. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
62. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak -10 pkt, nie - 0 pkt
63. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń oraz narzędzi
64. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego wyposażenia nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | tak
65. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia narzędzi i opisem ewentualnych uszkodzeń co 12 msc, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
66. | Wszystkie prace związane z naprawą narzędzi wykonawca zobowiązuje się wykonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru narzędzi od Zamawiającego | tak
67. | W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni wykonawca dostarczy zamawiającemu wyroby o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w SWZ | tak
68. | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy narzędzi | tak
69. | W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia wykonawca zobowiązany jest do wymianu tego wyrobu na nowe | tak
70. | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne przedmiotu zamówienia uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy a okres gwarancji ulega wydłużeniu stosownie do nowej dostawy | tak
71. | Gwarancja biegnie od daty dostawy narzędzi i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak
72. | Jeżeli naprawy nie można wykonać w siedzibie zamawiającego wykonawca na swój koszt odbierze wyroby z działu zaopatrzenia medycznego a po wykonaniu usługi dostarczy w miejsce odbioru serwisowany wyrób | tak
73. | Oferowane narzędzia dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
74. | Oferowane narzędzia muszą spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
PAKIET XVII Zestaw narzędzi do operacji neurochirurgicznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | tak
Zestaw narzędzi do operacji neurochirurgicznych
6. | Kaniula ssąca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2 mm dł. krzwizny 160mm., ilość - 3 szt. | tak
7. | Kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 4 mm dł. krzwizny 160mm., ilość - 3 szt. | tak
8. | Bipolarna pęseta izolowana typ caspar dł. 220 szer. pyszczka 1,0 mm, ilość - 3 szt. | tak
9. | Łyżeczka ostra przednia szer. 3,6 mm dł. 250 mm, ilość - 2 szt. | tak
10. | Łyżeczka ostra przednia szer. 4,4 mm dł. 250 mm, ilość - 2 szt. | tak
11. | Prosektor typ davis, dwustronny, dł. 245 mm, ilość - 3 szt. | tak
12. | Haczyk do nerwów, typ adson, koniec tępy dł. 190 mm, ilość - 3 szt. | tak
13. | Haczyk do nerwów typ crile zakrzywiony pod kątem 90 stopni tępy długość 6 mm średnica 1,5 mm, dł. 200 mm, ilośc - 3 szt. | tak
14. | Retraktor caspar do korzonków nerwowych szer. 6 mm dł. 240 mm, ilośc - 3 szt. | tak
15. | Odgryzacz caspar prosty ząbkowany 2x12 mm, dł. 160 mm, ilośc - 3 szt. | tak
16. | Odgryzacz caspar prosty ząbkowany 4 x14 mm dł. 160 mm, ilośc - 3 szt. | tak
17. | Odgryzacz caspar prosty ząbkowany 3 x12 mm, dł. 160 mm, ilośc - 3 szt. | tak
18. | Odgryzacz caspar do góry ząbkowany 3 mm, dł. 160 mm, ilośc - 3 szt. | tak
19. | Odgryzacz caspar do góry ząbkowany 4 mm, dł. 160 mm, ilośc - 3 szt. | tak
20. | Kerrison rozkladany 130 st. góra do góry, szer. pyska 1 mm dł. 180 mm, ilośc - 3 szt. | tak
21. | Kerrison rozkladany 130 st. góra do góry, szer. pyska 2 mm dł. 180 mm, ilośc - 3 szt. | tak
22. | Kerrison rozkladany 130 st. góra do góry, szer. pyska 3 mm dł. 180 mm, ilośc - 3 szt. | tak
23. | Kerrison rozkladany 130 st. góra do góry, szer. pyska 4 mm dł. 180 mm, ilośc - 3 szt. | tak
24. | Kerrison rozkladany 130 st. góra do góry, szer. pyska 5 mm dł. 180 mm, ilośc - 3 szt. | tak
25. | Kerrison rozkladany 130 st. góra do góry, szer. pyska 1 mm dł. 230 mm, ilośc - 3 szt. | tak
26. | Kerrison rozkladany 130 st. góra do góry, szer. pyska 2 mm dł. 230 mm, ilośc - 3 szt. | tak
27. | Dźwignia kostna typ buck-gramcko szerokość 7,5 mm szerokość końcówki 2 mm długość 150 mm, ilośc - 1 szt. | tak
28. | Dźwignia kostna szerokość 6 mm szerokość końcówki 2 mm długość 160 mm, ilośc - 1 szt. | tak
29. | Dźwignia kostna szerokość 8 mm szerokość końcówki 2 mm długość 160 mm, ilośc - 1 szt. | tak
30. | Imadło chirurgiczne typ lawrence delikatne długość 160 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi, ilośc - 3 szt. | tak
31. | Imadło chirurgiczne typ wangensteen długość 275 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi, ilośc - 3 szt. | tak
32. | Widełki do nitki caspar bagnetowe, ilośc - 2 szt. | tak
33. | Haczyk diagnostyczny typ caspar,90°,9mm, ilośc - 3 szt. | tak
34. | Hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 83x15 mm uchwyt wertykalny względem łyżki długość 215 mm, ilośc - 3 szt. | tak
35. | Wziernik pochwowy typ simon wymiary 115x27 mm długość 275 mm, ilośc - 1 szt. | tak
36. | Hak operacyjny wykonany z polimeru przezierny dla promieni rentgenowskich wymiary części roboczej 140x40 mm dł. 255 mm, ilośc - 1 szt. | tak
37. | Hak operacyjny typ kocher wymiary części roboczej 60x20 mm dł. 230 mm, ilośc - 1 szt. | tak
38. | Hak operacyjny typ kocher wymiary części roboczej 60x25 mm dł. 230 mm, ilośc - 1 szt. | tak
39. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm, ilośc - 5 szt. | tak
40. | Uchwyt skalpela numer 3 xl długość 250 mm, ilośc - 4 szt. | tak
41. | Uchwyt skalpela do mikroostrzy kształt bagnetowy uchwyt okrągły dł. 210 mm, ilośc - 4 szt. | tak
42. | Nożyczki pozacmowe vannas dł. 85 mm proste, ilośc - 4 szt. | tak
43. | Nożyczki preparacyjne typ ragnell proste dł. 135mm ostrza tępo tępe specjalne płaskie końcówki ostrzy do podcinania i preparowania skóry, ilośc - 4 szt. | tak
44. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 350 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha, ilośc - 2 szt. | tak
45. | Pinceta anatomiczna typ brophy delikatna prosta długość 200 mm, ilośc - 4 szt. | tak
46. | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ adson długość 175 mm, ilośc - 4 szt. | tak
47. | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2x3 ząbki długość 200 mm, ilośc - 4 szt. | tak
48. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 185 mm, ilośc - 2 szt. | tak
49. | kleszczyki naczyniowe typ crafoord zakrzywione delikatne długość 245 mm, ilośc - 2 szt. | tak
50. | Kleszczyki naczyniowe typ bridge proste delikatne długość 275 mm, ilośc - 2 szt. | tak
51. | Rozwieracz typ weitlaner tępy 3x4 zęby długość 130 mm, ilośc - 4 szt. | tak
52. | Rozwieracz typ weitlaner półostry 3x4 zęby długość 165 mm, ilośc - 1 szt. | tak
53. | Retraktor beckmann-eaton do laminektomii 7x7 ostry 323mm, ilośc - 2 szt. | tak
54. | Łyżki retrakcyjne 3+4 zębne para, ilośc - 2 szt. | tak
55. | Raspator typ sedillot zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 15 mm długość całkowita 215 mm, ilośc - 3 szt. | tak
56. | Raspator typ freer-yasargil dwustronny oba końce ostre szerokość części roboczych 3 mm i 3 mm długość 185 mm, ilośc - 4 szt. | tak
57. | Raspator typ mitchell prosty ostry szerokość części roboczej 17 mm długość całkowita 210 mm, ilośc - 3 szt. | tak
58. | Łyżka kostna typ lempert figura 000 prosta szerokość części roboczej 2 mm długość całkowita 215 mm, ilośc - 3 szt. | tak
59. | Łyżka kostna typ lempert figura 1 prosta szerokość części roboczej 2,8 mm długość całkowita 215 mm, ilośc - 3 szt. | tak
60. | Osteotom typ lexer prosty szerokość 10 mm długość 300 mm, ilośc - 3 szt. | tak
61. | Odgryzacz kostny typ blumenthal lekko zakrzywiony szerokość części roboczej 4 mm długość całkowita 155 mm, ilośc - 2 szt. | tak
62. | Odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość części roboczej 10 mm długość całkowita 180 mm, ilośc - 2 szt. | tak
63. | Odgryzacz kostny typ luer-stille prosty szerokość szczęki 10,6 mm długość 240 mm, ilośc - 1 szt. | tak
64. | Miaspas mini alif szczypce ekstramocne, ilośc - 2 szt. | tak
65. | Nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha, ilośc - 3 szt. | tak
66. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 470x285x153mm. na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziłu i zestawu, pokrywa aluminiowa, z metalową ochroną filtrów oraz z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. wraz z tabliczkami w kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali. pokrywa kolorowa do wyboru zamawiającego z 5 kolorów, ilośc - 2 szt. | tak
Wymagania bezwzględne dotyczące narzędzi |  | Wymogi | Parametr oferowany
Wymogi i normy
67. | Wyprodukowane w 2023 roku, fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieregenerowane, nie będące uprzednio przedmiotem wystaw i ekspozycji | tak
68. | Kompletne i gotowe do użycia | tak
69. | Hartowane próżniowo | tak
70. | Odporne na korozję | tak
71. | Poddane przez producenta wstępnej pasywacji | tak
72. | Nie mogą posiadać elementów demontowanych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
73. | Wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej spełniającej wymagania norm: | tak
73a | PN-EN 10088-1 lub równoważne | tak, opisać
73b | 1998 (ISO 7153-1) lub równoważne spełniające standard dla stali | tak, opisać
73c | EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak, opisać
73d | DIN 96298 (dotyczy twardości stali) lub równoważna | tak, opisać
73e | ISO 13402 (dotyczy odporności na korozję) lub równoważna | tak, opisać
74. | Dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg norm DIN: | tak
74a | Nożyczki x50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką, X38CrMoV15 | tak
74b | Kleszczyki, imadła klemy, pincetki, haki - X20Cr13 | tak
74c | Dłuta X46Cr13 i X50CrMoV15 | tak
75. | Twardość w zakresie 42-50HRC, dłuta 52-58 HRC | tak
76. | Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami | tak
77. | W trakcie eksploatacji narzędzia nie mogą ulegać uszkodzeniu: | tak
77a | Podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134° C | tak
77b | Dezynfekcji maszynowej w myjniach - dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
77c | W roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE | tak
78. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium - przy dostawie | tak
78a | Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez ich uszkadzania | tak
79. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową - w formie papierowej 1 kpl i elektronicznej - 1 kpl - przy dostawie narzędzi | tak
80. | Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
81. | Wymaga się dostarczenia instrukcji producenta dotyczącej dekontaminacji narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej 3 egzemplarzy - przy dostawie | tak
82. | Wymaga się dostarczenia katalogu narzędziowego producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim - dołączyć do oferty | tak
83. | Wymaga się dostarczenia instrukcji używania w języku polskim w wersji papierowej (1 kpl) i wersji elektronicznej (1kpl) | tak
84. | Przed pierwszym użyciem przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi w 2 terminach szkolenie dla całego personelu działu sterylizacji z zakresu dekontaminacji, diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądowych oraz testów funkcyjnych, w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy narzędzi (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) - potwierdzone certyfikatem | tak
85. | Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych (1kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
86. | Zamawiający w przeciągu 7 dni roboczych od daty dostawy, przed pierwszym użyciem, oceni jakość wykonania narzędzi w obecność wykonawcy, a w przypadku jakości nie spełniającej wymogów zamawiającego nastąpi ich zwrot z koniecznością wymiany na nowe | tak
Gwarancja
87. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
88. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt.
89. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń oraz narzędzi | tak
90. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego wyposażenia nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | tak
91. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia narzędzi i opisem ewentualnych uszkodzeń co 6 msc, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy | tak
92. | Wszystkie prace związane z naprawą narzędzi wykonawca zobowiązuje się wykonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru narzędzi od Zamawiającego | tak
93. | W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni wykonawca dostarczy zamawiającemu wyroby o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w SWZ | tak
94. | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy narzędzi | tak
95. | W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia wykonawca zobowiązany jest do wymianu tego wyrobu na nowe | tak
96. | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne przedmiotu zamówienia uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy a okres gwarancji ulega wydłużeniu stosownie do nowej dostawy | tak
97. | Gwarancja biegnie od daty dostawy narzędzi i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak
98. | Jeżeli naprawy nie można wykonać w siedzibie zamawiającego wykonawca na swój koszt odbierze wyroby z działu zaopatrzenia medycznego a po wykonaniu usługi dostarczy w miejsce odbioru serwisowany wyrób | tak
99. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
100. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
Oznakowanie
101. | Wymaga się aby poszczególne narzędzia posiadały trwałe oznakowanie w postaci nazwy producenta, nr katalogowego narzędzia i nazwy właściciela, DATA MATRIX i użytkownika w postaci zapisu " Blok Operacyjny " | tak
PAKIET XVIII Zestaw narzędzi do operacji ortopedycznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | tak
Zestaw narzędzi do operacji ortopedycznych
6. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha, ilość - 1 szt. | tak
7. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe,ilość - 3 szt. | tak
8. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 200 mm końce tepo tępe, ilość - 2 szt. | tak
9. | Nożyczki chirurgiczne standard odgięte dł. 165 mm 6 1/2'' końce tępe, ilość - 4 szt. | tak
10. | Pinceta anatomiczna średnioszeroka parosta długość 200 mm, ilość - 4 szt. | tak
11. | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner proste długość 225 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm, ilość - 4 szt. | tak
12. | Kleszczyki naczyniowe Kocher-Ochsner proste .1x2z.200mm, ilość - 2 szt. | tak
13. | Nożyczki naczyniowe typ Potts-de Martel odgięte pod kątem 45° długość 185 mm końce ostro ostre, ilość - 1 szt. | tak
14. | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-pean proste dł. 180 mm 7'' skok ząbków 1 mm, ilość - 2 szt. | tak
15. | Kleszczyki do opatrunków odgięte typ Maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm, ilość - 4 szt. | tak
16. | Kleszczyki .naczyniowe Rochester-pean zakrz.200mm, ilość - 4 szt. | tak
17. | Kleszczyki naczyniowe typ kelly odgięte długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm, ilość - 4 szt. | tak
18. | Kleszczyki naczyniowe typ micro Halsted odgięte długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,5 mm, ilość - 4 szt. | tak
19. | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 240 mm 9 1/2'' skok ząbków 1 mm, ilość - 2 szt. | tak
20. | Kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer odgięte długość 195 mm figura 0, ilość - 2 szt. | tak
21. | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner odgięte długość 225 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm, ilość - 2 szt. | tak
22. | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner odgięte długość 260 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 1,25 mm, ilość - 4 szt. | tak
23. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 4/5 ząbki długość 145 mm, ilość - 5 szt. | tak
24. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 160 mm, ilość - 4 szt. | tak
25. | kleszczyki jelitowe typ allis długość 155 mm proste 5x6 ząbków, ilość - 2 szt. | tak
26. | kleszczyki jelitowe typ baby-allis długość 130 mm proste 4 x 5 ząbków ząbki ostre, ilość - 2 szt. | tak
27. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 200 mm, ilość - 2 szt. | tak
28. | imadło chirurgiczne typ hegar z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm, ilość - 5 szt. | tak
29. | imadło chirurgiczne typ hegar z zapadką długość 245 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm, ilość - 4 szt. | tak
30. | hak operacyjny typ israel szcześciozębny tępy 53x62 mm długość 255 mm, ilość - 2 szt. | tak
31. | hak operacyjny typ roux długość 190 mm dwustronny wymiary łyżek 28x28 mm drugiej 46x28 mm, ilość - 2 szt. | tak
32. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm, ilość - 4 szt. | tak
33. | hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 205 mm, ilość - 3 szt. | tak
34. | hak operacyjny mocny jednozębny ostry 11/205 mm, ilość - 2 szt. | tak
35. | hak operacyjny typ volkmann dwuzębny półostry 8,5x8 mm długość 220 mm, ilość - 2 szt. | tak
36. | uchwyt skalpela nr 3 dł 125mm, ilość - 4 szt. | tak
37. | uchwyt skalpela nr 4 dł 135mm, ilość - 4 szt. | tak
38. | uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi, ilość - 2 szt. | tak
39. | uchwyt skalpela nr 3 długość 210 mm trzonek długi, ilość - 2 szt. | tak
40. | haczyk operacyjny typ mannerfelt modyfikowany szeroki 1 zębny ostry długość 155 mm uchwyt trójkątny, ilość - 2 szt. | tak
41. | haczyk operacyjny typ mannerfelt modyfikowany siodełkowaty długość 155 mm wymiary 16x6 mm uchwyt trójkątny, ilość - 2 szt. | tak
42. | haczyk operacyjny typ mannerfelt modyfikowany wąski 3 zębny tępy długość 155 mm wymiary 5,5x7,2 mm uchwyt trójkątny, ilość - 2 szt. | tak
43. | haczyk operacyjny typ mannerfelt modyfikowany szeroki 2 zębny tępy długość 155 mm wymiary 7x8 mm uchwyt trójkątny, ilość - 2 szt. | tak
44. | hak operacyjny brzuszny typ kocher 80x42 długość 250 mm, ilość - 1 szt. | tak
45. | hak operacyjny typ hoesel 100x30 mm długość 250 mm, ilość - 2 szt. | tak
46. | nerka dł.170mm poj. 250 ml, ilość - 10 szt. | tak
47. | rozwieracz typ adson baby z przegubem długość 140 mm, ilość - 2 szt. | tak
48. | rozwieracz do ran typ weitlaner dł. 135 mm 5 1/4'' 3x4 zęby szer. 14,5 mm i 20,5 mm zęby tępe, ilość - 2 szt. | tak
49. | rozwieracz typ weitlaner tępy 5x6 zęby długośc całkowita 255 mm, ilość - 2 szt. | tak
50. | pilnik i skrobaczka do kości,szerokość ostrza - 20 mm,dł. 220 mm., ilość - 3 szt. | tak
51. | pilnik kostny płasko-wypukły z pustą rekojeścią szerokość części roboczej 13 mm nacięciami krzyżowymi dł. 240 mm., ilość - 2 szt. | tak
52. | dźwign.kostna hohmann szer.24mm 260mm, ilość - 2 szt. | tak
53. | podważka kostna typ hohmann szerokość łyżki 34 mm dł. 285 mm, ilość -2 szt. | tak
54. | podważka kostna typ hohmann szerokość łyżki 10 mm dł. 240 mm, ilość - 6 szt. | tak
55. | dźwign.kostna hohmann dlug.wąsk.końc., ilość - 4 szt. | tak
56. | podważka kostna szerokość łyżki 25 mm dł. 260 mm, ilość - 1 szt. | tak
57. | pobijak dł. 200 mm główka średnicy 14 mm z nacięciami krzyżowymi podziałka 0,5 mm rękojeść z tworzywa, ilość - 1 szt. | tak
58. | pobijak dł. 200 mm łówka średnicy 116 mm z nacięciami krzyżowymi podziałka 0,5 mm rękojeść z tworzywa, ilość - 1 szt. | tak
59. | mios rozszerzacz biodr.90° stand.ostry, ilość - 2 szt. | tak
60. | dźwign.kostna hohmann-aldinger 270mm, ilość - 2 szt. | tak
61. | mios rozszerzacz biodr.90° wąski ostry, ilość - 2 szt. | tak
62. | mlotek heath 1000gr.240mm, ilość - 3 szt. | tak
63. | dźwignia (podważka kostna) typ quervain , szer. 6,0mm , dł.195mm, ilość - 2 szt. | tak
64. | podważka kostna typ langenbeck szerokość 10 mm, ilość - 2 szt. | tak
65. | młotek ortopedyczny waga 450 g, średnica głowicy 35 mm dł. 270 mm., ilość - 1 szt. | tak
66. | raspator sayre 170mm/9mm, ilość - 4 szt. | tak
67. | odgryzacz kostny typ jansen-luer dł. 180 mm 7" szczęki odgięte w literę s szerokość 3,5 mm długość 11 mm z jedną sprężynką rozwierającą, ilość - 2 szt. | tak
68. | szczypce kostne typ olivecrona dł 205 mm, ilość - 2 szt. | tak
69. | odgryzacz kostny typ luer odgięty dł.155mm., ilość - 1 szt. | tak
70. | dłuto kostne płaskie typ partsch dł. 170 mm szerokość 6 mm, ilość - 3 szt. | tak
71. | dłuto kostne płaskie ścięte jednostronnie szerokość 12 mm dł. 140 mm, ilość - 3 szt. | tak
72. | osteotom stille delik.12/205mm, ilość - 3 szt. | tak
73. | dłuto rowkowe typ walter dł.205mm szerokośc ostrza 15mm., ilość - 3 szt. | tak
74. | osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.20mm, ilość - 3 szt. | tak
75. | dłuto płaskie ścięte jednostronnie typ stille dł.205mm szerokość ostrza 10mm, ilość - 3 szt. | tak
76. | osteotom stille delik.zakrz.15/205mm, ilość - 1 szt. | tak
77. | kleszczyki repozycyjne z koncówkąk703 do dużych kości dł 205mm, ilość - 3 szt. | tak
78. | kleszczyki do repozycji palcy dł 135mm, ilość - 2 szt. | tak
79. | nożyce kostne cleveland, dł. 17 cm, ilość - 1 szt. | tak
80. | ustalacz kostny, dł. 20 cm, ilość - 2 szt. | tak
81. | ustalacz kostny, dł. 28 cm, ilość - 1 szt. | tak
82. | ustalacz kostny Farabeuf, dł. 26 cm, ilość - 1 szt. | tak
83. | kleszcze do repozycji, dł. 24 cm, ilość - 2 szt. | tak
84. | kleszcze do chrzastek Bricher-Ganske, zagięte w bok, dł. 20 cm, ilość - 2 szt. | tak
85. | kleszcze do chrzastek Bricher-Ganske, zagięte w górę, dł. 20,5 cm, ilość - 2 szt. | tak
86. | kleszcze ze stali nierdzewnej, do odkręcania śrub, dł. 20,5 cm, ilość - 1 szt. | tak
87. | wiertło (szydło) do k.pisz.śr.8 dł.260, ilość - 1 szt. | tak
88. | kleszczyki histerektomijne typ phaneuf odgięte długość 205 mm, ilość - 1 szt. | tak
89. | prowadzenie druta osiowa wyg.270mm, ilość - 2 szt. | tak
90. | prowadzenie druta wyg.boczna 225mm, ilość - 2 szt. | tak
91. | kleszcze do trzymania drutu dł. 175 mm 7" szczęki z ząbkami krzyżowymi, ilość - 2 szt. | tak
92. | łyżeczka kostna dwustronna dł. 200 mm główka owalna szerokość 9,5 mm i główka okrągła średnicy 12 mm, ilość - 2 szt. | tak
93. | łyżeczka kostna dwustronna dł. 210 mm główka owalna szerokość 6,0 mm i główka okrągła średnicy 7,0 mm, ilość - 2 szt. | tak
94. | łyżeczka ostra fig 00 prosta 4,4mm 250 mm, ilość - 1 szt. | tak
95. | linijka stalowa wyskalowana w mm i calach długośc 500 mm, ilość - 1 szt. | tak
96. | kulociąg pratt 4x4z.270mm, ilość - 2 szt. | tak
97. | kleszczyki haczykowate ginekologiczne-kulociąg, 4x4 z., dł. 26,5 cm, ilość - 1 szt. | tak
98. | kleszcze ginekologiczne-kulociąg Schroeder, zagięty, 2x2 z., dł. 25 cm, ilość - 1 szt. | tak
99. | zacisk opatrunkowy Backhaus 135mm, ilość - 4 szt. | tak
100. | igła chirurgiczna typ Keith figura ga1 trójkątna prosta 0,8 mm długośc 75 mm, ilość - 1 szt. | tak
101. | igła chirurgiczna figura g3 trójkątna zakrzywiona 1,3 mm długośc 68 mm, ilość - 1 szt. | tak
102. | igła chirurgiczna figura g10 trójkątna zakrzywiona 0,9 mm długośc 38 mm, ilość - 1 szt. | tak
103. | igła chirurgiczna figura g10 okrągła zakrzywiona 0,9 mm długośc 38 mm, ilość - 1 szt. | tak
104. | igła chirurgiczna figura b10 trójkątna zakrzywiona 0,9 mm długośc 38 mm, ilość - 1 szt. | tak
105. | kleszczyki naczyniowe typ crile proste długość 160 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm, ilość - 10 szt. | tak
106. | kleszczyki naczyniowe typ heiss proste długość 200 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm, ilość - 10 szt. | tak
107. | hak operacyjny typ langenbeck 33x14mm dł. 210 mm, ilość - 2 szt. | tak
108. | raspator typ lambotte szer.15mm dł. 215 mm, ilość - 2 szt. | tak
109. | raspator typ lambotte szer.10mm dł. 215 mm, ilość - 2 szt. | tak
110. | dłuto rowkowe typ lexer-mini szer. 4 mm dł. 180 mm, ilość - 1 szt. | tak
111. | nożyce do gipsu bergmann dł. 230 mm, ilość - 3 szt. | tak
112. | stripper do ścięgien typ reill nr 2 4mm, ilość - 1 szt. | tak
113. | kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium. cały kontener o wymiarach 592x285x157mm. na wannie po obu stronach miejsce na plomby, tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. w kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali, ilość - 2 szt. | tak, opisać
Wymagania bezwzględne dotyczące narzędzi |  | Wymogi | Parametr oferowany
Wymogi i normy
114. | Wyprodukowane w 2023 roku, fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieregenerowane, nie będące uprzednio przedmiotem wystaw i ekspozycji | tak
115. | Kompletne i gotowe do użycia | tak
116. | Hartowane próżniowo | tak
117. | Odporne na korozję | tak
118. | Poddane przez producenta wstępnej pasywacji | tak
119. | Nie mogą posiadać elementów demontowanych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
120. | Wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej spełniającej wymagania norm: | tak, opisać
120a | PN-EN 10088-1 lub równoważne | tak, opisać
120b | 1998 (ISO 7153-1) lub równoważne spełniające standard dla stali | tak, opisać
120c | EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak, opisać
120d | DIN 96298 (dotyczy twardości stali) lub równoważna | tak, opisać
120e | ISO 13402 (dotyczy odporności na korozję) lub równoważna | tak, opisać
121. | Dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg norm DIN: | tak
121a | Nożyczki x50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką, X38CrMoV15 | tak
121b | Kleszczyki, imadła klemy, pincetki, haki - X20Cr13 | tak
121c | Dłuta X46Cr13 i X50CrMoV15 | tak
122. | Twardość w zakresie 42-50HRC, dłuta 52-58 HRC | tak
123. | Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami | tak
124. | W trakcie eksploatacji narzędzia nie mogą ulegać uszkodzeniu: | tak
124a | Podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134° C | tak
124b | Dezynfekcji maszynowej w myjniach - dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
124c | W roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE | tak
125. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium - przy dostawie | tak
125a | Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez ich uszkadzania | tak
126. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową - w formie papierowej 1 kpl i elektronicznej - 1 kpl - przy dostawie narzędzi | tak
127. | Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
128. | Wymaga się dostarczenia instrukcji producenta dotyczącej dekontaminacji narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej 3 egzemplarzy - przy dostawie | tak
129. | Wymaga się dostarczenia katalogu narzędziowego producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim - dołączyć do oferty | tak
130. | Wymaga się dostarczenia instrukcji używania w języku polskim w wersji papierowej (1 kpl) i wersji elektronicznej (1kpl) | tak
131. | Przed pierwszym użyciem przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi w 2 terminach szkolenie dla całego personelu działu sterylizacji z zakresu dekontaminacji, diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądowych oraz testów funkcyjnych, w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy narzędzi (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) - potwierdzone certyfikatem | tak
132. | Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych (1kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
133. | Zamawiający w przeciągu 7 dni roboczych od daty dostawy, przed pierwszym użyciem, oceni jakość wykonania narzędzi w obecność wykonawcy, a w przypadku jakości nie spełniającej wymogów zamawiającego nastąpi ich zwrot z koniecznością wymiany na nowe | tak
Gwarancja
134. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
135. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
136. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń oraz narzędzi | tak
137. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego wyposażenia nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | tak
138. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia narzędzi i opisem ewentualnych uszkodzeń co 6 msc, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy | tak
139. | Wszystkie prace związane z naprawą narzędzi wykonawca zobowiązuje się wykonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru narzędzi od Zamawiającego | tak
140. | W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni wykonawca dostarczy zamawiającemu wyroby o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w SWZ | tak
141. | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy narzędzi | tak
142. | W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia wykonawca zobowiązany jest do wymianu tego wyrobu na nowe | tak
143. | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne przedmiotu zamówienia uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy a okres gwarancji ulega wydłużeniu stosownie do nowej dostawy | tak
144. | Gwarancja biegnie od daty dostawy narzędzi i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak
145. | Jeżeli naprawy nie można wykonać w siedzibie zamawiającego wykonawca na swój koszt odbierze wyroby z działu zaopatrzenia medycznego a po wykonaniu usługi dostarczy w miejsce odbioru serwisowany wyrób | tak
146. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
147. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
Oznakowanie
148. | wymaga się aby poszczególne narzędzia posiadały trwałe oznakowanie w postaci nazwy producenta, nr katalogowego narzędzia i nazwy właściciela, DATA MATRIX i użytkownika w postaci zapisu " Blok Operacyjny " | tak