## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ Postępowanie 165/2023/TP
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE
Pakiet I - MAMMOGRAF CYFROWY BEZ KONSOLI TECHNIKA
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Ocena punktowa
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, nierekondycjonowany, rok produkcji 2023
6 | Najważniejsze podzespoły: detektor, generator, statyw pochodzą od jednego producenta | Tak
I. GENERATOR RTG
7 | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak
8 | Moc wyjściowa generatora | ≥ 5 kW
9 | Zakres wysokiego napięcia | Min. od 22 kV do 35kV
10 | Dokładność regulacji napięcia, skok maks. co 1kV | Tak, Podać
11 | Maksymalna wartość ekspozycji w Mas | Tak, Podać
12 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | Tak
13 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/- 10 [%] | Tak
II. LAMPA RTG
14 | Anoda wirująca wysokoobrotowa, minimum jednomateriałowa | Tak
15 | Materiał anody: wolfram lub molibden-rod | Tak/podać
16 | Lampa jedno- lub dwukątowa | Tak/podać
17 | Prędkość wirowania anody | ≥ 9500 obr/min
18 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU
19 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 60 kHU/min.
20 | Pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka | ≥ 500 kHU
21 | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 | ≤ 0,15 mm
22 | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 | ≤ 0,3 mm
23 | Maksymalny prąd małego ogniska | ≥ 34mA |  | ≥ 60 mA – 5 pkt. < 60 mA – 0 pkt.
24 | Maksymalny prąd dużego ogniska | ≥ 100 mA |  | ≥ 200 mA – 5 pkt. <200 mA – 0 pkt.
25 | Filtry kształtujące charakterystykę promieniowania min. 2 dodatkowe | Tak, podać materiał filtra
III. AUTOMATYKA EKSPOZYCJI RTG
26 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | Tak
27 | Obszar doboru parametrów ekspozycji przez system AEC | Tak/podać |  | dobór z jednego regionu o największej gęstości - 0 pkt. dobór z dwóch lub więcej regionów o największej gęstości - 2 pkt. dobór z obszaru całego detektora – 5 pkt.
28 | Automatyka doboru filtrów | Tak
29 | Automatyczna kontrola kompresji | Tak
30 | Ręczna korekcja kompresji | Tak
31 | Automatyczny lub manualny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki | Tak/podać
32 | Automatyczny dobór tempa kompresji (siła x czas) w zależności od ciśnienia (gęstości) badanej tkanki | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
33 | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | Tak
34 | Kolimacja automatyczna lub kolimacja ręczna | Tak/podać
35 | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. po zaniku napięcia zasilającego | Tak/ Podać
IV. STATYW MAMMOGRAFICZNY
36 | Statyw wolnostojący | Tak
37 | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | Tak
38 | Źródło promieniowania RTG i stolik z panelem detektora cyfrowego zamocowane na przeciwległych krańcach ramienia „C” | Tak
39 | Zakres ruchu głowicy w pionie - ruch zmotoryzowany | Min. 70 - 140 cm
40 | Zmotoryzowany obrót głowicy pomiędzy zdjęciami CC i skośnymi | Tak
41 | Zakres obrotu głowicy - ruch zmotoryzowany | Tak/podać
42 | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | ≥ 65 cm
43 | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | Tak
44 | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji: min. 18x23 cm, min. 23x29 cm | Tak
V. CYFROWY DETEKTOR OBRAZOWY
45 | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, w technologii TFT | Tak, Podać
46 | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyj nej) lub pośrednia (z warstwą scyntylacyjną) | Tak, Podać |  | Konwersja pośrednia – 0 pkt. Konwersja bezpośrednia – 5 pkt.
47 | Heksagonalny kształt piksela detektora optymalizujący dawkę oraz jakość obrazowania | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
48 | Osiągalny poziom DQE - min. 65% | Tak, Podać |  | ≥ 85% - 5 pkt. < 85% - 0 pkt.
49 | Rozdzielczość obrazu | Tak, Podać
50 | Rozmiar piksela | ≤100µm |  | < 60µm – 5 pkt. > 60µm – 0 pkt.
51 | Zakres dynamiki detektora | ≥ 14 bit
52 | Automatyczne sprawdzanie liczby martwych pikseli w detektorze oraz informacja w przypadku przekroczenia dopuszczalnej normy | Tak
53 | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D -zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | Tak
54 | Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem | Tak
55 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 25 sek. | Tak, Podać
56 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 sek. | Tak, Podać
VI. STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA
57 | Aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego stacji akwizycyjnej technika do najnowszej wersji. W przypadku braku możliwości aktualizacji Wykonawca dostarczy stację akwizycyjną technika przynajmniej o parametrach: • Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb; • Komputer (dedykowany przez producenta mammografu) z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz; • Pamięć operacyjna RAM min. 8GB; • Pojemność dysku twardego min. 1 TB; • Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 9000; • Wielofunkcyjna stacja do wprowadzania danych pacjenta i obróbki obrazu; • Stacja dwumonitorowa (1x monitor medyczny 2MP, 1 x monitor medyczny 3MP); • Interfejs DICOM 3.0 z obsługą minimum następujących protokołów: MWM, Q/R, STORAGE, PRINT oraz możliwość nagrywania obrazów DICOM na pamięci zewnętrznej (CD/DVD i pamięci USB) wraz z przeglądarką; • Dostęp do surowych danych (raw data) z możliwością ich eksportu na zewnętrzny nośnik (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB); • Dostarczone urządzenie powinno posiadać nieograniczone czasowo licencje na komunikację DICOM w zakresie Storage, Storage Commitment, Print, Worklist); • Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem DicomWorklist); • Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach; • Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych). | Tak/podać |  | Możliwość aktualizacji – 5 pkt. Brak możliwości – 0 pkt.
VII. BIOPSJA
58 | Możliwość wykorzystania posiadanej przez Zamawiającego przystawki do wykonywania biopsji stereotaktycznej. W przypadku braku możliwości Wykonawca dostarcza mammograf z przystawką biopsyjną umożliwiającą wykonanie procedury biopsji stereotaktycznej (podejście pionowe i poziome). | Tak |  | Możliwość wykorzystania przystawki – 5 pkt. Brak możliwości – 0 pkt.
59 | Pozycjoner igły musi umożliwiać wykonanie biopsji co najmniej w pozycji CC w pozycji 90° w stosunku do CC | Tak
60 | Oferowana przystawka stereotaktyczna musi umożliwiać automatyczną i ręczną kontrolę pozycjonowania igły | Tak
61 | Wymagana waga przystawki stereotaktycznej. | Max 15 kg
VIII. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O
62 | Moduł wykonywania badania dwuenergetycznego z kontrastem na dzień składania ofert; dokumenty CE dopuszczające oferowane rozwiązanie do obrotu | Tak, podać. Dokument na wezwanie.
63 | Tomosyntezę mammograficzną (deklaracja CE dla urządzenia w wersji 3d (tomo)) | Tak, podać. Dokument na wezwanie.
64 | Rozbudowa opisana w w/w punktach możliwa bez wymiany detektora (z wykorzystaniem detektora opisanego powyżej) na miejscu (w pracowni mammograficznej). | Tak
IX. GWARANCJA I SERWIS
65 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak
66 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
67 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
68 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
69 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
70 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
71 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
72 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
73 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
74 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu ( koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp. ) | Tak/podać
X. INNE
75 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | Tak
76 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive ) | Tak
77 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
78 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
79 | W cenie oferty: - testy specjalistyczne i akceptacyjne aparatu po instalacji - wykonanie pomiaru rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami Sanepidu - projekt osłon stałych | Tak
80 | W cenie oferty integracja mammografu z systemami RIS i PACS | Tak
81 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
82 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
83 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
Pakiet II - APARAT USG GINEKOLOGICZNY
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, nierekondycjonowany, rok produkcji 2023 | Tak
I. KONSTRUKCJA
6 | Stacjonarny aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak/ podać
7 | Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż w 2022r. | Tak
8 | Zasilanie sieciowe 220-230V. Aparat z możliwością rozbudowy o wbudowaną baterię umożliwiającą przeprowadzenie badania trwającego min. 20 minut bez zasilania sieciowego. | Tak
9 | Monitor LCD, przekątna monitora max . 17" | Tak/ podać
10 | Ilość przetwarzanych kanałów > 160000 | Tak/ podać
11 | Dynamika systemu >250 Db | Tak/ podac
12 | Zakres głębokości obrazowania w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 40 cm | Tak/podać
13 | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | Tak
II. GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE
14 | Głowica konweksowa typu 2D - Max. głębokość obrazowania min. 40 cm Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz Max. kąt widzenia - min. 80° Ilość elementów - min. 128 | Tak/ podac
15 | Głowica endowaginalna typu 2D Częstotliwość pracy głowicy w zakresie 3 do 9 MHz Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 Promień krzywizny główki max 10 mm. Kąt widzenia - min. 180° | Tak/ podac
III. OBRAZOWANIE
16 | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalną częstotliwością odświeżania (Frame Rate) min. 600 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach, M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power doppler Regulacja uchylności (Steer) wiązki min. 20 ° w prawo i min. 20 ° w lewo Doppler PWD o regulacji szerokości bramki w minimalnym zakresie 1-15 mm Duplex (2D/PWD) Triplex (2 D/P WD/CD). Obrazowannie trapezowe | Tak/ podac
17 | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej. | Tak
18 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach min. 7 kątów, tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujących na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych - wygładzania obrazów. | Tak/ podac
19 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych, pętlach obrazowych i obrazów z archiwum. | Tak/ podac
20 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali). | Tak
21 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak
22 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. x 8. Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x 20 | Tak/ podac
IV. FUNKCJE I OPROGRAMOWANIE
23 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań jamy brzusznej | Tak/ podać
24 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań małych narządów | Tak/ podać
25 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań naczyniowych | Tak/ podać
26 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA. | Tak/ podać
27 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznmi BPD,HC,AC,FL,HL | Tak/ podać
28 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak/ podać
29 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. | Tak/ podać
30 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak/ podać
31 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu. | Tak/ podać
32 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności | Tak/ podać
33 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych w prezentacji B - minimum: • Regulacja wzmocnienie 2D gain • Powiększenie obrazu • Mapy szarości • Koloryzacja • Regulacja funkcji wygładzania obrazu • Zakres dynamiki obrazu PW-Mode • Przesuniecie linii bazowej • Korekcja kąta w Dopplerze pulsacyjnym w zakresie min. 80° w prawo i min. 80° w lewo • Automatyczne kalkulacje • Modyfikacja obliczeń • Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode • Przesunięcie Linii bazowej Mapy koloru | Tak/ podać
34 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | Tak
35 | Możliwośc zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej, bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta. Opcja dostępna na oferowanych głowicach objętościowych. | Tak
36 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu. min.2 | Tak
37 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak
38 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu z możliwością lokalnej regulacji jasności i kontrastu | Tak
39 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak
40 | Oprogramowanie i gniazdo sieciowe do komunikacji w systemie DICOM | Tak
41 | Funkcja uśpienia aparatu pozwalająca na jego szybkie ponowne uruchomienie w czasie mniejszym niż 20 sekund | Tak
V. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
42 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę endowaginalną wolumetryczną 3/4D pasmo pracy w zakresie min. 5-9 MHz, kąt widzenia min. 180 stopni. | Tak
43 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21, akredytowane prze FMF | Tak
VI. GWARANCJA I SERWIS
44 | Gwarancja producenta obejmująca aparat, głowice i printer min. 36 miesięcy | TAK
45 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK
46 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
47 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
48 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
49 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
50 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
51 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
52 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
53 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu ( koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp. ) | Tak/podać
VII. INNE
54 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | Tak
55 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive ) | Tak
56 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
57 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
58 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
59 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
60 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak