Gdańsk, dnia 26.06.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w 3 pakietach:

PAKIET I - aparat do znieczulenia ogólnego z monitoringiem, PAKIET II - zestaw do diagnostyki kardiologicznej, PAKIET III - zestaw okulistyczny

Znak sprawy nr 142/2020/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści, kompatybilny z posiadanymi przez niego rejestratorami Lifecard, system do diagnostyki kardiologicznej o wymienionych poniżej parametrach:

System jest dostosowany do obsługi wszystkich rejestratorów holtera EKG model Lifecard i holterów ciśnienia które posiada Zamawiający.

|  | Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 10 |
| --- | --- |
|  | Automatyczna dokładna analiza arytmii |
|  | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością klasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej) |
|  | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii, w tym częstoskurczów komorowych i nadkomorowych, wolnych rytmów komorowych, bigeminii i trigeminii oraz bradykardii, pauz i przerw w rytmie typu 2RR |
|  | Automatyczna detekcja migotania przedsionków z możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie |
|  | Automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową |
|  | Jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 7 dni EKG |
|  | Korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w zakresie progu detekcji pobudzeń, możliwość wyboru dowolnej konfiguracji kanałów do analizy |
|  | Automatyczna detekcja arytmii w postaci pobudzeń przedwczesnych (nadkomorowych i komorowych) oraz zastępczych (nadkomorowych i komorowych), z możliwością wyłączenia rozpoznawania przez algorytm automatyczny |
|  | Synchroniczna praca z zapisem EKG na dwóch monitorach, z jednoczesną prezentacją zapisu do edycji (jeden monitor) oraz kontekstem zapisu w postaci trendu HR, strony zapisu lub podsumowania badania do raportu (drugi monitor) |
|  | Prezentacja rodzajów morfologii w postaci grup oraz pojedynczych pobudzeń, z możliwością oceny dokładności klasyfikacji w trybie nakładania statycznego i kontekstem zapisu ekg (synchronicznie na dodatkowym monitorze) |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony |
|  | Podgląd raportu przed wydrukiem |
|  | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii |
|  | Pomiary dla wybranego fragmentu ekg oraz funkcja jednoczesnego przymiaru rytmu dla edytowanego zapisu ekg |
|  | Automatyczne detekcja migotania przedsionków z oznaczeniem kolorem oraz możliwością edycji |
|  | Rozszerzoną analizą QT |
|  | Rozszerzoną analizą ST |
|  | Rozszerzoną analizą HRV |
|  | Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi |
|  | Współpraca z nagrywarkami płyt CD i DVD w celu archiwizacji danych |
|  | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia. |
|  | Stanowisko komputerowe z dwoma monitorami i drukarka „dwustronna” do obsługi analizatora i rejestratorów |
|  | Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego: |
|  | Rejestrator holterowski EKG do zapisu 3 kanałowego z 3 elektrod. |
|  | Detekcja impulsów stymulatora serca, czułość nominalna 2mV |
|  | Wymienna pamięć typu flash |
|  | Mała i kompaktowa obudowa o wymiarach zewnętrznych 96x 57 x 17,5 mm |
|  | Zwarta i odporna obudowa na wnikanie wody i w standardzie wykonania IPX4 |
|  | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia 130g |
|  | Wymienny przewód pacjenta |
|  | Zasilanie z pojedynczej baterii typu AAA |
|  | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji |
|  | Podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze. |
|  | Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przy użyciu wbudowanej funkcji dyktafonu lub za pomocą aplikacji softwarowej (oprogramowania) |
|  | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. |
|  | Rejestracja w trybie 3 kanałów z 3 elektrod do 48 godzin |
|  | Rejestracja 2 kanałowa do 7 dni z 3 elektrod. |
|  | Rozdzielczość min. 10 bitów. |
|  | W zestawie przewody pacjenta 3 elektrodowe 2 szt. dla każdego rejestratora. |
|  | Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi: |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru z automatyczną kalibracją objętości mankietu z filtrem artefaktów i czynności oddechowej, zapewniająca powtarzalne i wiarygodne wyniki, potwierdzone walidacją wg. BHS w klasie AA i nowymi protokołami ESH IP 2010 oraz ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009, w tym walidacja dla dzieci od lat 3. |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200mmHg. |
|  | Ustawiane programowe 4 i 2 bezpośrednio na rejestratorze niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby i możliwość ustawiania w każdym z nich odstępów między pomiarami w zakresie co 5-120minut. |
|  | Dokładny tryb pomiarowy zapewniający maksymalny błąd pomiaru w całym zakresie pomiarowym do ±3 mmHg. |
|  | Adaptacyjne pompowanie mankietu pomiarowego, uzależnione od bieżących wyników pomiarów w czasie badania. |
|  | Algorytm rozpoznawania artefaktów pomiarowych. |
|  | Wyświetlacz rejestratora kolorowy pokazujący wyniki pomiaru, menu i kody błędów. |
|  | Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia ,,na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego. |
|  | Mechanizmy bezpieczeństwa pomiarów, maksymalne ciśnienie w mankiecie – 300mmHg. |
|  | Maksymalny czas pojedynczego pomiaru od 35 do 50s. |
|  | Liczba pomiarów 300. |
|  | Pamięć pomiarów 500. |
|  | Zasilanie z 2 baterii typu AA. |
|  | Wymiary zewnętrzne 101,5x27,6x70mm |
|  | Waga z bateriami 255 g. |
|  | Przewód komunikacyjny USB. |

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

PAKIET II - Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

Prosimy o doprecyzowanie ile sztuk Zamawiający wymaga: I. Systemu holtera EKG II. Zestawu komputerowego III. Rejestratora holtera EKG IV. Rejestratora ciśnienia tętniczego krwi?

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuję, iż minimum 7.

Pytanie 3

PROJEKT UMOWY - par. 7 ust. 9 : Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

PROJEKT UMOWY - par. 7 ust. 10: W pkt. XIV ppkt. 5 zał. 3 dla Pakietu 1 Zamawiający  wymaga dostarczenia wyboru zastępczego,  jeśli naprawa potrwa dłużej niż 7 dni (natomiast w par. 10 umowy – jeśli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni). Czy Zamawiający doprecyzuje, że termin 7 dni, o którym mowa w zał. 3  dotyczy dni roboczych ?

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

PROJEKT UMOWY - par. 7 ust. 10: Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczenie aparatu zastępczego zwalnia Wykonawcę z kar umownych za opóźnienia w naprawie ?

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuję, iż dostarczenie urządzenia zastępczego zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych tylko na okres w jakim naprawa z przyczyn technicznych jest niemożliwa. W przypadku gdy wykonanie naprawy jest możliwe kary umowne będą naliczane pomimo dostarczenia urządzenia zastępczego.

Pytanie 6

PROJEKT UMOWY - par. 7 ust. 11: Czy Zamawiający zaakceptuje sporządzanie raportów serwisowych w formie elektronicznej spełniającej kryteria formy dokumentowej, tj. raport będzie sporządzony i potwierdzony przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym, z wykluczeniem formy pisemnej?

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

PROJEKT UMOWY - par. 7 ust. 14: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do par. 7 ust. 14 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania trzeciego do par. 7 ust. 14 o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

PROJEKT UMOWY - par. 8 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5): W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1 - 0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

PROJEKT UMOWY - par. 8 ust. 1 pkt. 5): Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do naprawy, przeglądu lub wymiany przed naliczeniem kary umownej.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

PROJEKT UMOWY - par. 8 ust. 2: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści: „Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuję, iż w paragrafie 8 dodaje się ustęp 3 o treści „Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 80 % łącznego wynagrodzenia  brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy”.

Pytanie 11

PROJEKT UMOWY - par. 9: Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy	termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

PROJEKT UMOWY - par. 10: W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy wprowadzenie dodatkowego do umowy zapisu:

- „Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej”.

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie np. epidemia był wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść
art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 13

PAKIET I -  aparat do znieczulenia: pkt II. 7: Czy Zamawiający dopuści awaryjne zasilanie gazowe z butli 2l?

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

PAKIET I – aparat do znieczulenia: pkt IX.10: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętło i ekran dotykowy z uproszczonym panelem przycisków na obudowie?

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15

PAKIET III: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny termin gwarancji na głowicę do fakoemulsyfikacji. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na 12 miesięczna gwarancje na głowicę do fakoemulsyfikacji, natomiast pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

I – Parametry systemu holterowskiego, punkt 19: Czy Zamawiający dopuści do postepowania najwyższej jakości system holtera EKG, który w swojej bardzo szerokiej analizie nie posiada analizy wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta?

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

I – Parametry systemu holterowskiego, punkt 20: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości system holtera EKG który nie posiada możliwości rozbudowy o analizę czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego w oparciu o dane EKG? W naszej ocenie późniejsze rozbudowanie systemu o dodatkowe funkcje będzie kosztowne i z punktu widzenia finansowego nieopłacalne.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

I – Parametry systemu holterowskiego, punkt 29: Czy Zamawiający dopuści do podstępowania najwyższej jakości system holtera EKG który nie współpracuje z nagrywarkami płyt CD i DVD w celu archiwizacji danych? W obecnych czasach nie stosuje się już płyt DVD oraz CD jako nośniki danych, coraz więcej komputerów stacjonarnych oraz laptopów nie posiada wejścia na płyty DVD oraz CD. Oferowany przez naszą firmę system posiada możliwość eksportowania badań do plików w różnych formatach, przez co można je zgrać na nośnik danych Pendrive bądź przesłać online.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

I – Parametry systemu holterowskiego, punkt 32: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości system holtera EKG bez funkcji wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością 1ms lub lepszą, eksport danych do formatu ISHNE i Matlab? Nasza firma oferuje możliwość eksportu do plików do formatu: .sdf .dat .edf .bdf. pdf .txt .xml .csv

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

II – Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego, punkt 4: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości rejestrator holtera EKG, który posiada dodatkowe zasilanie z dwóch baterii lub akumulatorków typu AA? Dwie baterie pozwalają znacząco wydłużyć czas prawy rejestratora, a tym samym wykonać dłuższe badanie.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

II – Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego, punkt 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości rejestrator holtera EKG bez wbudowanego w rejestrator portu microUSB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora. Port microUSB podczas nadmiernego użytkowania potrafi być awaryjny, przez co następuje awaria całego rejestratora. Nasza firma proponuje programowanie rejestratora za pomocą karty SD oraz zasilanie rejestratora bezpośrednio a baterii lub akumulatorków AA, tak aby zapobiec ewentualnym awariom rejestratora.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

II – Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego, punkt 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości rejestrator holtera EKG z częstotliwością próbkowania 8x 2000Hz i rozdzielczością amplitudową 24bity?

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

II – Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego, punkt 13: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości holter EKG bez możliwości ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG przez 336 godz. (14dni)? Nasza firma oferuje możliwość rejestracji 3 kanałów EKG przez 48 godzin. Badanie holterem EKG 3-kanałowym jest najpopularniejszą formą badania holterowskiego, wykonywane jest zazwyczaj w formie badania przesiewowego, które trwa 24h. Badanie pacjenta przez 14 dni nie jest stosowane.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

II – Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego, punkt 14: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości holter EKG bez możliwości przedłużonej rejestracji (min 30 dni). Monitorowanie holterem EKG przez ponad 30 nie jest stosowane.

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 25

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

II – Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego, punkt 20: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości holter EKG bez wodoszczelnej obudowy? Podczas badania holterowskiego zaleca się pacjentom podstawową higienę, bez brania długich kąpieli czy pryszniców.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

III – Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi, punkt 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości rejestrator ciśnienia krwi który w metodzie pomiaru posiada tylko metodę oscylometryczną?

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

III – Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi, punkt 6: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości rejestrator ciśnienia tętniczego krwi w którym zakres pomiaru wynosi od 30-260 bpm?

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

III – Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi, punkt 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator bez wbudowanego w rejestratorze portu miniUSB do komunikacji z komputerem? Nasza firma oferuje możliwość programowania rejestratora za pomocą kabla (optycznego) światłowodowego USB.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet II – Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

III – Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi, punkt 10: Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej jakości rejestrator ciśnienia tętniczego krwi bez funkcji uruchomienia i zaprogramowania badania bezpośrednio z rejestratora? Nasza firma oferuje możliwość programowania rejestratora tylko poprzez komputer, dzięki czemu programowanie jest o wiele dokładniejsze.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

PAKIET II - Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

Czy Zamawiający może doprecyzować ilości rejestratorów holtera EKG i ciśnienia krwi?

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż minimum 7.

Pytanie 31

PAKIET II - Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

Czy Zamawiający zgodzi się na standardowe zapisy czasu reakcji serwisu: Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h? Autoryzowany serwis znajduję się w Warszawie, części są zamawiane z USA.

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  32

PAKIET II - Zestaw do diagnostyki kardiologicznej

Czy Zamawiający zgodzi się na standardowe zapisy czasu napraw serwisowych: Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 5 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 10 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Autoryzowany serwis znajduję się w Warszawie, części są zamawiane z USA.

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządziła: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 26.06.2020

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk