Gdańsk, dnia 22.07.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 303/2022/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Dot. pkt 338 do zał. 4 SWZ: Czy w związku z tym, że na rynku europejskim nie jest dostępna pompa infuzyjna do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego wyposażona w pulsoksymetr, zwracamy się prośbą do Zamawiającego o rezygnację z konieczności zaoferowania pompy wyposażonej w pulsoksymetr w technologii Masimo z pomiarem SpO2, HR i PI?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z konieczności zaoferowania pompy wyposażonej w pulsoksymetr w technologii Masimo z pomiarem SpO2, HR i PI.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia rezonansu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy rezonans w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających[1], w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że: „nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji  interfejsów  nie  prowadzi do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż dotychczasowemu”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z rezonansem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej rezonansu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem rezonansu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla rezonansu magnetycznego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Nabywcy dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Nabywcę z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Nabywcy wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Nabywcy dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia rezonansu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ: Przeprowadzona przez Pytającego szczegółowa analiza SIWZ, a w szczególności Załącznika nr 4 do SWZ, dowodzi, że Zamawiający zdefiniował wymogi w zakresie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez opisanie przedmiotu Zamówienia w sposób uniemożliwiający złożenie Pytającemu ważnej i konkurencyjnej oferty, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu nastąpiło nieuzasadnione uprzywilejowanie wybranego rozwiązania (system Ingenia, firmy Philips), przez jednoznaczne i tendencyjne uwarunkowania technologiczne. Jednocześnie wyeliminowano z postępowania światowego lidera na rynku rezonansu magnetycznego reprezentowanego przez naszą firmę, poprzez uniemożliwienie spełnienia parametru o drugorzędnym lub wręcz nieistniejącym znaczeniu praktycznym czy klinicznym. Pytający oferując bardzo zaawansowane technologiczne rozwiązanie nie może złożyć oferty ze względu na niespełnienie parametrów o obiektywnie marginalnym znaczeniu.

Należy podkreślić, że zmiany, o które wnosi dalej Pytający, nie prowadzą w żaden sposób do upośledzenia funkcjonalności przedmiotu zamówienia. Żądania Pytającego mają na celu wyłącznie uzyskanie możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty, przywrócenie zasady równego traktowania wykonawców, a Zamawiającemu – uzyskanie konkurencyjnych ofert, co sprzyjać ma celowemu i oszczędnemu wydatkowaniu środków publicznych. Zamawiający przygotowując postępowanie,  opisał przedmiot Zamówienia w sposób, który eliminuje wykonawców. Dodatkowo, przez dobór parametrów ocenianych Zamawiający dokonuje tendencyjnej selekcji cech technologicznych wybranego producenta i wybranego produktu, z pominięciem ich funkcjonalności praktycznej. Jednocześnie w ocenie tej pomija cechy o rzeczywistym przełożeniu na faktyczne walory praktyczne, takie jak jakość, szybkość, sprawność, wydajność, zakres kliniczny, czy komfort. Wreszcie waga oceny wybranych parametrów, o znaczeniu drugorzędnym lub żadnym, jest przewartościowana, zwłaszcza w porównaniu do kluczowych parametrów, które nie podlegają ocenie wcale, lub ich ocena jest nieproporcjonalnie niska. W efekcie w wielu miejscach specyfikacji dochodzi do naruszenia zasady rzetelnej i proporcjonalnej oceny parametrów punktowanych. Sytuacja ta jest również skutkiem tendencyjnego doboru parametrów ocenianych i nieproporcjonalnego sposobu ich oceny, bez zachowania odpowiedniej równowagi oraz zaniechania uwzględnienia premiowania istotnych parametrów jakościowych i funkcjonalnych znajdujących się w SIWZ lub też całkowitego pominięcia istotnych parametrów jakościowych i funkcjonalnych, o których w ogóle nie ma mowy w SIWZ.

Reasumując Zamawiający dokonuje wyboru konkretnego dostawcy i konkretnego produktu przed złożeniem ofert. Zamawiający tak dobrał parametry punktowane oraz tak określił sposób ich premiowania, że nawet gdyby nasza firma była w stanie złożyć ważną ofertę (przy założeniu usunięcia barier eliminujących obecnie taką możliwość), suma zdobytych punktów będzie niewspółmiernie niska wobec punktów przyznanych preferowanemu przez Zamawiającego produktowi. Przy wadze kryterium „parametry techniczne (PT)" wynoszącej 60%, zaoferowanie rozwiązania podobnej co rywal klasy nie istnieje żadna możliwość zniwelowania takiej dysproporcji w kryterium „cena oferty (C)”. Innymi słowy oferta na produkt preferowany przez Zamawiającego (system Ingenia, firmy Philips) będzie mogła być znacznie droższa, a nadal wygra z urządzeniem zaoferowanym przez naszą firmę. Zatem w zakresie parametrów ocenianych, Zamawiający wykluczył jakąkolwiek możliwość nawiązania uczciwej rywalizacji konkurencyjnej.

Te fakty wskazują na naruszenie zasady równego traktowania PZP, co zaprzecza istocie procedury udzielania zamówień publicznych, którą stanowi m. in. wybór oferty ekonomicznie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku. Opisanie przedmiotu Zamówienia w sposób utrudniający możliwość pozyskania Zamówienia przez innych wykonawców rażąco narusza podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Wydatkowanie wielomilionowych środków publicznych nie może być dokonane:

- z przyjęciem kryteriów eliminujących konkurencję (tym bardziej czołowego dostawcy na rynku),

- w oparciu o „syntetyczne” parametry oceniane, to jest takie, których przełożenie na wartość użytkową czy kliniczną jest wątpliwe, rzadkie lub w praktyce po prostu żadne,

- z pominięciem premiowania parametrów świadczących o wysokich walorach klinicznych i użytkowych.

Żądania Pytającego w żaden sposób nie powodują ograniczenia konkurencyjności postępowania, a wręcz rozszerzają krąg potencjalnych Wykonawców.

Złożenie oferty przez wykonawcę, który chciałby zaoferować urządzenie czołowego dostawcy systemów rezonansu magnetycznego, jakim jest firma General Electric, nie jest możliwe. Na przeszkodzie stoją niżej wymienione zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. W ocenie Pytającego w nieuzasadniony sposób ograniczają one konkurencję w przedmiotowym postępowaniu, nie mając wpływu na walory kliniczne czy użytkowe przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przetargu nieograniczonym.

Pragniemy dodać iż tylko dopuszczenie wszystkich naszych propozycji (zaznaczonych w poniżej załączonej tabeli czerwoną czcionką) w całości pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

|  |  |  | Załącznik nr 4 do SWZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne – wymagania minimalne |  |
| Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Wartość oferowana | Sposób oceny |
| 1 | Nazwa | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | MAGNES |  |  |  |
| 7 | Indukcja stałego pola magnetycznego: min. 1,5T | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8 | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym | Podać [kg] |  | Bez punktacji |
| 10 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Aktywny SHIM instalacyjny | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | TAK, wskazać nazwę i szczegółowy opis działania w części sprzętowej i programowej oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 13 | Homogeniczność pola dla kuli - wartość typowa w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzny pomiarowe: |  |  |  |
| 14 | o średnicy minimum 10 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt Wartość największa - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 15 | o średnicy minimum 20 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Wartość najmniejsza - 2 pkt Wartość największa - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 16 | o średnicy minimum 30 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt Wartość największa - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 17 | o średnicy minimum 40 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Wartość najmniejsza - 4 pkt Wartość największa - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 18 | o średnicy minimum 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50x50x45 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Wartość najmniejsza - 5 pkt Wartość największa - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie Brak podania wartości - 0 pkt |
| 19 | Maksymalny wymiar FOV [cm] | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Bez punktacji |
| 20 | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami); wymagane ≥ 70 cm. | TAK, Podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 21 | Podać minimalną i maksymalną objętość helu w magnesie przewidywaną przez producenta w aparacie gotowym do pracy. | TAK, podać wartość [litry] |  | Bez punktacji |
| 22 | Magnes z ograniczoną ilością helu niezbędną do utrzymania zjawiska nadprzewodnictwa, podać maksymalną objętość helu w magnesie wg zaleceń producenta | Podać [litry] |  | Bez punktacji |
| 23 | Magnes z możliwością awaryjnego i planowanego wyłączenia pola magnetycznego bez utraty helu bez limitu ilości wyłączeń/włączeń w okresie gwarancji | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 24 | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
| 25 | Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty. | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 35 mT/m. | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | Bez punktacji |
| 27 | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 150 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji |
| 28 | Uzyskanie maksymalnych wartości amplitudy i szybkości narastania jednocześnie w pełnym zakresie pracy gradientów, w pełnym polu widzenia minimalne nie mniejsze niż 35mT/m, maxymalne nie mniejsze niż 150T/m/s | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 29 | SYSTEM RF |  |  |  |
| 30 | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik; wymagane nie mniej niż 16 kW | TAK, Podać wartość [kW] |  | Bez punktacji |
| 31 | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 16 bitów | TAK, Podać [bity] |  | Bez punktacji |
| 32 | System z transmisją cyfrową. Minimum od magnesu do rekonstruktora | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | Liczba równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF ≥ 48 lub system wyposażony w pełni cyfrowy tor odbiorczy RF niezależny od kanałów, tj. z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki analogowo-cyfrowe (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream, Breeze lub równoważna) | TAK, Podać typ rozwiązania |  | = 48 – 0 pkt > 48 – 8 pkt system z cyfrową optyczną transmisją od wszystkich cewek – 2 pkt |
| 34 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF, mierzona w odbiorniku RF nie mniej niż 155 wartość punktowana powyżej 180 | TAK, Podać [dB] |  | Bez punktacji |
| 35 | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | Bez punktacji |
| 36 | Kontrola częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
| 37 | Kontrola fazy | TAK |  | Bez punktacji |
| 38 | Kontrola amplitudy | TAK |  | Bez punktacji |
| 39 | System minimalizacji SAR | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 40 | CEWKI |  |  |  |
| 41 | Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | Bez punktacji |
| 42 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min.20 kanałów elementów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
| 43 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 40 kanały elementy odbiorcze. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
| 44 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 48 kanałów elementów odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
| 45 | Cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm w osi X i minimum 50 cm w osi Z, do realizacji badania tułowia, umożliwiające stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta. )(Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 32 kanały elementy odbiorcze w obrębie badanego obiektu-Podać. Podać nazwę zaoferowanych cewek (lub zestawów cewek) i techniki równoległej. |  | Bez punktacji |
| 46 | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 32 kanałowej elementowej nakładanej na pacjenta zaoferowanej w punkcie poprzednim 42 | TAK/NIE, podać nazwę cewki i zakres badania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 47 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 15 kanałów elementów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 48 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna lub elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 16 kanałów elementów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 49 | Cewka powierzchniowa dedykowana lub zestaw cewek do badania tułowia w zakresie minimum 60 cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta)(Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach). W przypadku zestawu cewek o łącznej wadze >5 kg Zamawiający wymaga dedykowanej podstawki dystansowej certyfikowanej przez producenta MR do badania kończyn dolnych | TAK, min. 32 kanały elementy odbiorcze w obrębie badanego obiektu-Podać. Podać nazwę zaoferowanych cewek (lub zestawów cewek) i techniki równoległej. |  | Bez punktacji |
| 50 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 16 kanałów elementów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 51 | Cewka dedykowana w kształcie buta narciarskiego zapewniająca pokrycie stawu skokowego oraz również całej stopy, nawet dużego rozmiaru, wraz z palcami lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem zapewniająca pokrycie stawu skokowego oraz również całej stopy, nawet dużego rozmiaru, wraz z palcami | TAK, min. 16 kanałów elementów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 52 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania piersi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta), kompatybilna z systemami nawigacji umożliwiającymi wykonywanie biopsji pod kontrolą rezonansu magnetycznego | TAK, min. 7 kanałów elementów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 53 | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 4 kanały elementy odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów elementów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 54 | OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |
| 55 | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 250 kg | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 56 | Odłączany stół lub dedykowany wózek z regulowaną wysokością pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia, w czasie nie dłuższym od 60 s od podjęcia decyzji do rozpoczęcia resuscytacji poza pomieszczeniem MR, uwzględniając odłączenie cewek do badania tułowia, możliwe do obsługi przez jedną osobę | TAK |  | Odłączany cały stół – 5 pkt Odłączany blat stołu z wózkiem – 0 pkt |
| 57 | Pełna waga systemu transportowego (odłączanego stołu, blatu z dedykowanym wózkiem) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 58 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 59 | System monitorowania oddechu inny niż pas oddechowy, pozwalający na monitorowanie ruchów całej klatki piersiowej i brzucha z częstością minimum 20 pomiarów na sekundę, co najmniej w 50 różnych punktach na ciele pacjenta jednocześnie lub inne rozwiązanie do detekcji oddechu bez konieczności stosowania czujników oddechu | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 60 | System monitorowania oddechu pacjenta w technologii bezdotykowej, możliwy do stosowania w badaniach z cewkami badania minimum do tułowia, głowy/szyi i kręgosłupa | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 61 | Materace stołu o dużej grubości, minimum 5 cm, dostosowujące się do kształtu ciała pacjenta i powracające po badaniu do pierwotnego kształtu, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 62 | Zestaw dedykowanych podkładek, gąbek, podstawka pod ramiona pozwalające na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w czasie badania | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 63 | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka pod cewkę do badania tułowia uniemożliwiająca bezpośredni kontakt pacjenta z powierzchnią cewki, wymagana w przypadku cewki do badania tułowia o wadze >2,5 kg | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 64 | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka umożliwiająca pochylanie cewki do badania głowy i szyi, z regulacją kąta pochylenia cewki | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 65 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 66 | Automatyczne komendy głosowe z instruktarzem dla pacjenta w czasie badania | TAK |  | Bez punktacji |
| 67 | Dwa identyczne panele sterujące po obu stronach magnesu pozwalające na kontrolę systemu wyświetlający dane oraz parametry fizjologiczne pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 68 | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 69 | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 70 | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, opisać |  | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdłuż blatu stołu - 2 pkt Inne rozwiązanie - 0 pkt |
| 71 | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 72 | Dedykowane i certyfikowane przez producenta rezonansu lustro możliwe do ustawienia nad głową pacjenta w badaniach głowy, kręgosłupa, tułowia lub dedykowane przez producenta lustro montowane na cewce do badania głowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 73 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥180 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji |
| 74 | Możliwość zatrzymania badania i wznowienia badania bez utraty zgromadzonych danych we wszystkich protokołach badań, w szczególności dla badań wieloodcinkowych (wymagających przesuwu stołu w czasie akwizycji) | TAK |  | Bez punktacji |
| 75 | Zestaw do obserwacji pacjenta w czasie badania składający się z minimum jednej kamery w pomieszczeniu badań skierowanej w kierunku otworu magnesu i monitora w sterowni | TAK |  | Bez punktacji |
| 76 | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
| 77 | Rutynowe badania neuroradiologiczne |  |  |  |
| 78 | Badania morfologiczne w obszarze głowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 79 | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji |
| 80 | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji |
| 81 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu głowy typu T1, T2, DWI (Silenz, PETRA, ComforTone lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 82 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 82.1 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań głowy w sposób nadzorowany przez skaner funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych, umożliwiające wybranie 10 lub więcej celów pozycjonowania warstw (Head references), działające w oparciu algorytmy Sztucznej Inteligencji (AI) z wykorzystaniem algorytmów Deep Learning (DL) (AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK Podać nazwę / Nie |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 83 | Sekwencja do badania kręgosłupa pozwalająca na uzyskanie trójwymiarowych, izotropowych obrazów o wysokiej rozdzielczości, w krótkim czasie skanowania | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 84 | Dyfuzja |  |  |  |
| 85 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 86 | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 87 | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 88 | Minimalna wartość 0 < b: < 30 s/mm2 | TAK, opisać / Nie |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 89 | Liczenie map ADC | TAK |  | Bez punktacji |
| 90 | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 91 | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 91.1 | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane. Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | TAK, podać nazwę rozwiązania/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 92 | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 93 | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 94 | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 95 | Badania dyfuzyjne z wysoką rozdzielczością w ograniczonym polu widzenia <25 cm | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 95.1 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę rozwiązania/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 96 | Pakiet do zaawansowanego obrazowania dyfuzyjnego zapewniający skuteczną supresję sygnału od tkanki tłuszczowej bez zmienności wynikającej z obsługiwania systemu przez różnych operatorów, | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 97 | Badania dyfuzyjne z możliwością tworzenia syntetycznych, niepozyskiwanych obrazów o wysokim współczynniku b, do 2500 s/mm2 | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 98 | Obrazowanie dyfuzyjne z możliwość uzyskania obrazów EPI dopasowanych pod względem geometrii do anatomicznych obrazów mózgu | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 99 | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
| 100 | DTI w oparciu o Single Shot EPI. . | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 101 | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥32 | TAK, Podać [liczba kierunków] |  | Wartość największa - 3 pkt Wartość najmniejsza - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 102 | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 103 | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 104 | Traktografia tensora dyfuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 105 | Perfuzja |  |  |  |
| 106 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | Bez punktacji |
| 106.1 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE, TSE lub równoważne, umożliwiająca obliczenie wartości CBF (Celebral Blood Flow) i podania jej w postaci liczbowej | TAK, podać nazwę rozwiązania/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 107 | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 108 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel | TAK |  | Bez punktacji |
| 109 | Badania funkcjonalne (fMRI) |  |  |  |
| 110 | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 111 | Nawigator 3D prospektywny do badań funkcjonalnych głowy – detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w trzech kierunkach jednocześnie; wg nomenklatury producenta | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 112 | Nawigator retrospektywny dla badań fMRI | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 113 | fMRI z automatyczną wizualizacją 2D lub 3D w czasie rzeczywistym (Inline BOLD lub Real Time BOLD lub iView BOLD lub odpowiednik); wg nomenklatury producenta | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 114 | Nakładanie map pobudzeni w badaniach fMRI w czasie rzeczywistym; technologia odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 115 | Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distortion). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 116 | Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji ≥ 15 000 obrazów | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 117 | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |
| 118 | Time-of-Flight MRA | TAK |  | Bez punktacji |
| 119 | 2D/3D Phase Contrast MRA | TAK |  | Bez punktacji |
| 120 | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  | Bez punktacji |
| 121 | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
| 122 | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | Bez punktacji |
| 123 | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
| 124 | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) | TAK |  | Bez punktacji |
| 125 | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
| 126 | MRA naczyń domózgowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 127 | MRA naczyń obwodowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 128 | Obrazowanie metodą Black Blood z wykorzystaniem impulsów pilotujących, tłumiących sygnał od krwi w obrazowaniu naczyń | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 129 | Badania kardiologiczne |  |  |  |
| 130 | Obrazowanie morfologii serca i wykonywanie badań czynnościowych serca | TAK |  | Bez punktacji |
| 131 | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) | TAK |  | Bez punktacji |
| 132 | Obrazowanie serca techniką DARK BLOOD. | TAK |  | Bez punktacji |
| 133 | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
| 134 | 3D GR Echo | TAK |  | Bez punktacji |
| 135 | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 136 | Cholangiografia | TAK |  | Bez punktacji |
| 137 | Single Shot MRCP | TAK |  | Bez punktacji |
| 138 | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 139 | Badania tułowia swobodnie oddychającego pacjenta oparta o radialną akwizycję przestrzeni k, kompatybilna z sekwencjami typu Dixon/Ideal (3D Vane XD lub odpowiednio wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 140 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia w oparciu o sekwencje typu echa gradientowego (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 141 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia w oparciu o sekwencje typu echa gradientowego (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej, działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 142 | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi 4D, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS lub VIBRANT lub BLISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 143 | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania wątroby 4D, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS lub VIBRANT lub THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 144 | Pakiet oprogramowania do automatycznego planowania badań piersi, zapewniający autmotyczny shimming, spójne tłumienie sygnału od tłuszczu i powtarzalną jakość obrazu, niezależnie od pacjentki czy operatora. | TAK, Podać nazwę / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 145 | Badania ortopedyczne |  |  |  |
| 145.1 | Pakiet do obrazowania kości (oZTEo, BlackBone lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 145.2 | Obrazowanie kości na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych (oZTEo lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 146 | Badania stawu kolanowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 146.1 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań stawu kolanowego w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign, AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 146.2 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 147 | Badania stawu skokowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 148 | Badania barku | TAK |  | Bez punktacji |
| 149 | Badania nadgarstka | TAK |  | Bez punktacji |
| 150 | Zaawansowane sekwencje do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 151 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR lub oprogramowanie do automatycznej redukcji mocy RF oraz parametrów systemu gradientowego dla wszystkich sekwencji w protokole badania w przypadku badania pacjenta z implantami | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 152 | Mapowanie chrząstki kolorem | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 153 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych, w oparciu o sekwencje typu „spin echo” (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 154 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych w oparciu o sekwencje typu „spin echo” (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej, działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 155 | Spektroskopia protonowa (min. głowa, prostata, piersi) |  |  |  |
| 156 | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK |  | Bez punktacji |
| 157 | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | Bez punktacji |
| 158 | Badania spektroskopowe 1H mózgu, prostaty | TAK |  | Bez punktacji |
| 159 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii mózgu, prostaty , typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 160 | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 161 | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | TAK |  | Bez punktacji |
| 162 | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu |  |  |  |
| 163 | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody | TAK |  | Bez punktacji |
| 164 | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
| 165 | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 165.1 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC, k-t BLAST lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 4 pkt. Nie-0 pkt |
| 166 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC, k-t BLAST lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 167 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 9 | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 168 | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |
| 169 | Korekcja artefaktów ruchowych |  |  |  |
| 170 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 171 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 172 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 173 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 174 | Bramkowanie |  |  |  |
| 175 | Bramkowanie oddechowe | TAK |  | Bez punktacji |
| 176 | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. | TAK |  | Bez punktacji |
| 177 | Bramkowanie EKG | TAK |  | Bez punktacji |
| 178 | Inne |  |  |  |
| 178.1 | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
| 178.2 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 178.3 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt |
| 179 | Presaturacja przestrzenna | TAK |  | Bez punktacji |
| 180 | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem | TAK |  | Bez punktacji |
| 181 | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu podobnego wg nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 182 | Korekcja dla cewek powierzchniowych | TAK |  | Bez punktacji |
| 183 | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
| 184 | SEKWENCJE |  |  |  |
| 185 | Spin Echo (SE) | TAK |  | Bez punktacji |
| 186 | InversionRecovery (IR) | TAK |  | Bez punktacji |
| 187 | Gradient Echo (GRE) | TAK |  | Bez punktacji |
| 188 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 189 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 190 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 191 | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 192 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 193 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 194 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 195 | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | TAK |  | Bez punktacji |
| 196 | Multi-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
| 197 | Single-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
| 198 | Turbo IR | TAK |  | Bez punktacji |
| 199 | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 200 | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 201 | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE, VISTA lub CUBE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 202 | Zaawansowane sekwencje 3D do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” z możliwością rozróżnienia zakontrastowanej krwi i zwapnień (SWAN, SWIp lub równoważne wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 203 | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania [liczba] |  | Bez punktacji |
| 204 | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 205 | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | TAK |  | Bez punktacji |
| 205.1 | Nowoczesne metody rekonstrukcji obrazów |  |  |  |
| 205.1.1 | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning): a. umożliwiające jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej b. algorytm działający bez skanu kalibracyjnego c. umożliwiające wybór poziomu zwiększenia SNR – co najmniej trzy ustawienia dostępne z poziomu klinicznego. d. rozwiązanie możliwe dla różnych sekwencji SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatybilne z obrazowaniem równoległym (ASSET, ARC, SENSE, iPAT lub odpowiednio do nomenklatury producenta) e. likwidujące artefakty Gibbs’a tzw. truncation artifacts | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania oraz podać typy sekwencji które mogą współpracować z tą metodą rekonstrukcji / NIE |  | Nie – 0 pkt Spin Echo (SE), Fast Spin Echo (FSE) – 3 pkt Single Shot Fast Spin Echo (lub odpowiednik) – 3 pkt Gradient Echo (GRE), Fast Gradient Echo – 3 pkt DWI – 3 pkt Sekwencje z środkiem kontrastującym i bez – 3 pkt |
| 206 | AKWIZYCJA DANYCH |  |  |  |
| 207 | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji |
| 208 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt |
| 209 | Maksymalna wartość statycznego FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt |
| 210 | Zakres badania całego ciała min. 180 cm | Tak, podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 211 | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 212 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Bez punktacji |
| 213 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Bez punktacji |
| 213.1 | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 10 ms; | Tak, podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 213.2 | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 2,7 ms; | Tak, podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 213.3 | EPI: min Echo Spacing dla matrycy 256 x 256 ≤ 0,72 ms; | Tak, podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 213.4 | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 1,0 ms; | Tak, podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 213.5 | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 0,22 ms; | Tak, podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 213.6 | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania / NIE |  | Tak- 5 pkt. Nie-0 pkt |
| 214 | KONSOLA OPERATORSKA APARATU |  |  |  |
| 215 | Komputer sterujący |  |  |  |
| 216 | Pojemność pamięci RAM min. 16GB | TAK, Podać [GB] |  | Bez punktacji |
| 217 | Pojemność HD na dane obrazowe min. 500 GB | TAK, Podać [GB] |  | Bez punktacji |
| 218 | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 250 000 obrazów | TAK, Podać [liczba] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 5 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 219 | Interface sieciowy min. 1Gb Ethernet [do wykorzystania przez Zamawiającego – nie używany do połączenia z dostarczanymi urządzeniami] | TAK |  | Bez punktacji |
| 220 | system operacyjny zgodny z oprogramowaniem RIS Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
| 221 | Komputer obrazowy |  |  |  |
| 222 | Pojemność pamięci RAM min. 32GB | TAK, Podać [GB] |  | Bez punktacji |
| 223 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 22 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 5 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 224 | Monitor/monitory |  |  |  |
| 225 | Monitor / monitory w technologii LCD | TAK |  | Bez punktacji |
| 226 | Przekątna monitora: minimum 23". | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 227 | Matryca monitora: minimum 1900 x 1200 | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 228 | Oprogramowanie konsoli operatorskiej |  |  |  |
| 229 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | Bez punktacji |
| 230 | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 231 | MPR | TAK |  | Bez punktacji |
| 232 | MIP | TAK |  | Bez punktacji |
| 233 | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | Bez punktacji |
| 234 | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. | TAK |  | Bez punktacji |
| 235 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 236 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 237 | Podstawowe bezterminowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje MPR, MIP, 3D SSD). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 238 | Filtr obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
| 238.1 | Mapy ADC, mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak)). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 238.2 | Oprogramowanie do postprocessingu badań tensora dyfuzji oraz traktografii tensora dyfuzji | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 238.3 | Oprogramowanie do postprocessingu badań perfuzji bezkontrastowej ASL | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 239 | Praca w sieci |  |  |  |
| 240 | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | Bez punktacji |
| 241 | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | Bez punktacji |
| 242 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | Bez punktacji |
| 243 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji |
| 244 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
| 245 | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
| 246 | Dostawca musi dostarczyć komplet bezterminowych licencji niezbędnych do podłączenia z systemami HIS, RIS i PACS. | TAK |  | Bez punktacji |
| 247 | SERWER APLIKACYJNY I STACJE LEKARSKIE |  |  |  |
| 248 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  | Bez punktacji |
| 249 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark. RAM: 32 GB, HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k pojemność macierzy dla danych obrazowych: min. 2,4 TB,Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s, wbudowana macierz w architekturze RAID.Dedykowany UPS do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego w celu bezpiecznego wyłączenia bez utraty danych, możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 40 000 warstw | TAK, podać konfigurację serwera |  | Bez punktacji |
| 250 | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 2 kompletów: Komputer+ para monitorów diagnostycznych zgodny z rozporządzeniem MZ z 2011 r dla TK i MR (typu flat o przekątnej ≥ 24” i roz. ≥ 2MP z podświetleniem LED) + monitor opisowy min 19” | TAK, podać model |  | Bez punktacji |
| 251 | Dla każdego z posianych powyżej stanowisk - komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: procesor sześciordzeniowy, min. 3,0 GHz, min. 8 GB RAM, dysk o pojemności min. 200 GB, system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji , mysz, klawiatura, nagrywarka płyt, karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów | TAK, podać konfigurację stacji |  | Bez punktacji |
| 252 | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta, ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji w jakości diagnostycznej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 253 | Możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP. | TAK |  | Bez punktacji |
| 254 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Query / Retrieve, Storage Commitment. | TAK |  | Bez punktacji |
| 255 | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 256 | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  | Bez punktacji |
| 257 | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 258 | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  | Bez punktacji |
| 259 | Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, TIFF, AVI. | TAK |  | Bez punktacji |
| 260 | Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture. | TAK |  | Bez punktacji |
| 261 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje lub modernizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) do najnowszej wersji oprogramowania w czasie trwania gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 262 | APLIKACJE PODSTAWOWE |  |  |  |
| 263 | Dostęp do wszystkich niżej wymienionych funkcjonalności systemu, łącznie z aplikacjami klinicznymi (podstawowymi i zaawansowanymi), dla minimum 3 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  | Bez punktacji |
| 264 | Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, CR, US, NM, PT, SR, XA. | TAK |  | Bez punktacji |
| 265 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| 266 | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR). | TAK |  | Bez punktacji |
| 267 | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 268 | Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych – min. automatyczna synchronizacja przewijania i rejestracja zestawów danych, punkt referencyjny, linia referencyjna (Smart Link, 3D Reference Point lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
| 269 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 270 | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 271 | Jednoczesne wyświetlanie tej samej serii badania w osobnych oknach przeglądarki z różnymi ustawieniami okna (np. kostne i tkanek miękkich) z zapewnieniem synchronizacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 272 | Min. 6 predefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień i przypisania skrótów klawiszowych. | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 273 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| 274 | MinIP (Minimum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| 275 | SurfaceMIP | TAK |  | Bez punktacji |
| 276 | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| 277 | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez punktacji |
| 278 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 279 | Prezentacja Cine. | TAK |  | Bez punktacji |
| 280 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 281 | Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU. | TAK |  | Bez punktacji |
| 282 | Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji (każda zmiana wprowadzona w edytorze będzie natychmiast widoczna na wyświetlanym obrazie) i zapisu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 283 | Interaktywne definiowanie i wizualizowanie tkanek/wyodrębnianie organów poprzez automatyczne zastosowanie i zmiana palety VR z jednego kliknięcia na obrazie anatomicznym (Volume Explorer lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 284 | Narzędzia edycji i segmentacji VR, w tym dodawanie/odejmowanie ROI w 3D, erozja/dylatacja, kształtowanie warstwa po warstwie z opcją interpolacji. | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 285 | Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek (Tissue Management lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 286 | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL. VTK). | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 287 | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR i MR-MR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 288 | Zmiana przezroczystości danych PET/CT (Alpha Blending lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz pomiar SUV w 2D i 3D. | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 289 | Automatyczna rejestracja danych różnych modalności poddanych fuzji wraz z narzędziami do ręcznej edycji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 290 | Fuzja obrazów anatomicznych i funkcjonalnych, np. obrazów dyfuzji i morfologicznych MR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 291 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 292 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
| 293 | Automatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS. | TAK/NIE, podać nazwę |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 294 | APLIKACJE ZAAWANSOWANE |  |  |  |
| 295 | Automatyczna analiza danych MR całego ciała (np. angiografii, całego kręgosłupa czy dyfuzji) poprzez łączenie wielu obrazów w jeden widok z możliwością zapisywania i eksportowania wyników. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 296 | Funkcjonalność systemu umożliwiająca operacje na dwóch zestawach danych, min. dodawanie, odejmowanie (w tym dla badań dynamicznych), stosunek oraz obliczanie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) z możliwością zdefiniowania współczynników ważenia dla operacji subtrakcji i kalkulacji MTC. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 297 | Obliczanie nowych obrazów na podstawie wybranej sumy czasów echa z interaktywną aktualizacją wyników. | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 298 | Dedykowana aplikacja do analizy badań dyfuzji MR, umożliwiająca kalkulację map ADC, eADC i FA. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 299 | Analiza badań perfuzji T1 umożliwiająca wyświetlanie krzywych wzmocnienia (time-intensity) i obliczanie parametrów względnego wzmocnienia, maksymalnego wzmocnienia, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP), prędkości napływu środka kontrastowego wraz z mapami parametrycznymi. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 300 | Oprogramowanie do oceny ilościowej i jakościowej badań perfuzji MR mózgu wraz z kalkulacją i prezentacją map parametrycznych TTP, T0, MTT, relCBV, relCBF, Tmax.Automatyczna rejestracja wolumenów danych i korekcja artefaktów ruchowych. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 301 | Możliwość oceny zmian w mózgu pod kątem wycieku kontrastu do przestrzeni międzykomórkowej, z obliczaniem i prezentacją map corrected relCBV i K2. | TAK/NIE, podać nazwę |  | Tak- 2 pkt Nie- 0 pkt |
| 302 | Automatyczne porównanie badań perfuzji i dyfuzji w celu wyznaczenia i analizy obszarów niedopasowania dyfuzji i perfuzji w diagnostyce pacjentów udarowych. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 303 | Generowanie map ADC o dowolnym współczynniku b w oparciu o mapy o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie badanie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map o wszpółczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 304 | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością kalkulacji map DTI oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D. Możliwość nałożenia danych z badania na obraz morfologiczny, zapisu jako „batch” oraz eksportu wyników do aparatu zabiegowego. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 305 | Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii MR min. SVS, CSI 2D i 3D. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 306 | Aplikacja do analizy wyników badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego dla różnego rodzaju paradygmatów (task-related, event-related, resting-state).Wyznaczanie i wizualizacja obszarów aktywacji. | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 307 | Zestaw narzędzi do analizy sygnału dyfuzji, z uwzględnieniem IVIM i kurtozy. Obliczanie map parametrycznych frakcji perfuzji (f), pseudodyfuzyjności (D*), dyfuzyjności (D) i kurtozy (K). Wyświetlanie wykresu sygnału dyfuzji z obliczoną krzywą modelową. | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 308 | Dedykowana aplikacja do zaawansowanej analizy schorzeń neurologicznych umożliwiające monitorowanie stanu choroby i jej progresji w czasie, zawierające kompleksowe narzędzia do półautomatycznej segmentacji i analizy zmian w mózgu z możliwością śledzenia ich progresji w czasie (w tym wykresy i zmiany procentowe).Oprogramowanie umożliwia automatyczną, zaawansowaną rejestrację danych między seriami ze skalowaniem intensywności i korekcją homogeniczności sygnału do wielopunktowego porównywania badań mózgu oraz automatyczną fuzję obrazów pokazującą w postaci mapy kolorowej różnice intensywności sygnału między dwoma seriami, z możliwością jej eksportu, w celu obserwacji zmian w mózgu. | TAK / NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt |
| 309 | WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR |  |  |  |
| 310 | WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |
| 311 | Dwugłowicowy, automatyczny wstrzykiwacz kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
| 312 | System przystosowany do pracy w polu magnetycznym o sile do 3 T | TAK |  | Bez punktacji |
| 313 | Dotykowy kolorowy monitor typu „Touch Screen” | TAK |  | Bez punktacji |
| 314 | Iniekcje wielofazowe (do 6 faz) | TAK |  | Bez punktacji |
| 315 | Zakres ciśnienia ≥ 325 PSI | TAK |  | Bez punktacji |
| 316 | Możliwość zapamiętania protokołów iniekcji ≤ 30 protokołów | TAK |  | Bez punktacji |
| 317 | Niezależna opcja KVO (Keep Vein Open). | TAK |  | Bez punktacji |
| 318 | Podwójna głowica na ruchomym statywie o objętości wkładów dla środka kontrastowego (strona A) ≥ 65 ml; dla soli fizjologicznej (strona B) ≥ 115 ml | TAK |  | Bez punktacji |
| 319 | Wkłady do wstrzykiwacza ze wskaźnikami pomocnymi w wykrywaniu obecności powietrza we wkładzie | TAK |  | Bez punktacji |
| 320 | Regulowana prędkość przepływu w zakresie min. od 0,01 do 10 ml | TAK |  | Bez punktacji |
| 321 | Połączenie monitora sterującego z głowica wstrzykiwacza za pomocą światłowodu | TAK |  | Bez punktacji |
| 322 | Funkcja „stoper” – pomiar czasu od chwili rozpoczęcia iniekcji | TAK |  | Bez punktacji |
| 323 | Zasilanie bateryjne - w komplecie dwie baterie lub możliwość instalacji modułu ciągłego ładowania ICBC (możliwość zasilania sieciowego) | TAK |  | Bez punktacji |
| 324 | Możliwość zdalnego nadzoru serwisowego przez łącze internetowe (w zakresie min. rejestracji kodów błędów, aktualizacji oprogramowania) | TAK |  | Bez punktacji |
| 325 | MONITOR PACJENTA DO APARATU MR |  |  |  |
| 326 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z zastosowaniem dla wszystkich grup wiekowych pacjentów. | Tak / podać model, typ i producenta |  | Bez punktacji |
| 327 | Możliwość bezpiecznej pracy kardiomonitora wraz z modułami w polu magnetycznym min. 5000 G (gaussów) potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem producenta, praca w rezonansie do min. 1,5T. | TAK |  | Bez punktacji |
| 328 | Urządzenie spełniające najwyższe normy w monitorowaniu w środowisku rezonansu magnetycznego: | TAK |  | Bez punktacji |
|  | - certyfikacja zgodności z normą RoHS |  |  |  |
|  | - możliwość pracy przy maksymalnych dopuszczonych wartościach SAR przy zaawansowanym monitorowaniu, min. 4W/kg SAR i 7,2 μT B1rms we wszystkich orientacjach |  |  |  |
|  | - zabezpieczenie przed defibrylacją do 5KV |  |  |  |
|  | - temperatura pracy min. 10-35° C |  |  |  |
|  | - Impedancja wejściowa EKG: > 2.5MΩ (zgodnie z IEC 60601‐2‐27, 50.102.3) |  |  |  |
| 329 | Kolorowy, dotykowy ekran w postaci płaskiego pojedynczego ekranu z podświetleniem LED o wysokiej jakości, przekątna ekranu min. 15”, rozdzielczość obrazu min. 1366x768 pikseli. Ekran z powłoką przeciwodblaskową. | TAK |  | Bez punktacji |
| 330 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V 50 Hz. Zasilanie bateryjne na min. 8 godzin pracy (przy pomiarach EKG i SPO2; z gazami i CO2 min. 6 godzin). Niski pobór mocy ≤ 65 Watów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 331 | Monitorowanie EKG/HR, SpO2, NIBP, stężenia gazów anestetycznych (w tym O2, CO2 i N2O) oraz wartości MAC. | TAK |  | Bez punktacji |
| 332 | Moduły bezprzewodowe EKG oraz SpO2 zapewniające min. 8 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych, wyjmowanych i ładowanych w zewnętrznej ładowarce bez udziału serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 333 | Akcesoria dla całego systemu monitorowania: - zewnętrzna ładowarka do baterii używanych w modułach EKG i SPO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | - przewód EKG 4-żyłowy dla dorosłych |  |  |  |
|  | - opakowanie 10szt. elektrod jednorazowych do EKG dla dorosłych |  |  |  |
|  | - przewód NIBP 5m. oraz zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych |  |  |  |
|  | - czujnik saturacji oraz oddzielne klipsy wielorazowe dla dorosłych |  |  |  |
|  | - min. 20 linii do pomiaru gazów |  |  |  |
| 334 | Zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora – bezprzewodowa komunikacja ze sterownią. | TAK |  | Bez punktacji |
| 335 | Prezentacja danych oraz obsługa tożsama z monitorem pacjenta (ustawienia, kolory, rozmieszczenie danych). Możliwość obsługi zdalnej (uruchamiania pomiarów NIBP, zmiana granic alarmowych itp.). Możliwość zapisywania ustawień w profilach z możliwością zablokowania dostępu do ustawień administratora za pomocą hasła. | TAK |  | Bez punktacji |
| 336 | Wyświetlacz min. 18” z rozdzielczością min. 1920x1080. Obsługa za pomocą klawiatury i myszy oraz przy pomocy ekranu dotykowego z obsługą gestów. Dane przechowywane elektronicznie z możliwością eksportu z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK |  | Bez punktacji |
| 337 | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 338 | Pompa infuzyjna do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 1,5T, w polu magnetycznym do 10000 Gaussów. Zapewnia podstawowe monitorowanie pacjenta, dzięki wyposażeniu w pulsoksymetr w technologii Masimo z pomiarem SpO2, HR i PI. Na wyposażeniu pompy: bezprzewodowy pilot do sterowania infuzją, drugi kanał podaży leków, DERS - biblioteka leków. Zastosowanie między innymi do sedacji pacjentów w trakcie badania MRI, w tym noworodków oraz do podaży leków w czasie badania wysiłkowego serca w MRI. | Tak |  | Bez punktacji |
| 339 | Kabina RF z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI (minimalne wyposażenie dodatkowe – 8 gniazd zasilania 230V, przepusty pomiędzy klatką a pokojem technicznym oraz sterownią po 1 małym i 1 dużym) przepusty do podłączenia oprzyrządowania fMRI | TAK |  | Bez punktacji |
| 340 | Podłączenie MRI i systemu dystrybucji aplikacji klinicznej do systemu PACS i RIS | TAK |  | Bez punktacji |
| 341 | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnej wartości przewidywanej przez producenta przed przekazaniem uruchomionego aparatu zamawiającemu (w cenie oferty) | TAK, |  | Bez punktacji |
| 342 | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
| 343 | Magnes z możliwością planowanego wyłączenia i włączenia pola magnetycznego przez użytkownika bez informowania, wzywania i kontroli serwisu, z poziomu konsoli operatora systemu | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 344 | Czas od awaryjnego wyłączenia pola do jego ponownego uruchomienia, z uwzględnieniem czasu oczekiwania na dostawę helu i prace serwisowe (jeśli wymagane) w przypadku awaryjnego wyłączenia pola, z uwzględnieniem odladzania magnesu (jeśli wymagane) | Podać [dni], opisać |  | Bez punktacji |
| 345 | Magnes bez instalacji i rury awaryjnego wyrzutu helu | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 346 | AUDIO-WIZUALNY SYSTEM INFORMACYJNY DLA PACJENTA |  |  |  |
| 347 | Audiowizualny system zintegrowany z systemem MR minimalizujący stres pacjenta i informujący pacjenta o przebiegu badania | TAK |  | Bez punktacji |
| 348 | System oświetlenia barwnego pracowni, z możliwością wyboru koloru przez pacjenta wraz z nagłośnieniem | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 349 | Dwa panele dotykowe pozwalające na wybór motywów audio-wizualnych przez pacjenta, przed wejściem do pracowni, zestaw motywów dedykowanych różnym grupom wiekowym (dzieciom, młodzieży i dorosłym) | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 350 | Ekran zawieszony na tylnej ścianie pracowni wraz z lustrem umożliwiającym jego obserwację, przekazujący komendy oddechowe i informacje o przebiegu badania, a także relaksujące treści | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 351 | Możliwość stosowania lustra w badaniach minimum: głowy, kręgosłupa, tułowia, serca, angiografii obwodowej, kończyn | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 352 |  |  |  |  |
| 353 | SYSTEM ARCHWIZACJI I DYSTRYBUCJI BADAŃ MR |  |  |  |
| 354 | System archiwizacji i dystrybucji tego samego producenta co producent systemu rezonansu magnetycznego oraz serwera postprocessingowego | TAK/NIE, podać |  | Bez punktacji |
| 355 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  | Bez punktacji |
| 356 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: | TAK. Podać konfigurację serwera |  | Bez punktacji |
|  | • CPU: procesor lub procesory osiągające min. 14500 pkt. w teście Passmark |  |  |  |
|  | • RAM: 48 GB, |  |  |  |
|  | • HDD: 2 x 960GB SSD, 10 x 4TB HDD, |  |  |  |
|  | • Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s. |  |  |  |
| 357 | Możliwość instalacji rozwiązania w ramach platformy sprzętowej serwera aplikacyjnego w rozdziale SERWER APLIKACYJNY I STACJE LEKARSKIE (punkt 220) | TAK |  | Bez punktacji |
| 358 | Oprogramowanie systemu archiwizacji i dystrybucji badań MR zainstalowanie na platformie zwirtualizowanej (np. VMWare, Hyper-V) | TAK |  | Bez punktacji |
| 359 | Relacyjna baza danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), w postaci renomowanego produktu komercyjnego. Baza danych oparta na licencji oprogramowania prawnie zastrzeżonego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 360 | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). | TAK |  | Bez punktacji |
| 361 | Archiwizacja obiektów DICOM i non-DICOM w archiwum online i nearline. Mechanizm zarządzania cyklem życia badań z możliwością definiowania reguł przenoszenia danych pomiędzy archiwami | TAK |  | Bez punktacji |
| 362 | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
| 363 | System musi umożliwiać konfigurowanie list roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 364 | System musi posiadać panel / menedżer licencji umożliwiający centralne zarządzanie licencjami. Poszczególne licencje na oprogramowanie klienckie mogą być przypisywane do wybranych grup lub użytkowników. | TAK |  | Bez punktacji |
| 365 | Nielimitowana licencja na podłączenie urządzeń diagnostycznych – podłączenie kolejnych urządzeń diagnostycznych nie wymaga dodatkowych licencji po stronie systemu archiwizacji i dystrybucji badań MR. Koszt ew. licencji i konfiguracji urządzeń diagnostycznych po stronie Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 366 | Obsługiwane klasy DICOM, co najmniej: | TAK |  | Bez punktacji |
|  | CT Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 |  |  |  |
|  | MR Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 |  |  |  |
|  | Nuclear Medicine Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 |  |  |  |
|  | Secondary Capture Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 |  |  |  |
|  | X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 |  |  |  |
|  | X-Ray Angiographic Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 |  |  |  |
|  | X-Ray Angiographic Bi-Plane Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 |  |  |  |
|  | Ultrasound Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 |  |  |  |
|  | Ultrasound Multi-Frame Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 |  |  |  |
|  | Computed Radiography Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 |  |  |  |
|  | Grayscale Softcopy Presentation State Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 |  |  |  |
|  | Color Softcopy Presentation State Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2 |  |  |  |
|  | Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3 |  |  |  |
|  | Digital X-Ray Image Storage For Presentation - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 |  |  |  |
|  | Digital X-Ray Image Storage For Processing - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 |  |  |  |
|  | Digital Mammography X-Ray Image Storage For Presentation - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 |  |  |  |
|  | Digital Mammography X-Ray Image Storage For Processing - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 |  |  |  |
|  | Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Presentation -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 |  |  |  |
|  | Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Processing -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 |  |  |  |
|  | RT Image Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 |  |  |  |
|  | RT Dose Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 |  |  |  |
|  | RT Structure Set Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 |  |  |  |
|  | RT Beams Treatment Record Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4 |  |  |  |
|  | RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Positron Emission Tomography 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 12-lead ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 General ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 Ambulatory ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3 |  |  |  |
| 367 | Wspierane profile IHE, co namniej: Scheduled Workflow (SWF) Imaging Object Change Management (IOCM) Access to Radiology Information (ARI) Patient Information Reconciliation (PIR) Consistent Presentation of Images (CPI) Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b) Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS.b-I) Cross-enterprise User Assertion (XUA) Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR) Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD) Basic Patient Privacy Consents (BPPC) Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQv3) Patient Identifier Cross-referencing (PIX) Evidence Documents (ED) Cardiology Evidence Documents (ED-CARD) Simple Image and Numeric Report (SINR) Mammography Image (MAMMO) Key Image Note (KIN) Nuclear Medicine Imaging (NMI) Audit Trial and Node Authentication (ATNA) Consistent Time (CT) Portable Data for Imaging (PDI) Reporting Workflow Profile (RWF) Import Reconciliation Workflow Integration Profile (IRWF) Teaching File and Clinical Trial Export (TCE) Post-Processing Workflow (PWF) Presentation of Grouped Procedures Integration Profile (PGP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Presentation of Grouped Procedures Integration Profile (PGP) |  |  |  |
| 368 | APLIKACJA DIAGNOSTYCZNA |  |  |  |
| 369 | Licencja umożliwiająca dostęp do aplikacji klienta systemu archiwizacji i dystrybucji badań MR nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | TAK |  | Bez punktacji |
| 370 | Dostęp do aplikacji klienta tylko po zalogowaniu przy pomocy loginu i hasła | TAK |  | Bez punktacji |
| 371 | Dostęp do wszystkich badań zgromadzonych w systemie archiwizacji i dystrybucji badań MR | TAK |  | Bez punktacji |
| 372 | Obsługa stanowiska wielomonitorowego z możliwością zdefiniowania układu w jakim informacje mają być wyświetlane na dostępnych monitorach | TAK |  | Bez punktacji |
| 373 | Wyszukiwanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwania: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, typ badania | TAK |  | Bez punktacji |
| 374 | Zapisywanie wyników wyszukiwania w postaci folderu | TAK |  | Bez punktacji |
| 375 | Wyświetlanie wszystkich danych dotyczących danego pacjenta w postaci osobnego okna zawierającego dane demograficzne pacjenta, wszystkie poprzednie badania pacjenta znajdujące się w systemie. | TAK |  | Bez punktacji |
| 376 | Narzędzia do radiografii ogólnej: | TAK |  | Bez punktacji |
| 377 | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
| 378 | Regulacja poziomu okna (Window/Level) z możliwością wyboru predefiniowanych ustawień oraz zapisywania własnych ustawień użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
| 379 | Płynne powiększanie obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
| 380 | Narzędzie lupy z możliwością definiowania wielkości powiększanego obszaru oraz stopnia powiększenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 381 | Inwersja obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
| 382 | Obrót obrazu o 90° w lewo lub w prawo | TAK |  | Bez punktacji |
| 383 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąta, stosunku długości dwóch odcinków, kąt Cobb’a, współczynnik CTR (cardiothoracic ratio) | TAK |  | Bez punktacji |
| 384 | Oznaczanie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy, prostokąta wraz z pomiarem parametrów tego obszaru | TAK |  | Bez punktacji |
| 385 | Dodawanie adnotacji do obrazu z możliwością ich wyświetlenia lub ukrycia | TAK |  | Bez punktacji |
| 386 | Narzędzie do oznaczania kręgów i dysków kręgosłupa | TAK |  | Bez punktacji |
| 387 | Aplikacja do rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (MPR) z obsługą MinPR i MipPR - – licencja dla nieograniczonej ilości użytkowników | TAK |  | Bez punktacji |
| 388 | Aplikacja do rekonstrukcji 3D z badań CT i MR – licencja dla nieograniczonej ilości użytkowników: | TAK |  | Bez punktacji |
|  | - segmentacja rekonstruowanego obszaru wraz z możliwością definiowania tkanek |  |  |  |
|  | - narzędzie do automatycznego usuwania kości |  |  |  |
|  | - narzędzie do automatycznego usuwania obrazu stołu |  |  |  |
|  | Możliwość zaoferowania aplikacji w systemie archiwizacji i dystrybucji lub na serwerze aplikacyjnym. |  |  |  |
| 389 | Aplikacja do analizy naczyniowej (Vessel analysis) pozwalająca na automatyczną detekcję przebiegu naczyń w zrekonstruowanym obrazie (3D, MIP), ocenę przewężeń i tętniaków wraz z możliwością zapisania wyniku analizy w postaci raportu dołączonego do badania. Możliwość zaoferowania aplikacji w systemie archiwizacji i dystrybucji lub na serwerze aplikacyjnym. | TAK |  | Bez punktacji |
| 390 | Dedykowane narzędzia do analizy badań mammograficznych: | TAK |  | Bez punktacji |
| 391 | Narzędzie wyrównywania ściany klatki piersiowej względem krawędzi obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
| 392 | Narzędzie wyświetlania kolejnych segmentów obrazu mammograficznego w oryginalnej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
| 393 | Narzędzie wyrównywania obrazów mammograficznych względem sutka | TAK |  | Bez punktacji |
| 394 | Narzędzie wyświetlania linii odniesienia sutka do identyfikacji lub korekty | TAK |  | Bez punktacji |
| 395 | Narzędzie wyświetlanie znaczników CAD na obrazach mammograficznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 396 | Aplikacja diagnostyczna zintegrowana kontekstowo z serwerem aplikacyjnym opisanym w punktach 220-278. Integracja umożliwiająca wywołanie aplikacji podstawowych i zaawansowanych bezpośrednio z poziomu klienta diagnostycznego systemu archiwizacji i dystrybucji badań, w kontekście aktualnie otwartego badania. | TAK/NIE |  | Bez punktacji |
| 397 | DYSTRYBUCJA OBRAZÓW MR WRAZ Z PRZEGLĄDARKĄ REFERENCYJNĄ |  |  |  |
| 398 | Licencja umożliwiająca dostęp do przeglądarki referencyjnej nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | TAK |  | Bez punktacji |
| 399 | Dostęp poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. Brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 400 | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) | TAK |  | Bez punktacji |
| 401 | Dostęp tylko po zalogowaniu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
| 402 | Wyszukiwanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwania: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, typ badania | TAK |  | Bez punktacji |
| 403 | Wyświetlanie wszystkich poprzednich badań pacjenta dostępnych w systemie dystrybucji i archiwizacji badań MR | TAK |  | Bez punktacji |
| 404 | Narzędzia obróbki obrazu – powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), odbicie obrazu, obrót obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
| 405 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąt Cobb’a, pomiar obszaru zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji |
| 406 | Dodawanie adnotacji do obrazu w postaci tekstowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 407 | Zaawansowane narzędzia rekonstrukcji trójwymiarowych – MPR, MinPR, MipPR, 3D | TAK |  | Bez punktacji |
| 408 | Narzędzie do porównywania dwóch serii z możliwością synchronizacji | TAK |  | Bez punktacji |
| 409 | Tryb Cine | TAK |  | Bez punktacji |
| 410 | Narzędzie do przeglądania badań EKG z dedykowanymi narzędziami do analizy przebiegów EKG | TAK |  | Bez punktacji |
| 411 | Funkcja Chat z możliwością współdzielenia ekranu z innym użytkownikiem w celu konsultacji badań oraz funkcją udostępniania linków do badań innym użytkownikom | TAK |  | Bez punktacji |
| 412 | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | TAK |  | Bez punktacji |
| 413 | DYSTRYBUCJA BADAŃ MR DLA PACJENTÓW |  |  |  |
| 414 | Udostępnianie wyników badań pacjentom – po przekazaniu adresu email pacjent otrzymuje wiadomość z linkiem do badania wraz z jego opisem | TAK |  | Bez punktacji |
| 415 | Dostęp do badań poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. Brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 416 | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) | TAK |  | Bez punktacji |
| 417 | Autoryzacja użytkownika przy pomocy weryfikacji dwuetapowej (2FA) z obsługą kodów OTP (One Time Password) | TAK |  | Bez punktacji |
| 418 | Narzędzia obróbki obrazu – powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), odbicie obrazu, obrót obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
| 419 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąt Cobb’a, pomiar obszaru zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji |
| 420 | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | TAK |  | Bez punktacji |
| 421 | Udostępnianie badań innym użytkownikom przy pomocy linku do badania wysyłanego na wskazany adres email | TAK |  | Bez punktacji |
| 422 | SZKOLENIA |  |  |  |
| 423 | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników potwierdzone odpowiednim dokumentem (min. 5 dni po 6 godzin) | TAK |  | Bez punktacji |
| 424 | W okresie gwarancyjnym zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone wydaniem certyfikatu (min. 20 dni po 6 godzin) | TAK |  | Bez punktacji |
| 425 | SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| 426 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | TAK, Podać okres |  | Bez punktacji |
| 427 | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | TAK podać wartość |  | Bez punktacji |
| 428 | Gwarancja obejmuje wszystkie dolewki i uzupełnienia helu wynikające z pracy systemu oraz sytuacji awaryjnych, np. quench zarówno spontanicznych, wynikających z awarii systemu MR, systemów chłodzenia, systemów zasilania oraz inicjowanych przez użytkownika, np. w sytuacji zagrożenia życia pacjenta, w całym okresie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
| 429 | W trakcie gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonane na koszt Wykonawcy, łącznie z dojazdem , ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 430 | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  | Bez punktacji |
| 431 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
| 432 | Serwis na terenie Polski, podać adres serwisu , sposób zgłaszania awarii oraz dni i godziny | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 433 | Podać koszt przeglądu pogwarancyjnego uwzględniając ew. materiały i dojazd | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 434 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak |  | Bez punktacji |
| 435 | Katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
| 436 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 437 | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 438 | Wykonanie migracji danych obrazowych z obecnie funkcjonującego systemu PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| 439 | Wykonanie integracji HL7 oraz desktopowej pomiędzy oferowanym systemem PACS, a posiadanym systemem HIS/RIS | TAK |  | Bez punktacji |
| 440 | Podłączenie wymaganych urządzeń do systemu PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| 441 | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 442 | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 443 | Detektor metalu | Tak |  | Bez punktacji |
| 444 | Niemagnetyczna gaśnica | Tak |  | Bez punktacji |
| 445 | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej przystosowany do pracy w środowisku MR | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 446 | Niemagnetyczny wózek na leki - do uzgodnienia z zamawiającym | Tak |  | Bez punktacji |
| 447 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 448 | 2 biurka z 2 fotelami dla operatora i pielęgniarki | Tak |  | Bez punktacji |
| 449 | Wykonawca w ramach oferty wykona prace adaptacyjne obejmujące m.in. - Kabinę RF z drzwiami i oknami i wykończeniem wnętrza o najwyższym stopniu tłumienia akustycznego. W kabinie zostaną zainstalowane m.in. szafki na dostarczane cewki oraz fantomy zapewniającą ich bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie, gniazda zasilania 230V / 50Hz (min. 8 gniazd), gniazda gazów medycznych (standard AGA) – tlen, próżnia, powietrze, odciąg gazów anestetycznych; przepusty i filtry niezbędne do podłączenia zaoferowanych urządzeń, oświetlenie podstawowe, wyłączniki awaryjne - Podłączenie aparatu do QuenchRury zainstalowanej przez Generalnego Wykonawcę (jeśli takowa jest wymagana przez producenta) - Dostarczenia i instalacji systemu chłodzenia rezonansu wraz z doprowadzeniem niezbędnych przyłączy itp. - wykonanie lub dostosowanie istniejącej linii zasilającej dla potrzeb rezonansu magnetycznego , klatki Faraday'a i układu chłodzącego - Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji lub wykonanie nowej dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego - - Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instalacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym odtworzeniem otworów tran sportowych - Inne prace niezbędne do zainstalowania i uruchomienia rezonansu | Tak |  | Bez punktacji |
| 450 | Przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń docelowych przed złożeniem oferty | Tak/ kiedy |  | Bez punktacji |

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż NIE MOŻE ZGODZIĆ się na drastyczne obniżenie funkcjonalności i możliwości diagnostycznych systemu rezonansu magnetycznego w szczególności parametrów układu gradientowego (punkty 26-28), obniżenie liczby kanałów odbiorczych (punkt 33), pozbawienia monitorowania bezprzewodowego pacjenta (punkt 58), ograniczenia obszaru badania (punkt 210), wykluczenia z oferty modułu audio-wizualnego dla pacjenta (punkty 347-351).

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza żadnych z proponowanych zmian w SWZ, oprócz następujących:

- Tabela, pkt 249 - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Każdy z producentów serwerów aplikacyjnych posiada własne wymagania dotyczące platformy sprzętowej, stosując różne podejścia technologiczne. Zamawiający dopuszcza platformy sprzętowe oferowane przez wszystkich producentów.

- Tabela, pkt 259 - Zamawiający dopuszcza.

- Tabela, pkt 300 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pkt 328 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający uzna Urządzenie za spełniające normy w monitorowaniu w środowisku rezonansu magnetycznego:

- certyfikacja zgodności z normą RoHS,

- możliwość pracy do linii 30 000 Gaussów i współczynniku SAR 4 W/kg średnim dla całego ciała,

- zabezpieczenie przed defibrylacją do 5 kV,

- temperatura pracy min. 10 - 35 °C,

- impedancja wejściowa EKG: > 2,5 MΩ (zgodnie z IEC 60601‐2‐27).

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy pkt 329 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w środowisku MRI wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 10,1’’ (800 x 480 pixeli), na którym można wyświetlać w sposób czytelny do czterech (4) krzywych dynamicznych i do dziewięciu (9) wartości numerycznych?

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy pkt 330 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w środowisku MRI o zasilaniu elektrycznym dostosowanym do 85 - 264 VAC, 50 - 60 Hz, zasilaniu bateryjnym na min. 8 godzin pracy (przy automatycznym pomiarze NIBP co 5 minut), o niskim poborze mocy < 40 VA podczas ładowania?

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy pkt 331 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w bezprzewodowy moduł monitorujący stężenie gazów anestetycznych (w tym O2, CO2 i N2O) oraz wartości MAC przystosowany do pracy w środowisku MRI do linii 600 Gaussów?

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy pkt 332 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w środowisku MRI wyposażony w moduły bezprzewodowe EKG oraz SpO2, (najlżejsze z dostępnych na rynku: 73 g) wykonane w technologii zapewniającej bardzo długi czas funkcjonowania (powyżej 12 h), zasilane przez akumulator litowo polimerowy o długiej żywotności, nie wymagający częstej wymiany, który ładowany jest w specjalnych kieszeniach kardiomonitora lub w zewnętrznej ładowarce - bez udziału serwisu, a status ich naładowania prezentowany jest na ekranie kardiomonitora?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy pkt 333 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z następującymi akcesoriami:

- zewnętrzna ładowarka do bezprzewodowych modułów EKG i SpO2,

- przewód EKG 5-żyłowy dla dorosłych, dzieci i noworodków,

- opakowanie 10 szt. elektrod jednorazowych do EKG dla dorosłych, dzieci i noworodków,

- przewód do NIBP min. 2,5 m oraz zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych (3 różne rozmiary),

- czujnik saturacji oraz wielorazowego użytku zestaw czujników na palec (op. 3 sztuki) dla dorosłych, dzieci i noworodków,

- min. 20 linii do pomiaru gazów.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy pkt 336 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora – bezprzewodowa komunikacja pomiędzy sterownią i pracownią MRI w postaci przenośnego tabletu zdalnego sterowania o ciężarze 1,6 kg wyposażonego w wyświetlacz 10,1” o rozdzielczości 800 x 480 pixeli, obsługiwany w identyczny sposób jak ekran kardiomonitor przystosowany do pracy w środowisku MRI -  za pomocą ekranu dotykowego, klawiszy oraz pokrętła funkcyjnego, który jest zintegrowany z bazą wyposażoną w drukarkę termiczną, w którym dane elektronicznie można wyeksportować z wykorzystaniem protokołu HL7?

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy pkt 431 do zał. 4 SWZ: Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec.

Pytanie 12

Dotyczy pkt 431 do zał. 4 SWZ: W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy pkt 431 do zał. 4 SWZ: Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy Wzoru umowy: Par 4 ust 4 - Prosimy o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż NIE WYRAŻA ZGODY na zmianę § 4 ust.4 wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że termin 60 dni jest zgodny z art. 8 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z którym  termin zapłaty określony w umowie dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym może wynosić 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury.

Pytanie 15

Dotyczy Wzoru umowy par. 5 ust. 9 oraz załącznik nr 4 punkt 431: Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku napraw bez użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż dopuszcza czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku napraw bez użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 16

Dotyczy Wzoru umowy par. 5 ust. 13: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 5 ust. 13 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści: „Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż NIE WYRAŻA zgody na wyłączenie uprawnień z rękojmi.

Pytanie 17

Dotyczy Wzoru umowy par 6 ust 2 i 4: Kara umowna za dzień zwłoki, wskazana w ust. 2 i 4,  jest rażąco wysoka, prosimy o zmniejszenie kar do poziomu 0,2% wartości wynagrodzenia brutto co odpowiada standardom rynkowym.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wysoka. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej wskazanej w § 6 ust.2 wzoru umowy. Natomiast w § 6 ust.3 wzoru umowy Zamawiający obniża wysokość kary umownej z poziomu 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto do wartości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto.

Pytanie 18

Dotyczy Wzoru umowy: W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy  klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodanie do wzoru umowy paragrafu o następującej treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na siłę wyższą m.in. stan epidemii nie może uzasadniać nienależytego wykonania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy  W ewentualnych przypadkach opóźnienia w wykonaniu umowy to wszystkie okoliczności będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie siła wyższa był wyłączną i bezpośrednią przyczyną nienależytego wykonania umowy np. opóźnienia oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.)

Pytanie 19

Dot. załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych - wymagań minimalnych, system archiwizacji i dystrybucji badań MR, pkt. 358: Wykonawca proponuje rozwiązanie wymagające karty GPU, której wirtualizacja nastręcza technicznych trudności. W związku z tym Wykonawca planuje dostarczyć rozwiązanie jako bare-metal. Prosimy o dopuszczenie takiej możliwości jako rozwiązania równoważnego.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 20

Dot. załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych- wymagań minimalnych, system archiwizacji i dystrybucji badań MR, pkt. 359: Czy Zamawiający dopuści bazę danych opartą na rozwiązaniu typu open-source z gwarancją wparcia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Rozwiązania typu open-source nie zapewniają Zamawiającemu wsparcia i gwarancji od strony producenta oprogramowania, jak i długoterminowej gwarancji rozwoju platformy bazodanowej.

Pytanie 21

Dot. załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych - wymagań minimalnych, system archiwizacji i dystrybucji badań MR, pkt. 364: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym to licencje są pływające, bez możliwości ich sztywnego przypisywania. Licencje są przydzielane użytkownikom automatycznie w momencie użycia systemu.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 22

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych - wymagań minimalnych, system archiwizacji i dystrybucji badań MR, pkt. 383: Czy zamawiający dopuści system PACS bez funkcjonalności CTR (cardiothoracic ratio) ? Pomiar ten jest realizowany przez zaawansowane funkcje serwera postprocesingowego oprogramowania diagnostycznego, a nie przez system PACS.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem zapewnienia tej funkcjonalności na serwerze postprocessingowym. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 23

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych - wymagań minimalnych, system archiwizacji i dystrybucji badań MR, pkt. 388: Czy zamawiający dopuści system PACS bez wyżej wymienionej funkcjonalności? Narzędzia te są dostępne w zaawansowanych funkcjonalnościach serwera postprocesingowego oprogramowania diagnostycznego, i nie muszą być realizowane przez system PACS. Wymaganie tych funkcjonalności od systemu PACS w sposób nieuzasadniony sposób ograniczana konkurencje.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuścił zaoferowanie aplikacji w archiwizacji i dystrybucji danych lub na serwerze aplikacyjnym.

Pytanie 24

Dot. załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych - wymagań minimalnych, system archiwizacji i dystrybucji badań MR, pkt. 389: Czy zamawiający dopuści system PACS bez wyżej wymienionej funkcjonalności? Narzędzia te są dostępne w zaawansowanych funkcjonalnościach serwera postprocesingowego oprogramowania diagnostycznego, i nie muszą być realizowane przez system PACS. Wymaganie tych funkcjonalności od systemu PACS w sposób nieuzasadniony sposób ograniczana konkurencje.

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuścił zaoferowanie aplikacji w archiwizacji i dystrybucji danych lub na serwerze aplikacyjnym.

Pytanie 25

Dot. załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych - wymagań minimalnych, system archiwizacji i dystrybucji badań MR, pkt. 411: Czy zamawiający dopuści system PACS bez funkcjonalności Chat? Wymóg ten ogranicza konkurencje.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Dot. załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych- wymagań minimalnych, dystrybucja badań MR dla pacjentów, pkt. 417: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tej funkcjonalności jako ograniczającej konkurencje i pozostającej bez znaczenia w przypadku (wymaganej przez Zamawiającego integracji z HIS/RIS) gdzie logowanie do systemu dystrybucji obrazów następuje z poziomu HISa.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. System dystrybucji badań dla pacjentów ma za zadanie dystrybucję danych poza personel szpitalny, a udostępniane dane są danymi medycznymi, do których dostęp powinien być odpowiednio zabezpieczony.

Pytanie 27

Dot. załącznika nr 4 do SWZ - parametrów technicznych- wymagań minimalnych, dystrybucja badań MR dla pacjentów, pkt. 421: Czy zamawiający dopuści system dystrybucji obrazów bez tej funkcjonalności?

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 28

Dotyczy SWZ, Rozdział V oraz wzór umowy, par. 2 ust. 1: Zgodnie z zapisami SWZ oraz Wzoru umowy Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy do 31.10.2022r. Z uwagi na trudności z dostawami, występującymi na rynku materiałów budowlanych  prosimy o  wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.11.2022r.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Wyznaczony termin NIE MOŻE być przedłużony m.in. w uwagi na konieczność rozliczenia dofinansowania, o którym mowa w § 12 ust.1 wzoru umowy.

Pytanie 29

Dotyczy prac adaptacyjnych: Proszę o wyjaśnienie zapisu jak niżej:

„Podłączenie aparatu do QuenchRury zainstalowanej przez Generalnego Wykonawcę (jeśli takowa jest wymagana przez producenta)”.

Czy Zamawiający przewiduje zlecenie części prac Generalnemu Wykonawcy? Prosimy o informację o miejscu pozostawienia rury Quench wykonanej przez Generalnego Wykonawcę, do której można się będzie przyłączyć.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż wymaga aby wszelkie prace adaptacyjne  były wykonane przez Generalnego Wykonawcę - dostawcę sprzętu.

Pytanie 30

Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy niezbędne będzie poniesienie opłat związanych z realizacją dostawy i instalacji urządzenia, wykonania prac adaptacyjnych między innymi dotyczącymi parkowania pojazdów, zużycia energii elektrycznej, wody? Jeżeli tak. Prosimy o podanie wysokości tych opłat.

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż opłaty związane z realizacją dostawy i instalacji urządzenia ponosi Dostawca, natomiast nie  przewiduje opłat za parkowanie pojazdów, zużycie energii elektrycznej  czy wody .

Pytanie 31

Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku istnienia ograniczeń wjazdu do miejsca dostawy Zamawiający wyrazi zgodę na przejazd/ dojazd transportu i uzyska własnym staraniem zgody od podmiotów trzecich jeżeli będą wymagane?

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż potwierdza że w przypadku istnienia ograniczeń wjazdu do miejsca dostawy Zamawiający wyrazi zgodę na przejazd/ dojazd transportu i uzyska własnym staraniem zgody od podmiotów trzecich jeżeli będą wymagane.

Pytanie 32

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przeprowadzenia żadnych procedur formalno-prawnych dotyczących wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że NIE BĘDZIE WYMAGAŁ od Wykonawcy przeprowadzenia żadnych procedur formalno - prawnych dotyczących wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Pytanie 33

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że czasu na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót (jeżeli będą wymagane), pozwolenia na użytkowanie nie wlicza się w termin umowny realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuje, iż w/w NIE SĄ WYMAGANE.

Pytanie 34

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwoli na wjazd dźwigu oraz samochodu z dostawą w obszar wejścia bocznego od strony pracowni rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że zezwoli na wjazd dźwigu oraz samochodu z dostawą w obszar wejścia bocznego od strony pracowni rezonansu magnetycznego.

Pytanie 35

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że w sąsiednich dla pomieszczenia badań rezonansu magnetycznego nie znajduje się czuła aparatura, której działanie może zostać zakłócone przez działanie pola magnetycznego. Jeżeli jest inaczej prosimy o określenie rodzaju tych urządzeń.

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, iż obok pomieszczeń przeznaczonych na rezonans magnetyczny znajduje się tomograf komputerowy – jednak nie w bezpośrednim sąsiedztwie – zgodnie z przeprowadzaną wizją lokalną przez Pytającego.

Pytanie 36

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, itp.) dla pomieszczeń RM oraz pomieszczeń technicznych, sterowni.

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, iż NIE POTWIERDZA -  identyfikacja wizualna po stronie Dostawcy.

Pytanie 37

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wprowadzenia żadnych zmian aranżacyjnych/ architektonicznych w pracowni RM, układ i funkcja pomieszczeń pozostają bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że nie wymaga wprowadzenia żadnych zmian aranżacyjnych/ architektonicznych w pracowni RM, układ i funkcja pomieszczeń pozostają bez zmian.

Pytanie 38

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania prac remontowych w pomieszczeniach przyległych do pomieszczenia badań i sterowni RM np. pomieszczeń przebieralni, korytarzyka, pomieszczenia technicznego w piwnicy. Jeżeli jednak jest inaczej prosimy o przekazanie rysunku z oznaczeniem obszaru / zakresu prac remontowych wraz z ich wyspecyfikowaniem.

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że NIE BĘDZIE WYMAGAŁ wykonania prac remontowych w pomieszczeniach przyległych do pomieszczenia badań i sterowni RM.

Pytanie 39

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu nad obecnie istniejącą klatką RF nie istnieje żaden element konstrukcyjny (podciąg).

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający informuje, iż potwierdza że w pomieszczeniu nad obecnie istniejącą klatką RF nie istnieje żaden element konstrukcyjny (podciąg).

Pytanie 40

Dotyczy prac adaptacyjnych: Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników należałoby rozważyć montaż ściany przeziernej pomiędzy sterownią a korytarzem prowadzącym do pomieszczenia badań RM dla zapewnienia kontroli wejścia osób wchodzących do pomieszczenia rezonansu magnetycznego. Prosimy o informację czy Zamawiający życzy sobie wprowadzenia takich zmian.

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający informuje, iż potwierdza potrzebę montażu ściany przeziernej pomiędzy sterownią a korytarzem prowadzącym do pomieszczenia badań RM dla zapewnienia kontroli wejścia osób wchodzących do pomieszczenia rezonansu magnetycznego.

Pytanie 41

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach prac adaptacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu istniejącej klatki RF. Prosimy o informację czy materiał z rozbiórki ma pozostać do późniejszego wykorzystania przez Zamawiającego, czy należy ją zutylizować.

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający informuje, iż potwierdza. Materiał z rozbiórki należy poddać utylizacji przez Wykonawcę.

Pytanie 42

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania jakichkolwiek elementów ozdobnych w klatce RF. Jeżeli tak prosimy o ich wyspecyfikowanie np. ozdobny sufit podwieszany, fototapeta etc.

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający informuje, iż wymaga - sufit podwieszany, podświetlany, fototapeta.

Pytanie 43

Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający będzie wymagał zapewnienia zdalnego dostępu do agregatu i centrali wentylacyjnej?

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający informuje, iż NIE WYMAGA zapewnienia zdalnego dostępu do agregatu i centrali wentylacyjnej.

Pytanie 44

Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o przekazanie informacji dotyczących wymagań ppoż. dla budynku (oznaczenie stref ppoż, zalecenia ppoż jeżeli zostały wydane przez SP). Czy należy przewidzieć montaż systemu SSP ppoż. dla pomieszczenia badań?

Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający informuje, iż NIE WYMAGA montażu systemu SSP ppoż. dla pomieszczenia badań.

Pytanie 45

Dotyczy prac adaptacyjnych: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń w wymaganym terminie do prac adaptacyjnych lub do dostawy, instalacji czy uruchomienia lub infrastruktura po stronie Zamawiającego wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 46

Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie istniejącej wyrzutni powietrza z awaryjnego układu wentylacji mechanicznej ?

Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie istnieje wyrzutnia powietrza awaryjnego, natomiast zgodnie z wizją lokalu istnieje miejsce do montażu.

Pytanie 47

Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający zezwoli na montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów oraz agregatu chłodniczego we wnęce za istniejącym ogrodzeniem przy zewnętrznej ścianie budynku sąsiadującej z pracownią RM?

Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający informuje, iż zezwoli na montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów oraz agregatu chłodniczego we wnęce za istniejącym ogrodzeniem przy zewnętrznej ścianie budynku sąsiadującej z pracownią RM.

Pytanie 48

Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający zezwoli na montaż/ zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej w centrali wentylacyjnej ?

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający informuje, iż zezwoli na montaż/ zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej w centrali wentylacyjnej.

Pytanie 49

Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający zezwoli na montaż centrali wentylacyjnej podwieszanej w korytarzu sąsiadującym z pracownią rezonansu?

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.  Pytający nie doprecyzował miejsca montażu centrali wentylacyjnej, w związku z tym Zamawiający nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 50

Dotyczy zał. 4 punkt 33: Prosimy o wyjaśnienie jakie funkcjonalności wymaganego rezonansu magnetycznego uzasadniają wymaganie dostarczenia systemu z rzeczywistą liczbą równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF wynosząca minimum 64 kanały a jako równoważny system wyposażony w pełni cyfrowy tor odbiorczy RF niezależny od kanałów, tj. z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki analogowo-cyfrowe (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream, Breeze lub równoważna) jeżeli wymagane cewki obrazowe do badań poszczególnych obszarów anatomicznych w FOV aparatu wymagane w SWZ posiadają maksymalnie 32 elementy obrazowe a dostępne w preferowanym przez Zamawiającego aparacie Ambition X firmy Philips  cewki z technologią Philip dStream, Breeze  dla tych obszarów anatomicznych w FOV aparatu posiadają mniej niż 40 elementów obrazowych?

Wymaganie określone przez Zamawiającego w tym punkcie jest tendencyjne i ma na celu wyeliminowanie z postępowania przetargowego wszystkich Wykonawców, poza firmą oferującą aparat firmy Philips Ambition X, oferujących na runku rezonanse magnetyczne do zaawansowanych zastosowań klinicznych a nie specjalistycznych rozwiązań do działalności badawczo-naukowych.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o zmianę parametru w punkcie 33 na:

| 33 | Liczba rzeczywistych równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF ≥ 48 , z których każdy generuje jednostkowy cząstkowy obraz w oferowanym maksymalnym statycznym FOV aparatu. | Bez punktacji |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Celem zapisu jest zapewnienie wielokrotnej eksploatacji systemu bez konieczności jego rozbudowy. kOrzystne jest posiadanie wyższej ilości kanałów, co umożliwi używanie powstających w przyszłości cewek (albo już istniejących) o wyższej kanałowości. Rozbudowa ilości kanałów odbiorczych jest bardzo kosztowna i wymaga wielodniowego przestoju w pracy systemu.

Pytanie 51

Dotyczy zał. nr 4 - punkty 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53:  Zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 33 Zamawiający wymaga systemu rezonansu magnetycznego przetwarzającego równolegle w badanej anatomii w maksymalnym FOV aparatu posiadającego minimum 64 kanałów odbiorczych a jednocześnie nie premiuje liczby elementów obrazowych cewek, które powinny dostarczyć sygnał do tych kanałów. Wymagania te są ze sobą sprzeczne co w połączeniu w punktowaniu w innych puntach Załącznika nr 4 Tabela techniczna cech własnych aparatu Philips podważa obiektywizm Zamawiającego oraz dbanie o interes pacjentów.

Liczba kanałów odbiorczych odbiornika RF jest bezpośrednio związana z ilością elementów obrazowych cewek. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie premiuje urządzeń oferujących największą liczbę elementów obrazowych cewek dostosowana do oferowanej liczby kanałów odbiornika RF?

Jednocześnie w celu zapewnienia właściwego wykorzystania parametrów kupowanego rezonansu magnetycznego oraz obiektywizm w ocenie oferowanych urządzeń zwracamy się z prośbą wprowadzenie punktacji za punkty 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego metodologią punktacji wg poniższej zasady dla każdego z tych punktów:

|  |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 5 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Podłączone, a nieobrazujące elementy nie mają znaczenia dla pracy systemu oraz jakości i szybkości badań. Odnośnie wymienionych punktów, określone wymogi są na bardzo wysokim poziomie i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej punktacji.

Pytanie 52

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 249:

| 249 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark. RAM: 32 GB, HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k,Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s.Dedykowany UPS do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego w celu bezpiecznego wyłączenia bez utraty danych | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o podniesienie wymaganych parametrów sprzętowych, tym samym dopasowanie do faktycznego zapotrzebowania związanego z obsługą aparatu MR wysokiej klasy wraz z możliwością oceny badań CT, faktyczną możliwością jednoczesnej obsługi ok. 3-5 użytkowników.

W naszej opinii obecnie wymagane parametry są nie wystarczające, serwer o wymaganych parametrach będzie miał ograniczoną wydajność (zwłaszcza pry jednoczesnej pracy powyżej 3 użytkowników) lub uniemożliwi ocenę większych badań bądź ocenę porównawczą, np. w ocenie onkologicznej.

Dla takiego zapotrzebowania minimalne parametry serwera aplikacyjnego to: min. 128 GB RAM oraz macierz dyskowa pracująca w architekturze RAID o minimalnej pojemności 4TB.

Serwer o wnioskowanych parametrach (niezależnie od wymaganej obecnie wydajności procesora) pozwoli na jednoczesną ocenę/przetwarzanie dużych badań wraz z załadowanymi badaniami poprzednimi. 
Współczesne nowoczesne aparaty CT, MR generują badania o rozmiarze kilka/kilkanaście tysięcy warstw każde.

Macierz o zwiększonej pojemości pozwoli na szybki dostęp do badań bieżących oraz badań wcześniejszych w okresie min. 3 miesięcy, bez konieczności wyszukiwania i oczekiwania na przysłanie badania z systemu PACS, tym samym zwiększy efektywność pracy radiologa.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację parametrów serwera do poniższej konfiguracji sprzętowej (lub uznanie za równoważną):

Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach:

- CPU: procesor serwerowy min. 10 rdzeniowy, częstotliwość zegara min. 2,5GHz, Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz lub wydajniejszy

- pamięć RAM: 128 GB

- HDD: wbudowana macierz o pojemości min. 4TB netto dla danych obrazowych

- karta sieciowa: 2 porty Gigabit Ethernet LAN

- dedykowany UPS do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego w celu bezpiecznego wyłączenia bez utraty danych

Uwzględnienie tej konfiguracji lub uznanie za równoważną, sprawi iż Zamawiający otrzyma wydajny serwer dopasowany do pozostałych wymagań funkcjonalnych.

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, każdy z producentów serwerów aplikacyjnych posiada własne wymagania dotyczące platformy sprzętowej, stosując różne podejścia technologiczne. Zamawiający dopuszcza platformy sprzętowe oferowane przez wszystkich producentów.

Pytanie 53

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 261:

| 261 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje lub modernizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) do najnowszej wersji oprogramowania w czasie trwania gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga w tym wymogu upgrade do najnowszej wersji oprogramowania (upgrade), realizowanego niezwłocznie do udostępnieniu nowej wersji oprogramowania przez producenta.

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszych wersji oprogramowania, której premiera na rynku będzie miała miejsce w trakcie trwania gwarancji i jej w drożenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie 54

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 276:

| 276 | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie rekonstrukcji VIP realizowanej w oparciu o najnowszą rekonstrukcję Cinematic Rendering VRT?

Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR.

Technika stosująca:

- oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku,

- rozpraszanie/pochłanianie fotonów,

- użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo.

Cinematic VRT posiada szereg współczesnych publikacji potwierdzających, iż wpływa na:

- zwiększenie dokładności diagnostycznej

- szybsze i dokładniejsze przygotowywanie się chirurgów do wykonywania zabiegów

- ułatwienie omawiania przypadków z klinicystami

- zastosowania w dydaktyce i szkoleniach studentów/rezydentów

Zalety te zostały opisane w poniższych artykułach:

- Cinematic rendering sheds light on abdominal pathology: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=121008

- Cinematic rendering enhances ovarian cancer evaluation: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=122134

- Cinematic rendering makes strides in cancer evaluation: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&itemId=125069

- Cinematic rendering aids diagnosis in aortic complication: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=119681

- Physicians prefer cinematic rendering for ankle injuries: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=121620

- Cinematic rendering paves way for 'virtual' physical exam: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=124419

Rekonstrukcja Cinematic Rendering jest doceniana i premiowana w dużej ilości postępowań na aparaty CT i MR.

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 55

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 288:

| 288 | Zmiana przezroczystości danych PET/CT (Alpha Blending lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz pomiar SUV w 2D i 3D. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie systemu z możliwością:

- pomiaru SUV dla badań PET, PET/CT,

- wyświetlania części CT lub PET w badaniach PET/CT

Powyższy zestaw funkcjonalności daje bardzo duże możliwości oceny badań onkologicznych, oceny metabolizmu zmian. Funkcjonalności Alpha Blending jest praktycznie stosowana jedynie w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych posiadających aparaty PET/CT.

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 56
Dotyczy zał. nr 4 - pkt 291:

| 291 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. Wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie równoważnego zestawu dedykowanych funkcjonalności do dokładnej oceny diagnostycznej naczyń realizowanych jako:

- dedykowane w widoki angiograficzne typu VRT, MPR, MIP

- rekonstrukcja typu CPR bazująca na linii centralnej naczynia

- możliwość oceny naczyń w badaniach CT i MR

Powyższe narzędzia są stosowane i doceniane w czołowych ośrodkach zajmujących się oceną naczyń w badaniach rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 57
Dotyczy zał. nr 4 - pkt 295:

| 295 | Automatyczna analiza danych MR całego ciała (np. angiografii, całego kręgosłupa czy dyfuzji) poprzez łączenie wielu obrazów w jeden widok z możliwością zapisywania i eksportowania wyników. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna równoważne zaoferowanie funkcjonalności Inline Composing realizowanej automatycznie w ramach oferowanego aparatu MR. Dzięki tej funkcjonalności radiolog ma natychmiastowo dostępne na dowolnej stacji lekarskiej całościowe/scalone obrazy. Realizacja tej funkcjonalności w ramach konsoli operatorskiej zapewnia także natychmiastową dostępność scalonych obrazów w ramach systemu PACS, czyli natychmiastowy dostęp na oddziałach szpitala, lub możliwość eksportu takich obrazów na zewnętrzne nośniki (np. płyty CD/DVD) bez konieczności przetworzenia badania MR prze stacje lekarskie.

Jest to w naszej opinii rozwiązanie zapewniające większą automatyzację i dostępność.
Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Miejscem pracy lekarza radiologa jest konsola lekarska, a nie operatorska. Dodatkowa analiza obrazów na konsoli operatorskiej każdorazowo wydłuża czas trwania badania i jest nieoptymalna z punktu widzenia pracy zarówno techników, jak i lekarzy. Zamawiający wymaga dostarczenia funkcjonalności zarówno po stronie konsoli operatorskiej (p. 236), jak i stacji lekarskich.

Pytanie 58
Dotyczy zał. nr 4 - pkt 299:

| 299 | Analiza badań perfuzji T1 umożliwiająca wyświetlanie krzywych wzmocnienia (time-intensity) i obliczanie parametrów względnego wzmocnienia, maksymalnego wzmocnienia, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP), prędkości napływu środka kontrastowego wraz z mapami parametrycznymi. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający wymaga w tym punkcie zaawansowanej aplikacji do oceny perfuzji T1, która jest stosowana jedynie w wysoce specjalistycznych ośrodkach onkologicznych do oceny badań prostaty, jednocześnie nie wymagając typowo stosowanych funkcjonalności.

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie szerokiego zakresu aplikacji do oceny badań onkologicznych, tj.

- wykresy time-intensity dla badań z kontrastem

- elastyczna korekcja artefaktów ruchowych z możliwością zastosowania do oceny badań piersi

- dedykowany workflow do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 oraz raportowanie zgodne z PIRADS v2

- dedykowany workflow do oceny badań MR piersi umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem oraz ustandaryzowane raportowanie BIRADS

Proponowany zakres funkcjonalności da w naszej opinii znacznie większe praktycznie stosowane możliwości oceny badań MR, w szczególności onkologicznych.

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 59

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 304:

| 304 | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością kalkulacji map DTI oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D. Możliwość nałożenia danych z badania na obraz morfologiczny, zapisu jako „batch” oraz eksportu wyników do aparatu zabiegowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie aplikacji do oceny badań traktografii dostępnej na stacji operatorskiej. Badania traktografii nie są często wykonywane, a przy ich wykonywaniu jest zalecana obecność lekarza radiologa, czyli proponowany sposób realizacji zapewni pełną możliwość wykonania oraz oceny badań traktografii.

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Miejscem pracy lekarza radiologa jest konsola lekarska, a nie operatorska. Dodatkowa analiza obrazów na konsoli operatorskiej każdorazowo wydłuża czas trwania badania i jest nieoptymalna z punktu widzenia pracy zarówno techników, jak i lekarzy.

Pytanie 60

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 305:

| 305 | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii MR min. SVS, CSI 2D i 3D. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie aplikacji do oceny badań spektroskopii dostępnej na stacji operatorskiej. Badania spektroskopii nie są często wykonywane, a przy ich wykonywaniu jest zalecana obecność lekarza radiologa lub fizyka, czyli proponowany sposób realizacji zapewni pełną możliwość wykonania oraz oceny badań spektroskopii.

Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Miejscem pracy lekarza radiologa jest konsola lekarska, a nie operatorska. Dodatkowa analiza obrazów na konsoli operatorskiej każdorazowo wydłuża czas trwania badania i jest nieoptymalna z punktu widzenia pracy zarówno techników, jak i lekarzy.

Pytanie 61

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 307:

| 307 | Zestaw narzędzi do analizy sygnału dyfuzji z uwzględnieniem IVIM i kurtozy. Obliczanie map parametrycznych frakcji perfuzji (f), pseudodyfuzyjności(D*), dyfuzyjności (D) i kurtozy (K). Wyświetlanie wykresu sygnału dyfuzji z obliczoną krzywą modelową | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o rezygnację z wymagania oceny IVIM i Kurtosis. Powyższe parametry nie są obecnie wykorzystywane w rutynowej ocenie badań neurologicznych MR. Są to parametry używane w trakcie prac badawczych, gdzie nie mamy pewności czy kiedykolwiek staną się częścią rzeczywistej rutynowej diagnostyki.
Ponadto opisana funkcjonalność jest realizowana wyłącznie przez aplikację Advanced Diffusion Analysis produktu Intellispace Portal firmy Philips.

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Dotyczy zał. nr 4 - pkt 308:

| 308 | Dedykowana aplikacja do zaawansowanej analizy schorzeń neurologicznych umożliwiające monitorowanie stanu choroby i jej progresji w czasie, zawierające kompleksowe narzędzia do półautomatycznej segmentacji i analizy zmian w mózgu z możliwością śledzenia ich progresji w czasie (w tym wykresy i zmiany procentowe).Oprogramowanie umożliwia automatyczną, zaawansowaną rejestrację danych między seriami ze skalowaniem intensywności i korekcją homogeniczności sygnału do wielopunktowego porównywania badań mózgu oraz automatyczną fuzję obrazów pokazującą w postaci mapy kolorowej różnice intensywności sygnału między dwoma seriami, z możliwością jej eksportu, w celu obserwacji zmian w mózgu. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu wyposażonego w równoważne funkcjonalnie możliwości, tj.:

- dedykowane narzędzia do zaawansowanej analizy schorzeń neurologicznych umożliwianie monitorowanie stanu choroby i jej progresji w czasie

- aplikacja zawierająca kompleksowe narzędzia do półautomatycznej segmentacji i analizy zmian w mózgu z możliwością śledzenia ich progresji w czasie (wykresy i zmiany w wartościach procentowych)

- automatyczną rejestrację danych pomiędzy seriami

- możliwość wielopunktowego porównania kilku badań z możliwością automatycznej fuzji obrazów pokazując różnice sygnału między dwoma seriami, z możliwością ich eksportu.

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Dotyczy zał. nr 1, Umowa, §6:

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie ustępu 7 w brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż przepis art. 361 § 2 k.c. wyraża regułę pełnego odszkodowania. Brak jest podstaw aby odrębnie kwestię odszkodowania regulować w przedmiotowej umowie.

Pytanie 64

Dotyczy zał. nr 1, Umowa, §12 ust. 2:Prosimy o potwierdzenie, że przez okrycie rozumie się zapłatę odszkodowania (regres) na zasadach kc. tj. z uwzględnieniem winy i adekwatnego związku przyczynowego.

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający informuje, iż potwierdza - na zasadach k.c. w tym mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.

Pytanie 65

Dotyczy zapisów SWZ: Zamawiający w rozdziale X pkt 9 pisze, że Wykonawca do oferty ma załączyć podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, a w rozdziale X pkt 15 jest informacja, że

„Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy podmiotowe środki dowodowe mają zostać przedstawione na wezwanie, a przedmiotowe wraz z ofertą zgodnie z ustawą Pzp i procedurą odwróconą?

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że podmiotowe środki dowodowe mają zostać przedstawione na wezwanie, natomiast przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

Pytanie 66

Dotyczy zapisów SWZ – rozdział X, pkt 10: Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający informuje, iż oczekuje potwierdzenia wymaganych parametrów od producenta.

Pytanie 67

Dotyczy zapisów SWZ – rozdział X, pkt 10:

katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim – pkt 435 zał. 4 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego” Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności lub certyfikat CE?

Uzasadnienie:

Klasa wyrobu medycznego jest oznaczona w Deklaracji zgodności lub CE. Rzadko kiedy taka informacja znajduje się w materiałach informacyjnych, stąd prośba o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający informuje, iż oczekuje potwierdzenia wymaganych parametrów od producenta w katalogach/ ulotkach informacyjnych, które nie są deklaracją zgodności ani certyfikatem CE.

Pytanie 68

Dotyczy: załącznik nr 4 do SWZ – Parametry techniczne – wymagania minimalne, poz. 310 Wstrzykiwacz kontrastu: Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl przy badaniach MR do 3T, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl).

Głównymi zaletami wstrzykiwacza są:

- Bezpośrednia iniekcja kontrastu i NaCl z opakowań producenta (brak konieczności przelewania środków do specjalistycznych wkładów),

- Krótki czas przygotowania strzykawki pomiędzy badaniami,

- 24 godzinny system materiałów zużywalnych: Easy-Click-Kaseta umożliwiająca wykonanie dowolnej ilości iniekcji,

- Automatyczne przełączanie podawania środka kontrastowego z opróżnionego opakowania na pełne,

- Oszczędność środka kontrastowego w wyniku wstępnego i wtórnego wypełnienia NaCl systemu wężyków,

- 4 detektory szybko i niezawodnie wykrywające powietrze w systemie,

- Kolorowy, dotykowy panel sterujący z interfejsem w języku polskim (jeden w pracowni MR, drugi w sterowni).

Dane techniczne wstrzykiwacza:

- Rodzaj zasilania: bateryjne, ładowanie akumulatora: sieciowe,

- Sposób połączenia wstrzykiwacza z konsolą sterującą: bezprzewodowe (technologia WLAN),

- Pamięć 200 protokołów,

- Maksymalna liczba faz w programie: 40,

- Szybkość przepływu (ze środkiem kontrastowym): 0.1-10.0 ml/s, krokowo 0.1 ml/s,

- Maksymalne ciśnienie w systemie: 14 bar (203 psi),

- Maksymalna objętość płynów łącznie możliwa do podania: 400 ml/1 pacjenta,

- Maksymalna objętość płynów: CA maksymalnie 2 x 200 ml, NaCl maksymalnie 1 x 2000 ml,

- Monitorowanie ciśnienia: zintegrowany system kontroli ciśnienia, wykres ciśnienia w czasie     rzeczywistym,

- Możliwość pomiaru czasu od chwili rozpoczęcia iniekcji (stoper),

- Możliwość definiowania objętości zainstalowanych opakowań z środkiem kontrastowym i NaCl.

Wstrzykiwacz posiada wbudowane, modyfikowalne programy iniekcji umożliwiające podawanie samego roztworu soli fizjologicznej, działające jak funkcja utrzymywania żyły. Profil iniekcji soli fizjologicznej składa się z powtarzających się bolusów soli fizjologicznej oraz pauz. Terminal sterujący wstrzykiwaczem oraz wstrzykiwacz wyświetlają komunikaty w określonym formacie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące stanu urządzenia, na podstawie których można przeprowadzić diagnostykę i obsługę serwisową. Eksploatacja strzykawki jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych Niezawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu). Związki DEHP w powszechnie potwierdzony sposób uznane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów (szczególnie dla zdrowia pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży lub karmiących piersią).

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 69

Dotyczy: załącznik nr 4 do SWZ –  Parametry techniczne – wymagania minimalne, poz. 325 Monitor pacjenta do aparatu MR: Prosimy o dopuszczenie monitora pacjenta do 3T na podstawie jezdnej o następujących parametrach:

- Możliwość bezpiecznej pracy kardiom onitora wraz z modułami w polu magnetycznym do 200 G (gaussów).

- Możliwość  użycia czujników (EKG, SPO2 mankietów ciśnieniowych, czujników temperatury) w otworze magnesu do 3T.

- Urządzenie posiada kolorowy, dotykowy ekran LED o przekątnej 15” o rozdzielczości 1024x768 pikseli z folią ekranującą.

- Temperatura pracy urządzenia 10-40 ° C.

- Certyfikacja zgodności z normą RoHS.

- Zasilanie sieciowe: 100 do 240 VAC/ 50 Hz.

- Zasilanie bateryjne na min. 6 godzin pracy (przy pomiarach EKG, SPO2 i NIBP). Niski pobór mocy max. 130 VA.

- Monitorowanie EKG/HR, SpO2, NIBP, stężenia gazów (w tym O2, CO2 i N2O) oraz wartości MAC.

- Moduły bezprzewodowe EKG oraz Sp02 zapewniające min. 8 godzin pracy bezprzewodowej z wbudowaną baterią i ładowarką zintegrowaną z monitorem.

- Akcesoria dla całego systemu monitorowania:

- ładowarka zintegrowana z monitorem do czujników EKG i Sp02,

- opakowanie 10szt. elektrod jednorazowych do EKG dla dorosłych,

- przewód EKG 4-żyłowy dla dorosłych i dzieci zintegrowany z czujnikiem,

- przewód NIBP 4m oraz zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych i dzieci,

- czujnik saturacji oraz oddzielne adaptery wielorazowe dla dorosłych i dzieci,

- min. 20 linii do pomiaru gazów.

- Zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora – bezprzewodowa komunikacja ze sterownią. Zdalny monitor posiada kolorowy, dotykowy ekran LED o przekątnej 15” o rozdzielczości 1024x768 pikseli.

- Prezentacja danych oraz obsługa tożsama z monitorem pacjenta (ustawienia, kolory, rozmieszczenie danych). Możliwość obsługi zdalnej (uruchamiania pomiarów NIBP, zmiana granic alarmowych itp.). Możliwość zapisywania ustawień w profilach z możliwością zablokowania dostępu do ustawień administratora za pomocą hasła.

- Elektroniczne przechowywanie danych z możliwością eksportu przez USB.

- Urządzenie posiada wbudowany innowacyjny czujnik siły pola magnetycznego z optycznym wskaźnikiem informującym o aktualnym natężeniu pola w danym miejscu.

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

Dotyczy pkt. III.2.2.1 Ogłoszenia o zamówieniu (dalej: „Ogłoszenie”), pkt. V SWZ oraz § 2 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy – Zał. nr 1 do SWZ (dalej: „Umowa”): Biorąc pod uwagę wymóg art. 436 pkt. 1 Pzp, zwracamy się z prośbą o określenie terminu realizacji umowy we wszystkich ww. postanowieniach dokumentacji postępowania jako 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 71

Dotyczy pkt. IV.2.6 Ogłoszenia, pkt. IX.1 SWZ: Biorąc pod uwagę treść art. 220 ust. 2 Pzp, zwracamy się z prośbą o zmianę ww. pkt. Ogłoszenia i SWZ poprzez wskazanie daty, w której upływać będzie termin związania ofertą.

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

Dotyczy pkt. X.9, X.10 i X.15 SWZ: Wykonawca wnosi o zmianę dokumentacji postępowania w zakresie tego, by dokumenty określone w pkt. X.9 i X.10 SWZ nie były składane wraz z ofertą, a jedynie na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. X.15 SWZ. Wykonawca nie widzi bowiem potrzeby dwukrotnego składania tych samych dokumentów, w szczególności biorąc przy tym pod uwagę, że jeden z tych dokumentów (oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp) może być w istocie bezprzedmiotowy w przypadku złożenia go przed upływem terminu do składania ofert (odnosi się on bowiem w swojej treści do innych Wykonawców, którzy złożyli już oferty).

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający informuje, iż podmiotowe środki dowodowe mają zostać przedstawione na wezwanie, natomiast przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

Pytanie 73

Dotyczy pkt. X.17 SWZ: Wykonawca wnosi o poprawienie tego postanowienia, odesłanie do ust. 13 jest bowiem nieprawidłowe.

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający informuje, iż prawidłowy zapis odnosił się do ust. 15 i powinien mieć brzmienie: „Postanowień ust. 15 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania”.

Pytanie 74

Dotyczy § 4 ust. 4 Umowy: Wykonawca wnosi o skrócenie terminu zapłaty faktury do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Obecny termin płatności zbyt rażąco faworyzuje Zamawiającego jako stronę Umowy i będzie musiał zostać uwzględniony przez wykonawców jako ryzyko ofertowe mające wpływ na zaoferowaną cenę.

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający informuje, iż NIE WYRAŻA zgody na zmianę § 4 ust. 4 wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że termin 60 dni jest zgodny z art. 8 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z którym  termin zapłaty określony w umowie dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym może wynosić 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury.

Pytanie 75

Dotyczy §5 ust. 1 oraz § 9 Umowy: Wykonawca wnosi o poprawienie zawartego w tych postanowieniach Umowy terminu „Sprzedawca”, który nigdzie nie jest zdefiniowany w Umowie.

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający informuje, iż poprawia termin „Sprzedawca” na „Wykonawca” w §5 ust. 1 oraz § 9 Umowy.

Pytanie 76

Dotyczy § 5 ust. 13 Umowy: Wykonawca wnosi o zastąpienie tego postanowienia następującym: „Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy, uregulowaną w Kodeksie cywilnym”.

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

Dotyczy § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 Umowy: Wykonawca wnosi o zmianę §7 ust. 1 Umowy poprzez uzależnienie prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w określonych w § 7 ust. 1 Umowy okolicznościach od pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce przez określony w poszczególnych literach tego ustępu postanowieniach. Odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie wyrażająca się w prawie odstąpienia od Umowy po stronie Zamawiającego oraz możliwości naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy nie jest bowiem uzasadniona w świetle art. 433 pkt. 1 Pzp.

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 78

Dotyczy §7 ust. 1 lit. b Umowy: Wykonawca wnosi o wydłużenie określonego w treści tego postanowienia terminu, od którego Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy, do 20 dni. Obecna treść tego postanowienia zbyt rażąco faworyzuje Zamawiającego jako stronę Umowy i będzie musiała zostać uwzględniona przez wykonawców jako ryzyko ofertowe mające wpływ na zaoferowaną cenę, skoro w wypadku braku uzgodnienia terminu przeglądu przedmiotu Umowy zgodnie z § 5 ust. 6 to Zamawiający wskazywać będzie termin przeglądu.

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 79

Dotyczy Umowy: Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy postanowienia ograniczającego jego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie do 100% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Brak klauzuli o takim charakterze w sposób rażący faworyzuje Zamawiającego jako stronę Umowy i będzie musiał zostać uwzględniony przez wykonawców jako ryzyko ofertowe mające wpływ na zaoferowaną cenę.

Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż przepis art. 361 § 2 k.c. wyraża regułę pełnego odszkodowania. Brak jest podstaw aby odrębnie kwestię odszkodowania regulować w przedmiotowej umowie.

Pytanie 80

Dotyczy Umowy: Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy postanowienia ograniczającego jego odpowiedzialność odszkodowawczą o następującej treści:

„Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za szkody poniesione z tytułu utraty danych, utraconych zysków, przychodów lub niemożliwości użytkowania Przedmiotu Umowy.”

Brak klauzuli o takim charakterze w sposób rażący faworyzuje Zamawiającego jako stronę Umowy i będzie musiał zostać uwzględniony przez wykonawców jako ryzyko ofertowe mające wpływ na zaoferowaną cenę.

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż przepis art. 361 § 2 k.c. wyraża regułę pełnego odszkodowania. Brak jest podstaw aby odrębnie kwestię odszkodowania regulować w przedmiotowej umowie.

Pytanie 81

Dotyczy Załącznika 3 do Umowy (Oprogramowanie): Wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu: „wraz z prawem do udzielania zgód na korzystanie oraz wykonywanie praw zależnych (o których mowa w art. 2 oraz w art. 46 Prawa Autorskiego)” w pkt. 1 Załącznika 3 do Umowy (Oprogramowanie). Uprawnienie, którego żąda Zamawiający jest całkowicie niepotrzebne Zamawiającemu na potrzeby wykonania Umowy. W jej ramach nie będzie bowiem dochodziło do modyfikacji Oprogramowania, w związku z czym nie powstaną prawa zależne zarówno do samego Oprogramowania oraz Dokumentacji. Udzielenie licencji na wykonywanie praw zależnych wiązałoby się równocześnie z przyznaniem Zmawiającemu prawa do modyfikacji Oprogramowania                  w sposób dorozumiany, czego Wykonawca nie przewiduje z uwagi na globalną politykę sprzedaży tego rodzaju urządzeń. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że prawo wynikające z licencji urządzenia stosuje się do kolejnych wersji Oprogramowania, zgodnie z pkt. 2 a. Umowy.

"Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Umowy („Dokumentacja Oprogramowania”) wraz z prawem do udzielania zgód na korzystanie oraz wykonywanie praw zależnych (o których mowa w art. 2 oraz w art. 46 Prawa Autorskiego), koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Sprzętu (zwane dalej „Licencją”), w tym w szczególności poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów i zapewnienie ich trwania, uprawniające Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie byłoby możliwe nabycie przez Wykonawcę Licencji na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nabędzie Licencję na swoją rzecz i następnie przeniesie ją na rzecz Zamawiającego wraz z pisemną zgodą licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej „Licencjodawcą") na cesję oraz oświadczeniem Licencjodawcy, że nie było możliwości udzielenia Licencji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Regulacje zawarte w pkt 1a załącznika nr 3 do wzoru umowy, nie wymagają zmiany i uzupełnienia.

Pytanie 82

Dotyczy Załącznika 3 do Umowy (Oprogramowanie): Wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu „rażącego” w pkt. 2 b. aa. Załącznika 3 do Umowy (Oprogramowanie) oraz dodanie do klauzuli zdania następującej treści: „za uprzednim poinformowaniem Licencjodawcy.”

„Nie później niż w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, Zamawiający uzyska w możliwie najszerszym zakresie niewyłączną Licencję do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania, udzieloną na czas nieokreślony, z prawem do przeniesienia Licencji przez Zamawiającego na dowolny podmiot mający pełnić funkcję zarządcy lub użytkownika Szpital bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego na daną cesję (przy czym możliwe będzie dalsze przeniesienie bez zgody Licencjodawcy na kolejnego zarządcę Szpital lub z powrotem na Zamawiającego), jak również przenoszalną na inne osoby trzecie za uprzednim poinformowaniem Licencjodawcy. Licencja nie będzie mogła podlegać wypowiedzeniu ze strony Licencjodawcy ani Wykonawcy za wyjątkiem przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego istotnych postanowień Licencji i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Licencjodawcę na ich usunięcie;”

W przypadku naruszeń umowy licencyjnej Zamawiający jest dostatecznie chroniony poprzez uprawnienie do usunięcia skutków naruszenia jak również przez odwołanie się do „istotności” naruszenia, co konsumuje przesłankę wynikającą z „rażącego” charakteru naruszenia.

W praktyce obrotu licencjonowanym oprogramowaniem przyjęte jest również przynajmniej powiadomienie licencjodawcy o nowym użytkowniku licencji w przypadku zmian podmiotowych po stronie licencjobiorcy.

Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Regulacje zawarte w pkt 2b aa. Załącznika nr 3 do wzoru umowy, nie wymagają zmiany i uzupełnienia.

Pytanie 83

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy poprzez wprowadzenie postanowień zabezpieczających Zamawiającego w  przypadku podniesienia roszczeń przeciwko Zamawiającemu                       z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i regulujących tryb postępowania w tym przypadku?

Proponowana treść dodatkowych postanowień:

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

- przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu oraz

- udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

- przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

- Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

- Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:

- zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,

- skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego;

- modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów;

- wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie;

- niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

- W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

- zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów,

- zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub

- zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

- Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

- Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Regulacje zawarte we wzorze umowy w zakresie roszczeń osoby trzeciej nie wymagają uzupełnienia.

Pytanie 84

Dotyczy Umowy - §6. Kary umowne: Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w projekcie umowy.

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na siłę wyższą czy ograniczenia eksportowe lub importowe nie może uzasadniać nienależytego wykonania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy. W ewentualnych przypadkach opóźnienia w wykonaniu umowy to wszystkie okoliczności będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie siła wyższa był wyłączną i bezpośrednią przyczyną nienależytego wykonania umowy np. opóźnienia oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.)

Pytanie 85

Dotyczy terminu wykonania zamówienia - pkt V SWZ oraz §2 ust. 1 Umowy: Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na siłę wyższą m.in. pandemię COVID-19 nie może uzasadniać nienależytego wykonania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy. W ewentualnych przypadkach opóźnienia w wykonaniu umowy to wszystkie okoliczności będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie siła wyższa był wyłączną i bezpośrednią przyczyną nienależytego wykonania umowy np. opóźnienia oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.)

Pytanie 86

Dotyczy umowy: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź na pytanie 86: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż przepis art. 361 § 2 k.c. wyraża regułę pełnego odszkodowania. Brak jest podstaw aby odrębnie kwestię odszkodowania regulować w przedmiotowej umowie.

Pytanie 87

Dotyczy Umowy - §6 ust. 5 Kary umowne: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10% łącznego wynagrodzenia netto?

Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź na pytanie 87: Zamawiający informuje, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 88

Dotyczy Umowy - §6 ust. 2  Kary umowne: Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do poziomu 0,1% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w §4 ust. 1 a Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, 8 lub 9.

Wg naszej opinii zaproponowana kara umowna w wysokości 2% jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie 88: Zamawiający informuje, iż Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako zbyt wysoka. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 89

Dotyczy Pkt X.10 SWZ „przedmiotowe środki dowodowe” oraz pkt 434 i pkt 435 (Zał. nr 4 do SWZ): Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. rezonansu magnetycznego), z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia.

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający informuje, iż wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dla rezonansu magnetycznego, natomiast dla dodatkowego wyposażenia wraz z dostawą i odbiorem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 90

Dotyczy Pkt X.10 SWZ „przedmiotowe środki dowodowe” oraz pkt 434 i pkt 435 (Zał. nr 4 do SWZ): Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach informacyjnych zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów z parametrami technicznymi aparatu, Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów stosownym oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego dystrybutora / przedstawiciela producenta?

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający informuje, iż wymaga potwierdzenia wymaganych parametrów przez producenta.

Pytanie 91

Dotyczy punktu 47 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Aby móc złożyć ważną, nie podlegającą odrzuceniu ofertę, wymagana jest pozytywna odpowiedź Zamawiającego. Cewki nadawczo-odbiorcze nie gwarantują przewagi funkcjonalno-diagnostycznej, pod warunkiem zapewnienia wydajnego układu RF (zarówno po stronie nadawczej, jak i odbiorczej RF, oraz wysokiej jednorodności pola magnetycznego).

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie cewki 16 kanałowej, odbiorczej zapewniającej bardzo wysoką jakość obrazowania? Oferowane przez nas rozwiązanie bazuje na technologii cyfrowej dStream, poprawiającej jakość obrazowania dzięki stosowaniu indywidualnych przetworników ADC dla każdej z obrazujących cewek.

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 92

Dotyczy punktu 14 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Obecny sposób oceny parametru premiuje każdą podaną wartość, zamiast najlepszą. Czy Zamawiający zmieni ocenę punktową i przyzna 1 punkt dla najkorzystniejszej wartości gwarantowanej homogeniczności dla kuli o średnicy 10 cm (najmniejszej wartości)?

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 93

Dotyczy punktu 15 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Obecny sposób oceny parametru premiuje każdą podaną wartość, zamiast najlepszą. Czy Zamawiający zmieni ocenę punktową i przyzna 2 punkty dla najkorzystniejszej wartości gwarantowanej homogeniczności dla kuli o średnicy 20 cm (najmniejszej wartości)?

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 94

Dotyczy punktu 16 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Obecny sposób oceny parametru premiuje każdą podaną wartość, zamiast najlepszą. Czy Zamawiający zmieni ocenę punktową i przyzna 3 punkty dla najkorzystniejszej wartości gwarantowanej homogeniczności dla kuli o średnicy 30 cm (najmniejszej wartości)?

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 95

Dotyczy punktu 17 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Obecny sposób oceny parametru premiuje każdą podaną wartość, zamiast najlepszą. Czy Zamawiający zmieni ocenę punktową i przyzna 4 punkty dla najkorzystniejszej wartości gwarantowanej homogeniczności dla kuli o średnicy 40 cm (najmniejszej wartości)?

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

Dotyczy punktu 18 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Obecny sposób oceny parametru premiuje każdą podaną wartość, zamiast najlepszą. Czy Zamawiający zmieni ocenę punktową i przyzna 5 punktów dla najkorzystniejszej wartości gwarantowanej homogeniczności dla kuli o średnicy 50 cm (najmniejszej wartości)?

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

Dotyczy punktu 22 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji i przyzna 2 punkty za zaoferowanie systemu z najmniejszą ilością helu, niezbędną do utrzymania zjawiska nadprzewodnictwa? Obecny opis nie premiuje najlepszych dostępnych na rynku parametrów. Z powodu częstych niedoborów helu na rynku i rosnących w związku z tym cen, jest to istotny parametr.

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 98

Dotyczy rozdziału „Cewki” - parametry techniczne (Załącznik nr 4 do SWZ): Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy Zamawiający wymaga zrealizowania opisanej dla danego punktu funkcjonalności przy użyciu pojedynczej cewki, a nie zestawu cewek, rozumie przez to cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. To znaczy, że do systemu rezonansu magnetycznego podłączany jest tylko jeden element i nie są wykorzystane w tym momencie inne elementy, które mogą być odłączone od systemu.

Jako przykład można podać cewkę do badania tułowia, która w nowoczesnych systemach MR, składa się z odłączalnej od systemu górnej części układanej na pacjencie, oraz elementu leżącego pod pacjentem, na stale wbudowanego w stół rezonansu. Niemniej takie rozwiązanie nie jest traktowane jako zestaw cewek, ale pojedyncza cewka do badania tułowia.

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający informuje, iż potwierdza.

Pytanie 99

Dotyczy punktu 87 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający zmieni ocenę punktową i przyzna 2 punkty dla najkorzystniejszej wartości b (największej wartości)?  Obecny sposób oceny premiuje każdą podaną wartość, zamiast najlepszą. Wysokie współczynniki b są istotne w badaniach neurologicznych.

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 100

Dotyczy punktu 88 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający zmieni ocenę punktową i przyzna 2 punkty dla najkorzystniejszej wartości b (najmniejsza wartość, większa od 0).  Obecny sposób oceny premiuje każdą podaną wartość zamiast najlepszą. Niskich współczynników b używa się w badaniach organów miąższowych.

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 101

Dotyczy punktu 220 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis „system operacyjny zgodny z oprogramowaniem RIS Zamawiającego” Zamawiający rozumie funkcjonalność importu danych pacjenta do konsoli z posiadanego systemu RIS. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wskazanie producenta i nazwy posiadanego systemu RIS.

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający informuje, iż potwierdza. Informuje jednocześnie, że w szpitalu funkcjonuje ESKULAP firmy NEXUS.

Pytanie 102

Dotyczy punktu 263 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Zamawiający wymaga dostarczenia licencji oprogramowania postprocessingowego dla 6 jednoczesnych użytkowników, co nie pokrywa się z liczbą wymaganych stacji opisowych (2 komplety). W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu postprocessingowego z licencjami dla 2 jednoczesnych użytkowników dla wszystkich funkcjonalności systemu (aplikacji podstawowych i zaawansowanych)?

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 103

Dotyczy punktu 338 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy ze względu na brak możliwości zaoferowania na rynku europejskim pompy infuzyjnej do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego wyposażonej w pulsoksymetr, Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez pompę infuzyjną ww. pulsoksymetru i jednocześnie dopuści wykonywanie wymaganych pomiarów za pośrednictwem kardiomonitora?

Zaznaczamy, że wszystkie wskazane przez Zamawiającego pomiary (SpO2, HR, PI) mogą zostać wykonane przez zaproponowany przez Wykonawcę kardiomonitor.

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 104

Dotyczy punktu 343 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji i przyzna 2 punkty za zaoferowanie opisanej funkcjonalności? Obecny opis nie premiuje oferowania dodatkowej funkcjonalności. Funkcjonalność umożliwiająca samodzielne wyłączenie i ponowne włączenie pola pozwala na szybkie i bez-kosztowe zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, które w tradycyjnych systemach wymagają interwencji serwisu producenta.

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 105

Dotyczy punktu 345 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji i przyzna 2 punkty za zaoferowanie opisanej funkcjonalności? Obecny opis nie premiuje oferowania dodatkowej funkcjonalności. Obowiązek posiadania rury awaryjnego wyrzutu helu ma wpływ na projektowanie pracowni i posadowienie systemu, konieczność stosowania dedykowanych procedur bezpieczeństwa, okresowych przeglądów technicznych i dostosowywania się do zmian przepisów bezpieczeństwa. Ma również wpływ na najbliższe otoczenie i estetykę budynku, w którym znajduje się pracownia rezonansu. Brak rury awaryjnego wyrzutu helu eliminuje wszystkie wymienione wyżej koszty i procedury.

Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 106

Dotyczy punktu 396 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji i przyzna 2 punkty za zaoferowanie opisanej aplikacji diagnostycznej? Obecny opis nie premiuje oferowania dodatkowej aplikacji. Pełna integracja aplikacji z serwerem postprocessingowym jest gwarancją najwyższej ergonomii pracy, eliminuje też wszelkie niedogodności związane z serwisowaniem, licencjonowaniem i współpracą z innymi aplikacjami zainstalowanymi na serwerze.

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 107

Dotyczy punktu 430 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający potwierdza, że wydłużenie gwarancji będzie następowało z uwzględnieniem czasu przewidzianego umową na reakcje serwisowe Wykonawcy określonego w pkt 431?

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 108

Dotyczy punktu 431 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Zwracamy się z prośbą o skrócenie gwarantowanego czasu przystąpienia do naprawy do 2 godzin od zgłoszenia dla napraw i diagnoz zdalnych. W nowoczesnych systemach diagnostycznych większość usterek możliwa jest do zdiagnozowania w sposób zdalny (za pomocą szyfrowanego łącza oraz dedykowanej aplikacji) bez konieczności stawiennictwa inżyniera na miejscu.

Zwracamy się również z prośbą o wprowadzenie dodatkowych zapisów:

„Gwarantowany czas skutecznej naprawy bez konieczności wykorzystania części zamiennych - do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Gwarantowany czas skutecznej naprawy z koniecznością wykorzystania części zamiennych - do 5 dni roboczych od zgłoszenia”.

Odpowiedź na pytanie 108: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę skrócenie gwarantowanego czasu przystąpienia do naprawy do 2 godzin od zgłoszenia dla napraw i diagnoz zdalnych. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 109

Dotyczy punktu 438 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający zapewni dostęp do danych zgromadzonych w obecnie funkcjonującym systemie PACS wraz z odpowiednim wsparciem po stronie tego systemu w taki sposób, aby możliwe było wykonanie migracji danych?

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający informuje, iż potwierdza.

Pytanie 110

Dotyczy punktu 439 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Prosimy o podanie nazwy oraz producenta systemu HIS/RIS, z którym wymagana jest integracja. Czy Zamawiający zapewni wsparcie po stronie systemu HIS/RIS, niezbędne do wykonania wymaganej integracji?

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuje, iż potwierdza.  Posiadany przez Zamawiającego system HIS/RIS to to ESKULAP firmy NEXUS. Wsparcie udzieli IT KONSULTANT, koszty po stronie Dostawcy.

Pytanie 111

Dotyczy punktu 440 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Prosimy o podanie listy urządzeń, które mają zostać podłączone do systemu PACS oraz potwierdzenie, że wszystkie te urządzenia posiadają niezbędne interfejsy DICOM potrzebne do podłączenia do systemu PACS.

Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający informuje, iż poniżej załącza wykaz aparatów z systemem DICOM.

| Lp. | Aparat | rok produkcji | Rok uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR100 przyłóżkowy | 2020 | 2020 |
| 2 | DX D100 przyłóżkowy | 2021 | 2021 |
| 3 | DR 600 ogólnodiagnostyczny | 2016 | 2016 |
| 4 | SHIMADZU ogólnodiagnostyczny | 2011 | 2012 |
| 5 | Amulet FUJI mammograf | 2015 | 2015 |
| 6 | Tomograf komputerowy Revolution Evo | 2020 | 2021 |
| 7 | Lunar Prodygy densytometr | 2018 | 2019 |
| 8 | Ziehm Solo ramię C | 2017 | 2018 |
| 9 | Ziehm Solo ramię C typ FD | 2022 |  |
| 10 | USG HITACHI ARIETTA 65 | 2022 |  |
| 11 | USG TOSHIBA Apolio400 | 2013 | 2013 |
| 12 | Skaner AGFA DX M/10635 |  |  |
| 13 | Skaner AGFA DX M/10857 |  |  |

Pytanie 112

Dotyczy punktu 449 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający w ramach dostarczenia klatki Faradaya (poz. 449. w zał. nr 4 do SWZ) wymaga wykończenia wnętrza pomieszczenia badań MR materiałami NRO (Nie Rozprzestrzeniającymi Ognia) zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem?

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że wymaga wykończenia wnętrza pomieszczenia badań MR materiałami NRO (Nie Rozprzestrzeniającymi Ognia) zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem .

Pytanie 113

Dotyczy punktu 449 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający w ramach dostarczenia klatki Faradaya (poz. 449. w zał. nr 4 do SWZ) wymaga wykończenia wnętrza pomieszczenia badań MR z atestem higienicznym wydanym przez PZH?

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że wymaga wykończenia wnętrza pomieszczenia badań MR z atestem higienicznym wydanym przez PZH.

Pytanie 114

Dotyczy punktu 449 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania określenia „wykończeniem wnętrza o najwyższym stopniu tłumienia akustycznego”. Czy Zamawiający zgodzi się na użycie zamiennie stwierdzenia: ”wykończeniem wnętrza o stopniu tłumienia akustycznego min. 48dB”?

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający informuje, iż potwierdza.

Pytanie 115

Dotyczy punktu 449 parametrów technicznych (Załącznik nr 4 do SWZ): Czy Zamawiający w ramach wykonania Zamówienia wymaga rozbiórki i utylizacji obecnej klatki Faraday’a?

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że w ramach wykonania Zamówienia wymaga rozbiórki i utylizacji obecnej klatki Faraday’a .

Pytanie 116

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zapas mocy 90 kW na potrzeby rezonansu i urządzeń peryferyjnych (centrala wentylacyjna, agregat WL, klimatyzacje, itp.)?

Odpowiedź na pytanie 116: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że posiada zapas mocy 90 kW na potrzeby rezonansu i urządzeń peryferyjnych (centrala wentylacyjna, agregat WL, klimatyzacje, itp.).

Pytanie 117

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o podanie długości oraz przekroju przewodu zasilającego dedykowanego dla rezonansu oraz urządzeń peryferyjnych.

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający informuje - rodzaj przewodu YKY, 4 x 150, długość ok. 150 m.

Pytanie 118

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wyrazi zgodę na lokalizację agregatu wody lodowej na tarasie obok sterowni rezonansu.

Odpowiedź na pytanie 118: Zamawiający informuje, iż NIE WYRAŻA zgody. Pomieszczenie znajduje się w budynku, bezpośrednio  pod pomieszczeniami rezonansu .

Pytanie 119

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na wjazd samochodu typu TIR oraz dźwigu w celu dostawy i rozładunku rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź na pytanie 119: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wjazd samochodu typu TIR oraz dźwigu w celu dostawy i rozładunku rezonansu magnetycznego.

Pytanie 120

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy nowy system wentylacji i klimatyzacji ma obejmować inne pomieszczenia poza pomieszczeniem technicznym, pomieszczeniem badań i sterownią?

Odpowiedź na pytanie 120: Zamawiający informuje, iż nowy system wentylacji i klimatyzacji ma obejmować pomieszczenia techniczne, pomieszczenia badań i sterownię.

Pytanie 121

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku?

Odpowiedź na pytanie 121: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę  na montaż jednostek klimatyzacyjnych w miejscu po zdemontowanych.

Pytanie 122

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy montaż urządzeń klimatyzacyjnych na elewacji szpitala wiąże się z koniecznością uzyskania zgody konserwatora zabytków?

Odpowiedź na pytanie 122: Zamawiający informuje, iż montaż urządzeń klimatyzacyjnych na elewacji szpitala NIE WIĄŻE SIĘ z koniecznością uzyskania zgody konserwatora zabytków.

Pytanie 123

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga montażu klimatyzacji w pomieszczeniu sterowni?

Odpowiedź na pytanie 123: Zamawiający informuje, iż wymaga montażu klimatyzacji w pomieszczeniu sterowni.

Pytanie 124

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy adaptacja pomieszczeń obejmuje wykonanie mebli do pracowni, poza wymienionymi w pkt. 448? Jeśli tak, to prosimy o podanie opisu/zakresu oczekiwanego umeblowania?

Odpowiedź na pytanie 124: Zamawiający informuje, iż adaptacja pomieszczeń NIE OBEJMUJE wykonania mebli do pracowni, poza wymienionymi w pkt. 448.

Pytanie 125

Dotyczące prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy Zamawiający w ramach zadania oczekuje wymiany głównej linii zasilającej rezonans oraz po urządzenia peryferyjne?

Odpowiedź na pytanie 125: Zamawiający informuje, iż w ramach zadania NIE OCZEKUJE wymiany głównej linii zasilającej rezonans oraz po urządzenia peryferyjne.

Pytanie 126

Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkty: 310-324, zał. nr 4 do SWZ: Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu charakteryzującego się poniższymi parametrami:

Automatyczna dwugłowicowa strzykawka, fabrycznie nowa, rok produkcji 2022

• możliwość pracy w polu magnetycznym ≤ 7T;

• funkcja iniekcji testowej;

• hydrauliczny systemem zasilania (brak zakłóceń skaner-strzykawka);

• blokada przechyłu, która pomaga minimalizować ryzyko zatorów powietrznych;

• prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);

• system KVO (Keep Vein Open, który zapewnia drożność wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);

• aplikacja do obsługi danych (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego,

kalkulator GFR);

• zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);

• kolorowy, dotykowy panel sterujący;

• pamięć 50 protokołów badań;

• iniekcje wielofazowe – max. 6 faz.

Odpowiedź na pytanie 126: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 127

Dotyczy zał. nr 4 - punkt 328: Czy Zamawiający dopuści Urządzenie spełniające nastepujące normy podczas monitorowania w środowisku rezonansu magnetycznego:

  - certyfikacja zgodności z normą RoHS,

  - możliwość pracy do linii 30 000 Gaussów i współczynniku SAR 4 W/kg średnim dla całego ciała,

  - zabezpieczenie przed defibrylacją do 5 kV,

  - temperatura pracy min. 10 - 35 °C,

  - impedancja wejściowa EKG: >2,5 MΩ (zgodnie z IEC 60601‐2‐27)?

Odpowiedź na pytanie 127: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 128

Dotyczy zał. nr 4 - punkt 329: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w barwny, dotykowy ekran LCD o przekątnej 10,1’’ (800 x 480 pixeli), na którym w sposób czytelny można wyświetlać: do dziewięciu wartości numerycznych oraz do czterech krzywych dynamicznych?

Odpowiedź na pytanie 128: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 129

Dotyczy zał. nr 4 - punkt 330: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dostosowany do zasilania elektrycznego 85 - 264 VAC, 50 - 60 Hz, zasilaniu akumulatorowym na min. 8 godzin pracy (przy automatycznym pomiarze NIBP co 5 minut), oraz o niskim poborze mocy <40 VA podczas ładowania?

Odpowiedź na pytanie 129: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 130

Dotyczy zał. nr 4 - punkt 331: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który jest wyposażony w bezprzewodowy moduł pomiaru gazów anestetycznych (w tym O2, CO2 i N2O) oraz wartości MAC, który może pracować do linii 600 Gaussów?

Odpowiedź na pytanie 130: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 131

Dotyczy zał. nr 4 - punkt 332: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduły bezprzewodowe EKG oraz SpO2, o masie 73 g, o bardzo długim czasie pracy (powyżej 12 h), wyposażone w akumulator litowo polimerowy o długiej żywotności, nie wymagający częstej wymiany, który ładowany jest w specjalnych kieszeniach kardiomonitora lub w zewnętrznej ładowarce - bez udziału serwisu, a stan naładowania wyświetlany jest na ekranie kardiomonitora?

Odpowiedź na pytanie 131: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 132

Dotyczy zał. nr 4 - punkt 333: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z następującymi akcesoriami:

  - zewnętrzna ładowarka do bezprzewodowych modułów EKG i SpO2,

  - przewód EKG 5-żyłowy dla dorosłych, dzieci i noworodków,

  - opakowanie 10 szt. elektrod jednorazowych do EKG dla dorosłych, dzieci i noworodków,

  - przewód do NIBP min. 2,5 m oraz zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych (3 różne rozmiary),

  - czujnik saturacji oraz wielorazowego użytku zestaw czujników na palec (op. 3 sztuki) dla dorosłych, dzieci i noworodków,

  - min. 20 linii do pomiaru gazów.

Odpowiedź na pytanie 132: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 133

Dotyczy zał. nr 4 - punkt 336: Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny panel do zdalnej , bezprzewodowej obsługi kardiomonitora (pomiędzy sterownią i pracownią MRI) w postaci przenośnego tabletu zdalnego sterowania o ciężarze 1,6 kg wyposażonego w wyświetlacz 10,1” o rozdzielczości 800 x 480 pixeli, który jest obsługiwany w identyczny sposób jak ekran kardiomonitora, który jest zintegrowany z bazą wyposażoną w drukarkę termiczną, w którym dane elektronicznie można wyeksportować z wykorzystaniem protokołu HL7?

Odpowiedź na pytanie 133: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Edyta Brzywca – Kozłowska

specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 22.07.2022

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk