## Arkusz1
Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu 170.2022.TP
PARAMETRY TECHNICZNE - wymagania minimalne
PAKIET I: Tor wizyjny do operacji laryngologicznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak
I. Monitor medyczny FULL HD - 1 komplet
1 | Monitor medyczny o rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli | Tak
2 | Przekątna ekranu min. 27 cali | Tak
3 | Proporcje boków 16:9 | Tak
II. Sterownik kamery Full HD - 1 komplet
1 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p) 1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p) | Tak
2 | Gniazda DVI-D wyposażone w po 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu video od obudowy sterownika kamery | Tak
3 | Gniazdo 3G-SDI z łącznikiem BNC | Tak
4 | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączenia: - klawiatury - pamięci PenDrive - dedykowanej drukarki - myszki | Tak
5 | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery umożliwiające szybki dostęp | Tak
6 | Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez: - zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika - przyciski głowicy kamery | Tak
7 | Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż prawej lub lewej krawędzi ekranu | Tak
8 | Możliwość konfigurowania przez użytkownika funkcji dostępnych w menu | Tak
9 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery oraz w zewnętrznej pamięci PenDrive profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery w tym: - z indywidualną konfiguracją menu kamery, - z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak
10 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter | Tak
11 | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | Tak
12 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika | Tak
13 | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | Tak
14 | Zapis filmów w formacie: mpeg4 | Tak
15 | Min. dwa tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Tak
16 | Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego natężenia światła w oferowanym źródle światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak
17 | Tryb cyfrowego obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego o w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła. | Tak
18 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery | Tak
19 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak
20 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak
21 | Funkcja wyboru pozostawienia / kasowania wprowadzonych danych pacjenta w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery | Tak
22 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak
23 | Konstrukcjia sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia wideo endoskopu sztywnego 3D oraz egzoskopu 3D | Tak
24 | Konstrukcjia sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia giętkiego wideoendoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę endoskopu tj. wideorhinolaryngoskop | Tak
25 | W zestawie: - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68 - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB | Tak
III. Głowica kamery - 1 szt.
1 | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w 3 przetwornik obrazowe CMOS lub CCD | Tak
2 | Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal | Tak
3 | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | Tak
4 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku | Tak
5 | Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 280g | Tak
6 | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | Tak
IV. Źródło światła LED - 1 zestaw
1 | Wyświetlacz graficzny lub cyfrowy informujący o aktualnie ustawionej wartości natężenia światła | Tak
2 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na ok. 5%) | Tak
3 | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin | Tak
4 | Regulacja natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu czołowym urządzenia | Tak
V. Wózek aparaturowy - 1 komplet
1 | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 4 kołach | Tak
2 | Wbudowana listwa zasilająca z min. 6 gniazdkami z zabezpieczeniem przepięciowym oraz z min. 6 złączami uziemiającymi | Tak
3 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | Tak
4 | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 760 mm, maks. obciążenie 15 kg – 1 szt. | Tak
VI. Rhinofiberoskop - 1 szt.
1 | Długość robocza 30 cm +/- 0,5 cm | Tak
2 | Średnica zewnętrzna części roboczej 3,5 mm | Tak
3 | Możliwość sterylizacji gazem EtO, Steris® i Sterrad® | Tak
4 | Wodoodporny, w pełni zanurzalny do czyszczenia i dezynfekcja | Tak
5 | Zakres kątowy widzenia: min. 70° | Tak
6 | Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 180°/90° | Tak
7 | Bez kanału roboczego | Tak
8 | Wyposażony w przyłącze do światłowodu i okular | Tak
9 | Pokrętło ostrości przy okularze z podziałką | Tak
10 | Wypustki na rękojeści w celu lepszego chwytu | Tak
11 | Oznaczenie strzałkowe przy dźwigni odgięcia końcówki części roboczej | Tak
12 | Możliwość podłączenia światłowodu lub bateryjnego źródła światła | Tak
13 | Nasadka do kompensacji ciśnienia – 1 szt. | Tak
14 | W zestawie tester szczelności – 1 szt. | Tak
15 | W zestawie dedykowana walizka – 1 szt. | Tak
16 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopów o długości roboczej do 390 mm, wymiary (w x d x h): 690 x 170 x 92 mm – 1 szt. | Tak
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
2 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (wykaz dołączyć do oferty) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 5 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
10 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
Inne
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | Tak
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive ) | Tak
3 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
4 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
5 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
7 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
8 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
PAKIET II: System do makroskopii - archiwizacja cyfrowa w trakcie makroskopowego opracowywania materiału pooperacyjnego
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak
I. System cyfrowej rejestracji obrazu podczas pobierania materiału tkankowego
1 | Kompletny system do cyfrowej rejestracji i obróbki obrazu podczas pobierania materiału tkankowego | Tak
2 | Kamera: - zamknięta w obudowie zapewniającej odporność urządzenia na warunki panujące wewnątrz dygestorium formalinowego (opary, wilgoć, zabrudzenia) - materiał obudowy: aluminium - rozdzielczość: do 20.1 megapikseli - rozdzielczość video: 1024 x 768 (HD) – 15-16 FPS, audio 352Kbps, 22kHz - Nagrywanie audio: 128kbps - zoom: automatyczny - balans bieli: automatyczny - powiększenie: 30x optyczne - soczewki: zestaw trzech dokręcanych pojedynczo w zależności od powiększenia (+1, +2, +4) - waga: 2.8 kg (+250g zasilacz) - zasilanie: 100-240V 50/60Hz 0.6A - wyposażenie: uchwyt kamery, kabel USB - wymiary: 137 x 162 x 211mm - wbudowane oświetlenie LED - mikrofon | Tak
3 | Komputer z terminalem dotykowym Parametry komputera: Procesor: Intel® Core™ i7 2.6 GHz, RAM: 8 GB DDR-4 , Dysk: 500GB (SSD), Długopis dotykowy przewodowy USB 1.5mm, Wyświetlacz: 19" TFT LCD 1280X1024 16.7M kolorów, Klasa ochrony: IP 65 - przedni panel, Wi-Fi 802.11 A/B/G with Bluetooth v4.1 Porty: - 2x RS-232/422/485 Serial ports - 2x Gigabit Ethernet LAN ports (RJ-45) - 6x USB 2.0 ports - 2x USB 3.0 ports - 1x HDMI (max resolution 4096x2304@24Hz) - 1x DP Display port (max resolution 4096x2304@60Hz) - 2 X built-in 2W speakers - Audio Mic-in 3.5mm jack input - Line OUT 3.5mm jack Wymiary: 470.5 x 415.2 x 75.6mm (18.52” x 16.34” x 2.97”) Waga: 7.4Kg Zasilanie: wejście -100-240V 47-63Hz 1.2-0.5A; wyjście: 18V DC 5.55A MAX | Tak
4 | Oprogramowanie: - tworzenie wielu kont użytkowników zabezpieczonych hasłami z określeniem dostępu do poszczególnych funkcji dla każdego użytkownika oddzielnie; - protokół umożliwiający przesyłanie zdjęć między różnymi aplikacjami (np. z systemu makroskopii do aplikacji zewnętrznej); - tworzenie własnej, wielopoziomowej bazy danych z możliwością jej ciągłej modyfikacji; - możliwość modyfikacji wykonanej obróbki obrazu we wcześniej zapisanych zdjęciach JPEG; - możliwość zapisu zdjęć w różnych rozmiarach oraz kilku lokalizacjach jednocześnie - możliwość zapisu zdjęć w kilku lokalizacjach jednocześnie; dodawanie opisów do zdjęć; - dodawanie notatek głosowych do zdjęć w MP3; - nagrywanie filmów w formacie AVI; -zdjęcia oraz nagrania zapisywane automatycznie na dysku twardym komputera; - zwymiarowanie zaznaczonych na ekranie dotykowym fragmentów materiału (zarówno wymiary liniowe jak i zaznaczone powierzchnie); - dodawanie gotowych opisów z wcześniej utworzonej bazy danych - system operacyjny: Windows 10 Enterprise 64 bit - oprogramowanie zawierajace licencję -możliwość rozbudowy oprogramowania o system kontrola aplikacji za pomocą wzroku | Tak
5 | Klawiatura wodoodporna | Tak
6 | Oprogramowanie umoziwiające kalibrację kamery w zależnosci od wysokości zamontowania jej nad blatem roboczym w celu przenoszenia rzeczywistych wymiarów fotografowanych materiałów tkanowych na ekran komputera | Tak
7 | Wodoodporny terminal nożny klasy IP X5 do obsługi systemu z 5 przyciskami umożliwiającymi: przybliżenia i oddalenia obrazu, zapisywania obrazu i jego edycji, powrót do trybu LIVE, nagrywanie audio w trybie LIVE lub EDIT - podłączany do komputera za pomocą portu USB. | Tak
8 | Uchwyt na kamerę oraz stojak na kółkach na monitor i klawiaturę w zestawie | Tak
II. Archiwum stałe na szkiełka - 2 sztuki
1 | Archiwum wykonane ze stali pokrytej proszkiem epoksydowym, dla zagwarantowania odporności na większość najbardziej agresywnych środków chemicznych | Tak
2 | Szkielet główny archiwum wykonany ze stali o grubości min. 1,2 mm, szuflady archiwum wykonane ze stali o grubości min. 1,5 mm Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia – 1200 kg | Tak
3 | Każda szuflada wyposażona w aluminiowy uchwyt otwierający zamontowany na całej długości szuflady | Tak
4 | Każdy uchwyt otwierający wyposażony w zafoliowaną tabliczkę identyfikacyjną umieszczoną na całej długości uchwytu umożliwiającą opisanie i zidentyfikowanie zawartości | Tak
5 | Pojemność 161.280 szt. standardowych szkiełek mikroskopowych | Tak
6 | Ilość szuflad – 12 szt. wyposażonych w mechanizm zapobiegający wypadnięciu | Tak
7 | Archiwum wyposażone w zamek centralny umożliwiający zabezpieczenie szkiełek przed dostępem do nich osób „trzecich”. | Tak
8 | Wymiary maksymalne 1023 x 725 x 1625 mm (szer. x głęb. x wys.) | Tak
9 | Każda szuflada wyposażona w 28 plastikowych wyjmowanych wkładek. | Tak
10 | System zabezpieczający umożliwiający otwarcie tylko jednej szuflady naraz | Tak
III. Archiwum stałe na bloczki - 1 sztuka
1 | Archiwum wykonane ze stali pokrytej proszkiem epoksydowym, dla zagwarantowania odporności na większość najbardziej agresywnych środków chemicznych | Tak
2 | Szkielet główny archiwum wykonany ze stali o grubości min. 1,2 mm, szuflady archiwum wykonane ze stali o grubości min. 1,5 mm Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia – 750 kg | Tak
3 | Każda szuflada wyposażona w aluminiowy uchwyt otwierający zamontowany na całej długości szuflady | Tak
4 | Każdy uchwyt otwierający wyposażony w zafoliowaną tabliczkę identyfikacyjną umieszczoną na całej długości uchwytu umożliwiającą opisanie i zidentyfikowanie zawartości | Tak
5 | Pojemność 44.800 szt. standardowych szkiełek mikroskopowych | Tak
6 | Ilość szuflad – 20 szt. wyposażonych w mechanizm zapobiegający wypadnięciu | Tak
7 | Archiwum wyposażone w zamek centralny umożliwiający zabezpieczenie szkiełek przed dostępem do nich osób „trzecich” | Tak
8 | Wymiary maksymalne 1023 x 725 x 1625 mm (szer. x głęb. x wys.) | Tak
9 | Każda szuflada wyposażona w 28 plastikowych wyjmowanych wkładek | Tak
10 | System zabezpieczający umożliwiający otwarcie tylko jednej szuflady naraz | Tak
IV. Automatyczna drukarka do kasetek
1 | Napięcie wejściowe 240V | Tak
2 | Zasilanie elektryczne 24V | Tak
3 | Tryb druku automatycznego z zasobnika lub na żądanie poprzez podanie pojedynczej kasetki poza kolejnością bez konieczności zdejmowania zasobnika | Tak
4 | Możliwość druku na kasetkach bez wieczka | Tak
5 | Zadruk kasetki w czasie 3-5 sekund | Tak
6 | Możliwość umieszczenia do 170 znaków w kodzie 2D DATAMATRIX o wymiarach 10 x 5 mm | Tak
7 | Odbiór nadrukowanych kasetek do pojemnika odbierającego kompatybilnego z urządzeniem - wymiary (dł. x gł. x wys.): 210 mm x 62 mm x 30 mm (+/- 1%) | Tak
8 | Komputer sterujący urządzeniem wbudowany w urządzenie (brak konieczności podłączenia zewnętrznej jednostki sterującej) | Tak
9 | Wbudowany wyświetlacz dotykowy LCD o wymiarach (szer. x wys.): 110 mm x 180 mm (+/- 1%) | Tak
10 | Wymienny zasobnik na 40 kasetek (+ dodatkowy 1 zasobnik umiejscowiony w przytwierdzonym uchwycie z boku urządzenia) | Tak
11 | Technologia druku termotransferowa – kolor nadruku czarny | Tak
12 | Wydruk przy pomocy taśmy o wydajności min 12000 szt. kasetek | Tak
13 | Nadruk w jakości 300dpi | Tak
14 | Wymiary drukarki (z zainstalowanym zasobnikiem na kasetki): 177 x 307 x 575 mm (głębokość x szerokość x wysokość) | Tak
15 | Waga: max do 7 kg | Tak
16 | Nadruk odporny na odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych (ksylen, aceton, alkohol) | Tak
17 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak
18 | 2 porty USB typ A, 1 port USB typ B, 1 złącze Ethernet CAT5 | Tak
19 | Taśma termotransferowa w zestawie 1 szt. | Tak
V. Automatyczna drukarka do szkiełek - 2 sztuki
1 | Drukarka termotransferowa, nadruk na etykietki samoprzylepne o wymiarach 22 x 18 mm | TAK
2 | Etykiety odporne na odczynniki chemicznie, zdrapywanie i wysokie temperatury (nawet do 150°C) | TAK
3 | Automatyczne naklejanie etykiet na szkiełko | TAK
4 | Możliwość nadruku etykiety na szkiełko zawierające materiał (druk na żądanie) | TAK
5 | Tryb druku automatycznego lub na żądanie | TAK
6 | Możliwość użycia dowolnego rodzaju szkiełka (bez pola do opisu, z polem, itp.) | TAK
7 | Rozdzielczość nadruku 200 dpi | TAK
8 | Szybkość nadruku min. 15 szkiełek na minutę | TAK
9 | Drukarka o wymiarach, maksymalnie: 35 x 15cm x 20cm (dł. X szer. X wys.) | TAK
10 | Waga max. drukarki: 3,6 kg | TAK
11 | Magazynek załadowczy na min. 50 szkiełek – 2 szt. | TAK
12 | Magazynek odbiorczy na min. 35 szkiełek | TAK
13 | Rolka na etykiety minimum 3300 szt. | TAK
14 | Interfejs komunikacyjny: USB, Ethernet | TAK
15 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | TAK
16 | W zestawie wraz z drukarką: tablet z oprogramowaniem, zasilacz, uchwyt biurkowy na tablet, czytnik kodów, klawiatura | TAK
17 | Tablet pozwalający na obsługę drukarki w zestawie | TAK
18 | Zestaw startowy: rolka z etykietami do drukarki SLIDEBEL 1 rolka = 3 400 etykiet oraz taśma - 1 zestaw | TAK
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
2 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (wykaz dołączyć do oferty) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
10 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
Inne
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | Tak
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | Tak
3 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
4 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
5 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
7 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
8 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak