## oszacowanie wartości zamówienia
Załacznik nr 2 do postępowania 244/2020/R
PAKIET 1 - TESTY CHEMICZNE + ZABEZPIECZENIE KONTENERÓW
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Paskowy, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną; zgodność z normą EN 867, ISO11140 Skład chemiczny wskaźnika nietoksyczny, pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich. Opakowanie 500 szt | op | 30 |  |  | 8%
2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji plazmowej typ IV, zgodny z ISO 11140-1 EN 867-1 , zmieniający barwę po procesie sterylizacji z różowego na niebieski. Substancja wskaźnikowa rozmieszczona na całej długości testu- min.10 cm wskaźniki chemiczne wykonane w formie paska typu Tyvek. Skład chemiczny wskaźnika nietoksyczny, pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich. Opakowanie 250 szt | op | 8 |  |  | 8%
3 | Taśma bez wskaźnika samoprzylepna, zabezpieczająca sterylizowane pakiety przed niekontrolowanym otwarciem. Spełniające normy ISO 11140. Szerokość 1,9cm – 2cm. Taśma nie może odklejać się podczas sterylizacji i musi łatwo odklejać się od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia. | szt | 350 |  |  | 23%
4 | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - testy zgodne z norma PN EN ISO 11140-4:2014, - na tescie powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control - opakowanie zawierające 100 sztuk | op | 6 |  |  | 8%
5 | Taśma wskaźnikowa ze wskaźnikiem chemicznym TYP-1 Spełniająca normy ISO 11140, samoprzylepna do sterylizacji w parze wodnej, do pakowania i różnicowania pakietów sterylnych od niesterylnych . Szerokość 1,9cm – 2cm Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i lateksu. Taśma nie może odklejać się podczas sterylizacji i musi łatwo odklejać się od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia. Musi wyraźnie zmieniać barwę podczas procesu sterylizacji. | szt | 60 |  |  | 8%
6 | Test do codziennej kontroli zgrzewu zgrzewarki HAWO typ HM 3010 DC-V Ocena wizualna temperatury, nacisku rolki podczas zgrzewania rękawów papierowo-foliowych do pary wodnej , w opakowaniu po 250 szt. | op | 2 |  |  | 8%
7 | Filtr do kontenerów okrągły zgodny z normami ISO 11140-1 (klasa 1) i ISO 11607-1 DIN EN 868-2 papierowy, jednorazowy ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej, wodoodporny, średnica filtra 190 mm, Data ważności określona na opakowaniu, 500 szt. | op | 2 |  |  | 8%
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET 2 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu płaski Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 µm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie.Rozmiary określone w pozycji 2-10
2 | 50mm/200m | rolka | 11 |  |  | 8%
3 | 75mm/200 m | rolka | 18 |  |  | 8%
4 | 100 mm/200 m | rolka | 22 |  |  | 8%
5 | 125 mm/200 m | rolka | 22 |  |  | 8%
6 | 150 mm/200 m | rolka | 22 |  |  | 8%
7 | 200 mm/200 m | rolka | 22 |  |  | 8%
8 | 250 mm/200 m | rolka | 18 |  |  | 8%
9 | 300 mm/200 m | rolka | 4 |  |  | 8%
10 | 350 mm/200 m | rolka | 4 |  |  | 8%
11 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu z fałdą Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 µm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 40 mm x 100 m. | rolka | 12 |  |  | 8%
12 | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 74g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195 N w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, zgodność z normą PN EN EN 868-5, jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiary określone w pozycji 13-19
13 | 75 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8%
14 | 100 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8%
15 | 150 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 3 |  |  | 8%
16 | 200 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8%
17 | 250 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8%
18 | 300 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8%
19 | 400 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8%
20 | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 200 kPa, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1, Rozmiary określone w pozycji 21-24
21 | 60 x 60 cm - 500 ark. | opak | 1 |  |  | 8%
22 | 75x75cm-250 ark. | opak | 10 |  |  | 8%
23 | 100 x 100 cm -250 ark. | opak | 38 |  |  | 8%
24 | 120 x 120 cm -100 ark. | opak | 34 |  |  | 8%
25 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany wyłącznie z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, kolor fioletowy, Rozmiary określone w pozycji 26-27
26 | 100 x 100 cm -200szt. | opak | 22 |  |  | 8%
27 | 120 x 120 cm -120 szt. | opak | 20 |  |  | 8%
28 | Papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze 70 g/m2, porowatoć nie większa niż 15,0 l/min/1dm2, wytrzymałość na rozciąganie na mokro nie mniejsza niż 0,9 kN/m w kierunku walcowania, nie mniejsza niż 0,5 kN/m w kierunku poprzecznym, wytrzymałość na rozerwanie nie mniejsza niż 200 kPa, absorpcja wody nie mniejsza niż 250%. Rozmiar 25 x 30 cm. Opakowanie a'1000 szt. | opak | 7 |  |  | 8%
29 | Papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze 70 g/m2, porowatoć nie większa niż 15,0 l/min/1dm2, wytrzymałość na rozciąganie na mokro nie mniejsza niż 0,9 kN/m w kierunku walcowania, nie mniejsza niż 0,5 kN/m w kierunku poprzecznym, wytrzymałość na rozerwanie nie mniejsza niż 200 kPa, absorpcja wody nie mniejsza niż 250%. Rozmiar 30 x 50 cm. Opakowanie a'500 szt. | opak | 1 |  |  | 8%
30 | Plastikowe plomby do zabezpieczenia kontenerów bez wskaźnika sterylizacji, w kolorze białym. Opakowanie 100 szt. | opak | 100 |  |  | 8%
SUMA:
PAKIET 3 - NABOJE H2O2 DO STERYLIZATORA
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Naboje gazowe dostosowane do sterylizatora HMTS 30E mini. Środek sterylizujący nadtlenek wodoru H2O2, objętość 80ml / pojemnik , termin przydatności od włożenia do sterylizatora 1 miesiąc. | op | 18 |  |  | 8%
SUMA:
PAKIET 4 - KONTROLA BIOLOGICZNA PROCESÓW STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną z sterylizatorach parowych różnego typu zgodny z ISO 11138, EN 867-3,; Wynik odczytu dostępny po inkubacji w temp. 55-60°C po 24h Test zawierający 10 ^6 spor Geobacillus stearothermophilus i pożywkę, Na każdej ampułce znajduje się łatwo odklejana etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji typu 1 czytelna i łatwa w interpretacji zmiana koloru. Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value.Testy kompatybilne z inkubatorami min 3M, Browne. Możliwość udostępnienia inkubatora na czas trwania umowy. Opakowanie 100 szt | op | 6 |  |  | 8%
2 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej zgodny z EN 3867-3 ISO 11138 Kompatybilny ze sterylizatorem HMTS-30E; Wynik odczytu dostępny po inkubacji w temp. 55-60°C po 24h Na każdej ampułce znajduje się łatwo odklejana etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji typu 1 Czytelna i łatwa w interpretacji zmiana koloru. Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value. W opakowaniach po 50 szt. Testy kompatybilne z inkubatorami min 3M, Browne . Możliwość udostępnienia inkubatora na czas trwania umowy. Opakowanie 50 szt. | op | 5 |  |  | 8%
SUMA:
PAKIET 5 - KONTROLA MYCIA I DEZYNFEKCJI MASZYNOWEJ, KONTROLA STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD zbudowanym z rurki o średnicy 1mm, długości 1,5m i kapsule, do której wchodzą wskaźniki chemiczne i fiolkowe wskaźniki biologiczne wszystkich producentów. Opakowanie: 250 szt. Przy zakupie pierwszego opakowania firma zapewnia w cenie testów przyrząd PCD | op | 8 |  |  | 8%
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną warstwowo z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z ISO 15883-5. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Przy zakupie pierwszego opakowania firma zapewnia uchwyt do testów. | op | 4 |  |  | 8%
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Potwierdzona zgodność testu z typem 6 wg EN ISO 11140-1, . Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. | op | 4 |  |  | 8%
4 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | op | 1 |  |  | 8%
SUMA:
PAKIET 6 - OPAKOWANIA PODEZYNFEKCYJNE
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Torebki zabezpieczające do zdezynfekowanych wyrobów medycznych.Niezawierające ftalanów, lateksu, PVC, bisfenolu A, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB),polibromowanych difenyloeterów (PBDE), policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAK’s),kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu (PFOS) Wykonane z PE-LD/PE-MD. Torebki posiadające jednorazowe otwarcie. Nacięcia do otwierania na wysokości dolnej linii perforacyjnej taśmy zabezpieczającej.Grubość 70 μm, wytrzymałośc na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm, wytrzymałośc na rozrywanie w poprzek ≥ 18 N/mm , wytrzymałośc na rozdzieranie wzdłuż ≥ 230 N/mm, wytrzymałośc na rzdzieranie w poprzek ≥ 270 N/mm Rozmiar 197x300 mm. Opakowanie 500 szt. | op | 1 |  |  | 23%
2 | Torebki zabezpieczające do zdezynfekowanych wyrobów medycznych.Niezawierające ftalanów, lateksu, PVC, bisfenolu A, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB),polibromowanych difenyloeterów (PBDE), policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAK’s),kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu (PFOS). Wykonane z PE-LD/PE-MD .Torebki posiadające jednorazowe otwarcie. Nacięcia do otwierania na wysokości dolnej linii perforacyjnej taśmy zabezpieczającej.Grubość 70 μm , wytrzymałośc na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm, wytrzymałośc na rozrywanie w poprzek ≥ 18 N/mm, wytrzymałośc na rozdzieranie wzdłuż ≥ 230 N/mm, wytrzymałośc na rzdzieranie w poprzek ≥ 270 N/mm Rozmiar 297x500 mm. Opakowanie 500 szt. | op | 1 |  |  | 23%
SUMA