## oszacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 587/2023/R
PAKIET 1 TESTY CHEMICZNE + ZABEZPIECZENIE KONTENERÓW
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Paskowy, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną; zgodność z normą EN 867, ISO11140 Skład chemiczny wskaźnika nietoksyczny, pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich. Opakowanie a 250szt X 4 | op | 15
2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji plazmowej typ IV, zgodny z ISO 11140-1 EN 867-1 , zmieniający barwę po procesie sterylizacji z różowego na niebieski. Substancja wskaźnikowa rozmieszczona na całej długości testu- min.10 cm wskaźniki chemiczne wykonane w formie paska typu Tyvek. Skład chemiczny wskaźnika nietoksyczny, pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich. Opakowanie a 250szt X 4 | op | 8
3 | Taśma bez wskaźnika samoprzylepna, zabezpieczająca sterylizowane pakiety przed niekontrolowanym otwarciem. Spełniające normy ISO 11140. Szerokość 1,9cm – 2cm. Taśma nie może odklejać się podczas sterylizacji i musi łatwo odklejać się od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia. | szt | 400
4 | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - testy zgodne z norma PN EN ISO 11140-4:2014, - na tescie powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control - opakowanie zawierające 100 sztuk | op | 6
5 | Taśma wskaźnikowa ze wskaźnikiem chemicznym TYP-1 Spełniająca normy ISO 11140, samoprzylepna do sterylizacji w parze wodnej, do pakowania i różnicowania pakietów sterylnych od niesterylnych . Szerokość 1,9cm – 2cm Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i lateksu. Taśma nie może odklejać się podczas sterylizacji i musi łatwo odklejać się od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia. Musi wyraźnie zmieniać barwę podczas procesu sterylizacji. | szt | 25
6 | Test do codziennej kontroli zgrzewu zgrzewarki HAWO typ HM 3010 DC-V Ocena wizualna temperatury, nacisku rolki podczas zgrzewania rękawów papierowo-foliowych do pary wodnej, w opakowaniu po 250 szt. | op | 1
7 | Włóknina sterylizacyjna SMS odporna na alkohole i tłuszcze, duża wytrzymałość mechaniczna, możliwość sterylizacji parą, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Zgodność z normami: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna, EN ISO 9001, - przeznaczenie: sterylizacja parowa, plazmowa, tlenkiem etylenu, - materiał: włókna syntetyczne, - gramatura: 55 g/m2 Kolor zielony rozmiar 75x75 op. a250 szt | op | 6
8 | Włóknina sterylizacyjna SMS odporna na alkohole i tłuszcze, duża wytrzymałość mechaniczna, możliwość sterylizacji parą, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Zgodność z normami: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna, EN ISO 9001, - przeznaczenie: sterylizacja parowa, plazmowa, tlenkiem etylenu, - materiał: włókna syntetyczne, - gramatura: 55 g/m2 Kolor niebieski rozmiar 75x75 op. a 250 szt | op | 6
9 | Włóknina sterylizacyjna SMS odporna na alkohole i tłuszcze, duża wytrzymałość mechaniczna, możliwość sterylizacji parą, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Zgodność z normami: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna, EN ISO 9001, - przeznaczenie: sterylizacja parowa, plazmowa, tlenkiem etylenu, - materiał: włókna syntetyczne, - gramatura: 55 g/m2 Kolor zielony rozmiar 100x100 op. a250 szt | op | 10
10 | Włóknina sterylizacyjna SMS odporna na alkohole i tłuszcze, duża wytrzymałość mechaniczna, możliwość sterylizacji parą, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Zgodność z normami: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna, EN ISO 9001, - przeznaczenie: sterylizacja parowa, plazmowa, tlenkiem etylenu, - materiał: włókna syntetyczne, - gramatura: 55 g/m2 Kolor niebieski rozmiar 100x100 op. a 250 szt | op | 10
11 | Włóknina sterylizacyjna SMS odporna na alkohole i tłuszcze, duża wytrzymałość mechaniczna, możliwość sterylizacji parą, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Zgodność z normami: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna, EN ISO 9001, - przeznaczenie: sterylizacja parowa, plazmowa, tlenkiem etylenu, - materiał: włókna syntetyczne, - gramatura: 55 g/m2 Kolor zielony rozmiar 120x120 op. a200 szt | op | 10
12 | Włóknina sterylizacyjna SMS odporna na alkohole i tłuszcze, duża wytrzymałość mechaniczna, możliwość sterylizacji parą, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Zgodność z normami: ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywa 93/42/EEC, kl. 1 medyczna, EN ISO 9001, - przeznaczenie: sterylizacja parowa, plazmowa, tlenkiem etylenu, - materiał: włókna syntetyczne, - gramatura: 55 g/m2 Kolor niebieski rozmiar 120x120 op. a 200 szt | op | 10
13 | Filtr do kontenerów okrągły zgodny z normami ISO 11140-1 (klasa 1) i ISO 11607-1 DIN EN 868-2 papierowy, jednorazowy ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej, wodoodporny, średnica filtra 190 mm, Data ważności określona na opakowaniu, 500 szt. | op | 3
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET 2 OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski. Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 µm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. Rozmiary poz. 2-10
2 | 50mm/200m | rolka | 8
3 | 75mm/200 m | rolka | 25
4 | 100 mm/200 m | rolka | 24
5 | 125 mm/200 m | rolka | 20
6 | 150 mm/200 m | rolka | 25
7 | 200 mm/200 m | rolka | 15
8 | 250 mm/200 m | rolka | 8
9 | 300 mm/200 m | rolka | 1
10 | 350 mm/200 m | rolka | 1
11 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, z fałdą. Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 µm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 40 mm x 100 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | rolka | 8
12 | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. Rozmiary poz. 13-19
13 | 75 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1
14 | 100 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1
15 | 150 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1
16 | 200 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1
17 | 250 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1
18 | 300 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1
19 | 400 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1
20 | Wkładki absorpcyjne w kolorze białym przeznaczone do sterylizacji parą wodną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie niemniej niż 200 kPa. Absorbcyjność wody nie mniej niż 250% Gramatura nominalna 70 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Wymiary 25 x 30 cm, opakowanie 1000 szt. | opak | 7
21 | Wkładki absorpcyjne w kolorze białym przeznaczone do sterylizacji parą wodną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie niemniej niż 200 kPa. Absorbcyjność wody nie mniej niż 250%. Gramatura nominalna 70 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Wymiary 30 x 50 cm, opakowanie 500 szt. | opak | 3
22 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przeźroczyste, szer. 15 mm | opak | 1
23 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przeźroczyste, szer. 30 mm | opak | 1
24 | Plastikowe plomby do zabezpieczenia kontenerów bez wskaźnika sterylizacji, w kolorze białym. Opakowanie 100 szt. | opak | 150
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET 3 NABOJE H2O2 DO STERYLIZATORA
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Pojemnik ze środkiem sterylizującym zawierający 59% roztwór nadtlenku wodoru, o pojemności 113 ml, umożliwiający przeprowadzenie 20 cykli w sterylizatorze V-PRO 60 oraz do 30 cykli w sterylizatorze V-PRO MAX 2. Na każdym pojemniku wymagana data ważności oraz numer serii oznaczony dodatkowo kodem DataMatrix. Opakowanie 3 sztuki. | op | 4
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET 4 KONTROLA BIOLOGICZNA PROCESÓW STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną z sterylizatorach parowych różnego typu zgodny z ISO 11138, EN 867-3,; Wynik odczytu dostępny po inkubacji w temp. 55-60°C po 24h Test zawierający 10⁵ spor Geobacillus stearothermophilus i pożywkę, Na każdej ampułce znajduje się łatwo odklejana etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji typu 1 czytelna i łatwa w interpretacji zmiana koloru. Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value.Testy kompatybilne z inkubatorami min 3M, Browne. Możliwość udostępnienia inkubatora na czas trwania umowy. Opakowanie 100 szt | op | 6
2 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej zgodny z EN 3867-3 ISO 11138 Kompatybilny ze sterylizatorem HMTS-30E; Wynik odczytu dostępny po inkubacji w temp. 55-60°C po 24h Na każdej ampułce znajduje się łatwo odklejana etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji typu 1 Czytelna i łatwa w interpretacji zmiana koloru. Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value. W opakowaniach po 50 szt. Testy kompatybilne z inkubatorami min 3M, Browne . Możliwość udostępnienia inkubatora na czas trwania umowy. Opakowanie 50 szt. | op | 5
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET 5 KONTROLA MYCIA I DEZYNFEKCJI MASZYNOWEJ, KONTROLA STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, max rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Opakowanie: 250 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu | op | 5
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Przy zakupie pierwszego opakowania firma zapewnia nieodpłatnie uchwyt do testów | op | 3
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 2
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 3
SUMA: |  |  |  |  | 0 |  | 0