## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ
POSTĘPOWANIE 166/2023/TP
Pakiet I - Aparat USG doppler, przezczaszkowy TCCD
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | Tak
6 | Konstrukcja aparatu: - Wózek jezdny z elektryczną regulacją wysokości blatu roboczego w zakresie min 75-105 cm - Jednostka centralna - Zewnętrzna drukarka kolorowa laserowa - Uchwyt do minimum 3 sond do badań rutynowych przytwierdzony na stałe do jednostki centralnej | Tak
7 | Budowa jednostki centralnej systemu: - ekran kolorowy typu PCAP min. 17,3”. Rozdzielczość min. 1920 x 1080 -sondy podłączone bezpośredni do jednostki centralnej za pomocą metalowych wtyków -co najmniej 3 gniazda do podłączenia sond -panel zdalnego sterowania podłączany przy pomocy złącza USB (bez użycia przejściówek) bezpośrednio do jednostki centralnej | Tak
8 | Panel sterowania z myszą optyczną z następującymi funkcjami: a/wybór częstotliwości 2, 4, 8, MHz b/zmiana głośności, c/zmiana kierunku przepływu: do i od sondy, d/zapisanie widma, e/rozpoczęcie wydruku, f/zamrożenie przebiegu g/zmiana głębokości, h/zmiana mocy, i/zmiana poziomu linii izoelektrycznej, j/zmiana wzmocnienia | Tak/ opisać
9 | Wbudowane dwie kary sieciowe LAN 1GBit -minimum 4 porty USB 2.0 -minimum 2 porty USB 3.0 -wbudowany dysk twardy do przechowywania badań: minimum 1TB SATA -dysk twardy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem specjalistycznym: minimum 240 GB SSD -gniazdo DP oraz DVI do podłączenia dodatkowego monitora zewnętrznego | Tak
10 | Możliwość pracy w trybach CW i PW | Tak
11 | Możliwość zmiany podstawy czasu | Tak
12 | Sonda 2 oraz 4 MHz do badań rutynowych. Sonda 2MHz wraz z hełmem do monitorowania. Sonda monitorująca mocowane do hełmu za pomocą plastikowych nakrętek. Hełm z regulacją umocowania na głowie w dwóch płaszczyznach. Uchwyt do montażu sondy monitorującej z możliwością obrotu we wszystkich płaszczyznach. | Tak
13 | Tryb M-Mode | Tak
14 | Wbudowane głośniki stereofoniczne | Tak
Oprogramowanie
15 | Oprogramowanie do badań rutynowych, monitorowania oraz detekcji zatorów | Tak
16 | Monitorowanie 1-kanałowe z detekcją zatorów | Tak
17 | Automatyczne wyznaczanie podstawowych parametrów (m.in. prędkości przepływu krwi, prędkości skurczowej, rozkurczowej, pulsacja) | Tak
18 | Włączanie i wyłączanie obwiedni sygnału poniżej i powyżej linii izoelektrycznej | Tak
19 | Baza danych pacjentów z podziałem na poszczególne wizyty (sesje) | Tak
20 | Możliwość tworzenia raportów badań | Tak
21 | Możliwość konfiguracji raportów: -definiowanie nagłówka oraz ustalanie liczby widm w raporcie -wyglądu graficznego | Tak
22 | Możliwość definiowania własnych nazw etykiet badanych naczyń | Tak
23 | Dodatkowe kursory umożliwiające pomiar amplitudy oraz czasu | Tak
24 | Skala reprezentowana w [cm/s] lub [KHz] | Tak
25 | Wbudowane narzędzie odzyskiwania bazy danych w przypadku awarii | Tak
26 | Moduł oprogramowania DICOM | Tak
Gwarancja i serwis
27 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
28 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK
29 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
30 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
31 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
32 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak
33 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
34 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
35 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak
36 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak
Inne
37 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | Tak
38 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | Tak
39 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
40 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
41 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
42 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
43 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
44 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
Pakiet II - Sterylizaror plazmowy
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr punktowany | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | Tak
6 | Niskotemperaturowy sterylizator na pary podtlenku wodoru, o pojemności roboczej ≥ 60 litrów, w wersji nieprzelotowej, jednodrzwiowy | Tak
7 | Wymiary sterylizatora szer. 572x dł. 835 x wys. 1562 mm +/- 5% | Tak
8 | Prostopadłościenna, bez przewężeń, komora sterylizatora wykonana z aluminium o wymiarach minimum: (S/D/W) - 330 x 711 x 254 mm – pojemność robocza ≥ 59 litrów. | Tak/ opisać | > 59 l- 5 pkt , 59 l - 0 pkt
9 | Komora oraz wewnętrzna strona drzwi wykonane z aluminium. | Tak
10 | Sterylizator posiadający niezależny program kontroli szczelności komory dostępny z poziomu użytkownika przeprowadzany nie częściej niż raz w miesiącu. | Tak/ opisać
11 | Dwie wysuwane półki wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej wewnątrz komory | Tak/ opisać
12 | System umożliwiający otwarcie komory sterylizatora podczas załadunku wsadu bez użycia rąk | Tak | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt
13 | Czynnik sterylizujący o stężeniu minimum 59% nadtlenku wodoru, w pojemnikach ze znacznikiem RFiD oraz kodem Data Matrix (lub w technologii równoważnej) z zapisanym terminem przydatności do użycia | Tak/ opisać
14 | Jeden zasobnik umożliwiający przeprowadzenie minimum 20 cykli standardowych lub minimum 30 cykli szybkich. | Tak/ opisać
15 | Neutralizacja czynnika i pozostałości czynnika sterylizującego po procesie sterylizacji za pomocą konwertera katalitycznego niewymagającego obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów | Tak
16 | Blokada otwarcia zasobnika z czynnikiem sterylizującym od uruchomienia pierwszego cyklu do momentu całkowitego opróżnienia pojemnika. W przypadku niezużycia czynnika sterylizującego w wyznaczonym terminie, automatyczne opróżnienie i neutralizacja nadtlenku wodoru przez urządzenie. W innych przypadkach możliwość otwarcia zasobnika tylko przy użyciu kodu serwisowego. | Tak/ opisać
17 | Sterowanie, kontrola sterylizatora za pomocą kolorowego ekranu dotykowego | Tak
18 | Ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 8”, rozdzielczości min. 800 x 600 z menu w języku polskim | Tak | > 8” – 5 pkt./ 8” – 0 pkt.
19 | Wyświetlacz zmieniający kolory w zależności od aktualnego statusu sterylizatora | Tak/ opisać
20 | Dźwiękowa i opisowa sygnalizacja błędów | Tak
21 | Wbudowana drukarka, umożliwiająca dokumentację procesu z możliwością wyboru formatu wydruku (podstawowy / rozszerzony). Na wydruku rozszerzonym szczegółowe informacje dot. czasu, temperatury i ciśnienia w poszczególnych etapach procesu. | Tak | Możliwość wyboru formatu wydruku – 5 pkt./ Brak możliwości – 0 pkt.
22 | Możliwość eksportu danych o parametrach przebiegu cyklu. W pamięci urządzenia zachowany przebieg co najmniej 250 ostatnich cykli | Tak | > 250 cykli – 5 pkt./ 250 cykli – 0 pkt
23 | Możliwość transportu danych na nośnik USB. | Tak
24 | Co najmniej 4 programy sterylizacyjne, w tym specjalny cykl przeznaczony do sterylizacji endoskopów elastycznych z czasem procesu maksymalnie 38 min. , program dla wsadu bez kanałów roboczych z czasem procesu do 28 min. oraz program szybki o czasie poniżej 19 minut. Najdłuższy program dla narzędzi stalowych z kanałami o czasie max. 60 min | Tak/ opisać
25 | Każdy program rozpoczynany od kondycjonowania, w trakcie którego sprawdzana jest wilgotność wsadu. i w razie konieczności dochodzi do dosuszenia wsadu | Tak/ opisać
26 | System pozwalający na dosuszenie wsadu w trakcie etapu kondycjonowania. W przypadku zbyt dużej ilości wilgoci, etap powtarzany 2-krotnie. Nie dopuszcza się sterylizatorów, w których sprawdzanie i ewentualna eliminacja wilgotności wsadu wykonywane jest w osobnym dedykowanym programie. | Tak
27 | Na każdym programie możliwość sterylizacji wsadów opakowanych. | Tak
28 | Na każdym programie, możliwość załadunku pełnej komory na dwóch półkach. | Tak
29 | Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 2 endoskopów elastycznych dwukanałowych, w tym bronchoskopów | Tak/ opisać
30 | Możliwość sterylizacji endoskopów sztywnych, jedno-, dwu-, i trzykanałowych | Tak
31 | Możliwość sterylizacji wsadu mieszanego, tj. w jednym procesie sprzętu bez kanałów oraz z kanałami roboczymi. | Tak
32 | Możliwość sterylizacji w trakcie cyklu dla narzędzi z kanałami co najmniej 12 kanałów roboczych. | Tak/ opisać
33 | Możliwość sprawdzenia kompatybilności sprzętowej, co do metody sterylizacji ze wskazaniem odpowiedniego programu sterylizującego na stronie www producenta sterylizatora. | Tak
34 | Możliwość wygenerowania, z oficjalnej strony internetowej producenta sterylizatora, dokumentu potwierdzającego możliwość sterylizacji wybranego sprzętu. | Tak
35 | Rekomendacje wiodących światowych producentów, w tym Olympus, Richard Wolf, Stryker, Karl Storz, Hitachi, Intuitive Surgical czy Aesculap. Załączyć rekomendacje dla minimum 3 wymienionych producentów. | Tak/ opisać
36 | Każdy program do sprzętu z kanałami oraz każdy program endoskopowy rozpoczynany od fazy eliminacji wilgoci we wsadzie poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrz komory do poziomu nie większego niż 0,4 Torr'a | Tak/ opisać
37 | W przypadku przerwania cyklu w trakcie etapu kondycjonowania, czynnik sterylizujący zachowywany w specjalnym rezerwuarze do wykorzystania w następnym procesie | Tak
38 | Skuteczność inaktywacji prionów w każdym dostępnym programie, potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną | Tak/ opisać
39 | Każdy cykl sterylizacji, z wyjątkiem cyklu szybkiego, posiada co najmniej czterokrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji w celu zwiększenia skuteczności procesu. | Tak/ opisać
40 | Dla cyklu szybkiego co najmniej dwukrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji | Tak/ opisać
41 | Poświadczona dokumentem producenta możliwość sterylizacji kanałów o średnicy 1 mm oraz długości 4 m ± 5%. | Tak/ opisać
42 | Możliwość wysterylizowania w jednym z programów załadunku o masie większej niż 11 kg. | Tak/ opisać
43 | Możliwość wysterylizowania w programie dedykowanym do endoskopów elastycznych załadunku o masie większej niż 4,9 kg. | Tak/ opisać
44 | Możliwość wysterylizowania w programie do narzędzi z kanałami załadunku o masie większej niż 4,9 kg | Tak/ opisać
45 | Możliwość kontroli biologicznej wskaźnikami rekomendowanymi przez producenta z czasem odczytu nie dłuższym niż 20 min. | Tak/ opisać
46 | Inkubator do wskaźników biologicznych szybkiego odczytu, z czasem odczytu wyniku fluorescencji nie dłuższym niż 20 min. Co najmniej 8 miejsc do umieszczania fiolek ze wskaźnikiem. Wyświetlacz LCD. Kolorystyczna informacja LED o wyniku kontroli | Tak/ opisać
47 | Zasilanie sterylizatora prądem 1-fazowym 230V, 50Hz, 10A, bez wymagania dodatkowych mediów, wentylacji i odpływów | Tak/ opisać
Gwarancja i serwis
48 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
49 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sterylizatora nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenia oferty | TAK
50 | Certyfikat producenta dla co najmniej 3 autoryzowanych serwisantów
51 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
52 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
53 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
54 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
55 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
56 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
57 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
58 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
Inne
59 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | Tak
60 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | Tak
61 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
62 | Dokumentacja techniczna „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) dostarczona wraz z urządzeniem | Tak
63 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
64 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
65 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
66 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego modelu sterylizatora dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta. Dołączyć do oferty. | Tak
67 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
68 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
Pakiet III - Suszarka z wyposażeniem
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | Tak
6 | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa | Tak
7 | Pojemność komory (minimalna): - 15 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, - lub 30 węży anestezjologicznych | Tak
8 | Wymiary suszarki: – szerokość – max 600 mm - głębokość - max 450mm - wysokość – max 220 cm | Tak
9 | Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję | Tak
10 | Możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych | Tak
11 | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory | Tak
12 | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych | Tak
13 | Powietrze suszące filtrowane przez filtr elektrostatyczny nie wymagający wymiany wkładów filtracyjnych | Tak
14 | Możliwość mycia i dezynfekcji filtra powietrza w myjni-dezynfektorze | Tak
15 | Drzwi suszarki wyposażone w szybę – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory | Tak
11 | Zakres regulacji czasu suszenia do 60 minut. | Tak
12 | Możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 70 ºC ÷90ºC | Tak
13 | Zasilanie elektryczne trójfazowe. 3N 400 V, moc max.3,5 kW | Tak
14 | Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej | Tak
15 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | Tak
16 | Suszarka wyposażona w kasety/wieszaki na węże anestezjologiczne kompatybilne z wózkami wsadowymi posiadanych przez Szpital myjni-dezynfektorów typu 46-5 firmy GETINGE, co eliminuje konieczność przekładania pojedynczych węży z myjni-dezyfektora do suszarki. Możliwość mocowania kasety/wieszaka na wózku wsadowym posiadanych myjni oraz w komorze suszarki w sposób zapewniający suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych węży | Tak
17 | W zestawie wieszak/kaseta na węże anestezjologiczne (pojemność pojedynczego wieszaka/kasety min. 6 węży) – 3 kpl. | Tak
Wyposażenie - urządzenie do czyszczenia parą pod wysokim ciśnieniem
18 | Długotrwale działająca para pod ciśnieniem 8 bar | Tak
19 | Indywidualnie regulowane ciśnienie od „soft” do „strong” | Tak
20 | Automatyczny tryb EKO oszczędzania energii i kosztów | Tak
21 | Zabezpieczenie przed pracą na sucho | Tak
22 | Cykle odkamieniania | Tak
23 | Połączenie typu luer-lock do czyszczenia instrumentów pustych wewnątrz | Tak
24 | Przyłącze sprężonego powietrza | Tak
25 | Przejrzysty wyświetlacz w celu stałego i łatwego monitorowania pracy | Tak
26 | Wskaźnik odkamieniania, instrukcja do przeprowadzenia programu odkamieniania | Tak
27 | Wyposażenie: - podłączenie do sprężonego powietrza, - rękojeść o długości minimum 1,2 m, - przyłącze luer-lock | Tak
Gwarancja i serwis
28 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
29 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK
30 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
31 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
32 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
33 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
34 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
35 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
36 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
37 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | Tak/podać
Inne
38 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | Tak
39 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | Tak
40 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
41 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
42 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
43 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
44 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak