## Arkusz1
Załącznik nr 5 do SWZ
Postępowanie: 10/2024/TP
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE
Dostawa asortymentu do neurochirurgii
Pakiet nr 1
L.p | Nazwa asortymentuparametry techniczne | Ilość szac. | j.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Numer Katalogowy
1. | Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej przezskórnej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. Śruby sztywne i ruchome oraz augumentacyjne o rozmiarach: - 5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; 6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5 mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm 1) pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych 5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Tytanowe oraz CoCr 2) pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych 5,5mm , dłg. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm 3) jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący 4) poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm . 5) poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach 6) łączniki pręta 5,5 mm : a) osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm b) zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm c) zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 7) łączniki offsetowe : a) zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm b) otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm 8) możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej - (blokada poliaxialności śruby) • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem.
1a | Śruba poliaxialna | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0
1b | Nakrętka | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0
1c | Pręt | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. | Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody druku 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 GPa. Implanty pakowane sterylnie z datą sterylności. Implanty w rozmiarach: Pochylenie 0 stopni długość 22 mm i 26mm wysokość od 7mm do 10 mm( stopniowane co 1 mm) szerokość 8,5mm Pochylenie 0 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 10,5mm Pochylenie 5 stopni długość 22 mm i 26 mm wysokość od 8 mm do 10 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 8,5 mm Pochylenie 5 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 10,5 mm Pochylenie 10 stopni długość 22mm w wysokościach 9 mm i 10mm szerokość 8,5mm oraz w długości 26 mm i wysokości 9mm,10mm,11mm i szerokości 8,5mm Pochylenie 10 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 9mm do 13mm ( stopniowanie co 1mm) szerokość 10,5 mm W zestawie instrumentarium implanty próbne oraz łyżki i kiurety/raszple/dystraktory do przestrzeni międzykręgowej. Na czas umowy / zabiegu użyczenie zestawu rozwieraczy Spine Classic do tkanek miękkich typu Caspar
2a | Klatka | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. | - Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej - płytki do trzonów kręgowych w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grzebie-niem stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawę-dzi implantu z góry; co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolej-nych poziomach kręgosłupa; - elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację - wkładka PE mocowana na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zatopiony w wkładce polietylenowej - proteza w 6 rozmiarach wielkości (XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5,6 i 7 mm w celu odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi (płytka dolna – 1,50, płytka górna 1,50); - każda proteza sterylne oraz oddzielnie zapakowana; - instrumentarium zawierające niezbędne narzędzia do zakładania protezy; - w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu; - w zestawie narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki; - w zestawie narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła nie dłuta.
3a | Proteza | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. | - wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; - implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-10mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów po-chylonych pod kątem 50; - implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt po-wierzchni kręgu; - zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontak-tu z kością; - otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; - dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; - stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; - każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; - narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; - rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania;
4a | Klatka | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5 | Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa o kształcie zaokrąglonych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody druku 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 GPa i zbliżony jest do modułu kości gąbczastej. Implanty pakowane sterylnie z datą sterylności. Implanty w wysokościach od 7mm do 13 mm ( stopniowane co 1mm) oraz 15mm w długościach 26mm i 30 mm. Wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) oraz 15mm w długościach 34mm i 38mm. Szerokość implantów 11,5 mm. Pochylenie implantów 5 stopni. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie wprowadzające implant z możliwością zmiennego kontrolowanego ustawiania kąta implantu ( od 0 do 90 stopni ) podczas implantacji . Instrumentarium wraz z implantami próbnymi we wszystkich rozmiarach. Dodatkowe raszple i łyżki do przestrzeni międzykręgowej i przygotowania blaszek granicznych. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
Pakiet nr 2
L.p | Nazwa asortymentuparametry techniczne | Ilość szac. | j.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Numer Katalogowy | Komis
1 | Zestawy do stabilizacji kręgosłupa szyjnego-implanty międzytrzonowe różnej wielkości, mocowane śrubami do przyległych trzonów bez konieczności mocowania płyty szyjnej. Do zestawu powinien być dostarczony zestaw umożlwiający wykonanie zabiegu: rozwieracz do tkanek miękkich różnej długości, rozwieracz rozszerzający przestrzeń międzytrzonową mocowany śrubami do trzonów, przymiary różnej wielkości. Asortyment przechowywany w szafach dostarczonych przez Wykonawcę w formie komisu w siedzibie Zamawiającego. | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  | 1 kpl
[5 empty] | 0 | x | 0
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość szac. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Numer Katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
1. | Sterylne stripery żylne typu NABATOFF: w komplecie: rozszerzała do żył o średnicach: 9; 12; 15; mm; linka rozszerzała wraz z uchwytem; „oliwki” – (elementy prowadzące); | kpl. | 200 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | Razem | 0 | xxx | 0
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość szac. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Numer Katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
1. | Zszywacz do skóry umożliwiający szybkie zamknięcie rany po wszystkich zabiegach chirurgicznych. Zapewniający solidne, trwałe i bezpieczne wykonanie procedury zamykania rany. Ergonomia i kąt wygięcia instrumentu muszą zagwarantować precyzyjną widoczność i możliwość wykonania zespolenia staplerowego skóry o różnej grubości. Narzędzie wyposażone w ładunek załadowany 35 sztukami zszywek pokrytych teflonem. Parametry zszywki: grubość 0.58mm, długość zszywki 6.9 mm i wysokość zszywki 4,2 mm | szt | 1000 |  | 0 | 8% | 0
2. | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku wykonany z materiału PEEK (Polieteroeteroketon), część robocza wykonana ze stali chirurgicznej 300, ilość w opakowaniu: 6 szt. | szt | 1000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | Razem | 0 | xxx | 0