## Arkusz1
Załącznik nr 3 na pakiety 1-4 do SIWZ w postępowaniu 127/2020/PN
PAKIET I - Sprzęt do dializ
L.p.	Opis/ parametry wymagane	Wymogi graniczne	Parametry oferowane
1	Nazwa	Podać
2	Typ	Podać
3	Producent	Podać
4	Kraj pochodzenia	Podać
5	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	Tak
Aparat do hemodializy - 2 sztuki
1	Automatyczne profilowanie sodu – minimum 6 gotowych profili	Tak
2	Automatyczne profilowanie ultrafiltracji – minimum 6 gotowych profili	Tak
3	Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line”	Tak
4	Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min.	Tak
5	Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja - objętościowy pomiar	Tak
6	Wyświetlane parametrów ultrafiltracji: ultrafiltracja docelowa, czas ultrafiltracji, szybkość ultrafiltracji, objętość ultrafiltracji	Tak
7	Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach	Tak
8	Przepływ dializatu od 300 – 800 ml/ min	Tak
9	Temperatura płynu dializacyjnego do wyboru od 35 do 39°C	Tak
10	Przewodnośc płynu dializacyjnego 12,8 do 15,7 mS/cm	Tak
11	Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy	Tak
12	Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie od 15 – 600 ml / min	Tak
13	Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą ( Click – clack )	Tak
14	Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa”	Tak
15	Zakres dozowania pompy heparyny minimum 0 do 10 ml/min
16	Moduł pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego krwi za pomocą mankietu sprzężonego z aparatem.	Tak
17	Ultrafiltracja sekwencyjna ( ISO UF ) – sucha bez dializatu	Tak
18	Temperatura poboru wody 5 - 30°C	Tak
19	Maksymalny pobór prądu – 9A	Tak
20	Monitorowanie ciśnienia tętniczego w zakresie -300 do +280 mmHg (dokładność ±10mmHg)	Tak
21	Monitorowanie ciśnienia żylnego w zakresie -60 do +520 mmHg (dokładność ±10 mmHg)	Tak
22	Monitorowanie ciśnienia przezbłonowego w zakresie -60 do +520 mmHg	Tak
23	Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu	Tak
24	Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH – FLUX	Tak
25	Szeroki wybór środków do dezynfekcji aparatu m.in. na bazie kwasu cytrynowego, podchlorynu sodu, kwasu nadoctowego	Tak
26	Środek dezynfekcyjny podłączony na stałe do aparatu	Tak
27	Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania roztworu środka dezynfekcyjnego	Tak
28	Programy dezynfekcji termicznej	Tak
29	Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia	Tak
30	Centralny system blokowania kół	Tak
31	Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD	Tak
32	Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat )	Tak
33	Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce	Tak
34	Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	Tak
35	Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok)	Tak
36	Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania	Tak
37	Łatwość utrzymania aparatu w czystości	Tak
38	Podgląd efektywnego przepływu krwi	Tak
39	Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie	Tak
40	Automatyczna regulacja okluzji rolek pompy krwi (bez konieczności dokonywania ręcznych regulacji)	Tak
41	Dezynfekcja całych kompletnych ssawek koncentratu w trakcie dezynfekcji aparatu	Tak
42	Filtr endotoksyn - 60 sztuk	Tak
Fotel do dializ - 2 sztuki
1	Fotel wielofunkcyjny przeznaczony do hemodializy, z elektryczną regulacją pozycji za pomocą pilota (pozycja siedząca, horyzontalna, Trendelenburga), z odrębną regulacją dla pleców, środkowej części siedziska i dolnej części siedziska	Tak
2	Kąt nachylenia oparcia fotela do 75°	Tak
3	Kąt nachylenia dolnej części siedziska fotela do 22°	Tak
4	Długość siedziska fotela 201 – 230 cm	Tak
5	Szerokość fotela 59 – 62 cm	Tak
6	Fotel przejezdny z indywidualną blokadą kół	Tak
7	Odchylane, składane podłokietniki fotela z możliwością regulacji ich pozycji	Tak
8	Dolna część siedziska fotela z oparciem dla stóp o regulowanym położeniu	Tak
9	Tapicerka fotela wykonana z materiału odpornego na UV, materiał biologiczny (krew, pot, mocz, ślinę, kał), wodoodporna, ognioodporna, łatwo zmywalna	Tak
10	Maksymalne obciążenie fotela ≥ 200 kg	Tak
11	Zasilanie 230 V / 50 Hz; ręczny wyłącznik	Tak
SERWIS I GWARANCJA
1	Okres gwarancji min. 24 m-ce (dodatkowy rok gwarancji , dodatkowe dwa lata gwarancji)	Podać jaki okres gwarancji
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	Tak
3	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	Tak
4	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	Tak
5	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	Tak
6	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 12h	Tak
7	Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Tak
8	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	Tak/Podać
9	Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat	Tak
10	Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
11	Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta	Tak/podać
12	Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np.. zakwaterowania itp.)	Tak/podać
INNE
1	Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. / oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive )	Tak
2	Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim	Tak
3	Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń i wchodzącego w skład wyposażenia	Tak
4	Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem oraz Deklaracja Zgodności CE – na wezwanie Zamawiającego.	Tak
5	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	Tak
6	Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego	Tak
PAKIET II - Stół operacyjny z materacem grzewczym
L.p.	Opis/ parametry wymagane	Wymogi graniczne	Parametry oferowane
1	Nazwa	Podać
2	Typ	Podać
3	Producent	Podać
4	Kraj pochodzenia	Podać
5	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	Tak
STÓŁ OPERACYJNY
1	Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym lub elektromechanicznym do zabiegów ogólnochirurgicznych i specjalistycznych	Tak
2	Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumo -podobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona siłownika lub siłowników.	Tak
3	Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej ( wersja 1 ) lub cała podstawa wykonana ze stali nierdzewnej ( wersja 2 )	Wersja 1- 10 pkt. Wersja 2- 0 pkt
4	Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu.	Tak
5	Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach.	Tak
6	Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu.	Tak
7	Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 10 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 5 godzin.	Tak
8	Blat stołu złożony z następujących segmentów:	Tak
	Podgłówek odejmowalny
	Odejmowany segment plecowy przedłużający z wycięciem urologicznym z możliwością instalacji po stronie podgłówka i po stronie segmentu podnóżków.
	Płyta plecowa dolna
	Segment siedziska
	Segment podnóżków dwuczęściowy – rozchylany na boki - min 90 ˚
9	Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z systemem hakowym oraz z koniecznością dokręcania śrub. Jedynie w segmencie podgłówka dopuszcza się dodatkowe zabezpieczenie śrubowe	Tak
11	Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm	Tak
12	Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek.	Tak
13	Funkcje regulowane manualnie: Regulacja podgłówka w zakresie: (+50˚ / -65˚) (+/- 5˚) za pomocą sprężyny gazowej. Odwodzenie na boki podnóżków min. 90˚	Tak
14	Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej). Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35o . Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚. Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚. Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚. Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex min 220o. Pozycja reflex min 140o. Pozycja „beach-chair”. Pozycja normalna/odwrócona. Blokowanie i odblokowanie stołu. Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu. Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310. Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika	Tak
15	Konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: - w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy, w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta	Tak
16	Stół wyposażony w pilot kablowy ręczny 1 szt.	Tak
17	Piloty przewodowy z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej.. / Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny . / Pilot aktywny non – stop tzn. pilot aktywny po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku i wyłączający się samoczynnie gdy nie jest używany po ok 12s ( Wersja nr 1 ) / Lub pilot z oddzielnymi piktogramami włącz/wyłącz ( Wersja nr 2)	Wersja 1 – 10 pkt / Wersja 2 – 0 pkt.
18	Opcjonalna możliwość zastosowania sterownika nożnego stołu oraz pilota ręcznego, bezprzewodowego ( nie oferować )	Tak
19	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Nie dopuszcza się sterowania awaryjnego w postaci dodatkowego pilota chowanego lub przyklejanego do kolumny lub podstawy stołu. Panel sterowania awaryjnego działający na osobnym obwodzie niezależnie od głównego oprogramowania.	Tak
20	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.)	Tak
	Wysokość blatu
	Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga
	Przechyły boczne
	Pozycja płyty plecowej
	Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego
	Blokowanie i odblokowanie stołu
21	Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 75 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta w trakcie zabiegu	Tak

22	Materace w pełni przezierne dla promieni RTG i z przewodnictwem elektrycznym.	Tak
23	W części segmentu siedziska i segmentu pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu /wersja nr 1/ lub materac dzielony na segment siedziska i segment pleców /wersja nr 2 /	wersja nr 1 – 10 pkt. wersja nr 2 - 0 pkt.
24	Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu -zarówno od strony głowy jak i od strony segmentu podnóżków	Tak
25	Udźwig stołu:	Tak
	Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 450 kg
	Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu w pozycji odwróconej – 250kg.
26	Szyny instrumentalne standardowe wzdłuż wszystkich segmentów blatu , po obu stronach blatu stołu oprócz podgłówka .	Tak
27	Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt.	Tak
28	Podpora pod rękę do ułożeń bocznych na 3 przegubach kulowych – 1 szt.	Tak
29	Przedłużenie szyny instrumentalnej do montażu akcesoriów -1 szt.	Tak
30	Stelaż podparć bocznych z regulacją odwiedzenia na boki, wysokości punktu montażu podpórki na przegubie kulowym – 3 szt.	Tak
31	Poduszka podparcia bocznego – mała – 1 szt.	Tak
32	Poduszka podparcia bocznego – duża miękką profilowana – 1 szt.	Tak

33	Poduszka podparcia bocznego –średnia – 1 szt.	Tak
34	Podpory nóg z uchwytami na stopę pacjenta w postaci butów umożliwiające pozycjonowanie nogi pacjenta jedną ręką. Ruch podpory wspomagany sprężyną gazową - 1 para	Tak
35	Przystawka do artroskopii kolana z materacykiem, żelowym – 1 szt.	Tak
36	Podpora pod kolona i stopę – 1 szt.	Tak
37	Zacisk uniwersalny-6 szt	Tak
38	Ekran anestezyjny 1 szt.	Tak
39	Materac grzewczy krótki około 80x50x3cm z pianką przeciwodleżynową i jednostką sterującą	Tak
SERWIS I GWARANCJA
1	Okres gwarancji min. 24 m-ce (dodatkowy rok gwarancji , dodatkowe dwa lata gwarancji)	Podać jaki okres gwarancji
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	Tak
3	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	Tak
4	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	Tak
5	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	Tak
6	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 12h	Tak
7	Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Tak
8	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	Tak/Podać
9	Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat	Tak
10	Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
11	Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta	Tak/podać
12	Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.)	Tak/podać
INNE
1	Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. / oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive )	Tak
2	Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim	Tak
3	Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń i wchodzącego w skład wyposażenia	Tak
4	Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem oraz Deklaracja Zgodności CE – na wezwanie Zamawiającego.	Tak
5	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	Tak
6	Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego	Tak
PAKIET III - Videobronchofiberoskop z torem wizyjnym
L.p.	Opis/ parametry wymagane	Wymogi graniczne	Parametry oferowane
1	Nazwa	Podać
2	Typ	Podać
3	Producent	Podać
4	Kraj pochodzenia	Podać
5	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	Tak
Procesor obrazu
1	Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV	Tak
2	Rozdzielczość 1920x1080 pixela	Tak
3	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny	Tak
4	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D	Tak
5	Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB	Tak
6	Wyjścia komunikacyjne: Eternet/DICOM	Tak
7	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick	Tak
8	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów	Tak
9	Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni	Tak
10	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu	Tak
11	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek	Tak
12	Równoczesny – Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany	Tak
13	Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła	Tak
14	Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN	Tak
15	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1
16	Wirtualne barwienie tkanki	Tak
17	Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM	Tak
18	Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI	Tak
19	Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych	Tak
20	Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym	Tak
21	Oświetlenie główne LED - (3 LED)	Tak
22	Możliwość stałego wyłączenia pompy insuflacyjnej powietrza	Tak
23	Możliwość sterowania wyzwalaniem zdjęć min 2 wyjścia	Tak
24	Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz.	Tak
25	Kompatybilny z bronchoskopami serii 530, oraz bronchoskopem ultrasonograficznym serii EB-530US będącymi na wyposażeniu placówki.	Tak
Monitor medyczny
1	Monitor HD do zastosowań medycznych	Tak
2	Przekątna min 24 cale	Tak
3	Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1200 pixeli	Tak
4	Jasność min 300 cd/m2	Tak
5	Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o	Tak
6	Współczynnik kontrastu 1000:1	Tak
7	Funkcja PIP	Tak
8	Sygnał wejścia: 1xDVI-D 1, 1xDVI-D 2 (optical fiber optional), 1xVGA, 1xSD/HD/3G-SDI, 1xC-Video, 1xS-Video	Tak
9	Sygnał wyjścia: 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI	Tak
Wózek endoskopowy
1	Podstawa jezdna z blokadą kół	Tak
2	4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami	Tak
3	Zasilanie centralne wózka	Tak
4	Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka	Tak
5	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu	Tak
6	Półki : wyjeżdżająca na klawiaturę, z rączką. Półka z nogą pod monitor do 14 kg.	Tak
	Stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy
	Możliwość regulacji wysokości półek
Videobronchoskop
1	Kompatybilny z oferowanym procesorem	Tak
2	Głębia ostrości 2-100 mm	Tak
3	Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,1 mm	Tak
4	Długość robocza 600 mm	Tak
5	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,3 mm	Tak
6	Średnica kanału roboczego: 2,2 mm	Tak
7	Kąt zagięcia końcówki endoskopu:	Tak
	-w górę. 2100	Tak
	-w dół. 1300	Tak
8	Kąt obserwacji 1200	Tak
9	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor	Tak
10	Bronchoskop z dwoma programowalnymi przyciskami na głowicy endoskopu	Tak
11	Możliwość przypisania każdej funkcji sterującej procesora na przyciski endoskopu	Tak
12	Jednorazowy, odłączany zawór ssania,	Tak
13	Zawór ssania z przyłączem ssaka	Tak
14	Obsługa modyfikowanego obrazowania światłem LED : BLI, LCI	Tak
SERWIS I GWARANCJA
1	Okres gwarancji min. 24 m-ce (dodatkowy rok gwarancji , dodatkowe dwa lata gwarancji)	Podać jaki okres gwarancji
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	Tak
3	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	Tak
4	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	Tak
5	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	Tak
6	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 12h	Tak
7	Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Tak
8	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	Tak/Podać
9	Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat	Tak
10	Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
11	Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta	Tak/podać
12	Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.)	Tak/podać
INNE
1	Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. / oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive )	Tak
2	Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim	Tak
3	Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń i wchodzącego w skład wyposażenia	Tak
4	Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem oraz Deklaracja Zgodności CE – na wezwanie Zamawiającego.	Tak
5	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	Tak
6	Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego	Tak
PAKIET IV - zestaw do zabiegów laparoskopowych
L.p.	Opis/ parametry wymagane	Wymogi graniczne	Parametry oferowane
1	Nazwa	Podać
2	Typ	Podać
3	Producent	Podać
4	Kraj pochodzenia	Podać
5	Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	Tak
ZESTAW NARZĘDZI
1.	NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE, 4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
2.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
3.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
4.	KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UNIWERSALNE Z PRZEWĘŻENIEM MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
5.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
6.	ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA, ROZBIERALNA, DWUCZĘŚCIOWA, ERGONOMICZNA, OSIOWA RĘKOJEŚĆ Z PRZYŁĄCZEM DO HF, WYMIENNA CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE LITERY L WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ŚR. 5 MM DŁ. 330 MM - 1 sztuka	Tak
7.	URZĄDZENIE SSĄCO- PŁUCZACE ŚR. 5MM DŁ.300MM - 1 sztuka	Tak
8.	TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ,PŁASZCZ TROKARU GWINTOWANY, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 5,5 MM, DŁ. PŁASZCZA 110 MM - 2 sztuki	Tak
9.	OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 5,5 MM, DŁ.110 MM - 1 sztuka	Tak
10.	TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ TROKARU GWINTOWANY, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA - 2 sztuki	Tak
11.	OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 10 MM, DŁ.110 MM - 1 sztuka	Tak
12.	AUTOKLAWOWALNY ŚR. 4,8 MM, DŁ 250 CM, W NIEPRZEZIERNEJ OSŁONIE POSIADAJĄCEJ DODATKOWE WZMOCNIENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED JEGO USZKODZENIEM - 1 sztuka	Tak
13.	OPTYKA LAPAROSKOPOWA AUTOKLAWOWALNA, ZGODNA ZE STANDARDEM FULL HD,ADAPTERY DO PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW INNYCH FIRM (min. 3), SZAFIROWE SZKŁO WKLEJANE ZA POMOCĄ SPECJALNEGO KLEJU - 1 sztuka	Tak
14.	STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH ORAZ OPTYKĘ W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU - 1 sztuka	Tak
15.	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x209MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI - 1 sztuka	Tak
1.	NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE, 4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
2.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO TKANEK TYPU BABCOCK, PROSTE, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
3.	KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 310 MM - 1 sztuka	Tak
4.	IGŁA INJEKCYJNA ŚR.5MM DŁ. 330 MM ZAKOŃCZONA IGŁĄ O ŚR 0,2 MM - 1 sztuka	Tak
5.	ROZPIERACZ WĄTROBOWY, PIĘCIO PALCZASTY ŚR 10 MM DŁ. 400MM, AUTOKLAWOWALNY - 1 sztuka	Tak
6.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM - 1sztuka	Tak
7.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
8.	KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UNIWERSALNE Z PRZEWĘŻENIEM MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
9.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM - 1 sztuka	Tak
10.	ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA, ROZBIERALNA, DWUCZĘŚCIOWA, ERGONOMICZNA, OSIOWA RĘKOJEŚĆ Z PRZYŁĄCZEM DO HF, WYMIENNA CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE LITERY L WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ŚR. 5 MM DŁ. 330 MM - 1 sztuka	Tak
11.	URZĄDZENIE SSĄCO- PŁUCZACE ŚR. 5MM DŁ.300MM - 1 sztuka	Tak
12.	TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ,PŁASZCZ TROKARU GWINTOWANY, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 5,5 MM, DŁ. PŁASZCZA 110 MM - 2 sztuki	Tak
13.	OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 5,5 MM, DŁ.110 MM - 1 sztuka	Tak
14.	TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ TROKARU GWINTOWANY, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA - 2 sztuki	Tak
15.	OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 10 MM, DŁ.110 MM - 1 sztuka	Tak
16.	AUTOKLAWOWALNY ŚR. 4,8 MM, DŁ 250 CM, W NIEPRZEZIERNEJ OSŁONIE POSIADAJĄCEJ DODATKOWE WZMOCNIENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED JEGO USZKODZENIEM - 1 sztuka	Tak
17.	OPTYKA LAPAROSKOPOWA AUTOKLAWOWALNA, ZGODNA ZE STANDARDEM FULL HD,ADAPTERY DO PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW INNYCH FIRM (min. 3), SZAFIROWE SZKŁO WKLEJANE ZA POMOCĄ SPECJALNEGO KLEJU - 1 sztuka	Tak
18.	STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH ORAZ OPTYKĘ W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU - 1 sztuka	Tak
19.	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x209MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI - 1 sztuka	Tak
SERWIS I GWARANCJA
1	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	Tak
2	Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Tak
3	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	Tak/podać
4	Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji	Tak
5	Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. / oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive )	Tak
6	Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim	Tak
7	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	Tak
8	Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego	Tak
9	Minimum 24 miesięcy gwarancji - 0 pkt	Tak
10	- 36 miesięcy gwarancji - 5 pkt	Podać
11	- 36 miesięcy gwarancji z możliwością zapewnienie procesu regeneracji* z 12 miesięczną gwarancją - 10 pkt	Podać
	Proces regeneracji narzędzia chirurgicznego to proces przywrócenia pełnej jego sprawności funkcjonalnej i użytkowej polegającej na:
	- całkowitym demontaż instrumentów i ich czyszczeniu, polerowaniu całej powierzchni instrumentów, naprawie typu: ostrzenie, przy zachowaniu bądź przywróceniu oryginalnego kształtu, wymianę części zamiennych, ulegających procesowi eksploatacji, wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni dla narzędzi typu imadła, kleszczyki, przywrócenie złoceń uchwytów, ustawianie geometrii pracy instrumentu (chwytu, cięcia), wykonanie testów funkcyjnych zgodnie z procedurą technologiczną wymaganą dla nowych narzędzi, konserwacja oraz trwałe oznakowanie wg wymagań zamawiajacego. narzędzie po regeneracji podlega min. 12 miesięcznej gwarancji. Zamawiajacy dla potwierdzenia spełniania wymagań jakości ww procesu wymaga certyfikatu ISO 9001-2009.
INNE
1	Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali wysokogatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją w roztworze kwasu cytrynowego wykonaną przez producenta.	Tak
2	Zamawiający wymaga aby ramiona nożyczek były łączone za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.	Tak
3	Zamawiający wymaga aby wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję - potwierdzone certyfikatem	Tak
4	Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia ppodlegały procesowi:	Tak
	- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH)	Tak
	- dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH	Tak
	- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 121 - 134 stopnie Celcjiusza , niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem - instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania. Instrukcja powinna być zwięzłym dokumentem	Tak
5	Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane narzędzia spełniały normę EN ISO 7153-1 potwierdzone certyfikatem	Tak
6	Zamawiający wymaga aby narzędzia były oznaczone kodem Data marix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy, pozwalającym na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie	Tak
7	Zamawiajacy wymaga aby wszystkie narzędzia oznakowane były : logo producenta i numerem katalogowym oraz napisem określonym przez zamawiającego	Tak
8	Dla potwierdzenia wymaganych parametrów i wymagań Zamawiający wymaga dostarczenia nastepujacych certyfikatów – na wezwanie Zamawiającego.	Tak
	8.1. certyfikatu ISO 9001 : 2009 dla potwierdzenia jakości warunków procesu produkcyjnego oferowanych narzędzi.
	8.2. certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego.
	8.3 karty katalogowej/karty technicznej wraz ze zdjęciem oferowanego narzędzia, potwierdzającej wymagane parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach