## pakiety 1-16
Załącznik nr 4 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy do postępowania 175/2022/PN
PAKIET I - SOCZEWKA WEWNĄTRZGAŁKOWA, HYDROFILNA, ASFERYCZNA
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
|  |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
1 | Rodzaj soczewki | Jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna, | Komis: od+ 0.0D do + 12.0 D po 1 szt co 1.0 D od +12,5 D do + 16.5 D po 2 szt co 0.5 D od + 17.0 D do + 25.5 D po 5 szt co 0.5 D od + 26.0 D do + 30.0 D po 2 szt co 0.5 D od 31.0 D do 40.0 D op 1 szt co 1 D
2 | Materiał części optycznej | hydrofilna z filtrem UV
3 | Budowa | Konstrukcja haptenów z jednym otworem stabilizującym soczewkę, w każdej z dwóch części haptycznych;
4 | Stopień uwodnienia | 26%
5 | Średnica optyki | 6mm (± 0,5mm)
6 | Średnica całkowita | 12.5mm (± 0,5mm)
7 | Indeks refrakcji | 1,46 (± 0,01)
8 | Angulacja | 0º
9 | Zabezpieczenie przed PCO | ostra krawędź 360 na całym obwodzie zapobiegająca migracji komórek
10 | Zakres mocy soczewki | Od 0 D do 9 D oraz od 31 D do 40 D co 1 D oraz od 10 D do 30 D co 0,5
11 | Sposób implantacji | Jednorazowy system implantacyjny od tego samego producenta dedykowana do cięcia 2,2 mm w całym zakresie dioptrażu
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET II - SOCZEWKA WEWNĄTRZGAŁKOWA, KORYGUJĄCA ASTYGMATYZM ROGÓWKOWY, JEDNOCZĘŚCIOWA, HYDROFOBOWA, ASFERYCZNA
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
|  |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
1 | Rodzaj soczewki | Jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna | m
2 | Materiał części optycznej | Hydrofobowa z filtrem UV oraz filtr światła niebieskiego
3 | Budowa | Dwuwypukły, toryczny typ optyki o ukatowaniu wynoszącym 0 st
4 | Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki | Poniżej 0,5%
5 | Średnica optyki | 6mm (± 0,5mm)
6 | Średnica całkowita | 13mm (± 0,5mm)
7 | Indeks refrakcji | 1,5 – 1,6
8 | Angulacja | 0º
9 | Zabezpieczenie przed PCO | Ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
10 | Zakres mocy soczewki | Zakres dioptrażu od +6,0D do +30,0D skok co 0,5D, oraz od 31.0 D do 34,0 D co 1D, moc cylindra od +1,5 D do +6,0D skok co 0,75D
11 | Sposób implantacji | W komplecie z każdą soczewką jednorazowy system implantacyjny dedykowana do cięcia 2,2 mm
12 | Dodatkowe wymogi | - dwa zestawy wielorazowe do implantacji soczewek ( injektor i pęseta) - dwa zestawy wielorazowe do markowania oka przed zabiegiem ( jeden zestaw zawiera przyrząd do wyznaczania osi soczewki w pozycji siedzącej oraz jeden w pozycji leżącej )
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET III - SOCZEWKI SFERYCZNE / ASFERYCZNE
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
poz. A | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, hydrofobowa, sferyczna z jednorazowym magazynkiem |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
1 | Rodzaj soczewki | Jednoczęściowa, zwijalna, sferyczna - z jednorazowym kartridżem do każdej soczewki | Komis: od+ 6.0D do + 12.0 D po 1 szt co 1.0 D od +12,5 D do + 17.5 D po 3 szt co 0.5 D od + 18.0 D do + 25.5 D po 11 szt co 0.5 D od + 26.0 D do + 30.0 D po 3 szt co 0.5 D
2 | Materiał części optycznej | Akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
3 | Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki | poniżej 1%
4 | Średnica optyki | 6mm (± 0,5mm)
5 | Średnica całkowita | 13mm (± 0,5mm)
6 | Indeks refrakcji | 1,47 (± 0,01)
7 | Angulacja | 0º
8 | Kształt krawędzi części optycznej | Ostro ścięte krawędzie
9 | Zabezpieczenie przed PCO | Ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
10 | Ilość punktów podparcia soczewki w torbie | 3 punkty podparcia
11 | Zakres mocy soczewki | od +6,0 D do +30,0 D w odstępach co 0,5 D
12 | Sposób implantacji | Aplikator wielorazowego użytku
13 | Jednorazowy magazynek nie wymagający zginania podczas ładowania soczewki
poz. B | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, hydrofobowa, asferyczna z jednorazowym magazynkiem |  | szt. | 100 |  | 0 | 8 % | 0
1 | Rodzaj soczewki | Jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna, | Komis: od + 5.0D do + 17.0 D po 1 szt co 0.5 D od +17,5 D do + 25.5 D po 2 szt co 0.5 D od + 26.0 D do + 34.0 D po 1 szt co 0.5 D
2 | Materiał soczewki | Akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
3 | Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki | poniżej1 %
4 | Średnica optyczna | 6mm (± 0,5mm)
5 | Długość całkowita | 13mm (± 0,5mm)
6 | Współczynnik refrakcji | 1,47 (± 0,01)
7 | Angulacja | 0º
8 | Wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki | -0.27 um ( +/- 0.03 )
9 | Kształt krawędzi części optycznej | Ostro ścięte krawędzie
10 | Zabezpieczenie przed PCO | Ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
11 | Ilość punktów podparcia soczewki w torbie | 3 punkty podparcia
12 | Zakres mocy soczewki | + 5.0 D do + 34.0 D co 0.5 D
13 | Jednorazowy magazynek nie wymagający zginania podczas ładowania soczewki
poz. C | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa hydrofobowa asferyczna z poszerzoną głębią ostrości z jednorazowym magazynkiem |  | szt. | 4 |  | 0 | 8 % | 0
1 | Rodzaj soczewki | Jednoczęściowa, zwijalna z rozszerzonym zakresem widzenia
2 | Materiał soczewki | Akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
3 | Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki | poniżej 1%
4 | Przednia powierzchnia części optycznej | Asferyczna
5 | Tylna powierzchnia części optycznej | Koncentryczne pierścienie dyfrakcyjne dające rozszerzony zakres widzenia oraz korygujące aberracje chromatyczne
6 | Średnica optyki: | 6mm (± 0,5mm)
7 | Średnica całkowita: | 13mm (± 0,5mm)
8 | Index refrakcji: | 1,47 (± 0,01)
9 | Angulacja: | 0º
10 | Wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki: | -0.27 um ( +/- 0.03 )
11 | Zabezpieczenie przed PCO: | Ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
12 | Ilość punktów podparcia soczewki w torbie: | 3 punkty podparcia
13 | Zakres mocy soczewki: | od +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D
14 | Jednorazowy magazynek nie wymagający zginania podczas ładowania soczewki
poz. D | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa, sferyczna hydrofobowa z jednorazowym magazynkiem |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
1 | Rodzaj soczewki | Sferyczna, trzyczęściowa zwijalna - z jednorazowym kartridżem do każdej soczewki | Komis: od -2.0 D do +4.0 D co 1.0 D Dodatkowo od +6,0 D do +30 D w odstępach co 0,5 D-po 1 szt.
2 | Materiał części optycznej | Akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
3 | Materiał części haptycznej | PMMA
4 | Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki | poniżej 1%
5 | Średnica optyki | 6 mm (± 0,5mm)
6 | Średnica całkowita | 13-13,5 mm (± 0,5mm)
7 | Angulacja | 5°
8 | Index refrakcji | 1,47 (± 0,01)
9 | Kształt krawędzi części optycznej | • przednia krawędź: zaokrąglona • tylna krawędź: ostro ścięta
10 | Zakres mocy soczewki | od -2,0do +4,0 w odstępach co 1 D, od+6,0 D do +30,0 D w odstępach co 0,5 D
11 | Sposób implantacji | Aplikator wielorazowego użytku
12 | Jednorazowy magazynek do każdej soczewki
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET IV - ZESTAW DO OPERACJI ZAĆMY
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Strzykawka 2,5 ml, luer lock pakowane– 2 szt. Strzykawka 5ml, luer lock pakowane– 2 szt. Kaniula do komory przedniej 27G 0.4x22 mm (Rycroft) pakowana – 2 szt. Kaniula do komory przedniej 25G 0.5x25 mm (Rycroft) pakowana - 1 szt. Kaniula do hydrodysekcji 27 G 0.40x22 mm o profilu płaskim pakowana– 1 szt. Tupfery 20x20 cm – 3 szt. Mikrogąbki (strzałki) do osuszania pola operacyjnego – 5 szt. Serweta do obłożenia pacjenta 100x100cm z otworem 10x10 cm zintegrowanym z folią chirurgiczną,z jedną kieszenią wyposażoną w sztywnik do zbiórki płynów – 1 szt. Sączek odprowadzający nadmiar płynu z pola operacyjnego 155x4x1mm – 1 szt. Podłokietnik na fotel operacyjny z taśmą fiksującą 33x75cm – 2 szt. Osłonka na oko – 1 szt. Miseczka plastikowa 150 ml – 2 szt. Obłożenie stolika Mayo: 60 cm szerokość x 50 cm długość – 1 szt. Nóż Slit 2,65 mm nacinający tkankę oka w sześciu punktach posiadający sześć części tnących: 2 części tnące boczne double bevel, 2 części tnące na górnej płaszczyźnie ostrza, 2 części tnące na dolnej płaszczyźnie ostrza – 1 szt. Osłona na ekran 50x50cm, samoprzylepna – 1 szt. Serweta do obłożenia stolika instrumentariuszki 100x150cm – 1 szt. Kompres włókninowy 7.5x7.5 cm - 2 szt. Kontrolka do wklejenia do karty pacjenta z datą ważności, nr LOT, nr REF – 4 szt. |  | szt. | 3800 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET V - ZESTAW WISKOELASTYKÓW DO OPERACJI ZAĆMY
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Zestaw wiskoelastyków do operacji zaćmy składający się z kaniuli ze strzykawką o poj. 0,4 - 0,55 ml zawierajacą hialuronian sodu o stęż 1% oraz strzykawki o pojemności 0,5 - 0,55 ml zawierającą mieszaninę (hialuronian sodu 3% oraz chondroitynosiarczan sodu o stęż 4%) |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET VI - MATERIAŁ WISKOELASTYCZNY METYLOCELULOZOWY
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Materiał wiskoelastyczny 2% Metyloceluloza Objętość wiskoelastyku składającego się z kaniuli ze strzykawką : 2.00 ml (+/- 0.05 ml ) |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET VII - MATERIAŁ WISKOELASTYCZNY KOHEZYJNY
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Materiał wiskoelastyczny: kohezyjny Stęzenie hialuronianu sodu : 1.4 % Postać biopolimeru: uzyskiwany w procesie biofermentacji Objętość wiskoelastyku w ampułkostrzykawce: 1.00 ml (+/- 0.05 ml ) Masa cząsteczkowa: 3.2-3.5 x 106 Daltons (+/- 0,2 Daltons) Lepkość: 120 000 mPas (+/- 0,1 mPa.s) |  | szt. | 3100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET VIII - RETRAKTOR TĘCZÓWKOWY
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Retraktory tęczówkowe do stosowania śródoperacyjnego w ilości 5szt./kpl. Z pierścieniem trzymającym |  | kpl. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET IX - ROZTWÓR KARBACHOLU
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | 0,01% roztwór karbocholu w płynie BSS do stosowania śródoperacyjnego - w ampułkach o objętości 1,5 ml |  | ampułki | 250 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET X - NÓŻ TUNELOWY
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. 2.3 mm, obustronnie ostrzony pakowany po min 6 sztuk |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET XI - PIERŚCIENIE
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Pierścień dotorebkowy naprężający z PMMA o śr 11-13mm z jednorazowym injectorem, posiadający możliwość implantacji w kierunku zgodnym lub przeciwnym ruchu zegara, z otworem do fiksacji |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET XII - AKCESORIA ZUŻYWALNE DO OPEARCJI ZAĆMY KOMPATYBILNE Z APARATEM MEGATRON S4 HPS FIRMY GEUDER
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Kaseta jednodniowa wraz z drenem jednorazowym i drenem do kompensacji ciśnienia płynu infuzyjnego, kompatybilna z aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
2 | Dren jednorazowy kompatybilny z aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder |  | szt. | 2600 |  | 0 | 8% | 0
3 | Tip wielorazowy do 10 resterylizacji (Tip+Osłonka+Kluczyk), kompatybilny z aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
4 | Osłonka na tip wraz z komorą testową, kompatybilne z aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET XIII - AKCESORIA ZUŻYWALNE DO OPERACJI ZACMY KOMPATYBILNE Z DZIERŻAWIONYM APARATEM Z PAKIETU XIV
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Kaseta płynowa z zestawem drenów kompatybilna z dzierżawionym aparatem |  | szt. | 1300 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do fakoemulsyfikatora wielorazowa, kompatybilna z dzierżawionym urządzeniem, o średnicy 0,9 mm z silikonową osłonką na igłę, kąt ścięcia końcówki igły 15˚, 30˚ |  | kpl. | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Osłonka na igłę 20 G+ komora testowa- wielorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
4 | Witrektom jednorazowego użytku do przedniej witrektomii kompatybilna z oferowanym aparatem, napęd pneumatyczny, 2 500 cięć/min. z dołączonym drenem do irygacji, 20G |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET XIV – DZIERŻAWA FABRYCZNIE NOWEGO FAKOEMULSYFIKATORA, KOMPATYBILNEGO Z KASETAMI Z PAKIETU XIII
Lp. | Parametr |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana
Irygacja-aspiracja
1 | Pompa aspiracyjna, perystaltyczna z ruchem zwrotnym |  | TAK
2 | Pompa typu Venturii |  | TAK
3 | Zakres regulacji przepływu aspiracyjnego pompy perystaltycznej 5-60 ml/min (+/-5 ml/min) |  | TAK
4 | Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg (+/-10 mmHg) przy pompie perystaltycznej i 0-600 mmHg (+/-10 mmHg) przy pompie Venturii |  | TAK
5 | Przepływ zwrotny- reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego |  | TAK
6 | Końcówki bimanualne wielorazowego użytku do irygacji-aspiracji |  | TAK
7 | Kaseta z drenami z zamkniętym obiegiem płynów |  | TAK
8 | Ciągła irygacja – uruchamiana z panelu i sterownikiem nożnym |  | TAK
9 | Programowanie zestawów parametrów. Funkcja zaprogramowania minimum 3 zestawów parametrów dla trybu irygacja/aspiracja. |  | TAK
Fakoemulsyfikacja
10 | Głowica z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym |  | TAK
11 | Głowica z funkcją wykonywania oscylacyjnych ruchów wzdłużnych i poprzecznych tipa w stosunku do osi głowicy |  | TAK
12 | Zakres regulacji podciśnienia w trybie fakoemulsyfikacji 0-650 mmHg (+/-10mmHg) przy pompie perystaltycznej i 0-600 mmHg (+/-10mmHg) przy pompie Venturii |  | TAK
13 | Elektroniczne programowanie zmiany wartości podciśnienia w momencie okluzji w każdym programie funkcji fakoemulsyfikacji. |  | TAK
14 | Zakres regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji 5-60 ml/min (+/-5ml/min) |  | TAK
15 | Elektroniczne programowanie zmiany wartości przepływu w momencie okluzji w każdym programie funkcji fakoemulsyfikacji. |  | TAK
16 | Przepływ zwrotny w trybie fakoemulsyfikacji -reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego. |  | TAK
17 | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji |  | TAK
18 | Regulacja częstotliwości pulsów: minimum od 1 do 14 pulsów na sek. |  | TAK
19 | Tryb fako „burst” |  | TAK
20 | Tryb fako linearny – od 0 do 100%. Sterowanie sterownikiem nożnym liniowo do żądanej wartości. |  | TAK
21 | Tryb fako ciągły - panel – jednorazowe wyzwolenie energii o zaprogramowanym poziomie mocy. |  | TAK
22 | Elektroniczne programowanie zmiany trybu pracy głowicy ultradźwiękowej w momencie okluzji w każdym programie funkcji fakoemulsyfikacji. |  | TAK
23 | Tryb fako „zimnotemperaturowy” |  | TAK
24 | Cykl zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji z funkcją elektronicznego ustawiania pracy głowicy w następujących zakresach: -ultradźwięki: od 2 do 28 ms (+/-1ms) co 1ms (+/-1ms) -czas spoczynku – przerwa: od 2 do 28ms (+/-1ms) co 1 (+/-1ms) |  | TAK
25 | W trybie zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji możliwość modelowania mikropulsów w pierwszej milisekundzie jego trwania w zakresie od 1 do 12 % |  | TAK
26 | Metalowe klucze do przykręcania igieł do fakoemulsyfikacji |  | TAK
27 | Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji – uruchamiana z panelu i sterownikiem nożnym |  | TAK
28 | Programowanie minimum 4 zestawów parametrów dla trybu fakoemulsyfikacji. |  | TAK
29 | Pompa typu Venturi posiadająca zintegrowane, wewnętrzne zasilanie sprężonego powietrza z funkcją podłączenia do szpitalnego, centralnego systemu sprężonego powietrza. |  | TAK
30 | System zmniejszający podciśnienie w drenach do zadanej wartości po rozpoznaniu okluzji i upływie zadanego czasu max. do 2000 ms |  | TAK
31 | Skokowa regulacja dynamiki pompy: wartość regulowana w [ms] lub w [% czasu maksymalnego] włączania/hamowania pompy perystaltycznej, różna dla poszczególnych podprogramów fakoemulsyfikacji, I/A, witrektomii, regulowana w minimum kilkunasto stopniowym zakresie |  | TAK
Witrektomia
32 | Witrektom o napędzie pneumatycznym - ostrze gilotynowe, zakres pracy od 50 do 2500 cięć/min (+/-20 cięć/min) |  | TAK
33 | Zakres regulacji przepływu w trybie witrektomii 5-60 ml/min (+/-5 ml/min) |  | TAK
34 | Zakres regulacji podciśnienia w trybie witrektomii 0-650 mmHg (+/-10mmHg) przy pompie perystaltycznej i 0-600 mmHg (+/-10mmHg) przy pompie Venturii |  | TAK
35 | Programowanie trybu pracy witrektomu: Irygacja/aspiracja/cięcie Irygacja/cięcie/aspiracja lub irygacja/aspiracja/cięcie przełącznikiem bocznym sterownika nożnego |  | TAK
Diatermia
36 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem |  | TAK
37 | Regulacja mocy diatermii 0 - 100% |  | TAK
38 | Tryby pracy diatermii: Panel – wyzwalanie energii o stałym poziomie mocy Linearna – sterowanie sterownikiem nożnym liniowo do żądanej wartości Burst – krótkotrwały,,strzał’’ energii o ustawionym poziomie mocy |  | TAK
39 | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego |  | TAK
40 | Programowanie min. 2 zestawów parametrów dla trybu diatermii. |  | TAK
41 | Metalowa penseta do diatermii. |  | TAK
42 | Przewód do pensety do diatermii. |  | TAK
| Inne |  | TAK
43 | Elektroniczne programowanie wysokości masztu kroplówki według ustawionych parametrów w trybie fakoemulsyfikacji, irygacji/aspiracji i witrektomii. |  | TAK
44 | Sterowanie wysokości masztu kroplówki - z panelu, pilotem |  | TAK
45 | Sterownik nożny (pedał sterujący) |  | TAK
46 | Bezprzewodowy pilot (zasilany akumulatorowo i ładowany ze źródła wewnątrz urządzenia) |  | TAK
47 | Dotykowy ekran |  | TAK
48 | Potwierdzenia głosowe używanych parametrów |  | TAK
49 | Zintegrowany w urządzeniu system aktywnej pomocy, w języku polskim, dostępny dla poszczególnych podprogramów fakoemulsyfikacji, I/A, witrektomii. |  | TAK
50 | Eksport danych (parametrów programów i parametrów zabiegu) za pomocą portu USB |  | TAK
51 | Zintegrowana taca na narzędzia z regulacją wysokości |  | TAK
52 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych |  | TAK
53 | Menu w języku polskim |  | TAK
54 | Możliwość podłączenia i współpracy z urządzeniem video overlay systemu zintegrowanego z cyfrową platformą obróbki obrazu umożliwiającą nagrywanie, analizę klatka po klatce wykonanych zabiegów, pełną modyfikację wyświetlanych parametrów pracy urządzenia w czasie rzeczywistym oraz tworzenie prezentacji multimedialnych. |  | TAK
55 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
56 | Zasilanie 220-240V/50-60 Hz |  | TAK
RAZEM: | (czynsz dzierżawny miesięczny netto): |  | Stawka VAT (dzierżawy) w 23% | czynsz dzierżawny za okres 2 lat brutto (miesięczny x 24):
Wymagana ilość elementów do fakoemulsyfikatora
Nazwa elementu |  | Wymagana ilość w szt.
Głowica ultradźwiękowa |  | 8
Pęseta diatermii |  | 1
Przewód do diatermii |  | 1
Końcówka irygacyjna |  | 8
Końcówka aspiracyjna |  | 8
Metalowy klucz do igieł |  | 8
Witrektom jednorazowego użytku do przedniej witrektomii, napęd pneumatyczny, 2 500 cięć/min. (+/-10 cięć/min.), witrektom z dołączonym drenem do irygacji, 20G |  | 3
Biometr optyczny – bezpłatne użyczenie na 24 miesiące – 1 szt
PAKIET XV – MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W ZABIEGACH WITREKTOMII (24 m-ce)
Lp. | Rodzaj asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej siatkówki (ILM) | Trifenylometan o stęż. do 0,25g/L, pH w zakresie 7,3-7,6, osmolarność w zakresie 306-338 mOsm/kg H2O | Ampułkostrzykawka 0.5 ml | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Barwnik stosowany do usuwania błony nasiatkówkowej i błony granicznej wewnętrznej siatkówki (dwa w jednym) | Trifenylometan o stęż. do 0,25g/L, pH w zakresie 7,3-7,6, osmolarność w zakresie 306-338 mOsm/kg H2O i błękit trypanu o stężeniu do 0,75mg/ml lub trifenylometan Brillant Blue o stężeniu 0,25 g/I, zawartość substancji barwiącej Brillant Blue G - 0,125mg oraz błękit bromofenolowy o stężeniu 1,3 g/I, zawartość substancji barwiącej - 0,65 mg, | Ampułkostrzykawka 0.5 ml | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Gaz rozprężający stosowany do tamponady siatkówki | Gaz okulistyczny SF6 o objętości 75 ml w wielowartstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawierazestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta | Pojemnik 75 ml | 20 |  | 0 | 8% | 0
4 | Gaz stosowany do tamponady siatkówki | Gaz okulistyczny C3F8 o objętości 75 ml w wielowartstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawierazestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta | Pojemnik 75 ml | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Olej silikonowy kompatybilny z posiadanym systemem do podaży od aparatu Megatron S4 | Jałowy, apirogenny, gotowy do użycia, lepkość (25oC) 1000mPa-s, gęstość (25oC) 0,97g/cm3, wskaźnik refrakcji (25oC) 1,403-1,405 | Strzykawka obj. 10 ml | 10 |  | 0 | 8% | 0
6 | Olej silikonowy kompatybilny z posiadanym systemem do podaży od aparatu Megatron S4 | Jałowy, apirogenny, gotowy do uzycia, lepkość (25oC) 5000mPa-s, gęstość (25oC) 0,97g/cm3, wskaźnik refrakcji (25oC) 1,403-1,405 | Strzykawka obj. 10 ml | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Perfluorodekalina – tzw. dekalina | Fluorowany w 100% perflokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan<4%, perfluorohydrindan<2%), gęstość (20oC) 1,908-1,960g/ml, wskaźnik refrakcji (20oC) 1,313-1,316 | fiolka lub ampułkostrzykawka obj. 7 ml | 40 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0
PAKIET XVI – AKCESORIA KOMPATYBILNE Z POSIADANYM APARATEM DO WITREKTOMII MEGATRON S4 HPS (24 m-ce)
L.p. | Rodzaj asortymentu |  | ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto za opak/szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne ozn.
1 | Jednorazowe zestawy z trójnikiem do podaży powietrza do aparatu Megatron S4 HPS |  | 70 | 70 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowe zestawy do podaży oleju silikonowego do aparatu Megatron S4 HPS |  | 20 | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowa kaniula do usuwania oleju sylikonowego dł. 7mm 23 G |  | 20 | 20 |  | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowa dwudrożna kaniula 23G do usuwania dekaliny |  | 20 | 20 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowe kaniule luer lock typu "soft-tip" z silikonowym zakończeniem 23G |  | 30 | 30 |  | 0 | 8% | 0
6 | Witrektom jednorazowy 23G |  | 70 | 70 |  | 0 | 8% | 0
7 | Światłowód jednorazowy 23G kompatybilny z sytemem oświetleniowym Xenotron |  | 70 | 70 |  | 0 | 8% | 0
8 | Komplet trokarów 23G |  | 70 | 70 |  | 0 | 8% | 0
9 | Sonda do endo lasera 23G kompatybilna z laserem Endotron |  | 45 | 45 |  | 0 | 8% | 0
10 | Jednorazowe kaniule luer lock typu "soft-tip" z silikonowym zakończeniem 25G |  | 10 | 10 |  | 0 | 8% | 0
11 | Witrektom jednorazowy 25G |  | 10 | 10 |  | 0 | 8% | 0
12 | Światłowód jednorazowy 25G kompatybilny z sytemem oświetleniowym Xenotron |  | 10 | 10 |  | 0 | 8% | 0
13 | Komplet trokarów 25G |  | 10 | 10 |  | 0 | 8% | 0
14 | Sonda do endo lasera 25G kompatybilna z laserem Endotron |  | 10 | 10 |  | 0 | 8% | 0
15 | Śiatłowód żyrandolowy 25G kompatybilny z sytemem oświetleniowym Xenotron |  | 10 | 5 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0