## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ
Postępowanie 150/2022/PN
PARAMETRY TECHNICZNE - wymagania minimalne
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wartość graniczna | Wartość oferowana
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak
Mikroskop operacyjny z monitorem na ramieniu mikroskopu
1 | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach | Tak
2 | Wszystkie koła statywu skrętne, każde z kół wyposażone w blokadę | Tak
3 | Zabezpieczenie uniemożliwiające najechanie na kabel zasilający leżący na podłodze i jego przypadkowe przecięcie grożące porażeniem prądem personelu | Tak
4 | Zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie przewodu zasilającego z mikroskopu | Tak
5 | Automatyczny system wyważania wszystkich ruchów statywu i mikroskopu przeprowadzany prze użytkownika. System nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu | Tak
6 | System kompensacji wyważenia mikroskopu uwzględniający założenie folii sterylnej, bez koniczności całkowitego wyważania całego urządzenia po jej założeniu | Tak
7 | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów statywu i mikroskopu | Tak
8 | Aktywny system tłumienia wibracji głowicy | Tak
9 | Zasięg ramienia nośnego liczony od osi statywu do osi głowicy mikroskopu min. 1550 mm | Tak
10 | Ramię nośne o łukowatym kształcie pozwalające operatorowi na pracę bezpośrednio pod nim w pozycji stojącej bez względu na jego wzrost | Tak
11 | Zakres wychylenia głowicy od siebie/do siebie min. 160 stopni | Tak
12 | Oświetlenie światłowodowe | Tak
13 | Oświetlenie ksenonowe światła głównego oraz oświetlenie ksenonowe światła zapasowego | Tak
14 | Moc źródła światła głównego o mocy min. 300W oraz wbudowane w statyw zapasowe źródło światła o mocy takiej samej jak światło główne | Tak
15 | System automatycznie ograniczający natężenie światła w zależności od bieżącej odległości roboczej | Tak
16 | Automatyczna wymiana przepalonej żarówki na zapasową z możliwością jej automatycznej wymiany w dowolnym momencie poprzez przycisk w menu | Tak
17 | Licznik pozostałego czasu pracy oświetlenia dla żarówki głównej i zapasowej | Tak
18 | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | Tak
19 | Zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy dzielnik optyczny do podłączenia dodatkowych akcesoriów | Tak
20 | Apochromatyczna optyka mikroskopu | Tak
21 | Funkcja manualnej zmiany zoom i fokus w przypadku braku zasilania | Tak
22 | Zmiana parametru zoom i fokus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak
23 | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej) | Tak
24 | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie min. 420 mm | Tak
25 | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu ustawione symetrycznie | Tak
26 | Zwalnianie sprzęgieł elektromagnetycznych kolumny poprzez przyciski na rękojeściach mikroskopu | Tak
27 | Funkcja programowania przycisków zwalniania hamulców elektromagnetycznych do zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy | Tak
28 | Pamięć indywidualnych ustawień mikroskopu dla min. 20 operatorów | Tak
29 | Funkcja płynnej regulacji wielkości oświetlanego pola | Tak
30 | System odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej | Tak
31 | Zintegrowany, wbudowany fabrycznie moduł WiFi | Tak
32 | Kamera 3 chip 4K całkowicie zintegrowana wewnątrz obudowy głowicy mikroskopu, sterownik zintegrowany wewnątrz obudowy statywu, kabel sygnałowy schowany w ramionach statywu. Kamera zintegrowana fabrycznie w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika oraz mostu do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów, nie wymagająca zewnętrznych adapterów i nie ograniczająca rozbudowy urządzenia. Sygnał 2160p | Tak
33 | Zintegrowany system archiwizacji na wbudowanym wewnątrz statywu dysku wewnętrznym o pojemności min 1. TB pozwalający zachowanie materiału filmowego i zdjęć | Tak
34 | Funkcja anonimizacji danych pacjenta przy przegrywaniu materiału video aktywowana przyciskiem | Tak
35 | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus wyzwalany przyciskiem | Tak
36 | Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie) wyzwolenie funkcji autofocus po każdej zmianie pozycji głowicy | Tak
37 | Most face-to-face z tubusami uchylnymi dla operatora głównego i asysty face-to-face min. 160 stopni z płynną regulacją pochylenia bez blokad, umożliwiające regulację odległości od pola operacyjnego poprzez ich składanie i rozkładanie oraz umożliwiający kompensację różnicy wzrostu operatorów, oba z pierścieniem obrotowym, okulary szerokokątne operatorów o powiększeniu min. 12,5x, przełącznik do zmiany powiększenia min. 50% | Tak
38 | Zakres korekcji wady wzroku operatorów (dioptrii) min. +5D do min. – 5D | Tak
39 | Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach oraz dźwignią zabezpieczającą przed przypadkową zmianą pozycji podglądu, w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia 10x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D | Tak
40 | Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję bocznego podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył | Tak
41 | System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej żółtej do zabiegów naczyniowych i onkologicznych z wykorzystaniem fluoresceiny. | Tak
42 | Monitor dotykowy min. 23” na ramieniu o regulowanym położeniu zintegrowanym ze statywem mikroskopu do sterowania funkcjami mikroskopu i przekazywania obrazu z kamery. | Tak
43 | Menu w języku polskim | Tak
44 | Zainstalowany w urządzeniu system pomocy dla Użytkownika w postaci objaśnień menu i opisu funkcji | Tak
45 | Zestaw obłożeń sterylnych na mikroskop – 200 sztuk. | Tak
Gwarancja i serwis
1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK
2 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (wykaz dołączyć do oferty) | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | Tak/podać
10 | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu ( koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp. ) | Tak/podać
Inne
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | Tak
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. ( na płycie CD lub Pendrive ) | Tak
3 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty ( prospekty, dane techniczne itp. ) w języku polskim | Tak
4 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
5 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
7 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
8 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak