## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ
Parametry techniczne – wymagania minimalne
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Wartość oferowana | Sposób oceny
1 | Nazwa | Podać |  | Bez punktacji
2 | Typ | Podać |  | Bez punktacji
3 | Producent | Podać |  | Bez punktacji
4 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji
5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  | Bez punktacji
6 | MAGNES
7 | Indukcja stałego pola magnetycznego: min. 1,5T | TAK, podać |  | Bez punktacji
8 | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta. | TAK |  | Bez punktacji
9 | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym | Podać [kg] |  | Bez punktacji
10 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. | TAK |  | Bez punktacji
11 | Aktywny SHIM instalacyjny | TAK |  | Bez punktacji
12 | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | TAK, wskazać nazwę i szczegółowy opis działania w części sprzętowej i programowej oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
13 | Homogeniczność pola dla kuli - wartość typowa w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzny pomiarowe:
14 | o średnicy minimum 10 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt
15 | o średnicy minimum 20 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
16 | o średnicy minimum 30 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Tak- 3 pkt. Nie-0 pkt
17 | o średnicy minimum 40 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Tak- 4 pkt. Nie-0 pkt
18 | o średnicy minimum 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50x50x45 cm | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Tak- 5 pkt. Nie-0 pkt
19 | Maksymalny wymiar FOV [cm] | Podać wartość gwarantowana przez producenta |  | Bez punktacji
20 | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami); wymagane ≥ 70 cm. | TAK, Podać wartość [cm] |  | Bez punktacji
21 | Podać minimalną i maksymalną objętość helu w magnesie przewidywaną przez producenta w aparacie gotowym do pracy. | TAK, podać wartość [litry] |  | Bez punktacji
22 | Magnes z ograniczoną ilością helu niezbędną do utrzymania zjawiska nadprzewodnictwa, podać maksymalną objętość helu w magnesie wg zaleceń producenta | Podać [litry] |  | Bez punktacji
23 | Magnes z możliwością awaryjnego i planowanego wyłączenia pola magnetycznego bez utraty helu bez limitu ilości wyłączeń/włączeń w okresie gwarancji | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
24 | SYSTEM GRADIENTOWY
25 | Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty. | TAK |  | Bez punktacji
26 | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 45 mT/m. | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | Bez punktacji
27 | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 200 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji
28 | Uzyskanie maksymalnych wartości amplitudy i szybkości narastania jednocześnie w pełnym zakresie pracy gradientów, w pełnym polu widzenia minimalne nie mniejsze niż 45mT/m, maxymalne nie mniejsze niż 200T/m/s | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
29 | SYSTEM RF
30 | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik; wymagane nie mniej niż 16 kW | TAK, Podać wartość [kW] |  | Bez punktacji
31 | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 16 bitów | TAK, Podać [bity] |  | Bez punktacji
32 | System z transmisją cyfrową. Minimum od magnesu do rekonstruktora | TAK |  | Bez punktacji
33 | Liczba równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF ≥ 64 lub system wyposażony w pełni cyfrowy tor odbiorczy RF niezależny od kanałów, tj. z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki analogowo-cyfrowe (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream, Breeze lub równoważna) | TAK, Podać typ rozwiązania |  | Bez punktacji
34 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF, mierzona w odbiorniku RF nie mniej niż 155 wartość punktowana powyżej 180 | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
35 | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | Bez punktacji
36 | Kontrola częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji
37 | Kontrola fazy | TAK |  | Bez punktacji
38 | Kontrola amplitudy | TAK |  | Bez punktacji
39 | System minimalizacji SAR | TAK, opisać |  | Bez punktacji
40 | CEWKI
41 | Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | Bez punktacji
42 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min.20 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji
43 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 40 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji
44 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 48 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji
45 | Cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, do realizacji badania tułowia, umożliwiające stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta. )(Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 32 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu-Podać. Podać nazwę zaoferowanych cewek (lub zestawów cewek) i techniki równoległej. |  | Bez punktacji
46 | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 32 kanałowej zaoferowanej w punkcie poprzednim 42 | TAK/NIE, podać nazwę cewki i zakres badania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
47 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji
48 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna lub elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji
49 | Cewka powierzchniowa dedykowana lub zestaw cewek do badania tułowia w zakresie minimum 60 cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta)(Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach). W przypadku zestawu cewek o łącznej wadze >5 kg Zamawiający wymaga dedykowanej podstawki dystansowej certyfikowanej przez producenta MR do badania kończyn dolnych | TAK, min. 32 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu-Podać. Podać nazwę zaoferowanych cewek (lub zestawów cewek) i techniki równoległej. |  | Bez punktacji
50 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji
51 | Cewka dedykowana w kształcie buta narciarskiego zapewniająca pokrycie stawu skokowego oraz również całej stopy, nawet dużego rozmiaru, wraz z palcami lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem zapewniająca pokrycie stawu skokowego oraz również całej stopy, nawet dużego rozmiaru, wraz z palcami | TAK, min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji
52 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania piersi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta), kompatybilna z systemami nawigacji umożliwiającymi wykonywanie biopsji pod kontrolą rezonansu magnetycznego | TAK, min. 7 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji
53 | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji
54 | OTOCZENIE PACJENTA
55 | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 250 kg | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
56 | Odłączany stół lub dedykowany wózek z regulowaną wysokością pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia, w czasie nie dłuższym od 60 s od podjęcia decyzji do rozpoczęcia resuscytacji poza pomieszczeniem MR, uwzględniając odłączenie cewek do badania tułowia, możliwe do obsługi przez jedną osobę | TAK |  | Bez punktacji
57 | Pełna waga systemu transportowego (odłączanego stołu, blatu z dedykowanym wózkiem) | TAK, podać |  | Bez punktacji
58 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej | TAK |  | Bez punktacji
59 | System monitorowania oddechu inny niż pas oddechowy, pozwalający na monitorowanie ruchów całej klatki piersiowej i brzucha z częstością minimum 20 pomiarów na sekundę, co najmniej w 50 różnych punktach na ciele pacjenta jednocześnie | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
60 | System monitorowania oddechu pacjenta w technologii bezdotykowej, możliwy do stosowania w badaniach z cewkami badania minimum do tułowia, głowy/szyi i kręgosłupa | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
61 | Materace stołu o dużej grubości, minimum 5 cm, dostosowujące się do kształtu ciała pacjenta i powracające po badaniu do pierwotnego kształtu, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
62 | Zestaw dedykowanych podkładek, gąbek, podstawka pod ramiona pozwalające na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w czasie badania | TAK, opisać |  | Bez punktacji
63 | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka pod cewkę do badania tułowia uniemożliwiająca bezpośredni kontakt pacjenta z powierzchnią cewki, wymagana w przypadku cewki do badania tułowia o wadze >2,5 kg | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
64 | Dedykowana, certyfikowana przez producenta systemu rezonansu magnetycznego podstawka umożliwiająca pochylanie cewki do badania głowy i szyi, z regulacją kąta pochylenia cewki | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
65 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. | TAK |  | Bez punktacji
66 | Automatyczne komendy głosowe z instruktarzem dla pacjenta w czasie badania | TAK |  | Bez punktacji
67 | Dwa identyczne panele sterujące po obu stronach magnesu pozwalające na kontrolę systemu wyświetlający dane oraz parametry fizjologiczne pacjenta | TAK |  | Bez punktacji
68 | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK, opisać |  | Bez punktacji
69 | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. | TAK, opisać |  | Bez punktacji
70 | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, opisać |  | Bez punktacji
71 | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji
72 | Dedykowane i certyfikowane przez producenta rezonansu lustro możliwe do ustawienia nad głową pacjenta w badaniach głowy, kręgosłupa, tułowia lub dedykowane przez producenta lustro montowane na cewce do badania głowy | TAK |  | Bez punktacji
73 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥200 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji
74 | Możliwość zatrzymania badania i wznowienia badania bez utraty zgromadzonych danych we wszystkich protokołach badań, w szczególności dla badań wieloodcinkowych (wymagających przesuwu stołu w czasie akwizycji) | TAK |  | Bez punktacji
75 | Zestaw do obserwacji pacjenta w czasie badania składający się z minimum jednej kamery w pomieszczeniu badań skierowanej w kierunku otworu magnesu i monitora w sterowni | TAK |  | Bez punktacji
76 | APLIKACJE KLINICZNE
77 | Rutynowe badania neuroradiologiczne
78 | Badania morfologiczne w obszarze głowy | TAK |  | Bez punktacji
79 | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji
80 | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji
81 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu głowy typu T1, T2, DWI (Silenz, PETRA, ComforTone lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
82 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
83 | Sekwencja do badania kręgosłupa pozwalająca na uzyskanie trójwymiarowych, izotropowych obrazów o wysokiej rozdzielczości, w krótkim czasie skanowania | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
84 | Dyfuzja
85 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK, opisać |  | Bez punktacji
86 | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK, opisać |  | Bez punktacji
87 | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 | TAK, opisać |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
88 | Minimalna wartość b: < 30 s/mm2 | TAK, opisać |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
89 | Liczenie map ADC | TAK |  | Bez punktacji
90 | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
91 | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK, opisać |  | Bez punktacji
92 | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK, opisać |  | Bez punktacji
93 | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. | TAK, opisać |  | Bez punktacji
94 | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
95 | Badania dyfuzyjne z wysoką rozdzielczością w ograniczonym polu widzenia <25 cm | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
96 | Pakiet do zaawansowanego obrazowania dyfuzyjnego zapewniający skuteczną supresję sygnału od tkanki tłuszczowej bez zmienności wynikającej z obsługiwania systemu przez różnych operatorów, | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
97 | Badania dyfuzyjne z możliwością tworzenia syntetycznych, niepozyskiwanych obrazów o wysokim współczynniku b, do 2500 s/mm2 | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
98 | Obrazowanie dyfuzyjne z możliwość uzyskania obrazów EPI dopasowanych pod względem geometrii do anatomicznych obrazów mózgu | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
99 | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)
100 | DTI w oparciu o Single Shot EPI. . | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
101 | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥32 | TAK, Podać [liczba kierunków] |  | Bez punktacji
102 | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
103 | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
104 | Traktografia tensora dyfuzji. | TAK |  | Bez punktacji
105 | Perfuzja
106 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | Bez punktacji
107 | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
108 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel | TAK |  | Bez punktacji
109 | Badania funkcjonalne (fMRI)
110 | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
111 | Nawigator 3D prospektywny do badań funkcjonalnych głowy – detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w trzech kierunkach jednocześnie; wg nomenklatury producenta | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt
112 | Nawigator retrospektywny dla badań fMRI | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt
113 | fMRI z automatyczną wizualizacją 2D lub 3D w czasie rzeczywistym (Inline BOLD lub Real Time BOLD lub iView BOLD lub odpowiednik); wg nomenklatury producenta | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt
114 | Nakładanie map pobudzeni w badaniach fMRI w czasie rzeczywistym; technologia odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK/NIE |  | Tak- 1 pkt. Nie-0 pkt
115 | Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distortion). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
116 | Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji ≥ 15 000 obrazów | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
117 | Angiografia MR (MRA)
118 | Time-of-Flight MRA | TAK |  | Bez punktacji
119 | 2D/3D Phase Contrast MRA | TAK |  | Bez punktacji
120 | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  | Bez punktacji
121 | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji
122 | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | Bez punktacji
123 | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji
124 | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) | TAK |  | Bez punktacji
125 | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji
126 | MRA naczyń domózgowych. | TAK |  | Bez punktacji
127 | MRA naczyń obwodowych. | TAK |  | Bez punktacji
128 | Obrazowanie metodą Black Blood z wykorzystaniem impulsów pilotujących, tłumiących sygnał od krwi w obrazowaniu naczyń | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
129 | Badania kardiologiczne
130 | Obrazowanie morfologii serca i wykonywanie badań czynnościowych serca | TAK |  | Bez punktacji
131 | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) | TAK |  | Bez punktacji
132 | Obrazowanie serca techniką DARK BLOOD. | TAK |  | Bez punktacji
133 | Badania w obszarze tułowia
134 | 3D GR Echo | TAK |  | Bez punktacji
135 | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
136 | Cholangiografia | TAK |  | Bez punktacji
137 | Single Shot MRCP | TAK |  | Bez punktacji
138 | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
139 | Badania tułowia swobodnie oddychającego pacjenta oparta o radialną akwizycję przestrzeni k, kompatybilna z sekwencjami typu Dixon/Ideal (3D Vane XD lub odpowiednio wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
140 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia w oparciu o sekwencje typu echa gradientowego (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
141 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia w oparciu o sekwencje typu echa gradientowego (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej, działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
142 | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi 4D, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS lub VIBRANT lub BLISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę |  | Bez punktacji
143 | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania wątroby 4D, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS lub VIBRANT lub THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę |  | Bez punktacji
144 | Pakiet oprogramowania do automatycznego planowania badań piersi, zapewniający autmotyczny shimming, spójne tłumienie sygnału od tłuszczu i powtarzalną jakość obrazu, niezależnie od pacjentki czy operatora. | TAK, Podać nazwę |  | Bez punktacji
145 | Badania ortopedyczne
146 | Badania stawu kolanowego | TAK |  | Bez punktacji
147 | Badania stawu skokowego | TAK |  | Bez punktacji
148 | Badania barku | TAK |  | Bez punktacji
149 | Badania nadgarstka | TAK |  | Bez punktacji
150 | Zaawansowane sekwencje do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
151 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR lub oprogramowanie do automatycznej redukcji mocy RF oraz parametrów systemu gradientowego dla wszystkich sekwencji w protokole badania w przypadku badania pacjenta z implantami | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
152 | Mapowanie chrząstki kolorem | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
153 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych, w oparciu o sekwencje typu „spin echo” (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
154 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych w oparciu o sekwencje typu „spin echo” (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej, działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE |  | Tak- 2 pkt. Nie-0 pkt
155 | Spektroskopia protonowa (min. głowa, prostata, piersi)
156 | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK |  | Bez punktacji
157 | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | Bez punktacji
158 | Badania spektroskopowe 1H mózgu, prostaty | TAK |  | Bez punktacji
159 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii mózgu, prostaty , typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
160 | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) | TAK, opisać |  | Bez punktacji
161 | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | TAK |  | Bez punktacji
162 | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu
163 | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody | TAK |  | Bez punktacji
164 | Obrazowanie równoległe
165 | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
166 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC, k-t BLAST lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
167 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 16 | TAK/NIE |  | Najwyższa wartość z ofert 2 pkt
168 | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW
169 | Korekcja artefaktów ruchowych
170 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
171 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
172 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
173 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
174 | Bramkowanie
175 | Bramkowanie oddechowe | TAK |  | Bez punktacji
176 | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. | TAK |  | Bez punktacji
177 | Bramkowanie EKG | TAK |  | Bez punktacji
178 | Inne
179 | Presaturacja przestrzenna | TAK |  | Bez punktacji
180 | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem | TAK |  | Bez punktacji
181 | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu podobnego wg nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
182 | Korekcja dla cewek powierzchniowych | TAK |  | Bez punktacji
183 | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji
184 | SEKWENCJE
185 | Spin Echo (SE) | TAK |  | Bez punktacji
186 | InversionRecovery (IR) | TAK |  | Bez punktacji
187 | Gradient Echo (GRE) | TAK |  | Bez punktacji
188 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
189 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
190 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
191 | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
192 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
193 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
194 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
195 | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | TAK |  | Bez punktacji
196 | Multi-Shot | TAK |  | Bez punktacji
197 | Single-Shot | TAK |  | Bez punktacji
198 | Turbo IR | TAK |  | Bez punktacji
199 | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
200 | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
201 | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE, VISTA lub CUBE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
202 | Zaawansowane sekwencje 3D do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” z możliwością rozróżnienia zakontrastowanej krwi i zwapnień (SWAN, SWIp lub równoważne wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
203 | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania [liczba] |  | Bez punktacji
204 | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech | TAK, Podać |  | Bez punktacji
205 | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | TAK |  | Bez punktacji
206 | AKWIZYCJA DANYCH
207 | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji
208 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt
209 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt
210 | Zakres badania całego ciała min. 200 cm | Tak, podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt
211 | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. | TAK, Podać |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt
212 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt
213 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Najkorzystniejsza wartość z ofert 2 pkt
214 | KONSOLA OPERATORSKA APARATU
215 | Komputer sterujący
216 | Pojemność pamięci RAM min. 16GB | TAK, Podać [GB] |  | Bez punktacji
217 | Pojemność HD na dane obrazowe min. 500 GB | TAK, Podać [GB] |  | Bez punktacji
218 | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 250 000 obrazów | TAK, Podać [liczba] |  | Bez punktacji
219 | Interface sieciowy min. 1Gb Ethernet [do wykorzystania przez Zamawiającego – nie używany do połączenia z dostarczanymi urządzeniami] | TAK |  | Bez punktacji
220 | system operacyjny zgodny z oprogramowaniem RIS Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji
221 | Komputer obrazowy
222 | Pojemność pamięci RAM min. 32GB | TAK, Podać [GB] |  | Bez punktacji
223 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 22 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s] |  | Bez punktacji
224 | Monitor/monitory
225 | Monitor / monitory w technologii LCD | TAK |  | Bez punktacji
226 | Przekątna monitora: minimum 23". | TAK, Podać |  | Bez punktacji
227 | Matryca monitora: minimum 1900 x 1200 | TAK, Podać |  | Bez punktacji
228 | Oprogramowanie konsoli operatorskiej
229 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | Bez punktacji
230 | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | TAK |  | Bez punktacji
231 | MPR | TAK |  | Bez punktacji
232 | MIP | TAK |  | Bez punktacji
233 | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | Bez punktacji
234 | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. | TAK |  | Bez punktacji
235 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
236 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
237 | Podstawowe bezterminowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje MPR, MIP, 3D SSD). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji
238 | Filtr obrazów | TAK |  | Bez punktacji
239 | Praca w sieci
240 | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | Bez punktacji
241 | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | Bez punktacji
242 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | Bez punktacji
243 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji
244 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | Bez punktacji
245 | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | Bez punktacji
246 | Dostawca musi dostarczyć komplet bezterminowych licencji niezbędnych do podłączenia z systemami HIS, RIS i PACS. | TAK |  | Bez punktacji
247 | SERWER APLIKACYJNY I STACJE LEKARSKIE
248 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  | Bez punktacji
249 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark. RAM: 32 GB, HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k,Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s.Dedykowany UPS do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego w celu bezpiecznego wyłączenia bez utraty danych | TAK, podać konfigurację serwera |  | Bez punktacji
250 | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 2 kompletów: Komputer+ para monitorów diagnostycznych zgodny z rozporządzeniem MZ z 2011 r dla TK i MR (typu flat o przekątnej ≥ 24” i roz. ≥ 2MP z podświetleniem LED) + monitor opisowy min 19” | TAK, podać model |  | Bez punktacji
251 | Dla każdego z posianych powyżej stanowisk - komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: procesor sześciordzeniowy, min. 3,0 GHz, min. 8 GB RAM, dysk o pojemności min. 200 GB, system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji , mysz, klawiatura, nagrywarka płyt, karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów | TAK, podać konfigurację stacji |  | Bez punktacji
252 | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta, ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji w jakości diagnostycznej. | TAK |  | Bez punktacji
253 | Możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP. | TAK |  | Bez punktacji
254 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Query / Retrieve, Storage Commitment. | TAK |  | Bez punktacji
255 | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji
256 | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  | Bez punktacji
257 | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji
258 | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  | Bez punktacji
259 | Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, TIFF, AVI. | TAK |  | Bez punktacji
260 | Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture. | TAK |  | Bez punktacji
261 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje lub modernizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) do najnowszej wersji oprogramowania w czasie trwania gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji
262 | APLIKACJE PODSTAWOWE
263 | Dostęp do wszystkich niżej wymienionych funkcjonalności systemu, łącznie z aplikacjami klinicznymi (podstawowymi i zaawansowanymi), dla minimum 6 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  | Bez punktacji
264 | Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, CR, US, NM, PT, SR, XA. | TAK |  | Bez punktacji
265 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez punktacji
266 | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR). | TAK |  | Bez punktacji
267 | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR. | TAK |  | Bez punktacji
268 | Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych – min. automatyczna synchronizacja przewijania i rejestracja zestawów danych, punkt referencyjny, linia referencyjna (Smart Link, 3D Reference Point lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  | Bez punktacji
269 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | TAK |  | Bez punktacji
270 | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu. | TAK |  | Bez punktacji
271 | Jednoczesne wyświetlanie tej samej serii badania w osobnych oknach przeglądarki z różnymi ustawieniami okna (np. kostne i tkanek miękkich) z zapewnieniem synchronizacji. | TAK |  | Bez punktacji
272 | Min. 6 predefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień i przypisania skrótów klawiszowych. | TAK |  | Bez punktacji
273 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji
274 | MinIP (Minimum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji
275 | SurfaceMIP | TAK |  | Bez punktacji
276 | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji
277 | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez punktacji
278 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji
279 | Prezentacja Cine. | TAK |  | Bez punktacji
280 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | TAK |  | Bez punktacji
281 | Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU. | TAK |  | Bez punktacji
282 | Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji (każda zmiana wprowadzona w edytorze będzie natychmiast widoczna na wyświetlanym obrazie) i zapisu. | TAK |  | Bez punktacji
283 | Interaktywne definiowanie i wizualizowanie tkanek/wyodrębnianie organów poprzez automatyczne zastosowanie i zmiana palety VR z jednego kliknięcia na obrazie anatomicznym (Volume Explorer lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK |  | Bez punktacji
284 | Narzędzia edycji i segmentacji VR, w tym dodawanie/odejmowanie ROI w 3D, erozja/dylatacja, kształtowanie warstwa po warstwie z opcją interpolacji. | TAK |  | Bez punktacji
285 | Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek (Tissue Management lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK |  | Bez punktacji
286 | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL. VTK). | TAK |  | Bez punktacji
287 | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR i MR-MR. | TAK |  | Bez punktacji
288 | Zmiana przezroczystości danych PET/CT (Alpha Blending lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz pomiar SUV w 2D i 3D. | TAK |  | Bez punktacji
289 | Automatyczna rejestracja danych różnych modalności poddanych fuzji wraz z narzędziami do ręcznej edycji. | TAK |  | Bez punktacji
290 | Fuzja obrazów anatomicznych i funkcjonalnych, np. obrazów dyfuzji i morfologicznych MR. | TAK |  | Bez punktacji
291 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej. | TAK |  | Bez punktacji
292 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | TAK |  | Bez punktacji
293 | Automatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS. | TAK/NIE, podać nazwę |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt
294 | APLIKACJE ZAAWANSOWANE
295 | Automatyczna analiza danych MR całego ciała (np. angiografii, całego kręgosłupa czy dyfuzji) poprzez łączenie wielu obrazów w jeden widok z możliwością zapisywania i eksportowania wyników. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
296 | Funkcjonalność systemu umożliwiająca operacje na dwóch zestawach danych, min. dodawanie, odejmowanie (w tym dla badań dynamicznych), stosunek oraz obliczanie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) z możliwością zdefiniowania współczynników ważenia dla operacji subtrakcji i kalkulacji MTC. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
297 | Obliczanie nowych obrazów na podstawie wybranej sumy czasów echa z interaktywną aktualizacją wyników. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
298 | Dedykowana aplikacja do analizy badań dyfuzji MR, umożliwiająca kalkulację map ADC, eADC i FA. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
299 | Analiza badań perfuzji T1 umożliwiająca wyświetlanie krzywych wzmocnienia (time-intensity) i obliczanie parametrów względnego wzmocnienia, maksymalnego wzmocnienia, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP), prędkości napływu środka kontrastowego wraz z mapami parametrycznymi. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
300 | Oprogramowanie do oceny ilościowej i jakościowej badań perfuzji MR mózgu wraz z kalkulacją i prezentacją map parametrycznych TTP, T0, MTT, relCBV, relCBF, Tmax.Automatyczna rejestracja wolumenów danych i korekcja artefaktów ruchowych. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
301 | Możliwość oceny zmian w mózgu pod kątem wycieku kontrastu do przestrzeni międzykomórkowej, z obliczaniem i prezentacją map corrected relCBV i K2. | TAK/NIE, podać nazwę |  | Tak- 2 pkt Nie- 0 pkt
302 | Automatyczne porównanie badań perfuzji i dyfuzji w celu wyznaczenia i analizy obszarów niedopasowania dyfuzji i perfuzji w diagnostyce pacjentów udarowych. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
303 | Generowanie map ADC o dowolnym współczynniku b w oparciu o mapy o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie badanie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map o wszpółczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
304 | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością kalkulacji map DTI oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D. Możliwość nałożenia danych z badania na obraz morfologiczny, zapisu jako „batch” oraz eksportu wyników do aparatu zabiegowego. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
305 | Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii MR min. SVS, CSI 2D i 3D. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
306 | Aplikacja do analizy wyników badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego dla różnego rodzaju paradygmatów (task-related, event-related, resting-state).Wyznaczanie i wizualizacja obszarów aktywacji. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
307 | Zestaw narzędzi do analizy sygnału dyfuzji, z uwzględnieniem IVIM i kurtozy. Obliczanie map parametrycznych frakcji perfuzji (f), pseudodyfuzyjności (D*), dyfuzyjności (D) i kurtozy (K). Wyświetlanie wykresu sygnału dyfuzji z obliczoną krzywą modelową. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
308 | Dedykowana aplikacja do zaawansowanej analizy schorzeń neurologicznych umożliwiające monitorowanie stanu choroby i jej progresji w czasie, zawierające kompleksowe narzędzia do półautomatycznej segmentacji i analizy zmian w mózgu z możliwością śledzenia ich progresji w czasie (w tym wykresy i zmiany procentowe).Oprogramowanie umożliwia automatyczną, zaawansowaną rejestrację danych między seriami ze skalowaniem intensywności i korekcją homogeniczności sygnału do wielopunktowego porównywania badań mózgu oraz automatyczną fuzję obrazów pokazującą w postaci mapy kolorowej różnice intensywności sygnału między dwoma seriami, z możliwością jej eksportu, w celu obserwacji zmian w mózgu. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji
309 | WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR
310 | WSTRZYKIWACZ KONTRASTU
311 | Dwugłowicowy, automatyczny wstrzykiwacz kontrastu | TAK |  | Bez punktacji
312 | System przystosowany do pracy w polu magnetycznym o sile do 3 T | TAK |  | Bez punktacji
313 | Dotykowy kolorowy monitor typu „Touch Screen” | TAK |  | Bez punktacji
314 | Iniekcje wielofazowe (do 6 faz) | TAK |  | Bez punktacji
315 | Zakres ciśnienia ≥ 325 PSI | TAK |  | Bez punktacji
316 | Możliwość zapamiętania protokołów iniekcji ≤ 30 protokołów | TAK |  | Bez punktacji
317 | Niezależna opcja KVO (Keep Vein Open). | TAK |  | Bez punktacji
318 | Podwójna głowica na ruchomym statywie o objętości wkładów dla środka kontrastowego (strona A) ≥ 65 ml; dla soli fizjologicznej (strona B) ≥ 115 ml | TAK |  | Bez punktacji
319 | Wkłady do wstrzykiwacza ze wskaźnikami pomocnymi w wykrywaniu obecności powietrza we wkładzie | TAK |  | Bez punktacji
320 | Regulowana prędkość przepływu w zakresie min. od 0,01 do 10 ml | TAK |  | Bez punktacji
321 | Połączenie monitora sterującego z głowica wstrzykiwacza za pomocą światłowodu | TAK |  | Bez punktacji
322 | Funkcja „stoper” – pomiar czasu od chwili rozpoczęcia iniekcji | TAK |  | Bez punktacji
323 | Zasilanie bateryjne - w komplecie dwie baterie lub możliwość instalacji modułu ciągłego ładowania ICBC (możliwość zasilania sieciowego) | TAK |  | Bez punktacji
324 | Możliwość zdalnego nadzoru serwisowego przez łącze internetowe (w zakresie min. rejestracji kodów błędów, aktualizacji oprogramowania) | TAK |  | Bez punktacji
325 | MONITOR PACJENTA DO APARATU MR
326 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z zastosowaniem dla wszystkich grup wiekowych pacjentów. | Tak / podać model, typ i producenta |  | Bez punktacji
327 | Możliwość bezpiecznej pracy kardiomonitora wraz z modułami w polu magnetycznym min. 5000 G (gaussów) potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem producenta, praca w rezonansie do min. 1,5T. | TAK |  | Bez punktacji
328 | Urządzenie spełniające najwyższe normy w monitorowaniu w środowisku rezonansu magnetycznego: | TAK |  | Bez punktacji
- certyfikacja zgodności z normą RoHS
- możliwość pracy przy maksymalnych dopuszczonych wartościach SAR przy zaawansowanym monitorowaniu, min. 4W/kg SAR i 7,2 μT B1rms we wszystkich orientacjach
- zabezpieczenie przed defibrylacją do 5KV
- temperatura pracy min. 10-35° C
- Impedancja wejściowa EKG: > 2.5MΩ (zgodnie z IEC 60601‐2‐27, 50.102.3)
329 | Kolorowy, dotykowy ekran w postaci płaskiego pojedynczego ekranu z podświetleniem LED o wysokiej jakości, przekątna ekranu min. 15”, rozdzielczość obrazu min. 1366x768 pikseli. Ekran z powłoką przeciwodblaskową. | TAK |  | Bez punktacji
330 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V 50 Hz. Zasilanie bateryjne na min. 8 godzin pracy (przy pomiarach EKG i SPO2; z gazami i CO2 min. 6 godzin). Niski pobór mocy ≤ 65 Watów. | TAK |  | Bez punktacji
331 | Monitorowanie EKG/HR, SpO2, NIBP, stężenia gazów anestetycznych (w tym O2, CO2 i N2O) oraz wartości MAC. | TAK |  | Bez punktacji
332 | Moduły bezprzewodowe EKG oraz SpO2 zapewniające min. 8 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych, wyjmowanych i ładowanych w zewnętrznej ładowarce bez udziału serwisu. | TAK |  | Bez punktacji
333 | Akcesoria dla całego systemu monitorowania: | TAK |  | Bez punktacji
- zewnętrzna ładowarka do baterii używanych w modułach EKG i SPO2
- przewód EKG 4-żyłowy dla dorosłych
- opakowanie 10szt. elektrod jednorazowych do EKG dla dorosłych
- przewód NIBP 5m. oraz zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych
- czujnik saturacji oraz oddzielne klipsy wielorazowe dla dorosłych
- min. 20 linii do pomiaru gazów
334 | Zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora – bezprzewodowa komunikacja ze sterownią. | TAK |  | Bez punktacji
335 | Prezentacja danych oraz obsługa tożsama z monitorem pacjenta (ustawienia, kolory, rozmieszczenie danych). Możliwość obsługi zdalnej (uruchamiania pomiarów NIBP, zmiana granic alarmowych itp.). Możliwość zapisywania ustawień w profilach z możliwością zablokowania dostępu do ustawień administratora za pomocą hasła. | TAK |  | Bez punktacji
336 | Wyświetlacz min. 18” z rozdzielczością min. 1920x1080. Obsługa za pomocą klawiatury i myszy oraz przy pomocy ekranu dotykowego z obsługą gestów. Dane przechowywane elektronicznie z możliwością eksportu z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK |  | Bez punktacji
337 | WYMAGANIA DODATKOWE
338 | Pompa infuzyjna do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 1,5T, w polu magnetycznym do 10000 Gaussów. Zapewnia podstawowe monitorowanie pacjenta, dzięki wyposażeniu w pulsoksymetr w technologii Masimo z pomiarem SpO2, HR i PI. Na wyposażeniu pompy: bezprzewodowy pilot do sterowania infuzją, drugi kanał podaży leków, DERS - biblioteka leków. Zastosowanie między innymi do sedacji pacjentów w trakcie badania MRI, w tym noworodków oraz do podaży leków w czasie badania wysiłkowego serca w MRI. | Tak |  | Bez punktacji
339 | Kabina RF z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI (minimalne wyposażenie dodatkowe – 8 gniazd zasilania 230V, przepusty pomiędzy klatką a pokojem technicznym oraz sterownią po 1 małym i 1 dużym) przepusty do podłączenia oprzyrządowania fMRI | TAK |  | Bez punktacji
340 | Podłączenie MRI i systemu dystrybucji aplikacji klinicznej do systemu PACS i RIS | TAK |  | Bez punktacji
341 | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnej wartości przewidywanej przez producenta przed przekazaniem uruchomionego aparatu zamawiającemu (w cenie oferty) | TAK, |  | Bez punktacji
342 | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | TAK |  | Bez punktacji
343 | Magnes z możliwością planowanego wyłączenia i włączenia pola magnetycznego przez użytkownika bez informowania, wzywania i kontroli serwisu, z poziomu konsoli operatora systemu | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji
344 | Czas od awaryjnego wyłączenia pola do jego ponownego uruchomienia, z uwzględnieniem czasu oczekiwania na dostawę helu i prace serwisowe (jeśli wymagane) w przypadku awaryjnego wyłączenia pola, z uwzględnieniem odladzania magnesu (jeśli wymagane) | Podać [dni], opisać |  | Bez punktacji
345 | Magnes bez instalacji i rury awaryjnego wyrzutu helu | TAK/NIE, podać nazwę rozwiązania |  | Bez punktacji
346 | AUDIO-WIZUALNY SYSTEM INFORMACYJNY DLA PACJENTA
347 | Audiowizualny system zintegrowany z systemem MR minimalizujący stres pacjenta i informujący pacjenta o przebiegu badania | TAK |  | Bez punktacji
348 | System oświetlenia barwnego pracowni, z możliwością wyboru koloru przez pacjenta wraz z nagłośnieniem | TAK |  | Bez punktacji
349 | Dwa panele dotykowe pozwalające na wybór motywów audio-wizualnych przez pacjenta, przed wejściem do pracowni, zestaw motywów dedykowanych różnym grupom wiekowym (dzieciom, młodzieży i dorosłym) | TAK |  | Bez punktacji
350 | Ekran zawieszony na tylnej ścianie pracowni wraz z lustrem umożliwiającym jego obserwację, przekazujący komendy oddechowe i informacje o przebiegu badania, a także relaksujące treści | TAK |  | Bez punktacji
351 | Możliwość stosowania lustra w badaniach minimum: głowy, kręgosłupa, tułowia, serca, angiografii obwodowej, kończyn | TAK |  | Bez punktacji
352
353 | SYSTEM ARCHWIZACJI I DYSTRYBUCJI BADAŃ MR
354 | System archiwizacji i dystrybucji tego samego producenta co producent systemu rezonansu magnetycznego oraz serwera postprocessingowego | TAK/NIE, podać |  | Tak-2 pkt, Nie- 0 pkt.
355 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  | Bez punktacji
356 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: | TAK. Podać konfigurację serwera |  | Bez punktacji
• CPU: procesor lub procesory osiągające min. 14500 pkt. w teście Passmark
• RAM: 48 GB,
• HDD: 2 x 960GB SSD, 10 x 4TB HDD,
• Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s.
357 | Możliwość instalacji rozwiązania w ramach platformy sprzętowej serwera aplikacyjnego w rozdziale SERWER APLIKACYJNY I STACJE LEKARSKIE (punkt 220) | TAK |  | Bez punktacji
358 | Oprogramowanie systemu archiwizacji i dystrybucji badań MR zainstalowanie na platformie zwirtualizowanej (np. VMWare, Hyper-V) | TAK |  | Bez punktacji
359 | Relacyjna baza danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), w postaci renomowanego produktu komercyjnego. Baza danych oparta na licencji oprogramowania prawnie zastrzeżonego. | TAK |  | Bez punktacji
360 | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). | TAK |  | Bez punktacji
361 | Archiwizacja obiektów DICOM i non-DICOM w archiwum online i nearline. Mechanizm zarządzania cyklem życia badań z możliwością definiowania reguł przenoszenia danych pomiędzy archiwami | TAK |  | Bez punktacji
362 | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS | TAK |  | Bez punktacji
363 | System musi umożliwiać konfigurowanie list roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji
364 | System musi posiadać panel / menedżer licencji umożliwiający centralne zarządzanie licencjami. Poszczególne licencje na oprogramowanie klienckie mogą być przypisywane do wybranych grup lub użytkowników. | TAK |  | Bez punktacji
365 | Nielimitowana licencja na podłączenie urządzeń diagnostycznych – podłączenie kolejnych urządzeń diagnostycznych nie wymaga dodatkowych licencji po stronie systemu archiwizacji i dystrybucji badań MR. Koszt ew. licencji i konfiguracji urządzeń diagnostycznych po stronie Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji
366 | Obsługiwane klasy DICOM, co najmniej: | TAK |  | Bez punktacji
CT Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
MR Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4
Nuclear Medicine Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20
Secondary Capture Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2
X-Ray Angiographic Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1
X-Ray Angiographic Bi-Plane Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3
Ultrasound Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1
Ultrasound Multi-Frame Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1
Computed Radiography Image Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1
Grayscale Softcopy Presentation State Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1
Color Softcopy Presentation State Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2
Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3
Digital X-Ray Image Storage For Presentation - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1
Digital X-Ray Image Storage For Processing - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1
Digital Mammography X-Ray Image Storage For Presentation - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2
Digital Mammography X-Ray Image Storage For Processing - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1
Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Presentation -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3
Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Processing -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1
RT Image Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1
RT Dose Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2
RT Structure Set Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3
RT Beams Treatment Record Storage -1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4
RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Positron Emission Tomography 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 12-lead ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 General ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 Ambulatory ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3
367 | Wspierane profile IHE, co namniej: Scheduled Workflow (SWF) Imaging Object Change Management (IOCM) Access to Radiology Information (ARI) Patient Information Reconciliation (PIR) Consistent Presentation of Images (CPI) Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b) Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS.b-I) Cross-enterprise User Assertion (XUA) Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR) Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD) Basic Patient Privacy Consents (BPPC) Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQv3) Patient Identifier Cross-referencing (PIX) Evidence Documents (ED) Cardiology Evidence Documents (ED-CARD) Simple Image and Numeric Report (SINR) Mammography Image (MAMMO) Key Image Note (KIN) Nuclear Medicine Imaging (NMI) Audit Trial and Node Authentication (ATNA) Consistent Time (CT) Portable Data for Imaging (PDI) Reporting Workflow Profile (RWF) Import Reconciliation Workflow Integration Profile (IRWF) Teaching File and Clinical Trial Export (TCE) Post-Processing Workflow (PWF) Presentation of Grouped Procedures Integration Profile (PGP) | TAK |  | Bez punktacji
Presentation of Grouped Procedures Integration Profile (PGP)
368 | APLIKACJA DIAGNOSTYCZNA
369 | Licencja umożliwiająca dostęp do aplikacji klienta systemu archiwizacji i dystrybucji badań MR nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | TAK |  | Bez punktacji
370 | Dostęp do aplikacji klienta tylko po zalogowaniu przy pomocy loginu i hasła | TAK |  | Bez punktacji
371 | Dostęp do wszystkich badań zgromadzonych w systemie archiwizacji i dystrybucji badań MR | TAK |  | Bez punktacji
372 | Obsługa stanowiska wielomonitorowego z możliwością zdefiniowania układu w jakim informacje mają być wyświetlane na dostępnych monitorach | TAK |  | Bez punktacji
373 | Wyszukiwanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwnia: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, typ badania | TAK |  | Bez punktacji
374 | Zapisywanie wyników wyszukiwania w postaci folderu | TAK |  | Bez punktacji
375 | Wyświetlanie wszystkich danych dotyczących danego pacjenta w postaci osobnego okna zawierającego dane demograficzne pacjenta, wszystkie poprzednie badania pacjenta znajdujace się w systemie. | TAK |  | Bez punktacji
376 | Narzędzia do radiografii ogólnej: | TAK |  | Bez punktacji
377 | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu | TAK |  | Bez punktacji
378 | Regulacja poziomu okna (Window/Level) z możliwością wyboru predefiniowanych ustawień oraz zapisywania własnych ustawień użytkownika | TAK |  | Bez punktacji
379 | Płynne powiększanie obrazu | TAK |  | Bez punktacji
380 | Narzędzie lupy z możłiwością definiowania wielkości powiększanego obszaru oraz stopnia powiększenia | TAK |  | Bez punktacji
381 | Inwersja obrazu | TAK |  | Bez punktacji
382 | Obrót obrazu o 90° w lewo lub w prawo | TAK |  | Bez punktacji
383 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąta, stosunku długości dwóch odcinków, kąt Cobb’a, współczynnik CTR (cardiothoracic ratio) | TAK |  | Bez punktacji
384 | Oznaczanie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy, prostokąta wraz z pomiarem parametrów tego obszaru | TAK |  | Bez punktacji
385 | Dodawanie adnotacji do obrazu z możłiwością ich wyświetlenia lub ukrycia | TAK |  | Bez punktacji
386 | Narzędzie do oznaczania kręgów i dysków kręgosłupa | TAK |  | Bez punktacji
387 | Aplikacja do rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (MPR) z obsługą MinPR i MipPR - – licencja dla nieograniconej ilości użytkowników | TAK |  | Bez punktacji
388 | Aplikacja do rekonstrukcji 3D z badań CT i MR – licencja dla nieograniconej ilości użytkowników: | TAK |  | Bez punktacji
- segmetacja rekonstruowanego obszaru wraz z możłiwoscią definiowania tkanek
- narzędzie do automatycznego usuwania kości
- narzędzie do automatycznego usuwania obrazu stołu
Możliwość zaoferowania aplikacji w systemie archiwizacji i dystrybucji lub na serwerze aplikacyjnym.
389 | Aplikacja do analizy naczyniowej (Vessel analysis) pozwalająca na automatyczną detekcję przebiegu naczyń w zrekonstruowanym obrazie (3D, MIP), ocenę przewężeń i tętniaków wraz z możliwością zapisania wyniku analizy w postaci raportu dołączonego do badania.Możliwość zaoferowania aplikacji w systemie archiwizacji i dystrybucji lub na serwerze aplikacyjnym. | TAK |  | Bez punktacji
390 | Dedykowane narzędzia do analizy badań mammograficznych: | TAK |  | Bez punktacji
391 | Narzędzie wyrównywania ściany klatki piersiowej względem krawędzi obrazu | TAK |  | Bez punktacji
392 | Narzędzie wyświetlania kolejnych segmentów obrazu mammograficznego w oryginalnej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji
393 | Narzędzie wyrównywania obrazów mammograficznych względem sutka | TAK |  | Bez punktacji
394 | Narzędzie wyświetlania linii odniesienia sutka do identyfikacji lub korekty | TAK |  | Bez punktacji
395 | Narzędzie wyświetlanie znacznikow CAD na obrazach mammograficznych | TAK |  | Bez punktacji
396 | Aplikacja diagnostyczna zintegrowana kontekstowo z serwerem aplikacyjnym opisanym w punktach 220-278. Integracja umożliwiająca wywołanie aplikacji podstawowych i zaawansowanych bezpośrednio z poziomu klienta diagnostycznego systemu archiwzacji i dystrybucji badań, w kontekście aktualnie otwartego badania. | TAK/NIE |  | Bez punktacji
397 | DYSTRYBUCJA OBRAZÓW MR WRAZ Z PRZEGLĄDARKĄ REFERENCYJNĄ
398 | Licencja umożliwiająca dostęp do przeglądarki referencyjnej nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | TAK |  | Bez punktacji
399 | Dostęp poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. Brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | TAK |  | Bez punktacji
400 | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) | TAK |  | Bez punktacji
401 | Dostęp tylko po zalogowaniu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji
402 | Wyszukiwanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwnia: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, typ badania | TAK |  | Bez punktacji
403 | Wyświetlanie wszystkich poprzednich badań pacjenta dostępnych w systemie dystrybucji i archiwizacji badań MR | TAK |  | Bez punktacji
404 | Narzędzia obróbki obrazu – powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), odbicie obrazu, obrót obrazu | TAK |  | Bez punktacji
405 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąt Cobb’a, pomiar obszaru zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji
406 | Dodawanie adnotacji do obrazu w postaci tekstowej | TAK |  | Bez punktacji
407 | Zaawansowane narzędzia rekonstrukcji trójwymiarowych – MPR, MinPR, MipPR, 3D | TAK |  | Bez punktacji
408 | Narzędzie do porównywania dwóch serii z możłiwością synchronizacji | TAK |  | Bez punktacji
409 | Tryb Cine | TAK |  | Bez punktacji
410 | Narzędzie do przeglądania badań EKG z dedykowanymi narzędziami do analizy przebiegów EKG | TAK |  | Bez punktacji
411 | Funkcja Chat z możliwością współdzielenia ekranu z innym użytkownikiem w celu konsultacji badań oraz funkcją udostępniania linków do badań innym użytkownikom | TAK |  | Bez punktacji
412 | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | TAK |  | Bez punktacji
413 | DYSTRYBUCJA BADAŃ MR DLA PACJENTÓW
414 | Udostępnianie wyników badań pacjentom – po przekazaniu adresu email pacjent otrzymuje wiadomość z linkiem do badania wraz z jego opisem | TAK |  | Bez punktacji
415 | Dostęp do badań poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. Brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | TAK |  | Bez punktacji
416 | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) | TAK |  | Bez punktacji
417 | Autoryzacja użytkownika przy pomocy weryfikacji dwuetapowej (2FA) z obsługą kodów OTP (One Time Password) | TAK |  | Bez punktacji
418 | Narzędzia obróbki obrazu – powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), odbicie obrazu, obrót obrazu | TAK |  | Bez punktacji
419 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąt Cobb’a, pomiar obszaru zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji
420 | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | TAK |  | Bez punktacji
421 | Udostępnianie badań innym użytkownikom przy pomocy linku do badania wysyłanego na wskazany adres email | TAK |  | Bez punktacji
422 | SZKOLENIA
423 | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników potwierdzone odpowiednim dokumentem (min. 5 dni po 6 godzin) | TAK |  | Bez punktacji
424 | W okresie gwarancyjnym zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone wydaniem certyfikatu (min. 20 dni po 6 godzin) | TAK |  | Bez punktacji
425 | SERWIS I GWARANCJA
426 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | TAK, Podać okres |  | Bez punktacji
427 | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | TAK podać wartość |  | Bez punktacji
428 | Gwarancja obejmuje wszystkie dolewki i uzupełnienia helu wynikające z pracy systemu oraz sytuacji awaryjnych, np. quench zarówno spontanicznych, wynikających z awarii systemu MR, systemów chłodzenia, systemów zasilania oraz inicjowanych przez użytkownika, np. w sytuacji zagrożenia życia pacjenta, w całym okresie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji
429 | W trakcie gwaranacji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonane na koszt Wykonawcy, łącznie z dojazdem , ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  | Bez punktacji
430 | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  | Bez punktacji
431 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji
432 | Serwis na terenie Polski, podac adres serwisu , sposób zgłaszania awarii oraz dni i godziny | Tak, podać |  | Bez punktacji
433 | Podać koszt przeglądu pogwarancyjnego uwzględniając ew.materiały i dojazd | Tak, podać |  | Bez punktacji
434 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak |  | Bez punktacji
435 | Katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji
436 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji
437 | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  | Bez punktacji
438 | Wykonanie migracji danych obrazowych z obecnie funkcjonującego systemu PACS | TAK |  | Bez punktacji
439 | Wykonanie integracji HL7 oraz desktopowej pomiędzy oferowanym systemem PACS, a posiadanym systemem HIS/RIS | TAK |  | Bez punktacji
440 | Podłączenie wymaganych urządzeń do systemu PACS | TAK |  | Bez punktacji
441 | POZOSTAŁE WYMAGANIA
442 | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych | Tak |  | Bez punktacji
443 | Detektor metalu | Tak |  | Bez punktacji
444 | Niemagnetyczna gaśnica | Tak |  | Bez punktacji
445 | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej przystosowany do pracy w środowisku MR | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
446 | Niemagnetyczny wózek na leki - do uzgodnienia z zamawiającym | Tak |  | Bez punktacji
447 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  | Bez punktacji
448 | 2 biurka z 2 fotelami dla operatora i pielęgniarki | Tak |  | Bez punktacji
449 | Wykonawca w ramach oferty wykona prace adaptacyjne obejmujące m.in. - Kabinę RF z drzwiami i oknami i wykończeniem wnętrza o najwyższym stopniu tłumienia akustycznego. W kabinie zostaną zainstalowane m.in. szafki na dostarczane cewki oraz fantomy zapewniającą ich bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie, gniazda zasilania 230V / 50Hz (min. 8 gniazd), gniazda gazów medycznych (standard AGA) – tlen, próżnia, powietrze, odciąg gazów anestetycznych; przepusty i filtry niezbędne do podłączenia zaoferowanych urządzeń, oświetlenie podstawowe, wyłączniki awaryjne - Podłączenie aparatu do QuenchRury zainstalowanej przez Generalnego Wykonawcę (jeśli takowa jest wymagana przez producenta) - Dostarczenia i instalacji systemu chłodzenia rezonansu wraz z doprowadzeniem niezbędnych przyłączy itp. - wykonanie lub dostosowanie istniejącej linii zasilającej dla potrzeb rezonansu magnetycznego , klatki Faraday'a i układu chłodzącego - Dostosowanie istniejacej instalacji wentylacji i klimatyzacji lub wykonanie nowej dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego - - Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instlacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym odtwprzeniem otworów tran sportowych - Inne prace niezbędne do zainstalowania i uruchomienia rezonansu | Tak |  | Bez punktacji
450 | Przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń docelowych przed złożeniem oferty | Tak/ kiedy |  | Bez punktacji